许昌市中心医院所需数字减影血管造影X线机（进口）等医疗设备采购项目

招 标 文 件

招标编号：YLZB-G2017016号

采   购   人：许昌市中心医院

项  目 名 称：许昌市中心医院所需数字减影血管造影X线机（进口）等医疗设备采购项目

招标代理机构：北京华采招标代理有限公司

二○一七年五月

目  录

第一部分　投标邀请函	3

第二部分　货物和服务需求、技术规格要求及其他要求	6

第三部分 特别提示	16

第四部分 投标人须知	16

A 说明和释义	16

B 招标文件说明	18

C 投标文件的编写和说明	20

D 投标文件的递交	23

E 开标和评标	24

F 授予合同	25

第五部分 合同条款	39

第六部分 投标文件的格式	47

第一部分　投标邀请函

受许昌市中心医院的委托，北京华采招标代理有限公司就许昌市中心医院所需数字减影血管造影X线机（进口）等医疗设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

1、招标编号：YLZB-G2017016号

2、项目需求：

第1包：数字减影血管造影X线机（进口）1台；

第2包：电子支气管镜（进口）1套；

第3包：儿童电子支气管镜（进口）1套；

第4包：肌电图诱发电位仪（进口）1套；

第5包：电子胃肠镜系统（进口）1套；

第6包：呼吸机（进口）3台；

第7包：全自动包埋盒打号机（进口）1台，全自动病理切片打号机（进口）1台。

（具体技术参数详见招标文件)

3、采购预算：第1包：850万元；第2包：125万元；第3包：145万元；第4包：70万元；第5包：160万元；第6包：64.5万元；第7包：30万元。

4、投标条件：

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

4.2 具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，经营范围须包含拟投产品，能有效的履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系；

4.3 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.4 制造商针对本项目的唯一授权委托书（如果厂商或代理商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套内容一致的中文翻译的授权）；

4.5 投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）；所投设备如为进口产品的，须符合中华人民共和国进口商品安全标准并具备国家医疗管理局注册证。

4.6本次招标不接受联合体投标。

5、报名方式：网上报名

5.1供应商须加入许昌市公共资源交易中心市场主体诚信库（注册流程见许昌公共资源交易网“通知公告”栏目）

5.2在报名期限内登录http://221.14.6.70:8088/ggzy进行网上报名（详情查看许昌公共资源交易网“资料下载”栏目中的<交易系统操作手册>）

5.3网上报名后，自行下载招标文件。

5.4招标文件每包售价300元，提交投标文件时缴纳至招标代理机构，售后不退。

5.5未通过许昌市公共资源交易网下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

6、网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交投标文件截止时均可进行投标报名、下载招标文件。

7、投标截止及开标时间：2017年 06 月13日9 时00 分（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

8、投标文件接收及开标地点：许昌市公共资源大厦开标 三 室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦三楼），届时请参加投标的代表出席开标仪式。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《许昌市公共资源交易网》上发布。

10、代理机构、采购单位地址：

10.1招标人：许昌市中心医院

地  址：许昌市华佗路30号

联系人：陶老师

电  话：15637445567

10.2招标代理机构：北京华采招标代理有限公司

地  址：许昌市新许路建行三楼（许昌分公司）

联系人：周先生

电  话：13903749798

第二部分　货物和服务需求、技术规格要求及其他要求

一、产品要求

技术服务要求：中标人对所投仪器设备需提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、安装手册、产品合格证等。

a)安装调试：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担由此发生一切费用；

b)设备安装后，采购方将按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用；

c)技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场免费为所投项目培训2名以上技术人员，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。

二、重要提示

招标内容及技术规格要求中，所描述的品牌、型号、生产厂商等，仅为说明。投标人所投设备应等同或相当于或高于上述所描述的品牌、型号、生产厂商的设备。

三、招标人要求

1、本次招标所采购的设备和服务，投标人需以包为单位，报出总价。并按要求分项报价。

2、投标人对所投设备，应包括设备安装、调试、运行正常后交付使用。主机（产品）抵达用户目的地1个月内，若出现整机（产品）故障，投标人必须整机（产品）调换。投标人应提供终身上门维修服务，且质量保证期外只收零配件费，其它免费。

四、设备配置及主要技术规格

（注：投标人应根据自身投标产品，如实填写以下技术规格偏离表。）

第1包：

数字减影血管造影X线机参数要求

数字减影血管造影X线机1套，设备需原装进口，并需满足下列参数要求。

1、经销公司投标设备必须满足下列要求：西门子设备需为Artis zeeIII系列或该系列以上档次产品，GE设备需为IGS 530 系列或该系列以上档次产品；并提供注册证和产品相应原厂技术白皮书证明文件。

2、设备需适用于心，脑和外周血管及非血管疾病的诊断和治疗，可满足临床对血管、非血管造影和介入治疗的各种要求，能进行胸部、腹部、四肢、神经血管造影，具有血管的实时减影。

3、数字化平板探测器需采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术，检查室2台显视器，可显示实时图像，显示器尺寸≥19英吋；控制室2台显示器，用于主机操作以及实时与后处理图像显示，显示器尺寸≥19英吋。

4、需具有旋转三维血管采集和3D重建功能。

5、需具有3D路图功能。

6、需具有类CT功能

7、需具有支架精确显示功能（实时）。

8、需具有实时步进功能。

9、需具有全兼容性的CD/DVD刻录系统，可实现双向传输和双向存储功能。

10、需配备原厂进口图像后处理工作站1套，工作站图像和医院PACS系统具有双向传输功能。

11、需配备高压注射器1台，高压注射器参数设置可在操作室内操作使用。

12、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

第2包：

电子支气管镜参数要求

电子支气管镜1套，设备需为原装进口，适用于早期及疑难肺癌诊断的需要，整套设备需满足下列参数要求。

一、整套设备需满足下列配置要求：

1、电子内窥镜图像主机1台。

2、高清电子支气管镜1条。

3、荧光电子支气管镜1条。

4、高亮度冷光源1台。

5、医用彩色液晶监视器1台。

6、专用台车1台。

二、设备技术参数要求：

1、电子内窥镜图像主机（1台）：

（1）需具有顺次成像方式的功能；

（2）需具有特殊光观察功能；

（3）需具有自体荧光观察功能；

（4）需为全高清摄像系统，可以输出1080P的高清数字信号，具有≥3种HDTV信号输出方式（DVI、SDI、RGB、YPbPr）；

（5）需具有彩虹现象修正功能；

（6）需具有IHB色图显示功能；

（7）需具有≥3种视频输出方式；

（8）需具有画面大小切换功能；

（9）需具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能；

（10）需具有自动增益控制功能；

（11）需具有色彩强调功能≥14级；

（12）需具有预冻结功能；

（13）需具有快速实时冻结功能；

（14）需具有≥3种的测光模式选择功能；

（15）需具有病人资料存储，医生数据预置功能；

（16）需可兼容性同一品牌电子支气管镜、荧光支气管镜、超声小探头系统、超声支气管镜等；

（17）需具有关机存储色调、白平衡、测光模式、构造强调、电子放大的功能。

2、高清电子支气管镜（1条）：

（1）视野角≥120°；

（2）视野方向:直视；

（3）景深≥2-100mm；

（4）先端部外径≤4.8mm；

（5）软性部外径≤4.9mm；

（6）有效长度≥600mm；

（7）具备插入部旋转功能；

（8）最小器械孔道直径≥2.0mm；

（9）最小可视距离：距先端部≤3.0mm；

（10）弯曲角度：上≥210° 下≥130°；

（11）兼容高频电和激光；

（12）一触式防水接头，无需防水帽。

3、荧光电子支气管镜（1条）：

（1）具备自体荧光功能；

（2）视野角≥120°；

（3）视野方向：直视；

（4）景深≥3-100mm；

（5）先端部外径≤5.5mm；

（6）软性部外径≤5.4mm；

（7）有效长度≥600mm；

（8）最小器械孔道直径≥2.0mm；

（9）最小可视距离：距先端部≤3.0mm；

（10）弯曲角度：上≥180° 下≥130°

（11）兼容高频电。

4、高亮度冷光源（1台）：

（1）主灯需为≥300W氙灯（色温≥5600K，持续照明≥500小时）；

（2）需具有特殊光专用滤光系统；

（3）气泵需具有调节送气压力≥3级功能；

（4）需具有≥17档自动曝光功能；

（5）需具有强透光定位功能；

（6）需具有双灯自动切换，灯泡工作显示功能。

5、医用彩色液晶监视器（1台）：

（1）需配备不小于26寸全高清的LCD面板，屏幕长宽对比16:9。

（2）需具有多种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI,DVI-I,HD15，Y/C,VIDEO。

6、专用台车（1台）：

（1）需为原装进口台车。

（2）需具有内镜可不分前后挂上的支臂架和气压弹簧的监视器支架。

7、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

第3包：

儿童电子支气管镜参数要求

儿童电子支气管镜1套，设备需为原装进口，并为所投报品牌的最高端产品，适用于0—14岁婴幼儿及儿童，尤其是5岁以内的儿童，整套设备需满足下列参数要求。

一、整套设备需满足下列配置要求：

1、电子内窥镜图像主机1台。

2、电子支气管镜3条。

3、高亮度冷光源1台。

4、医用彩色液晶监视器1台。

5、专用台车1台。

6、电子支气管镜转运车1台。

7、药品抢救柜1个。

二、设备技术参数要求：

1、电子内窥镜图像主机（1台）：

（1）需为全数字式信号处理设计，具有≥4种HDTV信号输出方式（DVI、SDI、RGB、YPbPr）；

（2）需具有顺次成像方式的功能；

（3）需具有特殊光（窄波光、自发荧光）观察或电子染色功能；

（4）需具有IHB色图显示功能；

（5）需具有画面大小切换功能；

（6）一键式插拔，无需连接防水帽；

（7）需具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能；

（8）需具有画面大小切换功能；

（9）需具有自动增益控制功能；

（10）需具有色彩强调功能≥14级；

（11）需具有预冻结功能快速实施冻结功能；

（12）需具有≥3种的测光模式选择功能；

（13）需可通过键盘可存入≥40名操作者及其名下各种详细设置数据，并可通过USB进行数据转移；

（14）需可兼容同一品牌胃镜、结肠镜、支气管镜、电子软性胸腔镜、十二指肠镜、超声小探头系统、超声内镜。

2、电子支气管镜（1条）：

（1）视野角≥120°

（2）视野方向:0°直视

（3）景深≥3-50mm

（4）先端部外径；4.0mm

（5）插入部外径：4.4mm

（6）有效长度≥600mm

（7）具备插入部旋转功能

（8）最小器械孔道直径≥2mm

（9）最小可视距离：距先端部3.0mm

（10）弯曲角度：上≥210° 下≥130°

（11）兼容性：兼容高频电

（12）一触式防水接头，无需防水帽。

3、电子支气管镜（2条）：

（1）视野角≥110°

（2）视野方向:直视

（3）景深≥2-50mm

（4）先端部外径：2.8mm

（5）插入部外径：2.8mm

（6）有效长度≥600mm

（7）具备插入部旋转功能

（8）最小器械孔道直径≥1.2mm

（9）最小可视距离：距先端部1.5mm

（10）弯曲角度：上≥210° 下≥130°

（11）一触式防水接头，无需防水帽。

4、高亮度冷光源（1台）：

（1）主灯需为≥300W氙灯（色温≥5600k），持续照明需≥500小时。

（2）需具有特殊光专用滤光系统，同一台光源可实现窄波光和自体荧光功能；

（3）需具有≥17档自动曝光功能；可自动亮度调节，自动曝光，多档可调。

（4）需具有强透光定位功能；

（5）需具有≥2种送水方式；

（6）气泵需具有调节送气压力≥3级功能。

（7）需具有双灯自动切换，灯泡工作显示功能。

5、医用彩色液晶监视器（1台）：

（2）需配备不小于26寸全高清的LCD面板，屏幕长宽对比16:9。

（3）需具有多种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI,DVI-I,HD15，Y/C,VIDEO。

6、专用台车（1台）：

（1）需为原装进口台车。

（2）需具有内镜可不分前后挂上的支臂架和气压弹簧的监视器支架。

7、电子支气管镜转运车（国产1台）：

需为放置电子支气管镜的专用运输推车，具备独立的电子支气管镜使用前洁净储存槽和使用后污染储存槽。

8、药品抢救柜（国产1个）：

需为电子支气管镜检查室用药品抢救柜。

9、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

第4包：

肌电图诱发电位仪参数要求

肌电图诱发电位仪1套，设备需原装进口，并须满足下列参数要求。

1、设备需包含原装进口4通道肌电图诱发电位1台和原装进口电刺激器1台（用于运动诱发检查），适用于含针极肌电图检测，神经传导检测，诱发电位检测（含运动诱发电位、体感诱发电位、听觉诱发电位、视觉诱发电位），事件相关电位、植物神经检测、重复电刺激检测。

2、需具备听觉诱发电位软件，可实现听觉脑干反应检测，配备进口耳机1个和人体地线1条。

3、需具备体感诱发电位软件，可实现体感诱发电位检测，配备鞍型电流刺激器2个、诱发电位盘状电极10根和抗干扰电极连接线2组。

4、需具备视觉诱发电位软件，可实现翻转模式（棋盘格）诱发电位检测，配备发转监视器1个；可实现外接刺激器视觉诱发电位检测，配备闪光眼罩1个。

5、需具备运动诱发电刺激器，并需配备4条连接线，可实现运动诱发电位检查，并需配备原装进口电刺激（不能用磁刺激代替）。

6、需具备神经传导研究软件，可实现运动神经传导速度检测，配备盘状电极20根和电极膏10盒；可实现感觉神经传导速度检测，配备指环电极1套和NCS电极5盒；可实现F波和H反射检测；可实现重复刺激，配备手持式电刺激控制器2个；可实现瞬目反射和交感皮肤反应检测。

7、需具备肌电图软件，可实现肌电图EMG，配备进口可重复使用同心肌电图针20支；可实现运动单位电位MUP，配备进口可重复使用单极针电极20支。

8、需具备定量肌电图软件，可实现实时运动单位电位分析和实时干扰相图图表分析检测。

9、需具备单纤维和巨肌肌电图分析软件，可实现单纤维颤抖分析和同步8通道巨肌肌电图记录。

10、需具备EMG回放软件。

11、需具备运动单位计数技术，可实现运动单位技术、大容量波形采集、MUP分析和报告生成。

12、需具备自主神经系统检测软件，可实现SSR交感神经皮肤反应检测。

13、需配备交流净化精密稳压电源1台和报告工作站1台，含品牌电脑市场主流配置的计算机1台和黑白激光打印机1台；设备测量结果需采用自动生成报告，自动创建格式的报告文件。

14、供货方需为我院临床科室提供2人次按临床要求在指定三级甲等医疗单位的使用培训。

15、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

第5包：

电子胃肠镜系统参数要求

电子胃肠镜系统1套，设备需为原装进口，并为所投报品牌的最高端产品，整套设备需满足下列参数要求。

一、整套设备需满足下列配置要求：

1、电子内窥镜图像主机1台。

2、放大电子胃镜1条。

3、治疗电子胃镜1条。

4、高清电子结肠镜2条。

5、高亮度冷光源1台。

6、医用彩色液晶监视器1台。

7、专用台车1台。

8、其他配套设备。

二、设备技术参数要求：

1、内镜光源图像主机（1台）：

（1）需具有特殊光观察功能（窄带光及自发荧光成像等观察），实现早癌诊断。

（2）需为全高清摄像系统，可以输出1080P的高清数字信号，需具有≥3种HDTV信号输出方式（DVI、SDI、RGB、YPbPr）。

（3）主机需具有专用存储记忆卡，可实现内镜画面及各种设定值的保存和读取。

（4）需可通过构造强调、轮廓强调、IHB色彩强调的功能对画面实现强调观察。

（5）需具有全自动测光和自动增益功能。

（6）主机与周边设备连接后，需可通过内镜手柄的遥控按钮实现对于周边设备的远程控制。

（7）需具有内镜信息记忆功能。

（8）需可兼容同一品牌胃镜、结肠镜、支气管镜、十二指肠镜、超声小探头系统、超声内镜等。

2、放大电子胃镜（1条）：

（1）视野角：≥140°。

（2）视野深度：广角 ≥7—l00 mm，长焦 ≥1.5—3 mm（焦距范围可转换）。

（3）视野方向需为直视。

（4）弯曲角度：上≥210°，下≥85°，左/右≥100°。

（5）先端部外径：≤ 10.8 mm。

（6）插入部外径：≤10.5 mm。

（7）活检孔内径：≥ 2.7 mm。

（8）有效长度：≥1020 mm。

（9）全长：≥1300mm。

（10）需具有副送水功能。

（11）最小可视距离：距离先端≤4 mm。

3、治疗电子胃镜（1条）：

（1）视野角：≥140°。

（2）视野深度：≥3—l00 mm。

（3）视野方向需为直视。

（4）弯曲角度：上≥210°，下≥85°，左/右≥100°。

（5）先端部外径：≤ 9.9 mm。

（6）插入部外径：≤9.9 mm。

（7）活检孔内径：≥ 3.2 mm。

（8）有效长度：≥1020 mm。

（9）全长：≥1300mm。

（10）需具有副送水功能。

（11）最小可视距离：距离先端≤3.5mm。

4、高清电子结肠镜（2条）：

（1）视野角：常规模式≥170°。

（2）视野方向需为直视。

（3）视野深度：4-9mm（放大模式）、9-100mm（常规模式）。

（4）最小可视距离：距离先端≤3.0mm。

（5）先端部外径：≤13.2mm。

（6）插入部外径：≤12.8mm。

（7）弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°。

（8）活检孔内径：≥3.7mm。

（9）有效长度：≥1330mm。

（10）全长：≥1655mm。

（11）需具有副送水功能。

（12）导光束配备需≥3条。

（13）需具备硬度可调功能，并需具备三档及以上可调功能。

（14）需具备第二受力弯曲部。

（15）需为全防水设计，无需防水帽。

（16）需具有链条传动功能。

5、高亮度冷光源（1台）：

（1）灯泡需为≥300W氙灯，灯泡寿命≥500小时。

（2）需具有特殊光专用滤光系统，具备窄波光和自体荧光功能。

（3）气泵需具有调节送气压力≥3级功能。

（4）需具有≥17档自动曝光功能。

（5）需具有强透光定位功能。

（6）需具有≥2种送水方式。

（7）需具有双灯自动切换和灯泡工作显示功能。

6、医用彩色液晶监视器（1台）：

（1）信号输入需具有双SDI、双DVI输入、Y/C输入、BNC输入接口。

（2）监视器≥26寸。

（3）分辨率≥1920*1080。

7、专用台车（1台）：需为原装进口台车。

8、其他配套设备：

（1）二氧化碳泵1台。

（2）送水装置1台。

9、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

第6包：

呼吸机参数要求

呼吸机3台，设备需原装进口，并须满足下列参数要求。

1、设备需适用于新生儿、儿童及成人，外置压缩机。

2、需配备大于7英寸TFT彩色显示屏，全中文操作界面，可显示呼吸力学监测图形，包括压力容量环、流量容量环及压力、流量、容量波形。

3、触发方式需具有压力触发和流量触发。

4、报警方式需具备声、光、电报警及警告色彩区分。

5、需具有后备电池，断电时支持主机工作≥100分钟。

6、需具有多种呼吸模式，包括容量控制通气模式、压力控制通气模式、压力支持通气模式、CPAP通气模式、A/CMV通气模式、SIMV通气模式、自主呼吸（SPONT）、后备通气模式（适用于所有通气模式）、无创通气模式（适用于所有通气模式，面板有专门的无创通气按钮）、容量目标压力控制模式（VTPC）、容量目标压力支持模式（VTPS）、双相压力释放通气模式(BPRV)。

7、需能够监测多种参数内容，包括呼吸频率、呼吸末压力、呼吸末流量、平均气道压力、吸入潮气量、呼出潮气量、分钟吸气量、总PEEP值、呼吸比、氧浓度监测值、平台压力等。

8、吸气时间调节范围需为0.1—4.0s。

9、峰压设置调节需为0—70cmH2O。

10、潮气量调节范围需为5—2500ml。

11、叹气功能需为每100次有1次。

12、需具有智能一键无创通气。

13、压力支持调节范围需为0—55cmH2O。

14、PEEP(呼气末正压)调节范围需为0—40 cmH2O。

15、氧浓度调节范围需为21%—100%。

16、I：E（吸/呼比）调节范围需为1：99—4：1。

17、呼吸暂停时间需可调。

18、压力触发灵敏度调节范围需为0—（-5）厘米水柱/毫巴。

19、流量触发灵敏度调节范围需为0.1—2升/分。

20、压力上升时间需具备自动、手动（1—19挡可调）。

21、呼吸灵敏度切换需具备自动、手动（可调5%—50%）。

22、需具有100%纯氧通气、智能吸痰、事件记录及趋势回顾等功能。

23、需具有气道压力上限报警、气道压力下限报警、窒息时间异常报警、呼吸频率异常报警、高低分钟通气量异常报警、漏气百分比异常报警。

24、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

第7包：

全自动包埋盒打号机参数要求

全自动包埋盒打号机1台，设备需为原装进口，并须满足下列参数要求。

1、装载能力：包埋盒容量不低于100个包埋盒，自动加载，可升级。

2、打印速度：10个包埋筐/分钟（批作业打印）或小于10秒/个（单独打印）。双下载收集槽，分别输送两个取材台，不混淆。

3、打印内容：中西文字母/符号、数字、windows字符及条形码和二维码。

4、打号颜色：黑色或彩色。

5、打印方式：喷墨或激光或色带打印，无其他额外耗材。

6、系统要求：与病理科信息系统、HIS、LIS、体检及医院所有其他系统兼容。

7、打印分辨率：清晰可辨。

8、可打印物品：市场标准包埋盒。

9、体型小巧，便于放置，保养方便，无需经常清洗。

10、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

全自动病理切片打号机参数要求

全自动病理切片打号机1台，设备需为原装进口，并需满足下列参数要求。

1、需为激光打印或色带或喷墨打印，体型小巧、方便放置，按需打印。

2、装载能力需每次装载切片不低于70张，并可以边标识边加料连续工作，依靠重力进样，无需定期清洁，免维护，打印速度小于6秒/片。

3、需为全中文界面操作系统，可标识各种中西文字、字母、符号、条形码或二维码，可与LIS\HIS系统兼容，可快速设置自动打印。

4、提供多种接口，USB、以太网、wi-fi蓝牙等，满足各种联机需要。

5、打号颜色需为彩色或黑色。

6、标识效果需不褪色、不磨损、清晰可见。

7、市场标准通用载玻片均可打印。

8、无额外耗材。

9、整套设备自验收合格之日起原厂保修期不低于两年。

五、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而被拒绝。

2、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。投标文件中须提供货物需求中产品厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

2.1、货物技术证明文件：

2.1.1、货物功能性能详细介绍；

2.1.2、投标人所投产品必须具备国家规定的资格，需提供下列证件（如有）：

医疗器械注册证、注册表、生产许可证（国产）、经营许可证、准产注册检验报告（国产）、注册检验报告（进口）、中国国家强制性产品认证（CCC）或SDA认证等复印件。

2.1.3、提供原始的详细描述货物性能特点的技术文件（产品准产/注册检验报告）及产品彩页并以技术文件、产品检验报告及彩页所述功能参数为评判标准；如投标文件所述产品功能参数与产品检验报告、产品彩页不一致，务必在投标文件上附带原始生产厂商出具证明函（原件）同时有国家法定机构出具的准产/注册检验报告或补充检验报告证明。

2.2货物技术文件：

2.2.1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品；

2.2.2、产品需有生产许可证、注册证，经营许可证、产品合格证；

2.2.3、提供有关投标货物符合招标文件要求的相关证明文件；

2.2.4、投标货物的制造、安装和检验标准；

2.2.5、投标人需出具制造厂家承认的售后服务承诺、收费标准；

2.2.6、按技术规格规定提供备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。但用户的这项选择并不能免除中标方在合同保证期内所承担的义务。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、提供设备使用说明书、维修指导说明书以及部分维修密码。

5、公司信誉度高，具有完善的售后服务，设备出现故障, 接到通知后2小时内工程人员应到达现场。免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。质量保修期：全部设备免费保修期≥2年（以采购单位实际要求为准）。各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。不响应者为无效投标。

6.1、保质期内外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

6.2、投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编；

6.3、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修运行维护等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。

应提供所有系统应用人员不低于2次的操作培训。

7、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

8、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用运保费及其他相关费用如：报关费用、考察、监造、出厂检验、检测费及验收费等）设备交付正常使用前所发生的所有费用均由公司承担。

9、付款方式（不响应者为无效投标）

设备安装完成验收合格后付合同总金额的90%，设备保修期满后付剩余的10%。

10、采购预算：第1包：850万元；第2包：125万元；第3包：145万元；第4包：70万元；第5包：160万元；第6包：64.5万元；第7包：30万元。超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标人在开标评标时必须携带企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照、被授权人身份证、法人授权书、投标文件以及招标公告中“供应商资格要求”的相关证件、投标人认为其他要素证件等。上述材料均要带原件供评标委员会资格性审查时审查。如评标委员会需现场查验投标人原件时而投标人没有提供，其投标将被否决，由此造成的无效标后果由投标人自负。

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容（包括所列产品技术参数系某一产品唯一要求的），请在法定时间内详细举证，并通过公共资源交易系统电子平台发出。如未提出异议，视为全面接受。

3、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交：

第1包：数字减影血管造影X线机（进口）1台，保证金¥170000元（壹拾柒万元整）；

第2包：电子支气管镜（进口）1套，保证金¥25000元（贰万伍仟元整）；

第3包：儿童电子支气管镜（进口）1套，保证金¥29000元（贰万玖仟元整）；

第4包：肌电图诱发电位仪（进口）1套，保证金¥14000元（壹万肆仟元整）；

第5包：电子胃肠镜系统（进口）1套，保证金¥32000元（叁万贰仟元整）；

第6包：呼吸机（进口）3台，保证金¥12000元（壹万贰仟元整）；

第7包：全自动包埋盒打号机（进口）1台，全自动病理切片打号机（进口）1台。保证金¥6000元（陆仟元整）。

5、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

6、中标结果及相关信息请登陆：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌政府采购网、许昌市公共资源交易网。

7、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的医疗采购活动。

8、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

9、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

10、投标文件中偏离表与生产厂家证明文件不一致的，以生产厂家证明文件为准。

11、投标文件属下列情况之一的为无效投标

11.1应交未交投标保证金的；

11.2不具备招标文件中规定资格要求的；

11.3投标文件中没有提供所投产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数的；

11.4投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求必须提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的。

11.5对招标文件中关键技术参数，指标及主要功能有重大偏离的投标。

11.6设备配置有重大缺漏项。

11.7对一般性商务条款和技术性能参数等的偏离累计超过1项。

11.8投标文件中没有提供法人营业执照、税务登记证副本或三证合一新版营业执照复印件，评标时没有提供原件的；

11.9不满足其它要求中属于无效投标的；

11.10不响应付款方式的；

11.11投标报价超出预算上限的；

11.12出席代表与授权书中的代理人、身份证原件不相符的；

11.13投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标或者以他人弄虚作假方式投标的。

11.14不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

12、招标文件第二部分的技术规格要求中，所需设备的技术描述及参数要求，仅是提供投标人在选择和配置设备时的质量和档次水平上的参考，如与某个产品的技术规格或指标相同，不具限制性；评标时，以功能、性能为主，达到或高于要求质量、档次的设备同样接受。

12、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

13、本项目投标不接受备选方案。

14、本招标文件的最终解释权归招标人所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归招标人所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”“投标供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的北京华采招标代理有限公司。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在投标截止时间前7天通过公共资源交易系统平台发出，如未提出异议，视为全面接受。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止日期前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间

7.2 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

7.3 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以公共资源交易中心电子平台发出。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2 投标人提交投标保证金：

第1包：保证金¥170000元（壹拾柒万元整）；

第2包：保证金¥25000元（贰万伍仟元整）；

第3包：保证金¥29000元（贰万玖仟元整）；

第4包：保证金¥14000元（壹万肆仟元整）；

第5包：保证金¥32000元（叁万贰仟元整）；

第6包：保证金¥12000元（壹万贰仟元整）；

第7包：保证金¥6000元（陆仟元整）。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标” →“费用缴纳说明” →“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标” →“保证金绑定” →“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话：0374-2966228.

15.4.2投标人的投标保证金须于投标截止时间前从其公司注册银行账户转出，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。（不接受现金方式缴纳）。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中，同时开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

15.4.5 投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.6中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心财务室办理退款手续。

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派授权代表参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。对于分项报价缺项或漏项金额超过投标总报价3％的将视为有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序确定中标单位。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2将各评委打分汇总排出名次，根据名次推荐拟中标单位和备选中标单位。

26.4评分办法及评分标准

采用综合评分法，满分100分。

附：                 综合评分法详细评审标准

1、评分因素及分值分配

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 投标报价 | 40 | 详见评审标准 |
| B | 技术部分 | 40 | 详见评审标准 |
| C | 商务部分 | 20 | 详见评审标准 |
| 合计 |  | 100 |  |

2、评分因素及分值确定

A、投标报价：40分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 投标报价得分 | 40 | 见注 |

注：

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。

所有未进入详细评审的投标作为无效投标，其报价不作为评分依据。

经评标委员会认定具有下述情况之一的投标，其报价不作为评分依据。

低于成本价的投标。

虚假投标。

未满足招标文件实质性要求的投标。

B、技术部分：40分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 技术水平 | 5 | 根据所投产品生产工艺技术水平进行评价，分三档进行评价打分：一档打分（3-5分）；二档打分（1-3分）；三档打分（0-1分）。 |
| B2 | 产品性能及系统功能 | 35 | 根据所投产品的性能、精度、可靠性、稳定性等是否优良，功能是否齐全，是否完全满足招标文件要求，是否有偏离，分三档进行评价打分：一档打分（24-35分）；二档打分（13-24分）；三档打分（0-13分）。 |

C、商务部分：20分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 财务状况 | 3 | 投标人需提供2014年以来财务报告通过中介机构审计（如是新注册公司，提供最新报告），且要素齐全、真实完整，根据其注册资本（实收资本）、资产总额、资产负债率、主营业务收入、利润总额等情况综合评定，0-3分，不提供者为0分。（0-3） |
| C2 | 销售业绩 | 3 | 投标人2014年1月1日以来，具有类似项目业绩、所投项目业绩单次合同金额在： 第1包：500万元以上（含500万）； 第2包：100万元以上（含100万）； 第3包：100万元以上（含100万）； 第4包：50万元以上（含50万）； 第5包：120万元以上（含120万）； 第6包：20万元以上（含20万）； 第7包：20万元以上（含20万）;合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，最多得3分，不提供者为0分。（0-3） |
| C3 | 质量保证期 | 2 | 符合招标文件质保期要求的不加分，每增加一年加1分，最高加2分。（0-2） |
| C4 | 投标文件规范程度 | 2 | 装订规范、文字清晰得、无差错得1分，所提供资料准确完整得1分。 |
| C5 | 技术培训及售后服务承诺 | 8 | 售后服务计划完整、可行，0-3分。 培训计划完整、可行，0-2分。 投标人售后服务能够实现本地化的（需提供必要的证明材料，如营业场所购房合同或产权证、租赁协议等），0-1分。 根据招标文件要求的机器故障响应时间、及解决问题时间，0-2分。 |
| C6 | 信誉 | 2 | 提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况，无不良信息者每项得1分，未提供或有不良信息者不得分。（0-2分） |

26.5 各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值。

26.6 本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供完整的复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3 本次招标，合同将授予商务、技术能最大满足招标文件要求，综合评分最高，具有履行合同能力的投标人。

29.资格最终审查

29.1评委会将审查投标人（拟中标单位）的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

29.2如果确定该投标人不具备圆满履行合同的条件，评委会将对备选中标单位乃至依次类推的下一个投标人资格作出类似的审查，直至最终确定拟中标单位和备选中标单位。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

31.1评标结束后，招标人将公示中标结果，7日内如无异议，招标人将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

32.招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33. 履约保证金

33.1	在中标通知书发出二十（20）天内，中标人应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式或采购人可以接受的其它非现金形式向采购人提交履约保证金。

34.合同协议书的签署

34.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

34.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

第五部分 合同条款

- 适用性

  - 本合同条款适用于没有被本合同其它部分的条款所取代的范围。

- 定义

  - 本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

- “需方”是指“合同条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

- “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

- “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据抬头单位或部门。

- “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

- “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

- “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和/或其它材料。

- “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

- “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

- “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

- “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

- “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

- “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

- “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

- “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

- “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其它的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

- “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

- “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

- “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

- “合同条款”是指本合同条款。

- “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

- “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

- 原产地

  - 合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

  - 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

  - 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

- 标准

  - 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

  - 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 使用合同文件和资料

  - 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其它人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

  - 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

  - 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

- 专利权

  - 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

- 履约保证金

  - 供方应在发出中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

  - 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

  - 银行保函或不可撤销的信用证

由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其它需方可接受的格式。

  - 银行本票、保兑支票或现金。

- 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

- 检验和测试

  - 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

  - 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

  - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

  - 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

  - 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

  - 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。

  - 如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

  - 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。检验和测试的相关内容和要求见“合同条款资料表”。

  - 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其它义务。

- 包装

  - 供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

- 装运标记

  - 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

- 收货人

- 合同号

- 发货标记(唛头)

- 收货人编号

- 目的地（港）

- 货物名称、品目号和箱号

- 毛重／净重(用kg表示)

- 尺寸(长×宽×高用cm表示)

  - 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其它国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

- 装运条件

  - 合同货物的：

- 运输条件和保险、运费支付；

- 交货日期认定；

- 目的港／项目现场；

按“合同条款资料表”中规定。

  - 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

- 装运通知

  - 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

  - 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

  - 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

此条款的适用对象见“合同条款资料表”。

- 交货和单据

  - 供方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

  - 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

- 保险

  - 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

  - 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

- 运输

  - 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。

  - 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

- 伴随服务

  - 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

- 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

- 提供货物组装和／或维修所需的工具；

- 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

- 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

  - 供方应提供“合同条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

- 备件

  - 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

- 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

- 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

- 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

  - 供方应按照“合同条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

- 保证

  - 供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

  - 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资料表”)，以先发生的为准。

  - 需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

  - 供方收到通知后应在“合同条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

  - 如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其它权力不受影响。

- 索赔

  - 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其它条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

- 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

  - 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

- 付款

  - 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

- 价格

  - 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

- 变更指令

  - 根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

- 运输或包装的方法；

- 交货地点；

- 供方提供的服务。

  - 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

- 合同修改

  - 除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

- 转让

  - 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

- 分包

  - 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

  - 分包必须符合合同条款第3条的规定。

- 供方履约延误

  - 供方应按照“货物需求一览表”中需方规定的时间表交货和提供服务。在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

  - 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.1条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

- 误期赔偿费

  - 除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其它补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(O．5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

- 违约终止合同

  - 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

- 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

- 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

    - 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

    - 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

  - 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

- 不可抗力

  - 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

  - 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 因破产而终止合同

  - 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 因需方的便利而终止合同

  - 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

  - 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

- 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

- 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

- 争端的解决

  - 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

  - 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

  - 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

  - 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

- 合同语言

  - 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

- 适用法律

  - 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 通知

- 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。

- 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

- 36.    税和关税

  - 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

  - 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

- 37.    合同生效及其它

  - 本合同应在双方签字并备案和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

  - 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

  - 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表

- 技术规格

- 交货计划

- 履约保函(格式)

- 合同资料表中规定的其它附件

合同（格式）

需方：

供方：

本合同于     年    月    日由需方和供方按下述条款签署。

在需方为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，邀请供方参加了该项目竞争性招标，并接受了供方以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

附件4 履约保函(格式)

- 中标通知书

供方在此保证全部按照合同规定向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

需方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向供方支付合同价或其它按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议。

供方：<盖章>                                    需方：<盖章>

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人：                                    委托代理人：

电话：                                          电话：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 许昌市中心医院 |
| 7.1 | 履约保证金金额：10%，合同货币 |
| 7.3 | 履约保证金形式：通过转账或电汇的形式 |
| 8 | - 检验和测试标准方法和内容： 依据以下标准进行： - 招标文件技术规格所述的标准； - 货物来源国适用的最新版本的官方标准； - 投标文件中承诺的内容。 |
| 11 | 装运条件 合同货物： - 运输条件和保险、运费支付：汽车运输、运保费由卖方支付； - 交货日期认定：合同签订后30天内； - 项目现场：许昌市中心医院。 |
| 16 | - 伴随服务： 供方应提供以下伴随服务： - 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行； - 提供货物组装和／或维修所需的工具； - 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册； - 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务； - 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训； - 技术规格规定的其它附加服务。 |
| 17.2 | 备品备件要求：除随机必备的备件外，提供一年正常使用所需的消耗品及备品备件。其费用包含在投标总价中。 质量保证期后正常运行技术指标中要求的年限所需的备品备件以及供、需方认为有必要提供的其他备件。 各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。 |
| 18.1 | 质量保证期：贰年（以采购单位实际要求为准）。 各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。 |
| 18.2 | 技术服务：（以采购单位实际要求为准）。 |
| 18.3 | 售后维修：（以采购单位实际要求为准）。 |
| 20 | 付款方式： 合同款统一由采购单位支付。 付款条件： 申请付款时必须提交以下文件和资料。 1、资金支付申请； 2、合同； 3、由需方签字的验收报告或由第三方验收检验报告； 4、进口产品须提交海关、商检、原产地等手续；并于合同签订后及时联系采购单位办理免税等相关手续。 |
| 35 | 卖方通知送达地址： 许昌市中心医院 |

第六部分 投标文件的格式

- 法定代表人证明书

致：                 （招标人）

兹有         同志为                          （单位名称）的法定代表人，代表本单位办理的一切社会公务活动，具有法律效力。

特此证明。

附： 法定代表人基本情况

姓名：           性别：        年龄：       职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

邮政编码：

单位名称：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月      日

法定代表人身份证复印件：（注：本授权书可采用投标单位自有的既定格式，不受规定格式限制。）

- 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的 　　　　　(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              （招标编号）的（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

单位名称（公章）：

地址：

注：本授权书可采用投标单位自有的既定格式，不受规定格式限制。

被授权人身份证复印件

- 3.投 标 书

致北京华采招标代理有限公司：

根据贵方的投标邀请（招标编号：　　　　　　　），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

- 开标一览表

- 货物分项报价一览表

- 随机备件、专用工具和消耗品价格表

- 技术规格/和商务条款偏差表

- 售后服务计划

- 投标人及投标产品简介

- 按招标文件投标人须知和商务/技术条款要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 金额为人民币       元投标保证金

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供的项目投标总价为人民币      ，（文字表示）           。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标自开标日起有效期为  个工作日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撒回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人承诺，与招标方聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非招标方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人同意如中标按相关计价依据向招标代理机构一次性支付招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：                        电话：　　　        　　　传真：

投标人授权代表签字:

投标人名称（公章）：

日期：

- 3.1资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、业绩证明文件复印件

7、财务状况资料复印件

8、相关授权书原件

9、其他有关资料、证明文件原件或复印件

填写须知

- 制造商作为投标人应填写和提交下述规定表格以及其它有关资料。贸易公司或集成商作为投标人应填写和提交下述规定的全部表格以及其它有关资料。

- 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。

- 全部文件应按“招标项目资料表”规定的语言和份数提交。

- 3.2关于资格的声明函

北京华采招标代理有限公司：

关于贵方招标编号为     号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、业绩证明文件

7、财务状况资料

8、法定代表人授权书和相关授权书

9、其他有关资料、证明文件

10、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

11、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                       法定代表人（签字）：

地址：                                  邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：             签字：

电话：                                  传真：

日期：                                  日期：

- 3.3 制造商授权书

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（ 国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依     国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

- 代表我方应招标编号   号招标文件要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

- 作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于     年  月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）

法人或授权代表人姓名（签字）

授权代表所属部门                被授权方名称（盖章）

职    务                        法定代表人  （签字）

注：本授权书可采用投标单位自有的既定格式，不受规定格式限制。

- 3.4 投标保证金

附保证金缴纳凭证复印件

（注：开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

- 投标报价表格

4.1   开标一览表

投标人：（此处填名称并盖章）                      项目名称：

包号：　　　　货物名称：　　　交货期：     质量要求：   　　　金额单位：元

| 序号 | 项目 | 报价 | 其它声明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备和附属装置 |  |  |
| 2 | 备品备件、专用工具和消耗品 |  |  |
| 3 | 卖方技术服务（安装调试指导等） |  |  |
| 4 | 买方参与技术联络和检验等费用 |  |  |
| 5 | 人员培训 |  |  |
| 6 | 运费和保险费 |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |
| 8 | 验收费 |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |
| 10 | …… |  |  |
| 总 计 （1+2+3+4+5+6+7+8+9） |  | 大写（人民币）： 小写：￥ |  |

法人或其授权代表签字：

说明：

- 与本表同时公开唱标的内包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其它招标人认为应该宣读的内容等。

- 所有未填写或免费的内容均视为已包含在投标总价中。

- 如投多个包，应分别填写多张本表。

- 本表加盖公章并签字有效。

  - 4.2   货物分项报价一览表

投标人：（此处填名称并盖章）                                                                         项目名称：

包号：　　　　　                        货物名称：　　　                                           　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称（组成部分） | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

法人或其授权代表签字：

注：如不提供详细报价将视为非实质性响应招标文件

  - 4.3   货物配置清单一览表

投标人：（此处填名称并盖章）                                                                         项目名称：

包号：　　　　　                        货物名称：　　　                                           　　　金额单位：元

| 序号 | 货物名称（组成部分） | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 货物配置清单 总数量 |  |  |  |  |  |  |

法人或其授权代表签字：

注：投标人应向招标人提供设备配置清单

  - 4.4   随机备件、专用工具和消耗品价格表

投标人：（此处填名称并盖章）                       项目名称：

包号：　　　　　           货物名称：　　　             　　　金额单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法人或其授权代表签字：

注明：

1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

- 技术规格和商务条款偏差表

投标人：（此处填名称并盖章）                         项目名称：

包号：　　　  　　                                  货物名称：

| 序号 | 条款号 | 技术参数及要求 |  | 对招标文件偏差 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件要求 | 投标文件响应 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

法人或其授权代表签字：

注：投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致废标。

6.售后服务计划

投标人必须提供但不限于提供以下内容：

      - 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点及人员配置。

      - 技术培训、质量保证措施。

      - 该次项目所提供的其它免费物品或服务。

      - 保质期内外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

法人或其授权代表签字：                   投标单位公章：

职务：                              日期：

- 7.投标人及投标产品简介

投标人必须但不限于提供以下内容：

1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）

4、业绩及目前正在执行合同的情况；

5、其它投标人认为需要提供的。

法人或其授权代表签字：                   投标单位公章：

职务：                                 日期：

- 8．投标人反商业贿赂承诺书（固定格式）

- 我公司承诺：

- 在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

- 一、公平竞争参加本次招标活动。

- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

- 公司法人代表（签字）：

- 法人授权代表（签字）：

- （公章）

- 年  月  日

- 响应付款方式承诺书

- （格式内容自拟）

- 10.近三年类似项目业绩及合同履行情况

| 序号 | 合同名称和地点 | 交货日期 | 合同总价 | 履行情况 | 业主及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同复印件。

投标单位公章：

法定代表人或其授权代理人：          （签字）

年        月        日

11.免费质保期响应承诺（格式自拟）（如有的话）

12.投标人认为需要提供的其他证明文件