# 2、投标分项报价—览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气采样及预浓缩系统 | ENTECH 7200/7016/4700/3108等 | 1.产品用途 用于环境空气、应急监测、室内环境气体样品和工业场所空气中VOC的定量采集及预处理。并可作为气相色谱质谱联用仪系统的前处理装置进行挥发性有机化合物的全分析。 2.工作原理 通过熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理的苏玛罐在实验室被清洗和抽成真空，带到采样现场无需电源、动力及辅助设施，即可瞬时、积分及在线等不同采样方式。将采到的气体样品拿到实验室经过浓缩仪多级处理有效消除空气中CO2、O2、H2O、N2等的干扰得到目标待测挥发性有机物，然后自动转移到气相色谱或气质联用仪中进行挥发性有机物的全分析。 3.工作条件 3.1工作电源：AC 220V±10%，50Hz； 3.2环境温度:-5～50℃； 3.3湿度: 0-90%RH。 4.技术性能 4.1 ENTECH公司的这套大气采样及预浓缩系统符合国家环保标准GB 759-2015标准方法、并且在《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》中被明确标注产品和型号，同时满足美国环保局（EPA）TO-14、 TO-15标准方法中样品采集、分析前处理及标样配制等相关的质量保证的有关要求。 4.2该系统可以连接苏玛罐或气袋采集的空气样品进行浓缩处理和进样；采用大气预浓缩进行系统ENTECH7200进行标准样品及内标配制、进样、空白样品进样等功能。空气样品经过ENTECH7200处理，能有效消除空气中CO2、O2、H2O、N2等的干扰。 4.3经过熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理的苏玛罐在实验室使用3108清罐系统进行清洗和被抽成真空，带到事故现场后无需电源、动力及辅助设施，即可迅速采样。样品在真空环境阀门关闭的情况下可以保持三个月不变。 4.4 ENTECH公司的这套大气采样及预浓缩系统在中国市场已有较成熟的用户，河南省环保系统用户8家，分别是河南省环境监测中心站、郑州市环境保护监测中心站、新乡市环境保护监测站、开封市环境监测站、洛阳市环境监测站、安阳市环境保护监测中心站、濮阳市环境监测站、巩义市环境监测站。在中国市场已有较成熟的用户群（40个用户以上并提供证明资料见标书ENTECH大气采样及预浓缩系统验收报告附件）。 5.技术参数 5.1 7200浓缩仪 5.1.1 7200浓缩仪可用于采样罐、采气袋进样浓缩。 5.1.2 7200浓缩仪全新的Silonite-D惰性涂覆技术涂覆整个流路，以减小组分发生化学反应的机率，并保证VOC及轻SVOC物质的完全回收。如极性（醛、醇、酯、酮、醚）和非极性、活性硫、氮化合物等挥发性与半挥发性有机物进行预浓缩，通过三级冷阱有效去除气体样品中的H2O、CO2、N2与惰性气体。 5.1.3 7200浓缩仪能与各类气相色谱或气相色谱-质谱仪正常联机使用，能与气相色谱或气质联机使用同一台计算机控制且软件相互无冲突，在每次工作前能给气相色谱或气质联机以启动信号且能收到气相色谱或气质的反馈的准备信号。 5.1.4 7200浓缩仪软件中内置US.EPA 的TO14、TO15以及硫化物分析方法。 *5.1.5 7200浓缩仪采用全新的三级冷阱设计，第一级为熔融硅涂覆空阱，第二级为Tenax捕集管，第三级为冷冻聚焦，通过一级空阱除水，二级部级富集挥发性有机物并有效去除空气中CO2、O2、N2、惰性气体等的干扰而不损失TO15方法中的规定的极性化合物，全部参数的设置由计算机控制；方便与气相色谱或气相色谱-质谱仪联机，无需占用进样口。 *5.1.6冷冻捕集阱模块：温度-180℃～230℃。升温速率：360℃/分钟，保证挥发性有机物的富集及解析。 *5.1.7内部多孔聚集阱：捕集温度能达到-180℃，保证低温，实现冷聚焦富集。 5.1.8最大进样体积： 1000mls.对于环境空气通常为400mls 5.1.9最小进样体积： 采用“微进样”技术极大地减少了管路残留并提高了进样精准度，最小进样量可至10ml，采用压力补偿法则 *5.1. 10样品进样精度≤1ml，0.25～1cc定量环可选。 5.1.11采样压力： (负压)7 psig～35psig *5.1.12重现性：进样量大于50ml时或者定量环进样，重现性 <3% RSD 5.1.13加热区：最高温度等温区域：样品传输线（150℃），旋转阀模块（180℃），模块1隔壁（200℃），模块2隔壁（200℃）。 *5.1.14采用电子体积控制（微进样），7200浓缩仪主机内置真空罐，通过电子压力控制测量内置真空罐在进样前后的压差，从而得到精确的进样体积，消除质量流量控制器启动时流速的偏差导致体积的偏差，最小进样量能精确至10mL,进样体积10-1000mL之间能调，进样精度≤1mL。 *5.1.15内部样品流路、接口以及所有管路经过熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理，并减小了管路残留, 极大地提高了较重VOC及极性VOC的回收率如硫化物及醛酮类化合物。 *5.1.16 7200浓缩仪主机配备定量环，定量环体积：0.1～2mL之间可选，保证进样准确性。 - *5.1.17数字阀控制可以控制阀停留在各端口之间，减小死体积提高小体积测量精度 ，能保证样品位，使冷阱与样品完全隔离，更好地避免了交叉污染，并能测量系统的真实压力，保证精确的进样量。 5.2 4700高精度稀释仪 5.2.1 标准配置6个流路通道，5路标气和1路稀释气。 *5.2.2采用压力传感器测量提高稀释精度 ，可轻松执行1～100倍（100ppb到1ppb）的稀释，可通过第6通道进行二级稀释，最终稀释倍数可达10000倍。 *5.2.3制备标气数量：100ppm的6R标气瓶可填充多达10000个6L的样品罐。 *5.2.4压力测定：0-50psi（精度±0.05%）压力传感器精确测量压力。 5.2.5 体积测量：通过测量压差实现标气体积的测量，（优势：标准制备过程中，标气用量极少，有助于原始标气的保存，标气瓶的压力越高，其中的化合物越稳定。） 5.2.6 样品加压功能：自动加压可将采样后的样品罐加至正压，高精度（0.05%）的压力传感器首席那检测样品罐的出示压力，之后将样品罐填充至目标压力，并计算实际的稀释因子。还可以通过固定的稀释因子进行加压稀释。用含有替代标的氮气进行加压，进一步验证结果的准确性。 5.2.7 操作模式：具有六种操作模式，软件界面不同的按钮可以轻松的实现不同模式的切换选择。 *5.2.8可靠的压力校准：根据压差实现稀释，整个系统只有一个压力传感器，称量即可实现压力传感器的校准。 5.2.9 多级稀释：多级稀释可以轻松实现亚PPb级的标准稀释，满足痕量分析需求。 5.2.10 4700高精度稀释仪稀释过程自动计算，稀释的计算过程已经集成在操作界面，稀释倍数、目标浓度、输入方便直观。 *5.2.11 4700高精度稀释仪内部样品流路以及接口必须经过熔融硅-Silonite惰性化涂覆，以分析硫化物及醛酮类化合物以及包括部分农药残留在内的半挥发性有机物. *5.2.12 不含质量流量计，采用压力传感器精确测量压力。 *5.2.13 全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。 5.3 3108自动清罐仪 5.3.1 3108自动清罐仪通过控制软件设定的多次充气、抽真空的循环，将采样罐内的压力降至7Pa以下，并清除罐内的挥发性及半挥发性有机物和其他杂质，以便采样罐能够重新使用。 *5.3.2 3108自动清罐仪所有管线、流路和阀区等经过熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理，以保证采样罐清洗过程中无残留和无交叉污染。 5.3.3 使用无油泵：前级泵为无油分子隔膜泵，高真空泵为分子涡轮泵。 5.3.4 清洗中可选择加湿或干气清洗。 5.3.5 3108自动清罐仪可实现8个6升的采样罐进行同时加热和清洗，提高清洗效率，加热温度最高可设定至200℃。 5.3.6 系统压力(0-50 psi)和最大真空度小于50mtorr。 5.3.7 清洗过程自动检漏。 5.3.8 可加入内标评定样品。 *5.3.9 3108自动清罐仪全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。 5.4采样罐及其附件： *5.4.1采样罐：不锈钢材质，罐壁厚1mm，耐压>3大气压，内壁经熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理。 5.4.2多种体积的采样罐可供选择；能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.1~100ppb的采样要求。 5.4.3采样罐采用可修复隔膜阀技术,内衬隔离膜片,减小阀中死体积,防止因为用力过大而损坏滑丝影响气密性。 5.4.4超纯减压阀可配合标气使用。 5.5 CS1200E恒流积分采样器 5.5.1带过滤器采样接头，全量程范围内可恒流采样。 5.5.2不同的积分采样器能配置不同体积的苏码罐和不同流量的蓝宝石限流芯，无需电源、动力，可以进行采样时间的设定，如分钟、小时、天（最大采样时间为7天）。 5.6 7016D自动进样器 5.6.1 自动进样器可直接与GC或GCMS相连接，用于分析大于0.1ppm高浓度样品的分析。 5.6.2所有管线及电磁阀均可内部加热，样品冲洗功能有效避免序列间的交叉污染。 *5.6.3 7016D自动进样器所有管线及接头内壁均经过熔融硅-Silonite涂覆惰性化处理。 *5.6.4 7016D自动进样器全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。 | 套 | 1 | ￥1560000.00 | ￥1560000.00 | 美国/美国ENTECH公司 |
| 2 | 多通道罐常规和应急触发采样系统 | ENTECH 1900 | 1. 1900多通道罐常规和应急触发采样系统 *1.1苏玛罐通过负压实现采样，样品无需经过压力泵而受到污染，并且所有管路均采样熔融硅惰性处理，确保流路不产生VOC。而苏玛罐采集到的VOCs样品不会发生反应及吸附损失； 1.2 1900多通道罐常规和应急触发采样系统具有2独立通道，第1通道支持8个苏玛罐连续常规采样，同时可扩展连接更多苏玛罐，第2通道连接1个苏玛罐，两个通道均可选择常规采样和阈值触发应急采样； *1.3 1900多通道罐常规和应急触发采样系统内置积分采样自动校准系统，流量调节方便， 内置的2个积分采样器，可通过更换蓝宝阀芯选择流速范围，等速采样时间可长达1个月。 *1.4 内置FlowProfessor流量校准系统，通过罐子的压力变化速率来测定采样的流速，系统通过软件可进行自动校正，只要输入已知校正体积填充所需的时间即可自动完成流速校正，此校正简单且长期稳定可靠，可大大减少系统维护的费用； 1.5流量校准器计量方便，使用实验室高精度天平即可校准； 1.6基于Windows10的软件系统，简单易用，随时进行采样编程，可设定采样起始时间，停止时间，可设定触发采样阈值等； 1.7可增加扩展苏玛罐放置架； *1.8每个采样罐端口都配备压力传感器实现仪器自动检漏，当罐压力出现异常情况，主机会自动跳转到下一个采样进行采样，从而确保样品采集的真实和完整性； 1.9可选12V直流电源接口，确保在无交流电源的时候，仪器可用直流电源供电。 | 套 | 1 | 300000.00 | 300000.00 | 美国、美国ENTECH公司 |
| 3 | 积分采样器自动校准系统 | ENTECH FlowProfessor | 1.积分采样器自动校准系统 1.1基于积分采样器CS1200，FlowProfessor积分采样器自动校准系统可满足不同体积大小的采样罐（1L-6L）进行校准流量设置。 1.2流量调控采样时间可达1小时甚至1个月。 1.3最终负压可达2-6＂Hg。 *1.4 FlowProfessor积分采样器自动校准系统软件可根据估算的现场温度和采用点海拔来调节和优化采用速率，以应对即使是最具挑战的环境条件。 *1.5 FlowProfessor积分采样器自动校准系统自动识别错误，如漏气、限流器堵塞。 1.6一套校准器可满足日常多批次的积分采样器的校准。提高校准速率和准确度。 1.7精确校准，避免多次重复采样。 *1.8校准系统软件简单直观，只需设置采样罐容量、采样时间、采样结束是需要维持的真空度（通常2＂Hg），然后点击开始校准按钮即可。 1.9校准系统、积分采样器及真空罐采用快速连接头连接，无需工具安装、拆卸、运输方便。 | 套 | 2 | 25000.00 | 50000.00 | 美国、美国ENTECH公司 |
| 4 | 液标气化数字稀释系统 | ENTECH DDS | 1. ENTECH DDS液标气化数字稀释系统 1.1采用负压技术使液体标样气化，可分别在采用罐和玻璃瓶中实现。 1.2可利用实验室高纯氮气或氮气钢瓶气，将已知高浓度样品加压精确稀释，以用于气相色谱标准曲线的制作。 1.3数字稀释系统校准范围广，无需担心标气的浓度大小。 1.4具有实时检测罐子浓度功能，确保稀释浓度不变。 1.5通过数控阀可随意准确调节稀释标气浓度，方便液体标样气化不同浓度的配制。 | 套 | 1 | 24000.00 | 24000.00 | 美国、美国ENTECH公司 |
| 5 | 固定汚染源VOC稀释采样系统 | TCR DDS/EG | 1.产品用途 用于固定污染源中的VOCs动态稀释采样，可直接采集到采样罐。 2.工作原理 通过处理后的干净空气和冷凝系统，对固定污染源高温、高湿度、高浓度的挥发性有机物进行降温和稀释。经稀释达到常温、常压和低浓度，然后进行苏玛罐采样。根据稀释比和实验室大气挥发性有机物浓缩系统的分析，对固定污染源挥发性有机物进行合理治理和监督。 3.技术参数 3.1动态稀释采样探头 3.1.1探头自带加热稀释腔和过滤器，采用不锈钢材质，仅有不锈钢部分与气体样品接触，过滤器膜直径25mm； 3.1.2配备220/110VAC转12V电源适配器和充电电池，充电电池可在无交流电时使用，使用时间大于3小时； 3.1.3采样管线长度不少于350mm，加热管线可达1.5m； 3.1.4控制电缆与采样、稀释管线采用快速接头，一起连接到采样器； 3.1.5探头带有防震运输箱 3.2便携式动态稀释采样器 *3.2.1采用动态稀释采样法对固定污染源中挥发性有机物的进行采集，采样器内置充电电池，连续使用不少于7个小时； 3.2.2双气路设计：一路稀释空气，一路总采样气，流速均可单独调节，流速调节范围0.1-1.2L/min；干气累积流量计计算采样体积；双过滤器：一个用于过滤稀释的空气，另一个用于保护采样泵和气体计； 3.2.3采样流路流量范围： 0.15～1.2L/min； 3.2.4稀释空气流路：采用隔膜泵，采样流量范围0.15～1.2L/min，流量计调节范围：0.1～1.2 L/min，干气体体积精度±2%； 3.2.5通过分别调节稀释空气和总的采样气流量，可计算采样的稀释比例，通过内置干气累积流量计可精确的记录采样的体积，通过稀释空气可将烟温降至400℃以下； 3.2.6配置隔膜泵和精确流量计和干气体积计，确保采样体积的准确； 3.2.7系统带有采样器+采样头可用于气态有机化合物的采用。 3.2.8 泵类型：隔膜泵，干气体体积精度±2%，流量计调节范围：0.1～1.2 L/min； 3.2.9仪器内置的空气过滤器，可确保空境空气中VOCs不进入到采样系统，采样泵前的过滤器可确保烟气中的干扰物不进入到采样泵和气体计，确保系统长期稳定的运行； 3.2.10采样杆和过滤腔均可被加热至120℃，可避免烟气中水汽被冷凝，从而防止部分极性VOCs的损失。 *3.2.11可连接苏码罐，将样品采集到采样罐，也可连接便携式气质的采样头进行在线监测。 | 套 | 1 | 148000.00 | 148000.00 | 意大利、意大利TCR公司 |
| 6 | 吹扫捕集水/土自动进样器 | CDS7450 | 1.产品用途 CDS7450与CDS7000吹扫捕集仪主机配套使用，用于分析水或土壤中或者污泥中的挥发性有机物，实现全自动进样，以便提高吹扫捕集的工作效率。 2.工作原理 将待测样品装入40 mL样品瓶，放到72位自动进样器上面：针对水质的分析，通过自动机械臂实现将水自动的注入到CDS7000吹扫捕集仪主机吹扫管里面，实现水质的自动进样；针对土壤或污泥挥发性有机物分析，主要是通过在自动进样器的进样塔里面加热、震荡，通过管线直接进入到CDS7000吹扫捕集仪主机的捕集阱进行富集、解析到气相或气质中进行定性、定量分析。 3.技术参数 3.1水样模式 *3.1.1 72 个样品位，可移动的3 个24 位样品盘，40 mL样品瓶，并符合EPA VOA 标准； *3.1.2 带内标功能（2μL）；内标瓶2mL； *3.1.3 水样体积根据定量环体积设定（5ml/25mL）； 3.1.4 可以程序化的运行期间冲洗； 3.1.5 可以程序化的空白分析； 3.1.6 同一样品可以程序化的两次或是三次重复分析； 3.1.7 全化学惰性的样品路径：PEEK 材料管路、硅烷化不锈钢管及玻璃； 3.1.8 进样和排气泡之前，可用空白水清洗整个样品管路（可加热至90℃），清洗次数用户可自行设定； 3.1.9全电脑操作界面； 3.2 土样模式 3.2.1 72 个样品位，可移动的3 个24 位样品盘，40 mL样品瓶，并符合EPA VOA 标准； 3.2.2 带内标功能（2μl）；内标瓶2mL（同水自动进样器的要求）； 3.2.3 自动加入等量的5mL水（配备5mL样品定量环）； 3.2.4土壤加热可到80℃； 3.2.5 磁力搅拌器（三种速度控制）； 3.2.6 全化学惰性的样品路径：PEEK 材料管路、硅烷化不锈钢管及玻璃； 3.2.7 可以手动或是自动地变换不同基质样品盘位的进样方向； 3.2.8 全电脑操作界面； | 套 | 1 | 436000.00 | 436000.00 | 美国、美国CDS公司 |
| 合 计 |  | 大写：贰佰伍拾壹万捌仟圆整 小写：￥2518000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：