许昌市政府采购中心

招　标　文　件

采购单位：许昌市质量技术监督检验测试中心

招标编号：ZFCG－G2017104-1号

项目名称：防尘试验箱、防水试验等设备                        二○一七年六月三十日

招标文件目录

第一部分 投标邀请函

第二部分 货物需求及其它要求

第三部分 特别提示

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

第五部分 合同一般条款

第六部分 合同特殊条款

第七部分 合同样本

第八部分 投标文件的格式

第一部分 投标邀请函

受许昌市质量技术监督检验测试中心的委托，许昌市政府采购中心就“防尘试验箱、防水试验等设备” 项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：防尘试验箱、防水试验等设备

（二）招标编号：ZFCG－G2017104-1号

（三）项目需求：A包：防尘试验箱；B包：防水试验设备；C包：恒温恒湿交变试验箱、高温试验箱；D包：形状测量激光显微系统。

（四）采购预算：A包：20万元；B包：30万元；C包：35万元；D包：70万元。

（五）项目数量：一批

二、供应商资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）A、B、C包投标人须为所投产品的生产厂家；

（三）具有相应的经营范围。

三、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见许昌公共资源交易网“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见许昌公共资源交易网“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过许昌市公共资源交易网下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年7月24日09:00（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：公共资源大厦三楼开标三室。

五、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：韩先生    	      联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市质量技术监督检验测试中心

地址：许昌市魏都区天宝路

联系人：马先生              联系电话：13837468720

许昌市政府采购中心

二〇一七年六月三十日

第二部分　货物需求及其它要求

一、货物需求

A包：防尘实验设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘试验箱 | 一、试验箱结构设计要求 本防尘试验箱满足国家标准GB/T2423.37-2006 试验La：砂尘试验方法；GB 4208-2008 外壳防护等级（IP 代码）；GB/T4942.1-2006 旋转电机外壳防护等级；GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 灯具外壳防护等级等一系列相关的外壳防护等级标准，用于检测产品的外壳密封性能，主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X 和IP6X 两个等级的试验。 电器控制部分 1、主控制器采用触摸屏，超大屏幕画面（10 寸），彩色中文显示屏，可显示设备运行情况，年、月、日、时间、工作时间等，控制器具备下述多种任意设定控制功能： 可分别对吹尘风机、粉尘振动、抽真空、加热和总试验时间进行设定及控制； a. 吹尘时间（停、吹）: 连续、周期吹尘任意选择时间设定 b. 振击时间: 振动和停止振动时间自动交替进行 c. 预设试验时间，停止时间 d. 试验样品的运行通电：断——通——断 e． 加热和停止加热时间自动交替进行 f．防灰尘凝结装置的开始和停止的时间自动交替进行 g..抽真空设备的控制及通断时间的设定。 2、一套完整的抽真空系统安装于电器控制柜里面，真空压力指示并可调节，配备有空气流量计，流量能保证被试样品外壳内负压2kpa 。 3、设备的底部有可更换灰尘的装置，装置设计成可抽取式，可以很方便使用过的灰尘更换。装置严格密封，操作方便。 4、配备过滤器对被抽气体进行过滤，以免损伤流量计 设备主体部分 1、箱体内壁材料选用1.5mm 厚不锈钢板，箱体及门外壁材料采用1.5mm 厚优质钢板，表面静电彩色喷塑处理。试验箱附以槽钢骨架，使整个试验箱稳固耐用。箱体侧面安装引线孔及软硅胶塞一套，方便样品通电试验。 2、粉尘经漏斗底部的风机吹入循环风道，之后被设备上部的出风口导风板均匀扩散，借助循环气流使粉尘能均匀的悬浮在试验箱内, 风道内风速1m-12m/S 可调。 滑石粉的用量按每立方米试验箱内体积2kg，，而且粉尘能通过筛丝宽度为75um、筛丝直径为50um 金属方孔筛。 3、试验室的槽钢骨架外部设计有主试验室外壳部分，采用A3 钢板内外喷塑，美观耐用。 4、实验室内部尺寸为不小于深1.5 米，宽2.5 米，高1.5 米，试验室设计双开式大门，试验室的门洞高度不小于1500mm，宽度2300mm，方便最大样品的出入，且开关方便。设备也可以根据客户的要求设计。大门采用硅胶密封，安装集装箱大门锁保证不漏尘。箱门上设置有两个超大观察窗，设计安装刮灰器，手动刮灰后内部扬尘清晰可见。 设备的漏斗部分 1、设备的下部为试验室的底部积灰漏斗、承重骨架和循环电机及震动电机部分组成。通过风道洒入室内的灰尘一部分落到样品上，另一部分落入底部或附着于漏斗壁上，附着于漏斗壁上的灰尘经震动电机的震动也落入底部，同时被循环电机吸入风轮，之后迅速被吹入试验室风道，通过风道再吹入试验室内，循环往复。 2、设备设计吹尘采用大功率变频调速风机，离心式不锈钢叶轮，防尘轴承加高温硅胶三层密封，保证粉尘不会进入电机内部。 3、为了保证粉尘不粘在箱壁上和凝结，在循环风道中安装了一套特殊的装置，装置可以保证粉尘不粘在箱壁上和凝结，该装置工作时间可调，并可自动交替进行工作。 4、漏斗的外部设计可承重不小于2500公斤的槽钢骨架，以支撑室体及试验样品重量。 5、漏斗的最底部安装有加热系统来给灰尘加温，避免灰尘凝结，用管道包箍式云母片加热圈，热量安全稳定，具有定时加热控制，温度可以显示并加以控制。 6漏斗底部设计取尘口，粉尘可随时方便地更换。 7、试验室的底部采用10#加强型槽钢制作底座，设计安装6 只移动脚轮和6 只可升降定位脚，方便设备的移动和定位。 8、设计一套楼梯踏步，安置在室体前面，便于工作人员将样品放入设备内部进行试验，楼梯踏步同样在底部安装定位移动脚轮，方便固定和移动。 9、设备配备一台手推升高液压叉车，方便样品推入试验箱。手动叉车最大载重2 吨。 二、主要技术参数 1. 工作室尺寸不小于：1500（D）×2500（W）×1500（H 不含漏斗）mm 2. 外形尺寸：最大高度不超过4m 3. 时间设定范围： 0～99 H、M、S 可调 4. 可承重不小于：2500 公斤 5. 配备真空泵，抽气流量可数字显示瞬时、累计流量 6. 配备金属筛网；标称线径：50μm，线间标称间距为75μm； 7. 气流速度：1-12m/s 可调,在触摸显示器上显示及控制； 8. 连续、周期吹尘任意选择时间设定； 9. 砂尘浓度：2kg/m3。 10. 试验用尘：亚利桑那试验粉尘，25kg； 11. 灰尘沉降量：（600±200）g/(m2.h) 12. 箱内气流自下而上； 13. 配置给样品抽真空装置. 14. 设计灰尘搅拌装置； 15. 安装灰尘加热装置； 16. 有振动装置，设置振动/间隙时间， 三、保护系统 1. 无熔丝保护开关 2. 设备缺相保护； 3. 设备吹尘电机超载报警切断电源； 4. 设备漏电即断电； 5. 全护套式接线端子； 6. 整体设备定时，自动关机等保护 | 套 | 1 |
| 2 | 防固体试验设备 | 该试验设备主要用于GB 4208-2008 外壳防护等级（IP 代码）；GB/T4942.1-2006 旋转电机外壳防护等级；GB 7000.1-1996 、GB 7001-1986 灯具外壳防护等级等一系列相关的外壳防护等级标准的试验，试验设备用于检测产品的外壳密封性能，主要用于外壳防护等级标准中规定的IP1X 、IP2X、 IP3X、IP4X四个等级的试验。 - IP1X级防护设备：提供直径为Φ50.0mm的刚性试球。 - IP2X级防护设备：1、提供直径为Φ12.0mm的刚性试球,2、提供用于试验的标准试指 - IP3X级防护设备：提供直径为Φ2.5mm的直的钢丝或棒。 - IP4X级防护设备：提供直径为Φ1.0mm的直的钢丝或棒。 | 套 | 1 |

B包：防水试验设备

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防滴水试验设备 | 一、被测样品的最大尺寸为：长*宽*高=2000*1000*1000（单位：mm），防滴水测试设备能满足装入最大尺寸样品，防水测试设备做成四根立柱支撑方式，四根立柱上配置滑动导轨，滴水盘可以沿着导轨轻松平稳地上升下降。 二、测试设备设计原理严格参照标准GB4942.1/GB4208-2008/IEC60529：2001执行，此测试设备将测试外壳防护等级标准中规定的IPX1、2级别防护性能。 三、被测样品的最大重量为2.5吨，由于样品较大较重，所以采用直接将样品推入滴水装置底部的方式进行实验。 四、配置独立落地式控制台，控制台面上配置：触摸屏、电源键、紧急制动按钮、上升下降按钮（可以和防淋水IPX34、防冲水IPX56共用控制柜） 。 五、滴水盘整体设计按照标准执行，滴水盘高度可调节,滴水盘技术规格如下： 1，滴水有效面积：2200mm*2200mm； 2，滴水盘高度调节范围：离样品200~2000mm； 3，滴水孔径：约0.4mm； 4，孔间距：20*20mm； 5，水流量：1~4L/min可调节； 六、整体设备要求： 1. 本装置为可拆卸式，适合于长距离运输后在客户处立即组装，快速方便，缩短安装调试周期。由立式支架，导轨，滴水箱，供水箱，自动升降机，流量计，电器控制柜等组成。与水接触的部件，全由不锈钢、黄铜或者铝合金等耐腐蚀材料制作。 2. 固定立柱及支架：采用优质铝合金型材制作，方便拆卸，组装快捷,总高度约为4.5m左右 3. 滴水箱：采用不小于2.0mmSUS304不锈钢板制作，顶部加盖耐压密封。滴水孔按20mmX20mm排列组成方阵。定制滴水嘴采用专用针头， 内径约0.4mm，滴水箱安装水平仪。 4. 供水箱：设备配备一套供水箱提供试验用水。由304不锈钢板材制作，抗压耐腐蚀，容积约300L，安装进水过滤器，水箱加盖，防止杂物进入。该供水箱和IPX34可共用。 5. 自动升降机：为适于各种规格试件的试验所需，由升降机来调节滴水箱的高度，设计上下限位自动停止控制，避免误操作产生意外。 6. 配备15度斜面平台及样品可移动小车，承重满足要求。 7. 流量计：数显水流量调节和显示。 8. 试验结束后自动空气清洗针嘴，配备小型空压机。 9. 具有漏电保护、全护套接点端子等多项安全措施。 10. 触摸屏+PLC智能控制（可以和IPX34共用控制柜和控制软件系统），可独立控制，并可进行时间自动设置、自动停机等功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 防淋水试验设备 | 一、测试设备设计原理参照标准GB4942.1/GB4208-2008/IEC60529：2001执行，此测试设备可以进行外壳防护等级标准中规定的IPX3、IPX4两种级别防护性能。由摆管防淋水设备（中小型产品）和手执式防淋水（带调节夹具和支架，大型产品）组成 二、供水水箱和控制柜（软件）与防滴水测试设备可共用，防淋水设备配置数字流量计与压力表，控制阀。 三、防淋水的技术参数： A: 摆管式淋水试验设备技术参数 1. 摆管规格： 半径为不小于1000mm； 2. 喷水口夹角：120度（IPX3）、180度（IPX4），IPX3/IPX4转换时无需更换摆管； 3. 摆管材料：不锈钢，摆管内径： Φ15mm； 4. 喷水口孔径：￠0.4mm； 5. 喷水口：不锈钢制作，方便拆卸更换。 6. 摆管摆动夹角：120度（IPX3）、180（IPX4）度能以近似360度（IPX4）自动调节：使用进口伺服电机配合专用减速机，可在人机界面上任意设定角度，并可通过程序予置若干常用角度和试验进程； 7. 自动转台：转盘半径不小于R400mm；转动速率1~4rpm可调，可调节高度 ，转台能承重不小于300kg重物，转台为通用可移动，带IPX67随动防水接线装置，方便样品通电试验； B:手执式淋水试验设备技术参数 1， 手执式淋水装置采用喷头严格按照相关标准制造，安装3套手执式洒水头的结构方式； 2， 3套手执式洒水头在支架上，从上到下按照样品结构情况可以上下调整，并且每个洒水头分别可以调节出水的上下角度，并可锁紧固定； 3， 喷头支架底部有脚轮，方便移动测试位置； 4， 配有专用的防淋水供水水箱和供水装置。其中供水水箱约300L，和滴水装置共用。供水装置针对3组手执式洒水，备有3套独立的水泵、数显流量计和流量调节控制系统，可以单独或者全部进行IPX34的辅助试验； 5， 供水系统外部全部以不锈钢304材料做成箱式结构，美观大方； | 套 | 1 |
| 3 | 防冲水试验设备 | 试验设备设计原理参照标GB4942.1/GB4208-2008/IEC60529执行，此测试设备可以进行外壳防护等级标准中规定的IPX5、IPX6两种级别防护性能。 1. 喷嘴内径：ф6.3mm（IPX5）、ф12.5mm（IPX6）； 2. IPX5、IPX6喷嘴螺纹联接、快速更换； 3. 304不锈钢材质，板材厚度不小于1.0mm； 4. 水流量：（12.5±0.626）L/min(IPX5)、（100±5）L/min(IPX6)； 5. 供水水泵：2套不锈钢水泵供水系统，分别为IPX5/6供水； 6. 流量控制：采用手动调节+精密数显流量计实现流量的调节和显示； 7. 控制系统：试验时间可设定，转台可设定； 8. 喷嘴距外壳距离：2.5~3m(试验人员控制)； 9. 带旋转样品台1套：可为样品带电，转动速率1~4rpm可调；（和摆管防淋水设备共用） 10. 带高度可调的支架； 11. 不锈钢供水箱：容积：约600L，304不锈钢；PPR水管焊接； | 套 | 1 |

C包：步入式试验箱

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验箱 | 本产品必须满足GB/T 2423.1-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验A：低温试验方法，GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验A：高温试验方法; GB/T 2423.3-2006 电工电子产品基本环境试验规程试验Cab：恒定湿热试验方法，GB/T 2423.4-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验Db：交变湿热试验方法等国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592—10《高低温试验箱技术条件》、GB10586－10《湿热试验箱技术条件》进行设计制造，可进行各种高低温交变湿热环境试验。 一、具体技术参数： 1、工作室内部尺寸不小于（D×W×H）（深*宽*高）mm：2500×2000×2200 2. 试验箱外部尺寸约（D×W×H）mm：4100×2200×2500 3. 实验箱承重：2.5 吨，负载为陶瓷用品、高压电瓷、电动机或工业配电自动设备 4. 温度范围： -20℃～100℃（带负载） 5. 温度均匀度： ≤2.0℃ （空载时） 6. 温度波动度： ±0.5℃ （空载时） 7. 温度偏差： ≤±2.0℃ 8. 湿度范围： 20%～98% RH（带负载） 9. 湿度偏差： +2～-3% RH（±5%RH，湿度在75%RH 以下) 10. 降温速率：1.0～1.2℃/min（带负载） 11. 升温速度：1.0～3.0℃/min（带负载） 12. 时间设定范围：0～99.99 小时、分、秒 13. 温度交变范围：-20℃～100℃，任意可控 14. 湿度交变范围：20%～98% R.H，任意可控 15. 电源要求：AC 380（ ±10%）V/50HZ 二、箱体结构要求： 1、试验箱采用现场拼装式设计，设备在工厂制作制冷机组、保温库板等部件，运输至用户现场后进行现场安装； 2、制冷机组及强电执行元件柜安装在设备后侧； 3、控制器和主要人机界面等控制系统建议安装在设备大门侧的控制立柜箱中 4、箱体库板自外至内使用不低于以下材料：（1）．外壳： 0.8mm 冷轧钢板（Q235）或不锈钢板，喷塑处理 ；（2）．保温层：100mm 厚高密度型材加强聚氨酯高压发泡或内层填充厚50mm 的岩棉和厚50mm 硬质聚胺脂发泡隔热材料，发泡料添加阻燃剂，可保证满足自熄要求；（3）内壁：δ1.0 mm 不锈钢板（SUS304）； 5、底板： a、底板同样采用保温板进行保温，由上往下依次为不低于： 2mm 厚SUS304 不锈钢花纹防滑板、2mm 厚绝热环氧板、100mm 型材加强复合保温库板、100mm 高底钢构； b、地板2mm 厚不锈钢花纹防滑板和复合保温结构层可承受： ≥1000kg/m2载荷（总承重载荷大于5000Kg），在用户重型车辆和产品长期碾压后不会发生脱层、变形、开裂等缺陷； c、地板周边设置排水沟和排水孔，将试验箱内冷凝水排至箱外； d、配备配套样品车和轨道车，与设备组成一套，方便试验。轨道车设计与设备底板等高，在轨道车和设备底板上分别设计两条轨道，使轨道车连接到设备后，两条轨道分别成一线。再设计一套样品车，样品车底部的滚轮与轨道车的轨道配套，可以使样品车来回移动，将样品车安置在轨道车的轨道上，将样品安置在样品车上，将轨道车推到设备门口，与设备的轨道连接，将样品车推入设备内部，轨道车移开，关闭箱门进行试验。样品车能承重2.5吨，尺寸不小于长2.0米，宽1.2米，轨道、轨道车及样品车均由不锈钢制造。 6、对开大门：1、工作室的正面设置1 套不小于（1000+1000）×2000mm（W×H）的左右对开，；2、大门均采用铰链式旋转开启，开启角度大于135 度；3、采用双层耐高低温软态硅橡胶密封条密封；4、大门门边及大门门框内侧边沿设置自恒温加热带，系统根据工作室温度自动开启加热带除霜功能；5、大门内侧设置逃生把手，当人员被意外锁闭时可从内侧轻松开启设备大门逃生； 7、观察窗：1、观察窗数量2 套：大门上2 套，尺寸不小于为300×400mm：2、观察窗规格：采用多层中空电热玻璃观察窗，电热玻璃为国内领先技术的导电覆膜玻璃，本观察窗有透光率高，隔热效果好、玻璃表面无电阻丝影响观察等优点，当工作室温度低于环境温度时系统自动开启观察窗除雾功能，保证在任何工况条件下可清晰观察 8、箱体内：配置防潮耐高温照明灯具，配置测试孔，配置压力平衡窗 三、设备配置： 1、温湿度测量与控制：温度测量采用高精度A 级Pt100 温度传感器进行温度测量，湿度测量采用电容式湿度传感器进行温度测量，显示控制仪表采用不小于7英寸温湿度触摸控制器，显示精度不小于温度：0.1℃；湿度0.1%RH；时间：0.1min，能任意设置温湿度控制值及时间控制曲线，参数曲线、设备运行状态、测量结果能保存及输出功能。 2、制冷设备及加热设备：制冷设备选用两台制冷压缩机，一台用于除湿，一台用于降温，降温用压缩机功率不小于32HP,冷却方式采用不锈钢板式换热器作为水冷凝器，其他控制元器件采用国内知名品牌。加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝，加湿由加湿、除湿、自动供水、断水保护及湿度测控等部分组成 四、安全与保护：该设备具有1. 整体设备超温；2. 电源缺项、断项保护；3. 风机过热保护；4. 制冷系统过载保护；5. 制冷系统超压保护；6. 水泵过热，过流保护；7. 其它还有漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等必需的保护功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 步入式高温试验箱 | 本产品必须满足 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验A：高温试验方法等国家标准，以及其它相关标准的要求。严格按GB 10592—10《高低温试验箱技术条件》进行设计制造，可进行各种高温交变环境试验。 一、具体技术参数： 1、工作室内部尺寸不小于（D×W×H）（深*宽*高）mm：2500×2000×2200 2. 试验室外形尺寸约（D×W×H）mm：3100×2400×3400 3. 实验室承重：2.5 吨，负载为陶瓷用品、高压电瓷、电动机或工业配电自动设备 4. 温度范围： 室温～300℃（带负载） 5. 温度均匀度： ≤2.0℃ （空载时） 6. 温度波动度： ±0.5℃ （空载时） 7. 温度偏差： ≤±2.0℃ 8. 时间设定范围：0～999.9 小时 9. 温度可控范围：室温～300℃，任意可控 10. 电源要求：AC 380（ ±10%）V/50HZ 二、箱体结构要求： 1、试验箱采用现场拼装式设计，设备在工厂制作保温库板等部件，运输至用户现场后进行现场安装； 2、试验箱内设计循环风系统和加热系统，另加一套强制进风恒温系统，从而在高温状态下快速达到温度稳定的目的，平衡温度系统主要利用抽取试验设备外部的空气对于试验室内部的高温环境实施平衡，从而达到温度稳定的目的，同时将一部分高温气体排除出设备外部 3、试验设备使用槽钢作为底架和四周框架，内壁采用不小于1.5mm不锈钢板材，外壁采用不小于1.5mm 厚度的A3 冷板喷塑处理，中间使用玻璃纤维棉保温，保温厚度为180mm。保温效果好。工作室的正面设置1 套不小于（1000+1000）×2000mm（W×H）的左右对开门。 4、底板： a、底板同样采用保温板进行保温，由上往下依次为不低于： 2mm 厚SUS304 不锈钢花纹防滑板、2mm 厚绝热环氧板、180mm 型材加强复合保温库板、100mm 高底钢构； b、2mm 厚不锈钢花纹防滑板和复合保温结构层可承受： ≥1000kg/m2载荷（总承重载荷大于5000Kg），在用户重型车辆和产品长期碾压后不会发生脱层、变形、开裂等缺陷； c、配备配套样品车和轨道车，与设备组成一套，方便试验。轨道车设计与设备底板等高，在轨道车和设备底板上分别设计两条轨道，使轨道车连接到设备后，两条轨道分别成一线。再设计一套样品车，样品车底部的滚轮与轨道车的轨道配套，可以使样品车来回移动，将样品车安置在轨道车的轨道上，将样品安置在样品车上，将轨道车推到设备门口，与设备的轨道连接，将样品车推入设备内部，轨道车移开，关闭箱门进行试验。样品车能承重2.5吨，尺寸不小于长2.0米，宽1.2米，轨道、轨道车及样品车均由不锈钢制造。 5、观察窗：大门上2 套，尺寸不小于为300×400mm 6、箱体内：配置防高温照明灯具，配置测试孔，配置压力平衡窗 三、设备配置： 1.温度测量与控制：温度测量采用高精度A 级Pt100 温度传感器进行温度测量，显示控制仪表采用不小于进口7寸英寸温度触摸控制器，显示精度不小于温度：0.1℃；时间：0.1h，能任意设置温度控制值及时间控制曲线，参数曲线、测量结果能保存及输出。 2. 加热系统:. 加热采用远红外镍铬合金高速加温电热丝； 温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益 四、安全与保护：该设备具有1. 整体设备超温；2. 风机过热保护；3. 整体设备定时；4. 其它还有漏电、运行指示；5. 故障报警后自动停机等保护。 | 台 | 1 |

D包：形状测量激光显微系统（进口产品）

| 序号 | 名称 | 技术功能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形状测量激光显微系统 | 1、机型为正置分体式结构，测量部与载物台可以分离，便于安装到大平台上使用，采用针孔共聚焦点模式工作。 2、X/Y方向图像显示分辨率不低于0.01 um，重复精度（3δ）小于等于0.03um。 *3、Z向显示分辨率≤0.006 um，重复精度（δ）≤0.03um。 *4、激光为红色半导体激光。 *5、物镜：X10，X20，X50，X100 , 两级放大倍率≥19000倍。 6、具备面扫描和线扫描两种扫描方式，面扫描速度≥100Hz、线扫描速度≥7000Hz。 *7、带镜头自校准机构，更换其它镜头时，不要送厂家校准。 *8、具备智能扫描模式、自动寻找焦点模式，不需要上下限设定即可实现自动测量。 9、软件可以实现2D、3D图像观察，并能通过图像测量长度、高度、角度、面积、体积、粗糙度等精确测量。 *10、焦点信号采集采用光电倍增管要求≥15Bit。 11、具有HDR高清晰动态范围观察功能。 12、采用CCD技术，光学相机拍摄分辨率不低于700万像素。 13、计算机及软件配置 *免费提供分析应用软件可以安装到任何一台PC中, 对原始图像数据进行图像的分析。 *具有图像自动拼接功能，拼接张数≥22×22张。 计算机intel Xeon 处理器E3-1220V5（4核、3.0GHz、8MB），内存16GB(4GBx4)DDR4，硬盘1TB，显示器21寸，A4激光打印机。 | 台 | 1 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，如果招标文件中采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2017]51号），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

4、投标文件中须提供“货物需求” A包、B包、C包详细的技术和施工方案；须提供“货物需求” 中D包加“*”号生产厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中对招标文件响应程度的基本分。

5、中标人与采购单位签订政府采购合同时，须向采购单位提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料（如3C），否则取消其中标资格并承担相应的法律责任。

6、关于进口产品的规定

《政府采购进口产品管理办法》第一章第三条“本办法所称的进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》关于关境和海关特殊监管区域产品认定：

根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

如果中标人所提供产品不符合上述关于进口产品的定义,采购人拒绝接收。

7、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件，进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

10、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金、等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，招标人不再另行进行支付有关款项。

11、交货验收时，防尘试验设备、防水试验设备、步入式环境试验箱、步入式高温试验箱须提供有资质检测能力的社会公用法定计量机构出具的检定、或校准、或检测报告，否则不予验收。

12、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

13、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格后，凭验收报告付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

14、采购预算：A包：20万元；B包：30万元；C包：35万元；D包：70万元，超出者为无效投标。

第三部分 特别提示

1、投标文件中必须提供：加盖公章的法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件复印件，被授权人身份证复印件；法人授权书原件；否则为无效投标。

2、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件；按照第二部分“其他要求”中相关要求向采购单位提交相应材料；否则取消其中标资格。

3、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在法定时间内详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

4、在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

5、中标人须在接到中标通知后向许昌市政府采购中心发送分项报价一览表电子档，并同时通知项目开标工作主持人。邮箱：xcszfcg@163.com。

6、在投标截止时间前提交A包：4000元；B包：6000元；C包：7000元；D包：14000元；的投标保证金。

7、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

8、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、许昌公共资源交易网。

9、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

10、投标人如果中标不得转包，一经发现和证实，将取消其中标资格并承担由此造成的损失。

11、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

12、投标文件中偏离表与生产厂家证明文件不一致的，以生产厂家证明文件为准。

13、投标文件属下列情况之一的为无效投标

13.1应交未交投标保证金的；

13.2不具备招标文件中规定资格要求的；

13.3投标文件中没有提供所投产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数的；

13.4不满足特别提示第1条要求的；

13.5不满足其它要求无效投标条款的；

13.6不响应付款方式的；

13.7投标报价超出预算上限的；

13.8不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

14、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

15、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员进入五楼电子监督室实施监督的，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

16、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商” ；“中标公告”与“中标公示”含义相同。

2.2“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.4“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2 以联合体形式参加投标的供应商应当具备《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十四条之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8附件。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在法定时间内详细举证，并通过公共资源交易平台提出询问和澄清，如未提出，视为全面接受。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止日期前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题修改招标文件，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，在下载招标文件期间，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

7.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.投标文件书写、计量单位使用等

8.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

8.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

9.投标文件的组成

9.1见附件。

9.2投标文件的装订。投标人应按附件中投标文件的顺序和要求，以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、投标项目名称、招标编号、投标单位名称、日期等字样。

9.3投标文件及提供的相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

10.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

11.投标报价

11.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

11.2开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；副本与正本不符，以正本为准。

11.3投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

12.投标货币

均以人民币报价。

13.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标有效期

14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为30天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

14.2 要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被不予退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人向招标人提交A包：4000元；B包：6000元；C包：7000元；D包：14000元的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

15.4 提交投标保证金

15.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

15.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

15.4.3要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。

15.4.4为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。

15.4.5 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

15.4.6投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

15.4.7中心不开具保证金收款收据。

15.5 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径原账户。

15.5.1 未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

15.5.2中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

15.6 特殊情况处理

15.6.1投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部办理退款手续。（0374-2968027）

15.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

15.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

15.7.1供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

15.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

15.7.3 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

15.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

16.投标文件的份数和签署

16.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

16.2投标文件正本和副本须打印并由法人或法人正式授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

16.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

D 投标文件的递交

17.投标文件的密封

17.1投标人应将投标文件“正本”、“副本”用非透明文件袋密封。

17.2 未按规定密封的为无效投标。

18.递交投标文件的截止时间

18.1所有投标文件都必须按招标人在投标邀请中规定的投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

18.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

19.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

20.投标文件的撤回、修改补充

投标截止时间前，投标人可以撤回、修改补充已递交的投标文件。

20.1投标人撤回已递交投标文件的，须书面通知中心，并按照招标文件要求签字，招标文件规定有加盖印章处的须加盖相应印章。

20.2投标人不得在开标时间起到投标文件有效期期满前撤销投标文件，否则招标人不予退还其投标保证金。

20.3修改补充的内容为投标文件的组成部分。修改补充的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改补充”字样。

E 开标和评标

21.开标

21.1招标人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

21.2开标时，将检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本 “开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

22.评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点组建评标委员会，其成员由技术、市场、法律等方面的专家和采购方的代表组成。

23.投标文件响应性的确定

23.1开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

23.3评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

23.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

23.5评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

23.6招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

24.投标文件的澄清

24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24.3澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.对投标文件的评估和比较

招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.评标原则、评标方法及评分标准

26.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2评标严格按照公平、公正和招标文件的要求及条件进行。

26.3本次评标按下列程序确定中标单位。

26.3.1开标后，评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

26.3.2各评委打分汇总排出名次。

26.4评分办法及评分标准

A、B、C、D包均采用综合评分法。

26.4.1信誉5分

26.4.1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，最低得1分。

26.4.1.2投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，满分2分。

26.4.2售后服务5分

26.4.2.1解决问题时间以小时为单位，以6小时为起点，最低分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。

26.4.2.2免费保修时间以年为单位，以3年为起点，每增加1年加1分，最低分1分，满分3分。3年以下的不得分。

26.4.3投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰，无差错得1分，所提供资料充实、准确完整得1分。

26.4.4业绩8分

A包2014年以来具有类似大型防尘试验箱设备项目业绩，合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准）

B包2014年以来具有类似大型防水试验箱设备项目业绩，1、防滴水实验设备规格不小于2m*2m合同及验收报告齐全的每个3分，2、其他防水试验设备合同及验收报告齐全的每个1分，满分8分。（以合同日期为准）

C包2014年以来具有类似大型步入式试验箱设备项目业绩，合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准）

D包2014年以来具有类似显微系统项目业绩，单项合同金额在50万元及以上（含50万），合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。 （以合同日期为准）

26.4. 5对招标文件的响应程度30分

26.4.5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

26.4.5.2 A包、B包、C包满足招标文件技术要求20分；根据技术参数正偏离程度、产品设计方案、施工方案等综合评定，好10分，较好6分，一般4分，满分30分。

26.4.5.3 D包满足招标文件技术要求20分；货物需求中加“*”部分的技术参数每优于招标文件一项的加1分，满分30分。

26.4.6投标报价50分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50

26.5各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

26.6本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

26.7本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

26.8根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库「2011」181号）第五条规定，对小型、监狱和微型企业产品的价格给予6%的扣除（投标人须在投标文件中提供小型监狱、和微型企业及产品的证明材料）。第六条规定，联合协议中的约定，小型、监狱、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除（投标人须在投标文件中提供小型、监狱和微型企业及产品的证明材料）。

26.9根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.10根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标人产品如果是最新一期环境标志产品政府采购清单内的产品且在有效期内，优先予以采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

26.11投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则不予认可）

27.保密

27.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

F 授予合同

28.定标准则

28.1严格按照招标文件的要求和条件进行评标，择优定标。

28.2 最低报价不能作为中标的保证。

28.3招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

29.资格最终审查

29.1评委会将审查投标人（拟中标单位）的财务、技术、管理能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

29.2如果确定该投标人不具备圆满履行合同的条件，评委会将对备选中标单位乃至依次类推的下一个投标人资格作出类似的审查，直至最终确定拟中标单位和备选中标单位。

30.接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

31.公示中标结果、发出中标通知书

31.1评标结束后，招标人将公示中标结果，采购单位将以书面形式向中标方发出中标通知书。中标通知书一经发出即发生法律效力。

32.授予合同时变更数量的权力

32.招标人在授予合同时，有权对本次采购项目中规定的货物数量予以适当增减以及拆包授予合同的权利（其幅度不得超出±10%）。投标人不得在此情况下对投标文件作出修改，如价格、交货期、售后服务等。

33.合同协议书的签署

33.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

33.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

第五部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。合同五份，甲乙双方及许昌市政府采购中心和许昌市政府监督采购管理办公室及相关业务科室（备案）各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

第六部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第七部分 合同书 （样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，运行三个月无质量问题付    %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供需双方各一份、招标人三份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第八部分 投标文件的格式

附件1

开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。

附件2

投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

附件3

投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

业绩情况表

| 序号 | 购买单位 | 设备名称 | 金 额 | 销售时间 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

年   月   日

附件5

投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

附件6

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：       系      　　　（投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

附件7

法 人 授 权 书

本人　　　（法人姓名）系　　　　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

附件8

售后服务承诺

附件9

资格证明文件

1、法人营业执照副本复印件

2、税务登记证副本复印件

3、相关资质证件复印件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证复印件

6、资信证明文件复印件

7、业绩证明文件复印件

8、财务状况资料复印件

9、相关授权书原件

10、其他有关资料、证明文件原件或复印件

（如果本招标文件对相关资质证件、资信证明文件、相关授权书等没有要求的，可以不提供）

附件10

投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方招标编号为ZFCG-G2017    号 的招标采购邀请，签字代表                                 （全名、职务）      经正式授权并代表投标人      （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价—览表

（3）投标偏离表（或技术方案）

（4）销售业绩情况表

（5）金额为人民币       投标保证金

（6）拟投入技术人员情况表

（7）法定代表人身份证明

（8）法定代表人授权书

（9）售后服务承诺

（10）资格证明文件

（11）关于资格的声明函

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币         ，即（大写）          。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为30个工作日。

6、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：

附件11

关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方招标编号为ZFCG-G2017 号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、法人营业执照副本

2、税务登记证副本

3、相关资质证件

4、法定代表人身份证复印件

5、代理人身份证

6、资信证明文件

7、业绩证明文件

8、财务状况资料

9、法定代表人授权书和相关授权书

10、其他有关资料、证明文件

11、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

12、我方理解，（招标人名称）对资格审查所做的决定，是最终的。（招标人名称）对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：