许昌市质量技术监督检验测试中心“激光粒度仪、同步热分析仪等设备”采购需求

一、投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）所投产品为进口产品；

（3）投标商具有相应的经营范围。

二、货物需求及其它要求

A包：激光粒度仪

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光粒度仪 | 一.主机性能要求： *1.测量范围：0.01-3000 µm。 *2.分析理论：全量程米氏及弗朗霍夫衍射理论 3.典型测量时间：≤20s； *4.主光源：共焦双光源设计，波长632.8nm高稳定氦-氖激光光源，功率≥3mW *5.副光源：波长470nm蓝光光源，功率≥10mW； *6.检测器：非均匀交叉面积补偿三维立体系统，或相当于此功能的检测器。 7.智能全自动对光； 8.光路设计：全量程采用一套光路及透镜排列完成测试，无需手动或自动选择/更换透镜或样品池，对宽分布样品一次测试同样测试准确； *9.重复性误差≤±0.6%； 10.准确性误差≤±1%； 11.仪器的光学测量系统（主机）与样品分散系统完全独立，样品池清洗方便； 12.数据采集速度：≥8000Hz； 二.分散系统： *1.插入式样品池设计，即插即用，主机可自动识别干/湿法测量池； 2.湿法分散器采用离心泵循环，泵速0-3000转/分钟，连续可调； 3.湿法分散器具有内置超声功能，频率35KHz,功率连续可调，时间可自由设定；功率30W； 4.分散器参考体积：≥600ml 三.软件 ： 1.提供同时包括中、英文版本的应用软件的光盘及操作说明书。 2.软件需具备SOP，用户报告设计，结果评估的功能。 3.可以实时显示D10,D50,D90分散趋势曲线，软件终生免费升级。 四.配置： - 激光粒度仪主机1台； - 湿法分散系统1套； - 应用软件 4.配套操控主机1台：英特尔i7/4G/1T/ 22寸宽屏液晶/Win7以上专业版，DVD刻录,A4激光打印机 | 套 | 1 |
|  |  |  | 套 | 1 |

B包：同步热分析仪

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步热分析仪 | 一、技术指标 *1.1．温度范围: RT～1600℃ *1.2．热焓准确度:1%(标准金属) *1.3．立式结构，天平在下方，方便气体逸出，操作简便 *1.4．真空度: 10-2mbar，标配单独的抽真空接口 *1.5．最大样品称量: 35g 1.6．失重测量范围: 35 g 1.7．天平灵敏度:0.1g 1.8．温度准确度:0.1℃ 1.9．DSC灵敏度：1uw 1.10．加热/冷却速率:0---50C/min 1.11. 天平飘移:<10g/h(恒温) 1.12. 炉体真空密封，能够在高纯气氛和真空条件下进行实验 *1.13. 智能基线优化功能 *1.14．配备进口恒温水浴 ，恒温装置稳定性: 0.03℃，使天平在恒温下工作,降低噪音 1.15．基本软件包:中文操作软件，分析软件,数据的采集,存储.分析 包括：曲线相减:可把两次实验曲线相减,得到特定添加剂的信号 根据实际重量计算热焓:实验中有多个失重步骤,可根据失重后的实际重量计算热焓,保证热焓的准确性. 1.16．附件 1）校准标样: 1套用于标定热焓和温度(含8个标样, 全量程) 2）标准TG-DSC支架 3）氧化铝坩埚10套带盖，铂铑坩埚4套带盖 4）防辐射片一套，降低高温热辐射 1.17配套操控主机1台：不低于英特尔i7/4G/1T/ 22寸宽屏液晶/Win7以上专业版，DVD刻录,A4激光打印机。 | 套 | 1 |
| 2 | 热膨胀仪 | *1温度范围: RT~1600℃ *2．测试范围：± 5 mm *3．灵敏度：2nm 4．加热速率：0…50k/min *5．温度精度：0.1℃ 6． 温度分辨率：0.001℃ 7．温度校正：c-DTA功能 8．测试气氛：惰性、氧化性（动态，静态） 9．自动调整接触压力 10. 炉体结构：卧式炉, 无重力的影响 11．独特的软化点测试/保护功能，样品软化后系统自动复位 12．中文操作、分析软件（中英文可自动切换） 13.样品支架：氧化铝 14. 配套操控主机1台：配置不低于英特尔i7/4G/1T/ 22寸宽屏液晶/Win7以上专业版，DVD刻录,A4激光打印机。 | 套 | 1 |

C包：激光导热仪

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光导热仪 | *1.温度范围：RT…1250℃ *2.数据采样速率：2MHz *3.激光能量校正：激光脉冲校正功能 *4.具备智能优化的检测功能 *5.自动样品进样器：最大可达4位 6.导热系数范围：0.1～2000 W/mK 7.热扩散系数范围：0.01～1000mm2/s 8.升温速率：0～50℃/min *9.准确度：3％ *10.精确度：2％ 11.比热测定精度：3％ 12.样品直径： 6 ～25.4 mm 13.样品厚度： 0.01～ 6 mm 14.中英文软件: 中英文操作、分析软件。提供全功能导热分析软件，包含16种数学拟合模型，可以校正所有的热损耗。 15．附件 1）激光导热仪基本单元:：包含炉体、光源、红外检测器。 2）软件：中文测试、分析软件，包含16种数学校正模型。 3）附件：方形/圆形支架 4）石墨喷灌3套 16. 配套操控主机1台：配置不低于英特尔i7/4G/1T/ 22寸宽屏液晶/Win7以上专业版，DVD刻录,A4激光打印机。 | 套 | 1 |

三、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标文件不得复制招标文件中的技术参数，所投设备技术参数应在生产厂家提供的印刷彩页上得到验证，否则为无效投标。

3、投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，如果招标文件中采购的产品属于强制采购范围的，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

4、中标人领取中标通知书时，进口产品主要配置须向采购单位提供国内代理机构的授权证书原件；国内产品主要配置须向采购单位提供生产厂家的授权证明书原件，否则取消中标人的中标资格。

5、投标文件中须提供“货物需求” 中加“*”号生产厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中对招标文件响应程度的基本分。

6、关于进口产品的规定

《政府采购进口产品管理办法》第一章第三条“本办法所称的进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》关于关境和海关特殊监管区域产品认定：

根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

如果中标人所提供产品不符合上述关于进口产品的定义,采购人拒绝接收。

7、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件，进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

10、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金、等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

11、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

12、采购预算：A包：50万元；B包：120万元；C包：140万元。超出者为无效投标。

四、付款方式

经验收合格后，凭验收报告付合同总价款的90%，剩余10%满质保期后无质量问题一次付清。

五、评分办法及评分标准

A、B、C包均采用综合评分法，满分100分。

1信誉5分

1.1根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的证书等情况，每提供一份相关荣誉证书得1分，满分3分，最低得1分。

1.2投标人提供工商企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn ）、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（须提供投标截止前三个月内任意一个月的缴纳税收的证明或主管部门出具的纳税情况证明），无不良信息者每项得1分，满分2分。

2售后服务5分

2.1在河南省内设有常驻售后服务人员的（须提供服务人员联系电话和生产厂家的证明材料）得2分，没有不得分。

2.2免费保修时间以年为单位，以1年为起点，每增加1年，加1分，满分3分。

3投标文件规范程度2分

装订规范、文字清晰，无差错得1分，所提供资料充实、准确完整得1分。

4业绩8分

2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额在50万以上（含50万），合同及验收报告齐全的每个2分，满分8分。（以合同日期为准）

5对招标文件的响应程度40分

5.1不满足招标文件技术指标要求和商务条款规定的为无效投标。

5.2满足招标文件技术要求30分；货物需求中加“*”部分的技术参数每优于招标文件一项的加1分，其它每项0.5分，满分10分；总分40分。

6投标报价40分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40