YLZB-G2017031号禹州市妇幼保健院“所需高清腹腔镜（进口）等医疗设备采购”项目

一、项目基本情况

（一）项目名称：禹州市妇幼保健院“所需高清腹腔镜（进口）等医疗设备采购”项目

（二）项目编号：YLZB-G2017031号

（三）项目需求：第1包：高清腹腔镜（进口）1套；第2包：病床、治疗车及婴儿床等1批。（具体技术参数详见招标文件)

（四）采购预算：第1包：175万元；第2包：103万元。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，经营范围须包含拟投产品，能有效的履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系；

（三）制造商针对本项目所投产品同一品牌同一型号的唯一授权委托书（如果厂商或代理商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套内容一致的中文翻译的授权）；

（四）投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）；所投设备如为进口产品的，须符合中华人民共和国进口商品安全标准并具备国家医疗管理局注册证；

（五）本次招标不接受联合体投标。

四、货物需求

一、产品要求

技术服务要求：中标人对所投仪器设备需提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、安装手册、产品合格证等。

a)安装调试：在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担由此发生一切费用；

b)设备安装后，采购方将按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用；

c)技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场免费为所投项目培训2名以上技术人员，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。

二、重要提示

招标内容及技术规格要求中，所描述的品牌、型号、生产厂商等，仅为说明。投标人所投设备应等同或相当于或高于上述所描述的品牌、型号、生产厂商的设备。

三、招标人要求

1、本次招标所采购的设备和服务，投标人需以包为单位，报出总价。并按要求分项报价。

2、投标人对所投设备，应包括设备安装、调试、运行正常后交付使用。主机（产品）抵达用户目的地1个月内，若出现整机（产品）故障，投标人必须整机（产品）调换。投标人应提供终身上门维修服务，且质量保证期外只收零配件费，其它免费。

四、设备配置及主要技术规格

（注：投标人应根据自身投标产品，如实填写以下技术规格偏离表。）

第1包：

高清腹腔镜配置清单及参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全高清数字化三晶片摄像主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 全高清数字化三晶片摄像头 | 1 | 个 |  |
| 3 | LED光源 | 1 | 台 |  |
| 4 | 导光束 | 1 | 支 |  |
| 5 | 高清专业液晶监视器 | 1 | 支 |  |
| 6 | 30°腹腔内窥镜 | 1 | 台 |  |
| 7 | 气腹机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 专用豪华医用台车 | 1 | 台 |  |
| 9 |  |  |  |  |

高清腹腔镜技术参数

1.全高清内窥镜摄像主机

1.1摄像头采用三晶片1/3” CCD感光元件

1.2图像输出分辨率≥1920*1080P

1.3**摄像头与主机上均有Full HD标志

1.4**摄像控制主机含4组高清输出信号输出端口：两组DVI-D输出端口; 两组HD-SDI输出端口

1.5专业手术模式≥9种,分别为腹腔镜、关节镜、宫腔镜、胸腔镜、脑室镜、纤维镜与三个自定义模式

1.6**摄像头光学变焦倍数≥2.5倍(13-32mm 变焦范围)

1.7漏电保护安全标准达到CF级,可用于心脏外科手术

1.8摄像头连线≥4米

1.9摄像控制主机带有荧光操作按键

2.冷光源（与摄像主机同一品牌）

2.1光源类型:LED

2.2通用光纤卡口,兼容不同直径光纤

2.3灯泡工作时间≥30000小时

2.4光源主机带有光纤自检功能,可接入光纤检测其使用寿命,以百分比显示

2.5色温:6000±550K

2.6光源亮度按旋钮控制,以百分比显示在液晶屏中

2.7控制旋钮具有夜光显示

2.8光源主机具备待机模式与工作模式

2.9光纤直径4.8mm，长度350cm，可高温高压消毒

3.气腹机（与摄像主机同一品牌）

3.1** 最大气流量≥40L/min

3.2 压力范围1-55毫米汞柱

3.3 液晶屏显示气压和气流的实时数据与额定数据

3.4 **内置气体加热功能

3.5**压力过高时，自动排气功能

3.6 排气响应时间≤3秒

3.7 空瓶气体、满瓶气体采用指示灯显示

3.8可设定三级额定流量的出气模式，一键切换

3.9带气压调整自动压力控制，压力测量精度±5%F.S.

3.10电子控制气体补偿功能

3.11数字化精确控制流量及压力

4.光学镜（与摄像主机同一品牌）

4.1 **镜身印有Full HD标志

4.2 显色指数≥90

4.3 有效景深1-100mm

4.4 光学视角30°

4.5可高温高压消毒

5.医用监视器（与摄像主机同一品牌）

5.1 ≥26寸IPS屏，采用LED背光技术

5.2 采用Active Matrix技术

5.3 与摄像主机同一品牌

5.4 显示分辨率：≥1920×1080

5.5 视角范围≥178度

5.6 **监视器含不同色温表现的智能预设模式，≥6种

5.7 具备画中画功能

5.8 具备多种图像视频输入端口，包括：DVI*2，3G-SDI*2，VGA，SOG*2，COMPOSITE，S-video，RGB，DVI-fiber

5.9具备多种图像视频输出端口，包括：DVI，3G-SDI，S-video，RGB

5.10 **响应时间<8毫秒

5.11 **10亿色（10bit）色彩显示技术

5.12 对比度1400 : 1

5.13亮度≥450 cd/m2

5.14 **具备对应摄像主机机型的智能图像模式

6.系统专用台车

多层结构，静音脚轮，包含监视器悬挂吊臂

第2包：

医用病床、柜子等设备清单及参数

| 型号 | 名称 | 数量单位 | 规格尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝色双摇带轮ABS护栏病床 | 10张 | 2150*1100*500mm |  |
| 2 | 粉色双摇带轮ABS护栏病床 | 2张 | 2150*1100*500mm |  |
| 3 | 蓝色双摇带轮铝合金护栏病床 | 40张 | 2150*980*500mm |  |
| 4 | 蓝色单摇不带轮铝合金护栏病床 | 65张 | 2150*980*500mm |  |
| 5 | 粉色单摇不带轮铝合金护栏病床 | 29张 | 2150*980*500mm |  |
| 6 | 蓝色双摇不带轮铝合金护栏病床 | 74张 | 2150*980*500mm |  |
| 7 | 粉色双摇不带轮铝合金护栏病床 | 24张 | 2150*980*500mm |  |
| 8 | 儿科粉色高端病床 | 16张 | 1900*880*650mm |  |
| 9 | 床头柜 | 260张 | 475*475*750mm |  |
| 10 | 床垫 | 260张 | 1930*890*50mm |  |
| 11 | 麻醉车 | 7个 | 520*850*1050mm |  |
| 12 | 不锈钢治疗车 | 70个 | 800*9440*860mm |  |
| 13 | 抢救车 | 12个 | 680*480*980mm |  |
| 14 | 陪护椅 | 80张 | 770*620*940mm |  |
| 15 | 仪器车 | 10个 | 550*820*970mm |  |
| 16 | 高档婴儿床 | 15张 | 870*530*920mm |  |
| 17 | 不锈钢婴儿床 | 105张 | 800*450*930mm |  |
| 18 | 候诊椅3人位 | 87张 | 1810*650*830mm |  |
| 19 | 输液椅2人位 | 6张 | 1500*745*960mm |  |
| 20 | 输液椅3人位 | 18张 | 2035*745*960mm |  |
|  | 合计 | 1190件 |  |  |

产品技术参数

- 产品名称  双摇带轮铝合金护栏病床

- 1.1规格:床面：1900*820mm

外形尺寸：2150*980*500mm

1.2床头床尾板：选用优质ABS材料一次性注塑成型，有

暗藏锁定装置，稳固可靠，可快速拆卸兼做CPR功能，

弧线型欧式设计，中间带颜色装饰防火板，内置金属构

件，不变形，不褪色，耐酸碱，放折断，易清洁，抗氧

化，尾板外侧有病人信息卡插槽。

1.3整体功能调节范围：背板调节高度：75º±5º，腿部调节高度40º±5º床体静

态承载重量≥280kg。

1.4摇手：采用优质ABS材料一次性注塑成型，强度高，结实耐磨，无噪音，隐藏式设计，可灵活调节患者背部、腿部体位。

1.5护栏：六档铝合金不锈钢折叠式护栏，总长度为1480mm，带有防撞条，铝合金扶手，六根支柱采用高强度不锈钢管，坚实、耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高床垫，可防止床垫移位，有防夹手功能，设有双接键保险快速定位开关，方便安全。

1.6床板：床面板采用优质碳钢金属板，一次性模压成型，具有条形设计，便于透气，更有“田”字型加强管，科学设计，受力更均匀，不变形，使用寿命更长，承载力更高，有防滑功能，造型美观，背部床板采用支撑卸力结构，均匀分散压力，可卸力85%于床梁，延长丝杆和病床使用寿命，床板连接采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨、方便拆卸、消毒，并采用床板和背膝连动功能，避免床板升起时体位移动，减轻患者胸部压力，科学舒适。

1.7、脚轮：采用5寸豪华静音轮，稳定性好，静音，耐磨，运行轻巧，转向灵活，特殊超低音静音轴承，防缠绕，防锈，抗化学腐蚀。

1.8整床采用全电脑设计造型，机器焊接，美观，牢固，耐用，床体各部位连接均采用最可靠力学原理，支学位置准确，焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音，床四角配备PVS防撞包角，确保在推动过程中有缓冲、防撞保护功能；床体表面经酸洗、磷化、静电涂装处理，光亮美观，耐腐蚀，不褪色，涂料环保无毒，具有抗菌、防霉作用，属于绿色健康环保产品。

1.9床边具备四个不锈钢输杆架插孔和六个引流袋挂钩，输液杆不使用时可放置于引流挂钩内，也可放置引流袋、尿袋等物品。

1.10床底面整体离地距离430mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

1.11材质：床框采用国际冷轧方管40*80*1.5mm；横梁采用方管50*25*2.5mm；脚架四柱采用50*50*1.5mm；床面板采用优质冷轧板1.2mm冲压焊接而成；下架管采用30*60*2.0mm。

1.12  5寸豪华静音轮； 六档铝合金护栏一对; ABS床头板一对。

- 产品名称 双摇不带轮铝合金护栏病床

- 2.1规格:床面：1900*820mm

外形尺寸：2150*980*500mm

2.2床头床尾板：选用优质ABS材料一次性注塑成型，有

暗藏锁定装置，稳固可靠，可快速拆卸兼做CPR功能，

弧线型欧式设计，中间带粉颜色装饰防火板，内置金属构

件，不变形，不褪色，耐酸碱，放折断，易清洁，抗氧

化，尾板外侧有病人信息卡插槽。

2.3整体功能调节范围：背板调节高度：80º±5º，床体静腿部调节高度40º±5º床体静态承载重量≥280kg。

2.4摇手：采用优质ABS材料一次性注塑成型，强度高，结实耐磨，无噪音，隐藏式设计，可灵活调节患者背部、腿部体位。

2.5护栏：六档铝合金不锈钢折叠式护栏，总长度为1480mm，带有防撞条，铝合金扶手，六根支柱采用高强度不锈钢管，坚实、耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高床垫，可防止床垫移位，有防夹手功能，设有双接键保险快速定位开关，方便安全。

2.6床板：床面板采用优质碳钢金属板，一次性模压成型，具有多孔设计，便于透气，更有“田”字型加强管，科学设计，受力更均匀，不变形，使用寿命更长，承载力更高，有防滑功能，造型美观，背部床板采用支撑卸力结构，均匀分散压力，可卸力85%于床梁，延长丝杆和病床使用寿命，床板连接采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨、方便拆卸、消毒，并采用床板和背膝连动功能，避免床板升起时体位移动，减轻患者胸部压力，科学舒适。

2.7整床采用全电脑设计造型，机器焊接，美观，牢固，耐用，床体各部位连接均采用最可靠力学原理，支学位置准确，焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音，床四角配备PVS防撞包角，确保在推动过程中有缓冲、防撞保护功能；床体表面经酸洗、磷化、静电涂装处理，光亮美观，耐腐蚀，不褪色，涂料环保无毒，具有抗菌、防霉作用，属于绿色健康环保产品。

2.8床边具备四个不锈钢输杆架插孔和六个引流袋挂钩，输液杆不使用时可放置于引流挂钩内，也可放置引流袋、尿袋等物品。

2.9床底面整体离地距离430mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

2.10材质：床框采用国际冷轧方管40*80*1.5mm；横梁采用方管50*25*2.5mm；脚架四柱采用50*50*1.5mm；床面板采用优质冷轧板1.2mm冲压焊接而成；下架管采用30*60*2.0mm。

2.11   ABS床头板一对；六档铝合金护栏一对

- 产品名称  单摇不带轮铝合金护栏病床

- 3.1规格:床面：1900*820mm

外形尺寸：2150*980*500mm

3.2床头床尾板：选用优质ABS材料一次性注塑成型，有

暗藏锁定装置，稳固可靠，可快速拆卸兼做CPR功能，

弧线型欧式设计，中间带蓝颜色装饰防火板，内置金属构

件，不变形，不褪色，耐酸碱，放折断，易清洁，抗氧

化，尾板外侧有病人信息卡插槽。

3.3整体功能调节范围：背板调节高度：75º±5º，床体静

态承载重量≥280kg。

3.4摇手：采用优质ABS材料一次性注塑成型，强度高，结实耐磨，无噪音，隐藏式设计，可灵活调节患者背部、腿部体位。

3.5床板：床面板采用优质碳钢金属板，一次性模压成型，具有多孔设计，便于透气，更有“田”字型加强管，科学设计，受力更均匀，不变形，使用寿命更长，承载力更高，有防滑功能，造型美观，背部床板采用支撑卸力结构，均匀分散压力，可卸力85%于床梁，延长丝杆和病床使用寿命，床板连接采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨、方便拆卸、消毒，并采用床板和背膝连动功能，避免床板升起时体位移动，减轻患者胸部压力，科学舒适。

3.6整床采用全电脑设计造型，机器焊接，美观，牢固，耐用，床体各部位连接均采用最可靠力学原理，支学位置准确，焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音，床四角配备PVS防撞包角，确保在推动过程中有缓冲、防撞保护功能；床体表面经酸洗、磷化、静电涂装处理，光亮美观，耐腐蚀，不褪色，涂料环保无毒，具有抗菌、防霉作用，属于绿色健康环保产品。

3.7床边具备四个不锈钢输杆架插孔和六个引流袋挂钩，输液杆不使用时可放置于引流挂钩内，也可放置引流袋、尿袋等物品。

3.8床底面整体离地距离430mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

3.9材质：床框采用国际冷轧方管40*80*1.5mm；横梁采用方管50*25*2.5mm；脚架四柱采用50*50*1.5mm；床面板采用优质冷轧板1.2mm冲压焊接而成；下架管采用30*60*2.0mm。

3.10护栏：六档铝合金不锈钢折叠式护栏，总长度为1480mm，带有防撞条，铝合金扶手，六根支柱采用高强度不锈钢管，坚实、耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高床垫，可防止床垫移位，有防夹手功能，设有双接键保险快速定位开关，方便安全。

3.11 标准配置：ABS床头板一对；六档铝合金护栏一对

- 产品名称：双摇带轮ABS护栏病床                                  4.    规格:床面：1900*820mm

外形尺寸：2150*1100*500mm

4.1床头床尾板：选用优质ABS材料一次性注塑成型，有

暗藏锁定装置，稳固可靠，可快速拆卸兼做CPR功能，

弧线型欧式设计，中间带粉颜色装饰防火板，内置金属构

件，不变形，不褪色，耐酸碱，放折断，易清洁，抗氧

化，尾板外侧有病人信息卡插槽。

4.2整体功能调节范围：背板调节高度：75º±5º，床体静腿部调节高度40º±5º床体静态承载重量≥280kg。

4.3摇手：采用优质ABS材料一次性注塑成型，强度高，结实耐磨，无噪音，隐藏式设计，可灵活调节患者背部、腿部体位。

4.4床板：床面板采用优质碳钢金属板，一次性模压成型，具有多孔设计，便于透气，更有“田”字型加强管，科学设计，受力更均匀，不变形，使用寿命更长，承载力更高，有防滑功能，造型美观，背部床板采用支撑卸力结构，均匀分散压力，可卸力85%于床梁，延长丝杆和病床使用寿命，床板连接采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨、方便拆卸、消毒，并采用床板和背膝连动功能，避免床板升起时体位移动，减轻患者胸部压力，科学舒适。

4.5护栏：ABS豪华欧式护栏，带有阻尼气弹簧，铝合金底座，护栏板采用高强度ABS材料，坚实、耐磨，不变形，可收缩下放，收缩时缓冲阻尼感，可防止床垫移位，设有双接键保险快速定位开关，方便安全、豪华美观。

4.6整床采用全电脑设计造型，机器焊接，美观，牢固，耐用，床体各部位连接均采用最可靠力学原理，支学位置准确，焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音，床四角配备PVS防撞包角，确保在推动过程中有缓冲、防撞保护功能；床体表面经酸洗、磷化、静电涂装处理，光亮美观，耐腐蚀，不褪色，涂料环保无毒，具有抗菌、防霉作用，属于绿色健康环保产品。

4.7床边具备四个不锈钢输杆架插孔和六个引流袋挂钩，输液杆不使用时可放置于引流挂钩内，也可放置引流袋、尿袋等物品。

4.8床底面整体离地距离430mm以上，便于临床检查操作及卫生清洁。

4.9材质：床框采用国际冷轧方管40*80*1.5mm；横梁采用方管50*25*2.5mm；脚架四柱采用50*50*1.5mm；床面板采用优质冷轧板1.2mm冲压焊接而成；下架管采用30*60*2.0mm。

4.10 标准配置：ABS床头板一对；ABS豪华欧式护栏4个；5寸豪华静音轮

五、儿科粉色高端病床

- 5.1规格：L1900*W900*H650MM结构特点：1.床头床尾板，ABS卡通塑板与碳钢管镶嵌而成。2.床框用40*60*1.5优质碳钢管焊接而成。3.床面板为一次冲压成型背部可升降75±5度。4.全覆式护栏、双向定

- 六、床头柜

- 规格 ：L480*W480*H770

- 整个柜体用优质ABS工程塑料，一次注塑而成。

- 柜面0.5优质不锈钢板与塑面嵌入式结合，不宜脱落

- 七、麻醉车

规格：L520*W850*H1050

- 整车采用塑钢结合，美观坚固，具有良好的操控性。

- 选用优质不锈钢作为护栏，ABS工作台面，塑钢柱。

- 100mm静音塑包刹车万向轮，移动时安静灵活，踩对角刹车踏板可使其固定，静止时坚固牢靠。

- 八、治疗车

规格：L840*W420*H630mm

- 整体采用不朽钢料焊接而成，带两个抽屉，上下两层操作面，可以合理区分物品和储藏物品。

- 三节无音导轴使抽屉推拉灵活；

- 100mm静音塑包刹车万向轮，移动时安静灵活，踩对角刹车踏板可使其固定，静止时坚固牢靠。

- 九、抢救车

规格：L680*W480*H980mm

- 整车采用塑钢结合，美观坚固，具有良好的操控性

- 不锈钢护栏，ABS工作台面，防撞圈，杂物箱，输液架；

- 100mm静音塑包刹车万向轮，移动时安静灵活，踩对角刹车踏板可使其固定，静止时坚固牢靠。

- 十、陪护椅

规格：

展开：L1850*W620*H400mm

折叠：L770*W620*H940mm

- 材质采用厚度2.0mm碳钢喷塑；

- 椅体可按需要打开，便于陪护、收回可节省空间，同时可作座椅使用，结构严谨，安全可靠。

- 十一、仪器车

规格：L550*W820*H970mm

- 车体采用碳钢喷塑，不锈钢护栏，ABS台面组成，

- 不锈钢护栏，可放置瓶装物品；

- 层板阶梯型结构设计，便于操作；

- 四角防撞，100mm静音塑包刹车万向轮，移动时安静灵活，踩对角刹车踏板可使其固定，静止时坚固牢靠。

- 十二、豪华婴儿床

规格：L870*W530*H920~1070mm

- 此款婴儿车可升降可倾斜（倾斜12度），对婴儿吐奶、溢奶，非常实用；

- 透明塑料婴儿盆，采用食品级材料，可用作餐具、奶瓶输液袋的制作，纯铝合金立柱；

- 底盘护罩凹槽设计可摆放洗浴用品；

- 脚轮为直径125mm聚氨酯豪华静音轮，平稳无噪音。

- 十三、不锈钢婴儿床

规格：L800*W500*H800

- 婴儿床整体用壁厚1.8MM的不锈钢管,液压弯管机弯管氩气焊接而成。

- 四轮为直径75静音包罩轮。

- 十四、候诊椅

规格：L1810*W520*H830

- 椅坐采用1.5mm厚不锈钢板冲压，焊接成型，表面拉丝处理；

- 边条采用优质不锈钢，压弯，定型，表面抛光处理。

- 扶手/站脚：采用1.5mm不锈钢板经模具压铸成型，表面抛光处理；

- 横梁：采用40*80*2.0mm冷轧钢板，精密冷拨成型，表面喷粉处理，然后静电喷涂处理。

- 十五、输液椅

规格：L1500*W745*H960

- 座板采用宝钢产优质冷轧钢板，座板厚度1.0mm，经数控冲孔，数控折弯工艺，表面采用静电喷粉处理；

- 坐垫：采用进口的高级耐磨刮皮的皮垫，耐刮，耐滑。（采用高密度定型海绵，柔软舒适）

- 脚架：采用1.8mm宝钢产优质冷轧板，冲压后焊接成型，配不锈钢输液架

- 扶手：选用优质木材加烤漆扶手，表面细腻光滑。

- 十六、产品确保质量，保修两年，终身维护。

五、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而被拒绝。

2、质量要求：合格。设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件；进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。投标文件中须提供货物需求中产品厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

2.1、货物技术证明文件：

2.1.1、货物功能性能详细介绍；

2.1.2、投标人所投产品必须具备国家规定的资格，需提供下列证件（如有）：

医疗器械注册证、注册表、生产许可证（国产）、经营许可证、准产注册检验报告（国产）、注册检验报告（进口）、中国国家强制性产品认证（CCC）或SDA认证等复印件。

2.1.3、提供原始的详细描述货物性能特点的技术文件（产品准产/注册检验报告）及产品彩页并以技术文件、产品检验报告及彩页所述功能参数为评判标准；如投标文件所述产品功能参数与产品检验报告、产品彩页不一致，务必在投标文件上附带原始生产厂商出具证明函（原件）同时有国家法定机构出具的准产/注册检验报告或补充检验报告证明。

2.2货物技术文件：

2.2.1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品；

2.2.2、产品需有生产许可证、注册证，经营许可证、产品合格证；

2.2.3、提供有关投标货物符合招标文件要求的相关证明文件；

2.2.4、投标货物的制造、安装和检验标准；

2.2.5、投标人需出具制造厂家承认的售后服务承诺、收费标准；

2.2.6、按技术规格规定提供备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。但用户的这项选择并不能免除中标方在合同保证期内所承担的义务。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、提供设备使用说明书、维修指导说明书以及部分维修密码。

5、公司信誉度高，具有完善的售后服务，设备出现故障, 接到通知后24小时内工程人员应到达现场。免费培训操作及维修人员，免费负责设备的安装及调试。质量保修期：全部设备免费保修期≥1年（以采购单位实际要求为准）。各包有特殊要求的，以其技术参数要求为准。不响应者为无效投标。

6.1、保质期内外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

6.2、投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编；

6.3、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修运行维护等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。

应提供所有系统应用人员不低于2次的操作培训。

7、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

8、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用运保费及其他相关费用如：报关费用、考察、监造、出厂检验、检测费及验收费等）设备交付正常使用前所发生的所有费用均由公司承担。

9、付款方式（不响应者为无效投标）

设备安装完成验收合格后付合同总金额的95%，设备运转正常三个月后付剩余的5%。

10、采购预算：第1包：175万元；第2包：103万元。超出者为无效投标。

六、联系方式及地址

联系人：曹老师      联系电话：0374-8222817

递交书面材料联系地址：禹州市滨河大道10号