YLZB-G2017033号襄城县十里铺卫生院“数字化X射线摄影系统”医疗设备招标项目

一、项目概况

1.项目名称：襄城县十里铺卫生院“数字化X射线摄影系统”医疗设备招标项目

2.项目需求：数字化X射线摄影系统  一套

二、投标条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2 、具有独立法人资格和合法经营资格的产品制造商或经销商，经营范围须包含拟投产品，能有效的履行合同，有良好的商业信誉和售后服务体系；

3 、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4 、制造商针对本项目的唯一授权委托书（如果厂商或代理商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套内容一致的中文翻译的授权）；

5、 投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）；所投设备如为进口产品的，须符合中华人民共和国进口商品安全标准并具备国家医疗管理局注册证。

6、本次招标不接受联合体投标。

三、项目需求

设备配置及主要技术规格

1、 设备名称：数字化X射线摄影系统

2、 设备用途：用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腰椎、腹部等数字X线透视及摄影

3、 设备主要技术参数

3.1数字探测器

3.1.1可实现全身各部位的数字化透视、数字化摄影功能；

★3.1.2透视及摄影视野范围：≥350mmx430mm；

3.1.3透视像素：≥100万；

3.1.4摄影像素：≥900万；

3.1.5空间分辨率≥3.5LP/MM；

3.1.6输出灰阶：≥14bit；

3.1.7成像时间：≤5S；

★3.1.8为保证透视的连续性，防止漏诊，透视与摄影相互切换过程时间：≤1S；

3.2 X光球管组件

3.2.1阳极热容量 ≥230kHU

3.2.2球管焦点：小焦点≤0.6mm 大焦点≤1.2mm

3.2.3球管焦点功率：小焦点≥20kw 大焦点≥50kw

3.2.4球管阳极旋转速度：≥2700rpm

3.2.5球管最高输出管电压：150KV；

3.3高压发生器

3.3.1最大输出功率：≥50KW；

3.3.2最大输出电压：≥150KV；

3.3.3最大管电流：≥630mA；

3.4 机架结构

3.4.1臂升降控制：电动控制

3.4.2探测器中心距地距离最小距离：≤500mm；

3.4.3 SID：1000mm、1500mm；

3.4.4 DR专用摄影床，床面尺寸≥2000mm(长)×630mm（宽）×750mm（高）

3.5工作站硬件及软件配置

3.5.1 CPU双核Dual-Core≥2.7G，内存≥2GB，硬盘容量≥500GB，CD/DVD刻录通讯

3.5.2显示器≥24英寸液晶显示器；

3.5.3中文界面，标准DICOM3.0图像；

3.5.4具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、USM锐化、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）

3.5.5支持全选功能，让医生能同时对所有图像进行操作；

3.5.6支持专家模板，路径树形式，方便调用、添加和修改；

3.5.7可选配图像拼接功能

3.6设备售后服务

★3.6.1整机免费保修壹年，数字探测器免费保修叁年，设备生产厂家提供免费保修承诺书

3.6.2保证设备年运行开机率≥95%

3.6.3设备生产厂家在郑州应设有分公司或办事处（提供证明材料）

3.6.4开通7*24小时，800全国免费客服电话，接到报修电话后2小时内响应，电话支持解决不了的，服务工程师48小时内上门服务

3.6.5办事处或分公司提供专职维修工程师人数、联系电话，半年定期回访一次

3.6.6负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运到

3.6.7负责操作人员的免费培训，直至他们对操作技术完全掌握为止

3.7其他要求

★3.7.1出于匹配性及售后维护保障考虑，探测器、高压、软件、整机注册属于同一厂家

3.7.2制造商通过ISO9001及IS013485医疗器械质量管理体系认证

3.7.3制造商具备软件企业认定证书

3.7.4制造商具备中国IHE认证

3.7.5为了保证产品的质量和技术的先进性，制造商应拥有DR相关专利

3.7.6为了保证产品可以持续升级，制造商拥有软件著作权证书

四、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而被拒绝。

2、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量、技术及技术证明文件。投标文件中须提供货物需求中产品厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则为无效投标。

2.1、货物技术证明文件：

2.1.1、货物功能性能详细介绍；

2.1.2、投标人所投产品必须具备国家规定的资格，需提供下列证件（如有）：

医疗器械注册证、注册表、生产许可证（国产）、经营许可证、准产注册检验报告（国产）、注册检验报告（进口）、中国国家强制性产品认证（CCC）或SDA认证等复印件。

2.1.3、提供原始的详细描述货物性能特点的技术文件（产品准产/注册检验报告）及产品彩页并以技术文件、产品检验报告及彩页所述功能参数为评判标准；如投标文件所述产品功能参数与产品检验报告、产品彩页不一致，务必在投标文件上附带原始生产厂商出具证明函（原件）同时有国家法定机构出具的准产/注册检验报告或补充检验报告证明。

2.2货物技术文件：

2.2.1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品；

2.2.2、产品需有生产许可证、注册证，经营许可证、产品合格证；

2.2.3、提供有关投标货物符合招标文件要求的相关证明文件；

2.2.4、投标货物的制造、安装和检验标准；

2.2.5、投标人需出具制造厂家承认的售后服务承诺、收费标准；

2.2.6、按技术规格规定提供备件和专用工具，其价格包括在投标报价中。但用户的这项选择并不能免除中标方在合同保证期内所承担的义务。

3、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

4、提供设备使用说明书、维修指导说明书以及部分维修密码。

5、公司信誉度高，具有完善的售后服务。

5.1、保质期内外运行所需的随机备件、备品备件和易损件，应详细列出名称、规格、数量及单价。

5.2、投标人在用户所在地设有维修中心的，应提供中心的地址、电话、联系人姓名；如在用户所在地没有维修中心，则提供负责该地维修事宜的维修点的名称、地址、电话、传真和邮编；

5.3、培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修运行维护等有关内容的学习。受训者的人数和培训时间在投标文件中应说明。

应提供所有系统应用人员不低于2次的操作培训。

6、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

7、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用运保费及其他相关费用如：报关费用、考察、监造、出厂检验、检测费及验收费等）设备交付正常使用前所发生的所有费用均由公司承担。

8、付款方式（不响应者为无效投标）

首付30%，余款五年内付清。

9、预算金额：65万元，超出者为无效投标。

五、采购单位联系方式及地址

联 系 人：李主任

联系电话：18937470666

递交书面材料地址：襄城县十里铺乡卫生院