许昌市质量技术监督检验测试中心“气质联用仪、微波消解仪等设备”项目需求

一、投标条件

（1）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（2）所投产品为进口产品；

（3）投标商具有相应的经营范围。

二、货物需求及其它要求

A包：气质联用仪

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气质联用仪 | 色谱性能：要求能同时安装不少于两个进样口和三个检测器。保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min ；峰面积重现性<1%RSD。 1柱箱 1.1操作温度：室温以上4˚C -450˚C 1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 *1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<250秒 1.4最大运行时间：999.99分钟 1.5 温度级数：20梯度/21平台程序升温 1.6 温度稳定性: ＜0.01˚C /1˚C环境变化 1.7升温速率：升温速度0.1-120˚C/min 2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制) 2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比，电子流量控制隔垫吹扫，最大压力可到150psi 2.2最高使用温度400˚C *2.3压力设定精度：0.001psi 2.4 最大分流比:7500:1 2.5 流量设定范围：0-1100ml/min（以H2，He为载气时） 3液体自动进样器 3.1 液体进样量范围：通常介于0.1-50μL之间 *3.2 样品瓶位数：大于150位 3.3 进样量线性：≥99% 3.4 面积重现性：小于0.3% RSD 3.5 可扩展自动制样平台 4质谱部分 *4.1 质量分析器:串联双曲面四极杆质量分析器。 *4.2 采用专有技术设计，消除“记忆效应”和“交叉污染” , 4.3碰撞池能量范围：0-60ev 连续可调。 4.4 质量数范围：10-1050 m/z 4.5 质量轴稳定性：± 0.10u/24小时 4.6扫描速率：最大到6250u/sec； 4.7 分辨率：单位质量分辨 。 *4.8 仪器检测限指标 (为仪器安装指标)：(测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um) 4.9 灵敏度：(测试的柱子规格为30mx0.25mmx0.25um) *1)EI MRM模式：100fg 八氟奈, 信/噪比≥7000:1(272—222 ), *2) 仪器检测限指标(EI MRM IDL)：4 fg 以下八氟萘 (OFN),通过对 1 ul 10 fg/ul 的 OFN 标样 8 次连续不分流进样* 所得峰面积精密度在99% 置信水平下统计得出m/z 272-222 处的 MS/MS 离子对，驻留时间 100 毫秒，提供安装验收报告; EI MRM 信噪比 1ul10 fg/ul八氟萘对m/z 272-222 离子对的信噪比大于 1500:1 (RMS),1 ul 100 fg/ul 八氟萘对m/z 272 & 222 离子对的信噪比大于 15000:1 (RMS) 4.10 MRM扫描速率：800个MRM/秒 4.11 最小离子驻留时间：优于0.5ms 4.12 高效电子轰击源：采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围0-150uA 4.13 独特的一体化的离子源设计,保证质谱的灵敏度. 4.14离子化能量：10-150eV连续可调 4.15离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C *4.16质量分析器：双曲面四极杆，独立温控，最高可达 200˚C(非预四极杆加热)，如果没有加温功能，需要另外配置两套四级杆备用。需要提供图片证明文件。 4.17检测器：离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命，最大限度地降低中性粒子的干扰 4.18动态范围：>106 4.19真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统 4.20气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C； 4.21质谱面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入； 4.22 CI气和CID碰撞气流量均为电子流量控制器控制； 4.23 具备早期维护预警功能（EMF）； 4.24 可提供质量认证功能（OQ/PV）； 5数据处理系统 5.1 气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现 *5.2 软件：气质串接工作站软件，最好有中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件 5.2.1 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能 5.2.2 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作 5.2.3 操作环境：Windows 7或更高 5.2.4 谱库: NIST14谱库和化学结构式库 (不少于22万张) *5.2.5 MRM数据库：超过1000种农药和环境污染物的MRM数据库,每个化合物包含不少6个MRM离子对数据。需要提供数据库证明文件； 5.2.6 质谱数据处理软件可依据保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻, 并显示搜寻结果.搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差, 定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等以供使用者准确定性。 5.3 计算机: CPU酷睿二双核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/21”LCD /激光打印机 *6配置清单(配置中需要提供对应的供货号) 序号; 配 置 项 目; 数量. 三 重 串 联 四 极 杆 气 质 联 用 仪; 1; GCMSMS质谱主机(EI源 ); 1. 2; 气相色谱主机：包括主机、电子轰击离子源、真空系统（前级泵和分子涡轮泵）、自动调谐系统、五年调谐标准溶液、工作站级计算机、双面激光打印机、工作站自动恢复备份系统等全套设备。; 1. 3; 惰性化分流/不分流进样口(含电子流量控制); 1. 4; 样品位超过165位液体自动进样器; 1. 5; 超过1050种农药和环境污染物的MRM数据库; 1. 6; 5MS 30m*0.25mm*0.25um; 2. 7; 稳压电源一套，功率不小于6KW，蓄电工作时间不小于1小时; 1套. 8; 氦气过滤器; 1个. 9; 超级脱活衬管; 20支. 10; 石墨垫; 20个. 11; 泵油3L以上; 1. 12; 石墨密封垫（进样口端及质谱端各20个）; 各20个. 13; 柱螺帽（进样口端及质谱端各5个）; 各5个. 14; 柱螺帽（死堵3个）; 3个. 15; 自动进样针; 12支. 16; O型环; 24个. 17; 隔垫; 200个. 18; 调谐液; 1支. 19; 安装工具包; 1套. 20; 高纯氦气、钢瓶、减压阀; 1套. 21; 高纯氮气、钢瓶、减压阀; 1套. 22; 计算机; 1台. 23; 双面激光打印机; 1台. | 台 | 1 |

B包：微波消解仪

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪 | 1.应用范围 1.1适用于实验室各类样品的消解前处理过程，为实验样品中主量及微量元素的分析提供高效优质的样品制备。 1.2适用于实验室样品中有机污染物，农药残留含量的萃取分析前处理。 2.技术要求 2.1 工作条件 2.1.1 电源：220VAC±10%,环境温度：10-40℃ 2.2总体要求： *2.1仪器总体要求：能够快速地同批次处理40个样品（300℃，1500psi），同时非接触地控制40个消解罐的温度，显示所有消解罐的温度数值，并自动切换主控罐，显示温度，操作简单，无需连接传感器，高压消解罐无易耗品 2.3 主机设计： *2.3.1微波源采用专业磁控管设计，单磁控管输出功率≥1800W（符合IEC705methods），微波能量垂直双向波导，保证微波能量场均匀。 *2.3.2主机配备POWER MAX系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全。 2.3.3主机内置灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。也可以判断整机密封情况，防止微波泄露。 2.3.4内置影音系统，双声道扬声器，用户可以播放中文语言的帮助文件和视频培训教程。 2.3.5主机配备USB接口，可通过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件；以太网网口，可实现在线维修，传导数据，视频教程等。 2.4 操作系统： *2.4.1采用开放式操作平台，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，实现一键式消解。 2.4.2中文操作界面，无需特别培训。 2.4.3内置中文视频培训教程和帮助文件。 2.4.4内置EPA、GB等标准通用方法，用户可以直接选择。 2.4.5主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、压力、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图及温/压双曲线图。 *2.5 温度控制系统： 底部并列双光路温度控制系统 2.5.1底部安装 2.5.2使用非接触温度控制方式，独家的LET红外技术，直接测试消解罐内样品的温度，而不是传统的消解罐外壁温度。 2.5.3工作方式：测量所有消解管底部样品真实温度，无污染的控制所有40个消解罐内的温度。 2.5.4测温范围：常温-330℃，精度0.01℃。 2.5.5质保期：温度探头5年内免费保修。 2.5.6具有自动切换功能，所有消解罐均为主控罐。 2.6 消解罐 2.6.1消解罐工作方式为连续360°同向旋转。 2.6.2 内罐材质：TFM材料， *2.6.3外罐材质：宇航复合纤维材料，外罐终身免费保修保换。 2.6.4最高温度≥330℃，最高压力≥2200psig，体积≤55ml 2.6.5高压消解罐最大批处理量≥40个/样品/批次 2.6.6内罐重量小于100g，天平上直接称样品，无须转移步骤 2.6.7冷却过程禁止搬运，风冷时间≤15min 3.全自动赶酸系统 3.1与微波消解仪和55ml微波消解罐配套使用。 3.2全部组件由TFM等耐腐蚀材质构成，适合在微波条件下工作。 3.3该组件与消解罐配套密封，样品无需二次转移，无易耗品。 3.4每次浓缩消解罐数40罐/批次。 3.5配置有酸洗涤处理系统和耐腐蚀真空泵并可以配套使用。 4．配置要求：微波消解系统主机，非接触温度控制系统，非接触压力监控系统，40位55ml消解罐转子1套、80套55ml微波消解罐；全自动赶酸组件1套，真空泵1套，连接管路1套，试剂回收装置1套； | 台 | 1 |
|  | 酸蒸超净清洗器 | - 清洗能力：内腔直径不小于320mm，高不小于266mm，可同时处理3个1L的烧杯或最多48个微波消解内管； - 全部流程自动化：首先，自动亚沸酸蒸汽清洗，然后自动超纯水冲洗，最后自动热空气干燥； - 单循环蒸汽系统：清洗过容器表面之后的废液会被排出清洗腔，不会污染清洁的纯酸，保证每次出来的蒸汽都是洁净的，保证超净的清洗效果； - 所有与试剂接触部分均采用特氟龙材质； - PTC自控温加热器，温度连续可调（±1℃）； - RTC真实温度控制技术，检测的是酸液实际温度，而不是加热器温度，确保整个清洗过程是在“亚沸”状态下进行，保证酸蒸汽的足够纯度，大大改善清洗效果。 - 多重实时监控安全技术，确保实验室安全： - “干净酸”液位实时监控，一旦干净酸液位偏低，即停机，避免干烧； - “脏酸”液位实时监控，一旦脏酸液位偏高，即停机，避免溢出； - “超纯水”液位实时监控，一旦超纯水液位偏低，即停机，避免清洗不彻底； - “脏水”液位实时监控，一旦脏水液位偏高，即停机，避免溢出； - 在温度探头失灵情况下，PTC自控温加热器可自行控制自身功率，确保不会超温，避免失控烧毁系统甚至实验室； - 温度、液位实时曲线显示，并可自动保存； - 温度、液位传感器可被用户可自行校正，系统根据此校正值，自动修正检测数值； - 控制终端：彩色触摸屏，或者采用用户实验室现有的台式电脑 - 控制终端与仪器以蓝牙方式通讯（可选），仪器电子部分可安置在通风橱之外，彻底避免酸气腐蚀； - 具有Wifi远程控制功能（可选），可通过互联网远程操作仪器，保证了无人值守情况下，系统的安全正常运行。。 - 配置： - 超净清洗系统主机，一套 - 加液漏斗-目视液位管-排废阀-放空过滤器四合一液体处理装置，一套 - 温度监控系统，一套 - 液位监控系统，一套 - 控制系统（含软件），一套 - 酸气气体过滤器（0.45um），20个/套，一套 - 空气入口过滤器（0.45um），10个/套，一套 - 空气在线过滤器（0.01um），5个/套，一套 | 台 | 1 |

C包：紫外 可见 近红外分光光度计

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外 可见 近红外分光光度计 | 1技术要求：分光光度计主机：主机必须为覆盖紫外·可见·近红外整个波长范围，仪器采用三种检测器，紫外、可见光区域采用PMT（光电倍增管）；近红外区域采用InGaAs检测器和冷却型PbS检测器，是整体测定波长区域实现高灵敏度化。 *1.1、测定波长范围：185nm-3300nm 1.2、紫外区光谱带宽：紫外及可见区，0.1、0.2、0.5、1、2、3、5、8nm八档切换 1.3、红外区光谱带宽:近红外区域,0.2、0.5、1、2、3、5、8、12、20、32十档切换 1.4、分辨率：0.1nm 1.5、波长采样间隔：0.01-5nm可选 *1.6、波长准确度： 紫外、可见区域±0.2nm，近红外区域：±0.8nm 1.7、波长重复精度：紫外、可见区域±0.08nm，近红外区域：±0.32nm 1.8、波长移动速度：波长移动时，紫外、可见区域:18000nm/min近红外区域：70000nm/min 1.9、光源切换：与波长连动的自动切换。切换波长为282-393nm范围内任意设定（0.1nm单位） *1.10、杂散光：0.00008%以下（220nmNaI），0.00005%以下（340nm。NaNO2),0.0005%以下（1420nm.H2O),0.005%以下（2365nm.CHCl3) 1.11、测定方式：双光束测定方式 1.12、测光量程 ：-6——6Abs *1.13、测光准确度：±0.003Abs（1Abs）、±0.002Abs（0.5Abs）、NIST930D标准滤光镜测定 1.14、测光反复精度： 0.0008Abs（0-0.5Abs）、0.0016Abs（0.5-1.0Abs） *1.15、噪声：0.00005Abs以下（500nm），0.00008以下（900nm），0.00003Abs以下（1500nm）RMS值 1.16、基线平坦度：±0.004Abs（185nm-200nm），±0.001Abs（200nm-3000nm），±0.005Abs（3000nm-3300nm） 1.17、基线稳定性：0.0002Abs/h以内 1.18、光源：50W卤素灯（长寿命2000H），氘灯（插口式，寿命2000H） 1.19、光源调节：内装光源位置自动调节机构 *1.20、分束器：双单色器：2片×2片光栅式双单色器 1.21、前单色器：凹面衍射全息光栅分光器 1.22、主单色器：象差校正型切尼尔特纳分光器，高性能闪耀全息光栅。 *1.23、检测器：紫外、可见区：光电倍增管R-928，近红外区域：InGaAs光电二极管，红外区：冷却型PbS（温度到-10℃） 1.24、样品室：150×260×140mm长、宽、深 1.25、重量：96Kg 1.26、使用温度：15℃-35℃ 1.27、使用湿度：35%-80% *1.28、积分球：测定波长范围220—2600nm，积分球内径：不小于60mm，标配PMT、InGaAs、PbS三检测器。入射角：0°或者8°备品备件含：两个10mm方形池用支架，BaSO4标准白板，粉末样品盘2个，BaSO4粉末一瓶。 2软件要求 2.1测定功能：光谱模块、光度测定模块（定量）、动力学模块（时间扫描） 2.2整体功能：多任务（测定和数据处理等的同时处理）测定豁免的用户编排功能（可设定波长，数据表示文字的大小、字体、颜色的变更、显示位数） 对应GLP、GMP(安全保密、履历），实时浓度显示 2.3光谱模块： 进行多个光谱数据的比较及相互处理原始数据和机遇原始数据的各种处理数据以及处理履历的管理 光谱的放大、缩小，自动量程极其Undo、Redo功能、注释功能 2.4光谱数据处理：标准化、点挑选、峰谷检测、面积计算，1-4次微分，平滑化，倒数、平方根、对数，AbsT%的变换 指数变换，库贝卡尔-蒙可变换，统一平均，内插处理，四则运算（光谱之间，光谱与系数） 2.5光度测定模块（定量）：单波长、多波长（含1波长、2波长、3波长）定量方法，光谱（可使用指定波长区域的峰、最大、最小值、面积等）的定量 K系数法，一点校准曲线法，多点校正曲线法（可做1次、2次、3次函数拟合，指定原点通过） 使用用户定义函数的演算（可组合四则演算、Log、Exp等函数和系数） 使用重量校正、稀释率校正等的每个实验的系数校正、重量测定数据的平均 标准试样、未知试样表、标准曲线的同时显示、根据测定结果判定是否合格 2.6动力学模块：可进行多个时间变化测定数据的比较及相互处理 按时扫描采用1波长、2波长差，比的按时扫描记录 原始数据和试样重量、稀释率等试样信息的统一管理 按时扫描光谱的数据处理（同光谱处理功能一致） 2.7报告：:自由的格式编排，预览和打印功能，打印模板的制作及编辑 登记模板的快速打印，自动打印（光谱模块），支持多页打印 插入日期，时间，文本，线，圆，长方形等的编排，插入光谱数据，定量数据，方法，履历等 支持页眉页脚，指定图线的粗细、定型及尺寸。 *2.8色彩分析：软件可以从样品的光谱图中计算色彩值，可计算XYZ、xy、Lab（Hunter）、CIELAB色彩坐标系统/色差规则、CIELUB色彩坐标系统/色差规则、黄度、白度、白度B（蓝色反射率）、Munsell、主要波长、色纯度 3主要配置 1、紫外、可见、近红外分光光度计主机一套 2、主机对应中文软件一套 3、色彩分析软件一套 4、原装进口10mm光程长方形比色皿两只 5、积分球一套（波长范围220nm-2600nm） 6、英特尔i7/4G/1T/ 22寸宽屏液晶/Win7以上专业版，DVD刻录,A4激光打印机。 | 台 | 1 |

三、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、投标文件不得复制招标文件中的技术参数，所投设备技术参数应在生产厂家提供的印刷彩页上得到验证，否则为无效投标。

3、投标人须对照最新一期节能产品政府采购清单，如果招标文件中采购的产品属于强制采购范围的，投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

4、中标人领取中标通知书时，进口产品主要配置须向采购单位提供国内代理机构的授权证书原件；国内产品主要配置须向采购单位提供生产厂家的授权证明书原件，否则取消中标人的中标资格。

5、投标文件中须提供“货物需求” 中加“*”号生产厂家技术证明文件并加盖生产厂家公章，否则仅得评分标准中对招标文件响应程度的基本分。

6、关于进口产品的规定

《政府采购进口产品管理办法》第一章第三条“本办法所称的进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》关于关境和海关特殊监管区域产品认定：

根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品。

如果中标人所提供产品不符合上述关于进口产品的定义,采购人拒绝接收。

7、设备必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件，进口产品须提供海关进货单（复印件备查），随机资料及附件齐全。

8、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

9、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

10、本项目为交钥匙工程（项目投标报价为总包价，包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金、等一切费用），如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

11、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

12、采购预算：A包：130万元；B包：70万元；C包：45万元。超出者为无效投标。

四、付款方式

经验收合格后，凭验收报告付合同总价款的90%，剩余10%满质保期后无质量问题一次付清。