# 2、投标分项报价—览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气相色谱质谱仪 | HAPSITE ER | 1.产品用途 用于工作场所以及事故现场的有毒有害化合物（TICs）快速定性定量测定。可配备顶空进样器、固相微萃取监测水质、土壤、大气等环境样品中的挥发性和半挥发性有机物，能够鉴别大气、水体中ppm（百万分之一）到ppt（万亿分之一）范围内的分析对象。 一、基本特点 1、便捷性：便携式气质谱联用仪与顶空进样器、气体样品引导系统等构成结构紧凑、体积小、重量轻、便于装运，设备整体性能良好；全部设备（含外置设备）从应急监测车下搬运至车上且完成紧固的时间不能超过10min； 2、稳定性：便携式气质谱联用仪（顶空进样器）在复杂路况下远距离运输过程中不会发生损坏。具有抗震保护装置，保证抵达现场后正常开机运行； 3、现场调试和运行的快捷性：在应急监测车抵达现场20min内，应完成仪器的调试（包括色谱柱温、质谱仪真空度等达到测试样品的要求；完成质谱仪调谐）； 4、抗震性：通过专门机构出具的抗震测试，并具备测试报告。 2、应用特点 2.1快速普查模式：连续质谱直接进样，3分钟内得出污染物的组成状况和大体浓度水平，从而确定下一步的实验方法；并利用此功能快速划定污染物的扩散范围，找出安全的应急指挥中心，为人员快速疏散提供依据； *2.2自动添加内标功能：仪器具备自动添加内标功能，在没有标准曲线的情况下能够通过内标来判断污染物的浓度范围，为应急指挥者提供参考依据； *2.3仪器内置GPS系统：记录确切的取样位置，从而获得法律认可数据； 技术指标描述： 1．工作条件 1.1电源：直流电或220VAC±10%，50Hz交流电。 1.2仪器工作环境温度：5～45℃。 1.3仪器工作相对湿度：20～100%。 1.4连续工作时间：﹥24h。 2. 仪器类型：便携 *2.1电源：直流和交流两种供电方式，电池内置在主机内，续航时间2-3小时； *2.2 重量：主机19Kg，便于携带或车载； 2.3气源：仪器内置野外分析的气源（氮气）、纯度≧99.999%、标气气罐； 2.4 一体化设计：顶空和采样探头与主机能够快速连接为一整体，切换极其简单方便，只需要插拔即可完成； 3.气相色谱仪 3.1.1 GC柱：温度可编程的GC柱，45℃至200℃，15m×0.25mm内径，Rtx-1ms毛细柱； 3.1.2 仪器内置热解析模块，浓缩管种类Tri-bed、Tenax可根据应用需要进行更换； - 质谱部分 - * 4.2.1质谱扫描速率1000AMU/秒； 4.2.2 分辨率：单位质量分辨； 4.2.3质谱检测质量数范围：41～300，能测定恶臭气体及挥发性有机物； 4.2.4扫描方式：便携式气质谱联用仪具有全扫描（FullScan）和选择离子监测（SIM）两种方式可选。样品可通过色谱进入质谱也可直接进入质谱作快速分析； *4.2.5电离模式：70eV ，EI源，四级杆质量分析器，与实验室通用GC/MS的质量分析器相一致，便于进行数据的比对； *4.2.6动态范围：7个量级； 4.2.7检测值限: PPT（对包括烷烃、芳烃、卤代烃在内的大多数分析物）； *4.2.8真空系统：适应震动、颗粒物浓度、湿度等各种环境的非蒸发分子吸附泵，可以达到1.0*10-4Pa高真空，保证较高的灵敏度以及定性定量越准确度。 5.样品进样 5.1进样方式：具备气体进样探头、固相微萃取，顶空进样等多种进样方式； 5.2气体样品为直接进样或直接进入捕集阱吸附浓缩再热解析进样； 5.3 液体或固体样品通过顶空进样系统进样； 5.4 顶空进样系统 5.4.1顶空进样器与便携式气质谱联用仪相连进行有机污染物的分析；能够分析ppm～ppt浓度的挥发性有机化合物； *5.4.2 样品瓶进行加热，加热范围：室温～80℃；加热位：4位； 5.4.3 能够控制样品加热平衡温度和时间，设定顶空瓶气体压力和每个样品的进样分析次数； 5.4.4 储存至少1000个分析方法的操作程序。 6.数据处理系统 1. 应用软件：HAPSITE ER通过数据处理系统设定各种分析条件，包括加热器的温度、气体流量、进样口压力和流量、程序升温、程序升压等参数的设定。能进行质谱仪的自动/手动调谐。具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能。自动记录和审核样品分析过程中的所有数据。提供功能完整的分析质量控制软件。分析过程记录不可更改的可查询数据。应用软件可检索标准质谱图和用户自己建立的质谱图库。操作人员可设计、改进和存储自已的分析方法，当调阅已存的方法时，所有的仪器参数和操作条件可自动调整到该方法所贮存的数值。 2. HAPSITE ER质谱库软件为最新版NIST谱库软件，与实验室台式GCMS所用NIST谱库一致； *3. AMDIS自动解卷积软件：HAPSITE ER仪器内置AMDIS自动解卷积软件，经过AMDIS处理后，让目标化合物从基质和干扰物分离出来。这样干净而纯的质谱图非常有利于PBM质谱谱库检索或其它谱图检索解析。这样对共流出的组分、大峰中的小成分、基质掩盖的痕量组分分析都非常有利，即更精确的定性定量未知化合物； 4. NIOSH数据库：HAPSITE ER仪器内置美国职业安全与健康国立研究所（NIOSH）数据库； 5. HAPSITE ER有多种数据储存方式，能自动存储至少一年的测量数据； 6. HAPSITE ER有多种数据传输方式（RS232、USB、802.11G无线传输等） 7.系统主要配置 7.1便携式气相色谱质谱联用仪主机 1台 7.2气体样品进样探头 1套 7.3顶空进样系统1套、 7.4触摸屏及控制软件1套、 7.5可充电电池 2块、、 7.6外接电源及充电设备1套、 7.7Tri-bed浓缩管，Tenax 浓缩管各1套、 7.8内置载气24瓶，内标气6瓶、 7.9仪器原装高配置笔记本1台，与仪器主机相匹配，满足软件内存、运行、远控（在一定距离内和主机分离可接受、控制主机）之要求。 | 套 | 1 | ￥2569000.00 | ￥2569000.00 | 美国/美国INFICON公司 |
| 合 计 |  | 大写：贰佰伍拾陆万玖仟圆整 小写：￥2569000.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：