# 2、投标分项报价—览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱仪 | 7890B-5977B | 1应用范围和配置要求 应用范围：用于水体、土壤、底泥等环境样品中有机物的分析测定。 配置要求： 1.1气相色谱仪主机（带毛细管进样口、全流路电子流量控制）1台； 1.2独立加热的气相色谱与质谱接口1套 1.3质谱主机（带分子涡轮泵和电子轰击源等）1套 1.4质谱中文原装工作站1套 1.5计算机和打印机各1台 1.6 NIST14标准数据库和环境污染物数据库1套 1.7自动进样器1台，样品盘1个 1.8自动吹扫捕集浓缩仪1台 1.9安装工具包（带有工具、接头、管线）1套， 1.10 现场调试包1套 1.11 分流衬管5个，衬管密封圈10个 1.12 10ul进样针6支，进样隔垫100个，2ml样品瓶500个 1.13 DB-5,30m, 0.25mm, 0.25um,超高惰性色谱柱1根， DB-WAX,30m, 0.25mm, 0.25um,,超高惰性色谱柱1根 1.14前级泵油2升，高纯氦气钢瓶和减压阀1套 2工作条件 2.1电源：220V，50Hz 2.2温度：操作环境15˚C-35˚C 2.3湿度：操作状态25-50%，非操作状态10-95% 3性能指标 3.1 气相色谱仪：从进样口到检测器采用全惰性管路设计，保证最小的样品残留和记忆效应。仪器面板自带大彩色触摸屏，可以设置所有参数设置，运行样品和采集数据，使用方便。 3.1.1柱箱 3.1.1.1操作温度：室温以上4˚C-450˚C 3.1.1.2温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定 3.1.1.3*最大升温速率： 250˚C/分钟 3.1.1.4最大运行时间：999.99分钟 3.1.1.520阶/21平台程序升温 3.1.1.6温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化 3.1.1.7控温精度：≤0.01˚C 3.1.1.8降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒(22℃室温下) 3.1.1.9保留时间重现性: <0.008% 或<0.0008min 3.1.1.10 进样口和质谱与色谱柱连接采用芯片化设计，避免漏气和污染 3.1.2 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制） 3.1.2.1 最高使用温度：400˚C 3.1.2.2 电子参数设定压力，流速和分流比 3.1.2.3压力设定范围：0-150Psi 3.1.2.4 压力精度0.001Psi 3.1.2.5流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1250mL/minH2 or He 3.1.3自动进样器 3.1.3.1 16位自动进样器，150位自动进样盘，总进样位数166位 3.1.3.2进样速度：<0.1s 3.1.3.3进样量：0.1-50ul 3.1.3.4具有重叠进样的功能 3.1.3.5 进样针位置：2-30mm可调 3.1.3.6样品容量：150+16位（2ml） 3.1.3.7进样精度：RSD<0.3% 3.1.3.8 自动进样器可升级为双塔进样，也可升级为自动样品处理工作台，进行样品的混合、稀释、加热、液液萃取等前处理功能。 3.2质谱检测器 3.2.1具有网络通讯功能，可实现远程操作,侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入 3.2.2结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却 3.2.3质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增, 分辨率：单位质量数分辨 3.2.4质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时 3.2.5灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定） 全扫描灵敏度：0.1pg八氟萘（OFN）， 信/噪比≥300：1(HES) 全扫描灵敏度：1pg八氟萘（OFN）， 信/噪比≥3000：1（Exr） 全扫描灵敏度：1pg八氟萘（OFN）， 信/噪比≥550：1（SS） 3.2.6仪器检测限指标（IDL）：1.5fg，八氟奈 (OFN)；10fg OFN进样8次, 精密度 <5% RSD(HES) 10fg，八氟奈 (OFN)；100fg OFN进样8次, 精密度 <3% RSD（Exr） 24fg，八氟奈 (OFN)；100fg OFN进样8次, 精密度 <8% RSD（SS） 3.2.6最大扫描速率：20,000 amu/秒（HES & Exr） 最大扫描速率：12,500 amu/秒（SS） 3.2.7 动态线性范围：106 3.2.8具有全扫描/选择离子检测同时采集功能 3.2.9备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成 3.2.10离子化能量：5-241.5eV 3.2.11离子源温度：独立控温，150-350˚C可调 3.2.12分析器：整体镀金双曲面四极杆，保证质量轴准确性；独立温控, 106˚C - 200˚C,可加热去污染，终生免维护 3.2.13检测器：长效高能量电子倍增器，三重离轴检测器 ，大大提高信噪比。 3.2.14真空系统：高性能分子涡轮泵，抽速250L/s以上 3.2.15气质接口温度: 独立控温，100-350℃ 3.2.16 质量准确度：100fg OFN进样，扫描范围50-300amu，在质量数272amu处的精度为271.987 ± 0.005amu（Accurate Mass software package） 3.3 数据处理系统 3.3.1气相色谱、质谱、质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现，可互相通讯，实时监测设备运转情况，一方出现故障，另一方自动关闭，以保护仪器。具有自动唤醒功能，节省时间和能耗。 3.3.2 软件：中/英文可选。 3.3.2.1 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。 3.3.2.2 数据分析软件包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换，均能独立工作。 3.3.2.3 操作环境：Win 7。 3.3.2.4 谱库：最新版NIST谱库及DRS解卷积软件，更有效的进行复杂基质中痕量化合物的分离与检测。 3.3.2.5 气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现, 3.3.2.6保留时间锁定（RTL）挥发性有机化合物库，其中包含至少900种以上挥发性有机化合物的标准质谱图，每种化合物的标准保留时间和四个特征碎片离子。 3.3.2.7.若不能提供如上保留时间谱库，可提供正版Wiley库代替。 | 套 | 1 | 752000.00 | 752000.00 | 美国Agilent |
| 2 | 自动吹扫捕集浓缩仪 | CDS7000E | 1 用途的说明 用于地表水、地下水、土壤、底泥、固体废物等样品中挥发性有机化合物的吹扫捕集和浓缩处理，实现自动化样品去水、富集等前处理并自动转移至GC分析，能够与任何厂家气相色谱仪联机。 2 工作环境： 输入电压：230V±10%，800VA，频率50/60Hz 工作温度：15-30℃ 工作湿度：20-80％ 吹扫气要求:压力不大于80psig的高纯氮气或氦气(纯度不小于99.999%) 3 技术规格： 3.1 除水和富集功能两者分离，独立完成，实现强除水能力，同时降低目标物损失； *3.2 阀类型：8通阀设计，马达驱动，以丰富气路传输方案，关键要实现样品解析路径与除水路径不重叠，避免样品重新受到水汽污染； 3.3 阀箱温度：350℃； 3.4 阱：双阱配置，即除水阱和吸附阱，吸附阱为标准EPA规格； 3.5 阱加热温度：除水阱425℃，吸附阱425℃；控温精度：±1℃； 3.6 吸附阱加热及冷却速率: 加热速率1000℃/min，冷却速率≤2min至室温； 3.7 管线：标准化管线，经硅烷化惰性处理； 3.8 传输管线：零死体积设计，加热温度450℃； 3.9 配备泡沫感应器，可检测到吹扫管内的泡沫，以防污染样品路径，保护整个分析系统；； 3.10可兼容U型和针型吹扫管，分别为5ml和25ml可选 3.11配备一体化的色谱进样口方便直接进样，捕集阱进样口方便标样制作标准曲线以及故障排除； 3.12 程序控制，可编程的时间范围0到至少999.9min； 3.13 可编辑分析方法，存储量≥20种, 满足EPA8260方法； 3.14 仪器具有解析流量控制和解析压力控制功能, 保证最合适的解析流速和解析压力； 3.15 模块化设计，便于维修和清洗，并具备自动管路清洗功能，清洗时间≤3min； 3.16 面板控制，数字键盘操作，也可通过电脑由软件控制； 3.17 具备自动诊断功能，实现自动检漏及故障诊断； 3.18 所有加热区域的温控精度≤±1℃ 3.19 电源：230VAC，±10%，50/60Hz； 4. 配置要求 吹扫捕集浓缩仪主机1台（包括泡沫传感器、GC进样口、捕集阱进样口、八通阀除湿控制系统、吹扫管加热单元、软件等） 5ml和25ml的U型管各2支 5ml密封进样针2支 备用捕集阱1个 GC连接信号线 1根 安装工具包 1套 | 套 | 1 | 178000.00 | 178000.00 | 美国 美国CDS公司 |
| 3 | 超高效液相色谱质谱仪 | 1290 Infinity II-6460 | 1.应用范围和配置要求:环境样品中有机污染物的分析等。 配置要求： 1.1 三重串联四极杆质谱仪主机1台，含全套主副件、恒温柱温箱、软件、计算机、打印机等； 1.2 ESI Source大气压电离源1套； 1.3 超高效液相色谱高速泵1台； 1.4 超洁净管线工具包1个； 1.5 中文工作站软件1套； 1.6 高通量自动进样器1台，132位样品盘1个； 1.7C18,2.1x50mm,1.8u和C18,2.1x100mm,1.8u色谱柱各2根，耐压均不低于1000bar色谱柱； 1.8 2毫升样品瓶500个，Blue screw caps样品瓶盖带垫共500套； 1.9 1.5米长PEEK备用管线1根，备用手拧接头10个； 1.10 前级泵油2升，ESI调谐液1瓶； 1.11 0.2um在线过滤芯25个，在线过滤白头25个，气体管线连接头3个； 1.12 品牌大排量氮气发生器1台； 1.13 专配品牌UPS不间断电源1套； 1.14 40升高纯氮气钢瓶及减压阀1套； 2.工作条件 2.1工作电压：220 ± 10% V 2.2操作温度：15 – 35 °C 2.3湿度：＜85 % 3.技术要求 3.1液相色谱部分 3.1.1超高压混合二元梯度泵系统 3.1.1.1串联双柱塞往复泵设计，既可在超高效模式下运行，又可在HPLC模式下运行，并且具有两者间方法互相转换之功能。可自主溶剂压缩因子设置，20µL~100µL自动连续可变冲程驱动，保证在不同流速及不同流动相组成下的最佳流速稳定性；另外，仪器还配置有自动柱塞清洗装置，能够有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，延长泵的使用寿命，并保证长期的稳定性。 3.1.1.2溶剂泵传动装置采用金属滚珠螺杆，能够确保仪器寿命，以及长期使用后的性能； 3.1.1.3流量范围：0.001mL/min–5.0mL/min，递增率0.001mL/min； 3.1.1.4 压力范围：最高耐压18,850 psi； 3.1.1.5 流量精度：≤0.070%RSD； 3.1.1.6混合精度：< 0.15 %RSD； 3.1.1.7混合准确度：< ±0.20%； 3.1.1.8延迟体积最小可达10µL； 3.1.1.7耐受pH范围：1-12.5； 3.1.2自动进样器 3.1.2.1 样品容量：132位2mL样品瓶； 3.1.2.2 压力范围：最高耐压18,850 psi； 3.1.2.3进样范围：0.1–20µL，可根据需求升级至100µL； 3.1.2.4进样精度：<0.25%RSD； 3.1.2.5交叉污染度：<0.004%； 3.1.2.6 自动进样循环时间：≤18秒； 3.1.3智能化温控柱箱 3.1.3.1柱温范围：温度上限为80°C。 3.1.3.2温度稳定性：± 0.05 °C，温度准确度：± 0.5°C。 3.1.3.3柱容量：可同时放置2根长度30cm长度的色谱柱。 3.2三重串联四极杆质谱仪部分 3.2.1离子源： 3.2.1.1独立ESI的源，采用零电位设计，安全性更高。采用喷针垂直于质谱入口的正交设计，喷雾针位置采用出厂预优化设计，无需调节即可实现最佳分析效果。质谱入口采用双区域反吹氮气设计，逆流氮气加热，氮气温度及流速可调，保证液滴的充分脱溶剂化，提高离子化效率，适应很宽的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染。 3.2.1.2 离子源部分具有3路加热气，能够充分保证脱溶剂和离子化效率。且离子源部分除氮气外，无需其他气体。 3.2.2四极杆质量分析器： 3.2.2.1四极杆为采用钼合金材质，且采用曲面设计，能够充分保证四极场纯度，且具有预四极杆和后四极杆，不仅可以提高仪器的抗污染能力，还能够消除边缘场效应，提高数据质量； 3.2.2.2四极杆配备四极杆加热智清洁单元，且可加热控温至100度，能够消除温度变化对四极场的影响，提高数据稳定性。而且，加热控温能够提高四极杆的抗污染能力，在使用过程中不需要对四极杆进行清理维护。 3.2.3碰撞反应池 3.2.3.1碰撞反应池采用高压线性加速锥形六极杆设计，能够有效提高离子聚焦和离子传输速率，确保无记忆效应，从而提高检测灵敏度及数据准确度； 3.2.3.2 碰撞气采用高纯氮气，无需氩气。 3.2.4检测器：偏轴双打拿极结合长寿命电子倍增器，保证正负离子模式下的灵敏度。 3.2.5、真空系统：带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成；具有自动断电保护功能。且真空系统也是安捷公司产品，系统性能的整体性及售后服务更有保障。 3.2.6 扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（多反应监测）、选择性离子监测，手动时间编程、动态多反应监测、正/负极性切换、触发式MRM（MRM与子离子扫描双重扫描，同时定量与定性分析），另外还具有混合扫描模式。 3.2.7检测性能： 3.2.7.1质量范围：上限3,000 m/z； 3.2.7.2最大扫描速率：≥12,500amu/s 3.2.7.3动态范围：> 6×106 3.2.7.4灵敏度： ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 pg利血平，检测离子对 m/z 609->195，原始数据无平滑，S/N>11,000； ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321->152，原始数据无平滑，S/N>3,500； 3.2.7.5正负模式切换时间：<30ms 3.2.7.6 MRM最小驻留时间：<1ms 3.3工作站软件 3.3.1液相色谱部分与质谱部分均为安捷伦公司产品，且可通过同一软件平台实现对液相色谱和质谱的控制，能够充分保证系统的整体性能以及售后培训、维护等的系统性。质谱关机状态下，该软件平台可独立控制液相色谱，能够充分保证仪器使用效率。该功能可现场验收。且该软件具有自动故障诊断功能，可对系统故障进行自动检查并生成故障报告，智能化程度更高；且售后服务中的培训、维修等服务均由安捷伦公司同一厂家工程师进行。 3.3.2 一键式全自动调谐系统，仪器内置调谐液存贮装置和调谐液自动输送系统，通过软件控制切换阀，自动实现参数优化，无需针泵，无需手动步骤。且调谐结果自动保存，方便调用。另外，具有多种调谐模式可选，能够满足不同应用需求。 3.3.3 自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量。可同时优化多个化合物参数，且优化后的参数自动保存为可执行方法文件，直接用于样品分析。且优化后结果可自动添加至数据库。 3.3.4 农药及兽药残留数据库，可直接导入工作站，数据库化合物超过1400种。 3.4工作站硬件 服务器级工作站：Intel 4核CPU，16GB内存，1TB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，Microsoft Windows 7 操作系统，24” 液晶显示器。 3.5原装进口氮气发生器 3.5.1最大气体输出流速：≥ 32 L/min 3.5.2最大气体输出压力：≥ 6.9 bar | 套 | 1 | 2259000.00 | 2259000.00 | 美国 Agilent |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：