JZFCG-G2017059号许昌经济技术开发区法制与社会服务局“开发区龙湖社区卫生服务中心医疗设备项目 ”项目采购需求

一、项目基本情况

（一）项目名称：开发区龙湖社区卫生服务中心医疗设备项目

（二）项目编号：JZFCG-G2017059号

（三）采购预算：A包106.6万元；B包146.4万元；

二、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

- 具有相应的经营范围和服务能力；

- 具有医疗器械经营许可证；

- 本项目不接受联合体投标

（四）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人（执行期内）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）项目需求

项目需求：龙湖社区卫生服务中心医疗设备项目（数字化医用X射线摄影系统、听力筛查仪、壁挂式全科医生诊断仪、移动式全科医生诊断箱、心电图机、胎儿监护仪、四肢联动康复训练仪、经颅磁刺激仪、空气压力循环综合治疗仪、熏蒸仪、心电监护、彩超、五分类血细胞分析仪、尿常规分析仪、全自动生化分析仪、除颤起搏监护仪 、便携黑白超、数字式十二道心电图机、医用超纯水机、儿童智力测试仪、儿童综合素质发展评价系统、LED手术无影灯、电动综合手术床、低速离心机、立式灭菌器、生物显微镜参数、不锈钢妇科检查床、电热恒温箱、观片灯、电动吸引器、铁质输液椅、血糖仪、空气消毒器、紫外线消毒车、超声波清洗机、新生儿访视包、ABS床头柜、ABS床头单摇床、外科手术器械包（质量保证期内的维修、售后服务和其它相关服务等），具体要求详见文件中产品的技术参数。采购需求一览表:

A包：

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统 | 性能特点及用途： 具有采集、存储、传输等数字图像功能，分辨率高和处理功能强大。供骨科、病房、急诊室、手术室、ICU等，用于全数字化胸片及头颅、腹部、脊椎、骨盆、四肢摄片等全身检查诊断，能满足立位、卧位、坐姿和各种常规投照角度的拍片要求。 1.主机（高频高压发生器） ★1.1、高压发生器：与整机品牌一致，提供高压注册证； 1.2、最大输出功率：≥50KW； 1.3、最大输出电压：≥150KV； 1.4、最大毫安量：≥630mA； 1.5、逆变频率：≥25KHz； 1.6、最短曝光容积率：≤0.4MAS； 2.X射线管 2.1、焦点：0.6mm/1.2mm； 2.2、焦点最大功率：≥50KW； 2.3、阳极热容量：≥200KHU； 2.4、阳极转速：≥2700转/min； 2.5、球管最高输出管电压：150KV； 3.平板探测器 ★3.1、非晶硅17×17英寸非拼接整板数字探测器； 3.2、采集像素矩阵：≥3000*3000； 3.3、极限空间分辨率：≥3.5 LP/MM; 3.4、图像输出灰阶：≥14BIT； 3.5、像素尺寸：≤143μm； 3.6、数据传输方式：千兆以太网； ★4.摄影电动床 4.1、机械运动方式：电动控制床体立位卧位相互转换； ★4.2、电动床旋转0---90°； 4.3、床面左右电动操作,移动范围:≥240mm； 4.4、探测器纵向移动范围:≥1000mm； 4.5、焦点至探测器平面距离立位运动范围：≥1600mm； 4.6、焦点至探测器平面距离卧位运动范围:300-1200mm； ★4.7、x射线管组件绕支臂旋转:-60°-0-60°； 4.8、焦点至探测器距离1000mm-1500mm任意距离可调； ★4.9、出于匹配性考虑，高压、软件、整机注册属于同一厂家； 5.限束器：限束器启闭轻便、灵活、可靠，能调节出任意大小的矩形照射野。 6.DR系统工作站 6.1、CPU双核Dual-Core≥2.7G，2M缓存，内存≥2GB，通讯网卡≥1000M网卡； 6.2、CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录，硬盘容量≥500GB； 6.3、显示器≥21英寸液晶显示器； 7.图像采集/处理工作站规格 7.1、中文界面，标准DICOM3.0图像，采用WINDOWS操作系统； 7.2、支持探测器0、90º、180 º、270 º四个方向任意放置； 7.3、支持多种自动操作模式转换，专门为多种不同需求的医院流程准备，可以方便配置合适的自动流程，提高技师工作效率； 7.4、具有病人管理、图像采集、图像处理（图像校正、图像翻转、组织均衡、图像滤波）、图像观察（提供图像观察工具，测量工具）等强大的图像采集处理能力； 7.5、支持1-4张的报告加图及专家模板，可完成图文并茂的医学影像报告； 7.6、工作站软件控制高压，通过工作站软件指令调节高压参数； 7.7、DICOM发送SCU，可支持发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站； 7.8、 DICOM接收SCP服务器，可支持接收来自任何工作站的标准DICOM3.0图像； ★7.9、为了使摄影后的图像组织均衡、清晰，设备厂家应掌握相应的技术（提供证明材料）； 8.主要配置： 8.1 高频高压发生器 一台 8.2 微机控制台 一套 8.3 X 射线管 一套 8.4限束器 一套 8.5平板探测器 一台 8.6摄影床 一套 8.7对讲机 一副 8.8高压电缆 一副 8.9 滤线栅180cm 一块 8.10采集工作站 一套 | 套 |  |
| 2 | 听力筛查仪 | 两种测试功能同时具备： ★TEOAE和DPOAE两种功能 二、测试手段：采用耳声发射技术 TEOAE 评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算 刺激类型：Click（非线性） 刺激水平：60 70 83dBSPL 刺激速率：<= 50Hz 接收频率：841Hz ~ 4757Hz ★显 示：曲线显示，参数显示。 DPOAE 评估方法：相位统计法 测试范围：844Hz到6000Hz 刺激类型：两个基本匹配的纯音， ★显示: DPOAE水平、测试进程、噪音水平、信噪比、波形 结果显示：DPOAE水平、噪音水平、信噪比 显示器： ★操作语言：全中文测试界 类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯 ★尺寸：4.3寸 分辨率：272×480像素 按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用 ★按键：电容式触屏按键 内存：主机存储器可以储存2000个测试者资料 实时时钟： ★机器与计算机连接时可与计算机同步； 数据接口： 电脑：USB数据接口 运输及存储环境 温度范围：-20～+60℃（-4～140℉） 湿度范围：20～80%（相对），不凝结 气压：500 hPa～1060 hPa 操作环境： 温度范围：10～40℃（50～104℉） 湿度范围：30～80%（相对），不凝结 气压：600hPa～1060 hPa 患者安全：患者安全符合以下标准U2601-1、IEC 60601-2-26、IEC 60601-2-40：内部供电，BF型 电磁兼容标准：YY0505-2012 电源及电池 电池类型：可充电锂电池7.4V/1700mAh（6.7Wh），满电8.4V 预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长） ★电池等级指示器：4级电池等级指示器 PC接口： 接口类型：USB2.0，全速 USB电源：用量﹤来自USB接口的100mA电流 打印机接口： 蓝牙连接 直流电源输入： 输入电压：12V DC±5% TEOAE和DPOAE | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂式全科医生诊断仪 | 技术要求★1、检测项目及参数：≥9个项目，包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛、视力表，色盲谱等 ★2、显示屏幕：8寸真彩液晶显示屏 ★3、整体结构：一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理。 4、血压测量： 4.1、采用多参数监护仪所应用示波法测量原理，准确度高，环保无水银 4.2、一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个参数 4.3、液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差 4.4、系统自动进行充放气控制 4.5、针对人群范围有成人、儿童、新生儿 4.6、可自动存储≥800个测量结果 4.7、血压显示分辨率为：≤1mmHg 5、血氧饱和度测量： 5.1、光电法测量原理 5.2、液晶屏数字化显示测量结果 5.3、平均单个患者读值时间≤5秒钟 5.4、血氧饱和度测量范围为：50%—100% 5.5、可自动存储≥800个测量结果 5.6、血氧饱和度显示分辨率为：≤1% 6、脉搏测量： 6.1、液晶屏数字化显示测量结果 6.2、提供数值和波形图2个结果参数 6.3、可自动存储≥800个测量结果 6.4、测量范围为：25bpm—250bpm 6.5、显示分辨率为：1bpm 7、体温测量： 7.1、红外线耳温测量 7.2、测量范围：35℃—42℃ 7.3、在35℃—42℃的测量范围内，最大误差±0.2℃ 7.4、平均单个患者测量时间≤3秒钟 7.5、具备温度超限报警功能 8、眼底检查： 8.1、≥19个屈光分度 8.2、检眼镜的照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影 8.3、进口光学元器件，采取光学多层镀膜增透减反新工艺，可观察小瞳孔 8.4、系统统一供电，红外感光自动开关 9、耳膜及耳道检查： 9.1、光导纤维照明，带鼓气孔 9.2、放大镜倍率2.5X 9.3、照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影 9.4、系统统一供电，红外感光自动开关 ★10、扩展功能：数据可利用USB、SD、以太网接口进行数据交换 二、其它要求 ★壁挂式全科诊断系统提供SFDA证件 | 台 | 1 |
| 4 | 移动式全科医生诊断箱 | 参数要求 *1、具有心电图、心率、血糖、血红蛋白、血压、血氧饱和度、尿常规、体温等8项检测功能，能实现检查数据自动采集、存储、处理、传输等功能，具备高集成、易操作、便携带、高稳定等特点； *2、主机配备的彩色液晶显示屏尺寸≥7英寸；主机适应3G、WIFI、有线以太网等多种网络互联方式；外接身份证读卡器； *3、整体设备中所有检测设备放入箱内，可单背或拉杆拖行，携带方便，整体重量≤10kg 4、无创血压测量 4.1、测量范围： （1）成人： 收缩压：4.0kPa～34.0kPa(30mmHg～255mmHg)； 平均压：2.7kPa～31.3kPa(20mmHg～235mmHg)； 舒张压：1.3kPa～29.3kPa(10mmHg～220mmHg)； （2）儿童： 收缩压：4.0kPa～31.3kPa(30mmHg～235mmHg)； 平均压：2.7kPa～30.0kPa(20mmHg～225mmHg)； 舒张压：1.3kPa～29.3kPa(10mmHg～220mmHg)； 4.2、测量精度：平均压测量误差±5mmHg之内、标准偏差±8mmHg之内。 4.3、测量分辨率：1 mmHg。 4.4、测量过压保护：过压保护点为300mmHg。 4.5、符合《YY0670-2008无创自测量血压计》标准。 5、血氧饱和度测量 5.1、测量范围：35%～100%。 5.2、测量精度：在70%～100%范围内，测量误差±3%。 5.3、测量方式：指夹式。 5.4、分辨率：1%。 5.5、标准要求：符合《YY 0784-2010医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》。 5.6、其他要求：具有低血氧报警功能。 6、体温测量 6.1、红外体温测量，测量范围：34～42℃ 6.2、分辨率：0.1℃ 6.3、精度：±0.3℃ 6.4、测试时间≤1秒，具有发烧报警功能 7、血糖测量 7.1、测试项目：新鲜的毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖含量 7.2、测试原理：媒介体生物电化学原理 7.3、测试样本用血量：≤1.0uL末梢血/静脉血 7.4、测试速度：≤5s 7.5、平均值：可显示7、14、30天平均值 7.6、自动气温监测和提示；自动电池电量监测和提示；自动判断故障 7.7、代码卡设置：直接使用智能代码卡，免调码 7.8、蓝牙数据输出 7.9、有通过SFDA认证的配套质控液（增加） 8、血红蛋白测量 8.1、测试项目：新鲜的毛细血管全血血红蛋白含量 8.2、测试原理：反射光度法 8.3、测试速度：15秒内显示结果 8.4、测试范围：40g/L～265g/L 8.5、显示：液晶显示屏，测试结果采用SI国际单位，可显示HCT值 8.6、存储功能：可保存试剂片代码，并可自动存储和更新1200个样品的测试结果 8.7、故障提示：自动故障判断并显示故障代码 8.8、电源：采用2枚干电池供电 8.9、有通过SFDA认证的配套质控液 8.10、蓝牙数据输出 9、十一项尿常规测量 *9.1、检测项目：至少包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、pH值、维生素C等十一项。 9.2、测试速度：≥60个标本/小时。 9.3、测量稳定性：分析仪开机8小时内，分析仪对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率≥90%。 *9.4、测量准确性：设备拥有生产厂家通过SFDA认证的原厂配套质控品。 9.5、检测结果：检测结果为定量及半定量数据，并能出具正常参考值。 9.6、蓝牙数据输出； 10、心电工作站 *10.1、导联选择：为标准十二导联，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-6，并且具有十二导联同步采集，十二导联同步记录的功能。 10.2、心率测量范围：包括30bpm～300bpm。 10.3、灵敏度选择：至少包括5 mm/ mV、10 mm/ mV二种。 10.4、记录速度：至少包括5 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s五种。 10.5、时间常数：≥3.2秒。 10.6、定标电压：1mV±5%。 10.7、自动功能：记录导联及增益具有自动转换或手动转换两种方式。 10.8、记录模式：具有手动方式或自动方式以及长时间节律导联记录功能。 10.9、安全性：当使用原装导联线时具有BF级别除颤保护、抗高频干扰和起博脉冲抑制电路。 11、信息管理系统 11.1、符合《国家基本公共卫生服务规范2013版》规范要求，具备建档、修改、删除、查询等常用功能； 11.2、通过无线蓝牙技术实时采集包括无创血压、血氧饱和度、心电监测、体温测量、十一项尿常规、血糖等检验结果与波形，并进行存储，并支持查看历史结果； 11.3、支持档案打印，打印格式符合《国家基本公共卫生服务规范2013版》要求； *11.4、具有室内质控管理功能，并支持远程传输至上级医院进行质控指导； 11.5、支持检验结果综合打印，并能根据检验结果进行智能诊断； 11.6、打印结果可导出PDF/BMP/JPEG/WORD/EXCEL等格式； 11.7、具备视力表、色盲检验功能，方便进行综合检查； 11.8、可通过无线蓝牙技术联接二代身份证阅读器读取身份信息，方便操作、提高效率； 11.9、可存储超过五十万份电子健康档案、检验结果及随访记录。 11.10、可提供接口组件给卫生信息平台调用直接联接仪器采集检验、检查数据，实现数据对接。 11.11、可支持主动向卫生信息平台发送检验、检查、公卫等数据，可根据卫生信息平台开放的接口定制开发。 | 套 | 1 |
| 5 | 心电图机 | - 基本技术参 1. 导 联：标准12导联 2. 采集方式：12导联同步采集 ★3. 显示：彩色液晶显示，同屏可显示12导联心电波形（显示屏显示波形必须3种或以上颜色，提供图片证明） ★4. 液晶屏≥9英寸，带触摸操作彩色图文菜单 5. 输入方式：浮地输入具有除颤效应防护和起博脉冲抑制电路 6. 输入阻抗：≥50 MΩ 7. 输入回路电流：≤50 nA 8. 定标电压：1 mV±2% ★9. 抗极化电压：≥±600 mV，提供证明文件 10 灵敏度选择：1.25，2.5，5，10，20，40 ±2%，六档可调 11.滤波器交流：50Hz-20dB；肌电35-45Hz-3dB；漂移滤波0.5Hz-3dB 12.记录速度：6.25、12.5、25、50mm/s ，四档可调 13.记录道数： 3HC+3（节律）、6HC 、6HC+1节律、12HC 、12HC+1 14.记录方式：手动和自动均能同步打印十二道不压缩的心电波形 ★15.A/D转换：≥20位 - ★16.采样率：≥8000样/秒，（注册登记表上显示） 17.连续工作时间：交流≥8h；直流≥2h 18.时间常数>3.2s 19. 噪声电平≤15μVp-p 20. 共模抑制比≥100dB（不加滤波器） 21.记录系统：高灵敏度热点阵打印，记录纸宽：216mm或210mm 22. 分析功能：自动测量、自动分析，R-R间期分析，含R-R直方图和趋势图， 1分钟及5分钟心率失常分析。 23 数据存储：500个心电数据存储，支持SD卡存储 24. 安全类别I类CF型 25. 电源要求：交流：220V±10%，50Hz/60Hz；直流：内置可充电电池与电路 ★26. 带隐藏提手 二.标准配置：主机一台，导连线一条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1卷， | 台 | 1 |
| 6 | 胎儿监护仪 | 1.工作条件: 1.1 工作电源: 1.1.1外接可插拔电源，AC :220(±10%)/50Hz; 标配锂电池,断电后连续工作大于2小时;交直流供电，无间断监护 。 1.2工作温度: 5℃---40℃; 工作湿度: 93% 1.3大气压力：（80---110）KPa ※1.4全新A9操作平台，四核处理系统，准确高速信号处理能力，中/英文操作界面可选 ※1.5旋转屏设计，0---90度角度随意设置。 1.6显示界面肤色随时更换。 ※1.7标配内置高速热敏打印机，112mm、150mm/210mm宽度可选，打印速度1，2，3cm/min可调。 1.8 TCP/IP联网技术，通讯稳定、无断线，并可支持无线联网。 1.9选配双胎功能，能对双胞胎进行监护；标配自动胎动功能,可显示胎儿活动曲线图，同步显示并可打印。 ※1.10具有10000小时以上监护数据存储和回放、选段打印，并可选段高速打印，支持确纸缓存打印。 1.11具有挂墙装置，可以安装在墙面上。 1.12具有内置一体化探头架，可将探头悬挂于探头架上 2.技术规格: 2.1 主机: 便携式; ※2.2显示器:≧ 12吋TFT彩屏显示； 2.3 分辨率: 800*600； 2.4 适用范围: 胎儿、孕妇、病人监护； ※2.5 测量范围:可监护胎心率（FHR）、宫缩压（TOCO）、手动（FM）、自动胎动（AFM）。 2.6胎儿心率: ※2.6.1超声探头：12晶片;工作方式：脉冲波 ※2.6.2工作频率：1MHz(±5%) 2.6.3发射功率：≤3mW/c㎡ 2.6.4测量范围：50～240bpm 2.6.5分辨率：1bpm 2.6.6精度：±1bpm/±1% 2.6.7：胎心率120-160bpm正常范围区域标示并可调 2.7宫缩压力: 2.7.1测量范围：0～100（相对单位） 2.7.2分辨率：1 2.7.3非线性误差：≤±10% 2.8报警 2.8.1 报警上下限可调; 2.8.2 报警方式: 声,光显示两种. 3.智能功能： ※3.1可鼠标直接操作界面及中文输入，中文显示特殊标注能自主编辑中文标注并实时打印。 3.2 可外指定接台式激光打印机； ※3.3 支持USB导出PDF格式监护报告； 3.4 支持USB/网络在线升级软件； ※3.5 NST(Non-Stress Test)自动胎儿评分功能； 3.6 支持外接高清HDM接口 | 台 | 1 |
| 7 | 四肢联动康复训练仪 | 1、适合身高范围：140-202cm； 2、最大承受重量：200kg以下； 3、设备自身重量：90kg以下； 4、运动步频范围：15～250次/分； 5、运动功率范围：5-800瓦特； 6、累积步伐数达：可达9999步； 7、运动强度调节：1～10级阻力可调； 8、热量消耗范围：0－999卡； 9、具有无线心率发射和无线心率接收装置； 10、座椅360度旋转活动范围调节，90度锁定间隔； 11、膝关节活动范围:0-180度； 12、上肢把手长度调节范围:0-40cm | 台 | 1 |
| 8 | 经颅磁刺激仪 | 一、结构型式 1、产品由一台主机 、两个磁治疗帽、两副治疗主电极和治疗辅电极组成； 2、结构型式：推车式； 3、显示界面形式为：10.4寸触屏彩色显示界面； 4、输出路数为：2路磁疗；2路乳突穴电疗（小脑顶核）；2路上肢、下肢电疗； 二、功能特点 1、具备以下“四功合一”特点： ⑴交变电磁场治疗帽； ⑵仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）； ⑶仿生电刺激肢体肌肉神经系统，可起到显见的肢体运动锻炼效果； ⑷变频振动按摩功能。 2、四种工作模式：常规、脉冲、夜间、连续。 三、技术参数 磁疗： 1、治疗帽由9个治疗头组成，松紧伸缩可调，治疗体磁感应强度：弱档：5~10mT；强档：10~16 mT； 2、真正的交变磁场，磁场频率50Hz±2%； 3、微振功能：分四档可调：振频（Hz）0~10；振幅（V）0~27。 电疗： 1、主电极：主极基本频率：23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz输出开路最大电压峰值﹤180V，输出最大电流≤40mA可调。 2、辅电极（10种治疗处方）：辅极基本频率为4000Hz；输出开路最大电压峰值﹤180V,输出最大电流≤80mA可调。 工作时间设置 1、时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min~90min范围内设定所需时间。 | 台 | 1 |
| 9 | 空气压力循环综合治疗仪 | （1）应具有压强指示，可以实时显示压力强度，允差±3Kpa； （2）压力设定范围：10～25Kpa； （3）气囊内的极限正压应不超过40Kpa，且超过2Kpa的持续时间应不大于3min； （4）设备应具有过压保护措施； （5）时间设定范围：1～99分钟，允差±2%，最大应不大于±1min。 （6）初始充气时间：≤60秒； （7）噪声≤60dB（A）； （8）8寸彩色液晶触摸屏操作，直观方便； （9）提供4~9种气压编程治疗模式（仅DT-5F为9种气压编程治疗模式）。 （10）充气与保持时间：5s~160s可调，允差±30%； （11）每腔压力单独可调； （12）循环间隔时间可调，允许静脉自然充盈，避免持续挤压造成病人不适； （13）可同时治疗两个肢体； （14）紧急停止按钮； （15）针对国内电磁环境兼容设计； （16）纯物理治疗，对人体无伤害； (17)仪器操作简单，经济实用。 | 台 | 1 |
| 10 | 熏蒸仪 | 熏蒸仪 使用电源：AC220V,50HZ； 熏蒸治疗床尺寸:长≥2250mm; 宽≥725mm; 高≥1060mm； 熏蒸药槽尺寸:长≥405mm; 宽≥335mm; 高≥290mm； 功率：1800VA； 蒸汽温度：室温~99℃； 治疗温度：0℃~99℃ 可调； 煎药温度：60℃~99℃ 可调； 控温精度：设定值10％； 熏蒸时间：0~99min； 预热时间：≤10min； 煎药时间：30min； 最大负重：＞150kg； 单区送风功率：10W； 单区最大加液量：6L； 双温保护温度：50℃、60℃； 运行方式：连续运行； 显示方式：数码显示； 噪声：≤60dB； 技术优势: 食品级玻璃钢外壳，经久耐用，耐腐蚀； 高亮LED指示灯指示熏蒸及送风的状态，方便医师实时监控； 独立的三个温区；颈肩熏蒸区；腰臀熏蒸区：下肢熏蒸区：三区独立的温控系统，可设定不同的熏蒸温度，更适合人体各部位的耐受程度； 任意两个温区也可组合使用； 三区有各自独立的自动送风装置，达到温度后自动送风，以维持温度的恒定，同时可增强熏蒸的效果； 玻璃钢颈椎熏蒸枕，上面雕刻有#字型凹槽。凹槽内设下凹的中药熏蒸孔，确保熏蒸是颈椎不压熏蒸孔，更符合人体工学原理及气流原理。 三温区独立的加热装置；三个独立加热药槽。 全食品级玻璃钢材质的床面及熏蒸篦子，经久耐用，清洗方便； 熏蒸控制系统和加热系统分离设计，具有更高的安全性； 独立的操作台，可随意放置，有更强的适用性； 双气动弹簧支撑的玻璃钢熏蒸罩，结实耐用，清洗方便。 | 台 | 1 |
| 11 | 心电监护 | 1、功能部分 1.1、标准配置： 可同时监护病人的:心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、体温、呼吸六个生理参数。 1.2、主频：1GHz，内存：2GB，更加稳定安全的Linux系统。 1.3、显示：12寸 TFT-LCD 彩色显示，分辨率：600*800。 1.4、网络：可选配内置无线网卡和RJ-45 网络结构，采用TCP/IP通信协议，方便有线或者无线组网。最多可以连接128台监护仪。 1.5、提供USB接口：能实现监护数据转运； 1.6、强大的病人信息管理，对存储的数据能通过多种方式进行搜索查询。 1.7、可实现：九道波形同屏显示，七导心电同屏显示。 1.8、能使实现视窗切换，六种视窗界面可任意选择。 1.9、多种语言任意选择。 1.10、能对存储数据打印或者拷贝到其他存储设备。 1.11、能实现中英文输入。方便快捷的登录病人信息。 1.12、能实现声光三级报警。 1.13、支持网络（RJ-45接口）和USB接口一键式软件升级，可扩展性强。 1.14、强大的中央站处理软件，能最大限度节省劳动力。 1.15、存储功能：最近480分钟全波形回放，720小时趋势数据，3000组血压列表回顾。 1.16可选配HDMI外接显示；内置式热敏记录仪；USB键盘或鼠标，方便信息的输入和操作；台车和挂墙支架；可选配新生儿、婴儿、儿童测量传感器及配件等，满足不同年龄层次患者的需要。 2 技术部分 2.1心电： 2.1.1、心电3/5导联任意可选。 2.1.2、增益选择：×0.25、×0.5、×1、×2； 2.1.3、扫描速度：12.5mm/s，25mm/s，50mm/s； 2.1.4、心率测量范围: 15-300bpm。 2.1.7、心跳音量可调。 2.1.8、电极脱落警示：声、光提示； 2.1.9、显示方式：波形、数值显示； 2.2血氧： 2.2.1.血氧范围：0- 100% 2.2.2.精确度：70-100%：±2% 2.2.3.分辨率：1%； 2.2.4. 传感器：配先进成人探头 2.2.5.性能特点：具有抗低温、弱灌注、抗运动等干扰； 2.2.6.脉搏音量可调 2.3血压： 2.3.1.显示方式：自动振荡法，数字显示血压值； 2.3.2.测量参数：收缩压/舒张压/平均压/脉率； 2.3.3.测量方式：手动、自动、连续快速 2.3.4.自动测量间隔时间：1～480分钟 2.3.5.测量范围： 成人 小儿 新生儿 收缩压 40-270mmHg 40-200mmHg 40-135mmHg 舒张压 10-215mmHg 10-150mmHg 10-100mmHg 平均压 20-235mmHg 20-165mmHg 20-110mmHg 2.3.6.计量单位：mmHg/ k8pa可选 2.3.7.过压保护：具有软、硬件双重安全防护； 2.4脉率： 2.4.1.范围0～300bpm或更宽（精度：±2%）； 2.4.2.精度：±0.1℃（不包含传感器误差. 2.5体温： 2.5.1.通道数： 2通道 2.5.2.测量范围： 0-50℃ 2.5.3.分辨率： 0.1℃ 2.6呼吸率： 2.6.1.成人：0-120rPM ,儿童：0-150rPM ；窒息报警：10s-40s; 2.6.2.报警：具有心电、心率、心率失常、血氧饱和度、无创血压、呼吸、体温报警设置，且上下限可调. 3 电源： 3.1.交直流两用； 3.2.内置锂电池 ，工作时间大于3小时；具有掉电存储功能。 | 台 | 1 |

B包

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超 | 设备名称：彩色多普勒超声诊断系统和超声影像管理系统 数量：各1套 设备名称：全身应用彩色多普勒超声诊断仪 设备主要用途： 1、主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。 *2、投标产品为2013年之后推向市场的新机型，以首次注册时间为准（提供注册证），所配软件为该机型的最新版本。 *3、要求基于Windows系统，具备软件升级能力，能满足将来不断扩展的临床应用需求。 主机及技术参数要求： 1、通用功能 1.1、具备≥15英寸高分辨率医学专用液晶彩色监视器 *1.2、主机一体化触摸屏≥10寸，触摸屏角度可调。 1.3、主机标配探头接口：≥4个，不含笔试探头 *1.4、操作面板可升降、左右旋转 1.5、支持B/C双实时显示 1.6、多倍波束合成 1.7、二维灰阶模式 1.8、谐波成像模式 *1.9、曲线解剖M型模式 1.10、彩色多普勒成像 1.11、组织多普勒成像，包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式（提供证明图片） 1.12、可选配组织多普勒定量分析 1.13、宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） 1.14、空间复合成像，要求曲别针试验可显示≥7条线（提供证明图片） 1.15、斑点噪声抑制技术 1.16、高分辨率血流成像 *1.17、一键无失帧全屏放大 1.18、局部放大（支持前端、后端放大） 1.19、可选配自动工作流，要求支持≥25个不同的检查模式，在检查过程中自动标注、体标和自动进入检查模式，提高工作效果 1.20、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置和角度、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度。 *1.21、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。（提供证明图片） *1.22、自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化（提供图片证明） 1.23、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 1.23、具备4D成像模块 1.24、配置同品牌超声影响管理系统软件（提供产品注册证登记表） 1.25、可选配弹性成像，具备压力曲线提示图标，提高图像易获性 1.26、可选配造影成像 2.探头规格 2.1、宽频变频技术，系统频率范围2.0-10.0MHz 2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种 2.3、腹部探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大显示深度≥36cm 2.4、浅表探头：频率范围5.0-10.0MHz 2.5、心脏探头：频率范围2.0-4.0MHz 2.6、四维探头：频率范围2.0-6.0MHz 3、系统技术参数及要求 3.1、二维灰阶成像单元 3.1.1、数字化声束形成器 3.1.2、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.1.3、最大显示深度:≥36cm（提供图片证明） 3.1.4、TGC: ≥8段 *3.1.5、LGC: ≥3段 3.1.6、二维灰阶：≥256 3.2、彩色多普勒参数 3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.3、取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头) *3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒 3.3、频谱多普勒参数 3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3.3、取样容积: 1-20mm 4、测量功能 4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期、分娩日期等 4.2、自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏测量等 *4.4、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT发育趋势分析曲线。（提供证明图片） 5、检查存储和管理（内置超声工作站） 5.1、检查存储 5.2、≥800G硬盘 5.3、内置超声工作站 6、连通性要求 6.1、支持网络连接 6.2、DICOM 3.0 6.3、视频/音频输入、输出 6.4、USB接口≥5个 7、外设 7.1.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 7.2.可选配照片打印机 7.3.可选配内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min） 7.4.可支持超声应用工作流定制 7.5.可支持内置电池 | 台 | 1 |
| 2 | 五分类血细胞分析仪 | 1、检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定 - 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道 - 检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图） - 研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息 - 进样方式：全自动进样，封闭进样 - 检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式 - 样本添加：可随时添加样本 - 进样器容量：≥40个 - 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 - 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl - 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时 - 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能 - WBC线性范围：0~400×109/L - CRP线性范围：0.3~300mg/L，提供证明材料 - CRP携带污染：≤1.0% - 操作系统：全中文操作分析报告软件 - 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧 - 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件 - 工作电压: (100V-240V～)允差±10% | 台 | 1 |
| 3 | 尿常规分析仪 | 一、参数要求： 1、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、pH值、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白 2、测定原理：反射光电比色法； 3、测定速度≥500条/小时 ； 4、光源系统：采用冷光源测定系统； 5、工作方式：自动连续测试，单条测试； 6、显示：液晶显示屏显示中英文菜单、操作、提示信息和测试结果，测试结果用半定量、符号和SI国际单位表示； 7、仪器具有自动感应尿试纸条功能； 8、打印：内置热敏打印机打印测试结果，及尿液样本的颜色和浑浊度 9、仪器具有自检和故障识别功能； 10、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码； 11、存储功能≥9000个测量结果； 12、输出端口：仪器有串口、并口、USB端口和PS/2输入口； 13、电源：可在110V—240V下工作； 14、仪器制造商有通过SFDA注册的配套尿试纸、质控液（提供证件）； 15、配置 15.1、主机：1台； 15.2、电源线1条，打印纸1卷； 15.3、使用说明书及相关技术资料一套。 | 台 | 1 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 设备名称：全自动生化分析仪 采购数量：一台 技术参数及基本要求（所有技术要求需指明投标文件相关证明材料页码）： 1.仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 2.*分析速度：生化项目比色恒速≥410T/H 3.同时分析项目≥95个 4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配) 5.分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目 6.样本位≥100个 7. *样本量：2μL～45uL， 0.1µl步进； 8.试剂位≥90个 9.试剂盘制冷温度：2～8℃； 10.试剂量：10μL～200uL， 0.5µ步进； 11.搅拌杆：2个 12.反应杯位≥90个,光径5mm； 13.反应体积： 120µl～300uL； 14. *温控方式：非油浴、非水浴，温度恒定37±0.1度，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；提供证明材料 15.比色杯清洗：自动温水清洗，清洗针≥8排，提供彩页和图片证明 16.光学系统：全息凹面光栅后分光系统 17.波长：340～800nm , ≥10个波长 18.吸光度线性范围：0～3.5 Abs； 19. 样品携带污染率：不大于0.08%； 20.支持HbA1c全血测试功能 21.支持一个项目放置多套试剂 | 台 | 1 |
| 5 | 除颤起搏监护仪 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 2、整机带电极板、电池的重量不超过6.5kg。 3、除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 5、除颤充电迅速，充电至200J<5s。 6、选配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 7、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 8、可选配血氧饱和度监护功能。 9、可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。 10、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 11、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 12、支持中文操作界面、AED中文语音提示。 13、彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 14、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 15、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 16、可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。 17、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 18、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 19、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 20、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 21、具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。 | 台 | 1 |
| 6 | - 便携黑白超 | 1.1 应用范围：可用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管等检查和诊断 1.2 系统参数 1.2.1 监视器≥12英寸LCD高清晰液晶显示器，角度可调≥30度 1.2.2 灰阶≥256灰阶 1.2.3成像技术：全数字成像技术 1.2.4具有组织谐波成像技术 1.2.5具有TSI组织优化成像技术 1.2.6 电影回放≥1024帧 1.2.7 输出接口：视频打印机接口， 双USB接口，选配DICOM 3.0接口 1.2.8 TGC≥8段 1.2.9伪彩功能 1.2.10内置存储空间≥4G 1.2.11 内选配置硬盘存储：≥300G 1.2.12 支持选配配备可移动锂电池 1.2.13.1 DICOM基本功能包括：任务管理，DICOM存储，DICOM打印，DICOM存储委托，DICOM介质存储（含DICOM DIR等） 1.2.13.2 DICOM工作列表 1.2.14 机器重量≤5.5KG 1.3 技术要求 1.3.1 显示模式：B、B+B、B+M、M、4B 1.3.2 扫描模式：电子凸阵、电子线阵 1.3.3扫描深度≥24cm。 1.3.4扫描角度：凸阵≥80°，腔内探头≥140°,可实时调节改变. 1.3.5图像调整：左右、上下可调 *1.3.6图像动态范围≥180db，屏幕可视，最少调节5dB *1.3.7图像帧频：最大帧频≥200帧/秒以上 1.3.8图像快速调节及多种参数预置功能：8种效果 1.3.9图像放大≥10倍,10级可调,并可实时动态下放大图像 1.3.10 体位标记≥100种以上 *1.3.11声功率输出调节≥32级以上 1.3.12 总增益：0-100Db 1.3.13大凸探头图像帧频：18厘米深度下最大帧频≥39帧/秒以上 *1.4 凸阵探头：变频+宽频，≥5段，频率:2.0-6.0MHz，具备谐波功能，线阵探头最高频率10MHz以上 1.4.1 扫描方式：电子凸阵扫描，电子线阵扫描 1.5 测量 1.5.1 一般B型测量：距离、面积、体积、周长、狭窄比、心率、斜率 1.5.2 妇产科测量：卵泡测量，子宫/宫颈 1.5.2.1胎儿重量计算：需要 1.5.2.2胎儿颈项透明层厚度测量：需要 1.5.2.3 胎儿生长发育曲线：需要 1.5.2.4 胎儿生理评分：需要 1.5.2.5胎龄自动计算：需要 1.5.2.6四胞胎测量软件：需要 1.5.2.7预产期计算：需要 1.5.3完整产科测量报告：需要 1.5.4矫形外科测量：需要 1.5.5前列腺测量软件及PSAD自动生成报告：需要 1.5.6心功能测量软件：需要 1.5.7介入功能及穿刺引导线可调节：需要 1.5.8一般M测量：时间、距离、斜率、心率 | 台 | 1 |
| 7 | - 数字式十二道心电图机 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集 *2.2 导联选择：手动/自动可选,支持国际Cabrera 导联体系 2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 2.4 频率响应：0.05-150Hz (-3db) 2.5 定标电压：1mV±2% *2.6 耐极化电压：±600mV 2.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 2.8 时间常数：≥3.2s(0,+20%) *2.9 共模抑制比： ≥121dB（ AC 滤波开启） ≥115dB（ AC 滤波关闭） 2.10 输入电流：≤0.01µA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： *3.1 A/D转换：24bit 3.2 采样率：1000Hz/秒/通道 3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 *4.1 设备内置存储器，存储病历800例 4.2 数据可通过USB口导入导出 4.3 支持外接U盘扩展存储空间 五、 显示器： 5.7英寸彩色高清液晶显示屏；分辨率：320*240 5.2 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 5.3 显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 *5.4 支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断 5.5 可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。 六、记录器： 6.1 热敏式点阵打印机 6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3% 6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 6.4 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或216mm 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 *6.7 可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 6.8 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能 *6.9 具备在无网格纸上打印网格功能 七、外部输入接口： 7.1 RS232端口，USB接口，网络接口 *7.2 可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM） *7.3 支持3G传输，可以通过3G对数据进行传输 八、机器功能 *8.1 手动、自动、节律、R-R等多种工作模式可供选择 8.2 病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 8.3 具有心律失常延长打印功能 8.4 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量 *8.5 支持一维码，二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作 *8.6 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量 九、便携：外部隐藏式提手，方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50/60Hz 10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池（ 配置额定容量为 2500mAh 时），充足后可正常工作时间3.5小时以上 | 台 | 1 |
| 8 | - 医用超纯水机 | 项目：超纯水器 工作条件 2.1进水水源：市政自来水（TDS＜200ppm，进水压力：1.0-5.0kg/cm2，水温5-45℃ 2.2 工作电源：220V/50HZ，电功率：80-200W 三、技术参数 3.1制水量：40L/h 3.2面板设纯水取水口，方便用户其他用水需求，纯水取水速度： 1.5-2.0L/min；主机背后设全自动生化仪对接口，使用户操作起来更方便 3.3纯水水质：电导率＜0.2μs/cm@25℃，微颗粒＜1个/ml 3.4符合国标GB∕6682-92、 ASTM、 NCCLS、DINIS03696标准中的一类水质要求 3.4 标配储水箱40L 3.5预处理为PL+AC+KDF三通道预处理。 四、适用范围 血站、生化仪用水、检验科、供应室常规用水等医院标准实验室用水。 五、功能特点 5.1自来水进水，全自动连续产水，极大的满足医院实验室各种用水需求； 5.2产品一体化设计（储水箱在机箱里面），方便安装维护占地面积小，外形美观 5.3开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机等功能 5.4采用进口的RO膜两支、离子交换树膜、静音高压泵、电磁阀等，产品性能得到最大化的保证 5.5 RO自动冲洗，最大化延长配件使用寿命 5.6水质在线电导率监测系统，可即时测量产水的水质 | 台 | 1 |
| 9 | - 儿童智力测试仪 | 一、 主要测评项目≥21项 1、儿童智商（IQ）测评功能： ★1）PPVT儿童图片词汇测评、CRT儿童联合瑞文测评、GIT儿童团体智力测评、SSCC学前儿童入学能力测评、MIT儿童多元智力测评、DAPT儿童绘人智力测评 ★2）WPPSI 韦氏学龄前儿童智力测评、WISC 韦氏儿童智力测评、BSS 中国比内智力测评（配带测试工具） 2、儿童生长发育测评功能：APGAR 新生儿健康测评、SZFY儿童生长发育测评、WLSG儿童未来身高测评、GROWTH儿童体格发育测评 3、儿童膳食营养素测试分析：DRIS儿童膳食营养素测评 4、儿童气质特征测试分析：THOMAS 婴儿气质测评、TQS 儿童气质测评、NYLS 3-7岁儿童气质问卷测评 5、儿童保健常用数据库 ★6、儿童感觉统合能力发展测试分析：SIT 儿童感觉统合能力发展测评 7、儿童动作及神经测试分析：NBNA 新生儿行为神经测评、PDI 婴幼儿动作能力测评 8、儿童常规保健测试分析：0-6岁儿童常规保健手册电子版（HCHP）可升级（两套） 9、Gesell发育诊断量表 二、技术指标 1.图片数量：PPVT测试120幅（前3幅供训练用），CRT测试72幅（前2幅供训练用）。 2.测试时间：PPVT测试时间是根据被测试儿童的实际情况而定;CRT测试分为20分钟和40分钟。 ★3.PPVT具有声报图片词汇功能，CRT具有语言自动提示功能 三、测评范围： 1、SSCC: 3岁10个月至7岁3个月的儿童； 2、WPPSI：3岁10月16天至6岁7月15天的儿童； 3、儿童气质状况测评：0—12岁分1-4个月，4个月-1岁、1-3岁，3-7岁，8-12岁儿童适用； ★4、儿童生长发育（体格、智能、气质）测评：0—7岁儿童坐高、身高、头围、胸围、体重测评； 四、性能特点 ★1、测评项目多，功能齐全，包括智力、感统、生长发育、行为神经、常规保健等测试内容； 2、彩色打印报告，具有查询、存储、排序功能。 3、具有触摸屏功能，语言自动提示，人性化操作界面，操作简单易懂； 4、具有摄像功能，摄像系统、音箱与显示屏一体化；显示屏可上下45度自由调节 5、外观豪华推车式设计，车轮可固定，便于移动，安全耐用。 五、使用范围 用于医疗单位对儿童进行生长发育、神经心理、智商、气质等保健项目的测试和评价。 六：基本配置 1、计算机主机一台：CPUIntel core2.6、硬盘500G、内存2G、DVD光驱、集成声卡、网卡、显卡。； 2、17寸纯平液晶触摸显示屏 3、彩色HP喷墨打印机 4、高保真音箱 5、130万像素摄像系统 6、系统软件包 7、高分子材料环保推车 8、耳唛 9、四套测试工具 | 台 | 1 |
| 10 | - 儿童综合素质发展评价系统 | 一、产品商品名称：儿童综合素质发展评价系统 三、系统组成：该系统由儿童智力测试、注意力测试、儿童综合素质测试、超声波身长、身高、体重测试组成。 四. 主要测评项目75项 ★1、0-6岁儿童常规保健手册电子版（HCHP）可升级（两套） 2、0-18岁儿童生长发育测评 可升级 2.1新生儿健康测评（APGAR） 2.2儿童生长发育测评（SZFY） 2.3儿童体格发育测评（GROWTH） 2.4儿童未来身高测评（WLSG） 3、0-3岁儿童动作及神经测试分析 3.1新生儿行为神经测评（NBNA） 3.2婴幼儿动作能力测评（PDI） 4、0-18岁儿童智力能力（IQ）测评 4.1图片词汇测试（PPVT） 4.2联合瑞文测试（CRT） 4.3绘人智力测试（DAPT） 4.4多元智力测试（MIT） 4.5团体智力测试（GIT） 4.6学前儿童入学能力测试（SSCC） ★4.7中国比内智力测试（BSS）（含测试工具） ★4.8韦氏学龄前儿童智力测试（WPPSI）（含测试工具） ★4.9韦氏儿童智力测试（WISC）（含测试工具） 5、0-18岁儿童行为测评 5.1（CONNERS）儿童行为测评（父母、教师） 5.2（RUTTER）儿童行为测评（父母、教师） 5.3（ACHENBACH）儿童行为测评 5.4（SOPB）儿童超常行为测评 6、2-18岁儿童注意力及多动症测评 6.1儿童数字划消测试与训练（DCT） 6.2儿童字母划消测试与训练（LCT） 6.3儿童图形划消测试与训练（SCT） 6.4学龄前幼儿注意力测评（ATC） 6.5注意力缺陷多动症测评（ADHD） ★6.6 ATTSPAN注意广度测训 7、2-18岁儿童记忆测试测试与训练 7.1儿童瞬时记忆测训（IM） 7.2儿童短时记忆测训（SM） 8、0-18岁儿童人格气质测评 8.1儿童画树人格测评（DATT） 8.2婴儿气质测评（THOMAS） 8.3儿童气质测评（TQS） 8.4 3-7岁儿童气质问卷测评（NYLS） ★8.6 6-11岁儿童感觉统合能力测评（SIT） 8.7 16PF人格因素测评 8.8 EPQ艾森克个性测验（儿童版） 9、0-6岁儿童孤独症测评 9.1儿童孤独症测评（CABS） 9.2儿童孤独症测评（CARS） 9.3儿童孤独症测评（ABC） 9.4儿童孤独感测评（CLS） 10、0-18岁儿童抽动症测评（YGTSS） 11、0-18岁儿童自我认识测评 11.1儿童自我意识测评（PIERS-HARRIS） 11.2儿童控制知觉多维度测评（MMCPC） 12、0-18岁儿童社会适应性测评 12.1社会适应性测评（SRSA） 12.2青少年生活事件测评（ASLEC） 12.3自信心测评（RSS） 12.4自我信念测评（SGSS） 13、0-18岁儿童成长环境测评 13.1家长教育方法测评（PEM） 13.2父母养育方式测评（EMBU） 13.3家庭环境测评（FES） 14、0-18岁儿童学习测评 14.1儿童学习障碍测评（SBC） 14.2学习习惯与应试技能测评（HSTAT） 14.3应试技巧和考试心理控制能力测评（SPCE） 14.4霍兰德职业倾向测评（HVPI） 14.5青少年互联网成瘾症测评（IAD） 15、儿童焦虑测测评 15.1焦虑自评（SAS） 15.2焦虑测评（HAMA） 15.3儿童社交焦虑测试（SASC） 15.4考试焦虑测试（TAI） 16、儿童抑郁测评 16.1抑郁自评（SDS） 16.2抑郁状态测评（DSI） 16.3抑郁测评（HRSD） 16.4流调中心用抑郁测评（CES-D） 17、儿童心理测评 17.1 幼儿心理健康测试（LEVANT） 17.2全自动小学生心理健康测试（MHRSP） 17.3全自动中学生心理健康测试（MHRSM） 17.4 SCL-90症状自评 17.5全自动学生心理健康诊断测评（MHT） 17.6 YALE-BROWN强迫量表 ★18、0-18岁儿童膳食营养素测评（DRIS）食谱拟定。 ★19、QSA自杀态度问卷 ★ 20、 0-3岁婴幼儿身长测量范围：身高：0-90cm；婴幼儿体重测量范围：0～60kg； 3岁以上儿童身长测量：高度测量范围：50-150cm； 高度测量自动控制功能：超声波依据测试不同高度的对象进行自动变焦， 自动校准；重量测量范围：8～200kg； 四、性能特点： 1、测评项目多、功能齐全，包含智力、注意力、生长发育、行为神经、常规保健、身长、身高体重等测试内容； 2、引用国际标准和国内标准，方法权威，客观评定，诊断准确率高； 3、具有触摸屏功能，语音自动提示，人性化操作界面，操作简单易懂； 4、智能化检测：界面设计新颖、时尚，倍受儿童喜爱； ★5、具有摄像功能，摄像系统、音箱与显示屏一体化；显示屏能上下45度自由调节； 6、测试、分析、资料存贮、结果报告打印于一体，方便、快捷、准确； 7、具有查询、添加、排序、备份等信息管理功能； 8、软件具有升级功能； 五.仪器配置 1.主机一台（推车式、含键盘、鼠标） 2.0-3岁超声波身长、体重测量称一台；3-18岁超声波身高、体重测量称一台 3.显示器：≥17英寸触摸屏 4.计算机主机一台：lntel G2030 CPU(奔腾双核,主频3.0GHz，22纳米，54W低功耗.三级缓存:3M)、500G（7200）SATA硬盘、2G DDR III 1600MHz内存、DVD光驱、集成声卡、高性能集成显卡、集成1000M网卡 4.彩色喷墨打印机：1台 5.摄像头1个：1000万像素 6.说明书 7.保修卡：1张 8、测试工具4套 | 台 | 1 |
| 11 | - LED手术无影灯 | 1.照射方式：采用计算机辅助模块、LED多光源聚焦CAD/CAM光学重影技术。 2.灯头样式：圆形--700mm 3.输入电压：220V±10% 50/60HZ *4.中心区域光照度：≥40000Lux ≤180000Lux，可0--100档无极调光 *5.手术灯色温：3700---5000k，并可进行色温0--100档无极调节。 6.患者伤区温升：≤1℃，优于国际标准，杜绝手术区域内水分蒸发的危险 7.光斑直径：160—280mm，调节方式为消毒手柄旋转调节，方便、灵活。 *8.照射深度：≥1200mm - 灯盘回转半径：≥2000 mm *10.采用进口LED灯组（需提供进口报关清单），单颗灯组功率：3.2V/1W，灯组平均使用寿命≥50000小时。 11.控制面板：微电脑数字控制，亮度、色温调节均采用液晶显示按键式操作，满足医护人员对不同手术的照明需求 12.术者头部温升：≤1° *13.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能。 14配有可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒 *15.灯臂采用优质进口定位弹簧（需提供报关清单），结构轻巧、便于操作、定位精准，多维结构，可360°任意旋转。 16.显色指数85--98（可调） 17.安装范围：2750mm--3100mm *18灯头体罩壳为优质铝板液压成型，旋转臂采用优质八棱无缝钢管技术一次成型，外型美观，旋转更加灵活方便。其它部分采用优质钢材，表面采用粉末喷涂。塑料外壳全部采用ABS工程塑料制作，无毒无味 | 台 | 1 |
| 12 | - 电动综合手术床 | 1、床身长度（带头板）： ≥2010mm 2、床身宽度：≥480mm 3、床面最低高度床面最低高度≤650mm，床面最高高度≥950mm 4、床高调节范围：≥290mm 5、头板折转最大角度上折≥45°，下折≥50°，可自由拆卸 *6、台面左右倾最大角度≥20° *7、台面前后倾最大角度 前倾≥25°，后倾≥20° 8、腿板下折最大角度≥90°外展最大角度≥180°，可自由拆卸 *9、背板上折最大角度≥75° 10、背板下折最大角度≥15° 11、最大承载重量：≥200kg 12、床面分为4部分：头部段、背部段、臀部段、两个可分离的腿部段。 13、台面床垫由聚氨酯材质一次发泡成型，抗静电、易清洁；床板及皆由进口亚颗粒材料制成，坚固、轻便、不变形、承重效果好。 14、电动控制手术床升降，左右倾，前后倾，背板折叠。 *15、手术床采用优质进口电机、电磁阀、液压泵等配件，以保证手术床有效长期使用。 16、全不锈钢床身、底座，易清洁，抗污染，不允许采用碳钢喷塑等方式 17、带有脚踏对角刹车系统，可以方便医生锁定手术床。 18、普外科、胸腹外科、妇产科、泌尿科、脑外科、五官科通用。 *19、手术床质保期两年，若两年内出现三次及三次以上的质量问题，供货方需无条件为采购方更换新产品。 | 台 | 1 |
| 13 | - 低速离心机 | 1、仪器特点：微机控制、数字显示、无刷电机， 2、最高转速：4000r/min 3、最大离心力：2100×g， 4、定时范围：0～99min 5、整机噪声：< 55dB 6、电机：无刷电机 7、电源：AC 220V 50HZ 5A 8、外型尺寸：310×250×230mm(L×W×H) 9、角转子：8×10ml 6×15ml | 台 | 1 |
| 14 | - 立式灭菌器 | - 容积：≥80L - 材质：06Cr19Ni10不锈钢 - 设计温度：142℃ - 腔壁加热：覆盖式金属加热板 - 开关门方式：手动平移式密封门 - 安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，需提供快开门安全联锁装置鉴定证书。 - 门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 - 门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型。 - 蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 - ★注水排水方式：自动注水、自动排水。 - 储水装置：配有内置收集水箱，不外排蒸汽，汽水内循环使用，环境清洁干燥，水箱容积＞15L。 - 压力表：量程：0～0.4MPa 精度等级：1.0级，需提供证明材料。 - 流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气。 - 传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示。 - 预热功能：开机自动预热功能，预热时间最长20min。 - 排气模式：具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出。 - 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。 - 18、程序名称：裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能。 | 台 | 1 |
| 15 | - 生物显微镜参数 | 1、平场目镜：放大倍数10x.16x 视场直径：Φ18mm Φ11mm 2、物镜：放大倍数4x 10x 40x 100x(油） 3、机械筒长：160mm 4、载物台尺寸：移动平台130*130m移动范围：70*30m，游标：0.1mm 5、瞳距：55-75mm 6、调焦装置：15mm粗微动调焦同轴机构，微调格值0.002mmm 7、聚光镜：N.A.1.25可调中阿贝聚光镜带可变光栏 8、滤色片：蓝.黄.绿 9、光源：LED灯，亮度可调 | 台 | 1 |
| 16 | - 不锈钢妇科检查床 | 1、规格：1900*600*800mm； 2、优质304不锈钢材质，管材：直径25*1.5mm,32*1.5mm; 板材厚度1.2mm 3、背板上折≥300，承重≥250Kg； 4、配托腿杆、扶手、漏斗 5、优质人造革配+4cm高密度海绵床垫。 | 台 | 3 |
| 17 | - 电热恒温箱 | 技术参数： 形式:水箱 控温范围：数显 控温精度：+10--65度 功率：0.5KW 工作电压：AC220V 50Hz 工作室尺寸：420X180X105mm(长X宽X高） 外形尺寸：595X230X260mm (长X宽X高） | 台 | 1 |
| 18 | 双观片灯 | 屏幕尺寸：800*580*100 电源：220v50Hz 熔断器;T1.5A250V 无调光功率：90W 调光功率;120W 环境温度：-20℃-+70℃ 进液的防护程度：IPXO | 台 | 3 |
| 19 | 电电动吸引器 | - 负压值范围：≥0.09mpa（680mmHg） - 压调节范围：0.02MPa(150mmHg)~0.09MPa(680mmHg) - 抽气速度：≥20升/分钟（实际≥30升/分钟） - 工作噪音：≤60db(A) - 贮液瓶：2500ml*2(玻璃瓶） - 吸引泵：浸渍旋片真空泵 - 尺寸：40cm*38cm*47cm - 电源：~220v,50Hz - 工作功率：280vA | 台 | 1 |
| 20 | 铁质输液椅 | - 规格：900*700*1080mm 2.椅架部分用φ38*1.5钢管制作而成。抛光后进行静电喷涂处理：半成品→ 除油→ 去锈 → 磷化→ 静电粉末喷涂→ 成品 3. 座椅为皮革、高密度海绵制成，坐感舒适不变形。ABS扶手，配置输液杆。 | 台 | 10 |
| 21 | - 血糖仪 | - 电源：锂电池（CR2032） - 测量范围：1.1-33.3nmmol/L,或20-60mg/dl - 耗电量：电源打开时：约为100毫瓦，电源关闭时：约为100微瓦 - 电池使用寿命：约1000次测量，或1年左右 - 基础使用寿命：正常使用条件下为5年左右 - 工作条件：温度：1-35℃/50-95℃℉ 相对湿度：30-85%（无凝结） - 内存容量：最大150项测量结果（自动储存） | 台 | 1 |
| 22 | - 空气消毒器 | 1．适用房间体积：消毒体积120m3 2．电源：交流220V±22V 3．电源频率：50HZ±1HZ 4．输入功率：380W 5．操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。 6. 外表面应平整光洁，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。喷塑件光亮，色泽均匀，无脱落、流挂、划痕现象。塑料件光洁、无开裂、变形现象。文字标志应清晰准确，各控制键应灵敏可靠。 7.消毒器面板控制及无线遥控器应能对开/关机、时间调节、风向调节进行控制，其无线遥控距离应不小于5M。 8.风向叶为自动上下摆动，风向叶转角应≥45°。 9．定时选择：遥控器定时键可设置1-24小时步进量，按用户需要选择消毒时间。 10．电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示。电源开关用“通”表示开，用“断”表示关。定时开关应有数字时间表示。 11．循环消毒风量：≥1300m3/h 12．消毒器工作的噪声≤ 50 db(A) ★13．紫外线辐照强度：>13800 uw/cm2 ★14．在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌（8032株）的杀灭率≥99.90%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h者为合格。 ★15.消毒器应无紫外线外泄现象 ★16.消毒器的残留臭氧浓度应≤0mg/m³。 17．类型：立柜式 18.适用环境：动态环境及静态环境 ★19．紫外线灯管寿命：＞8000h 20.当紫外线杀菌灯不工作时，具有自动报警功能。 21.具有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。 | 台 | 1 |
| 23 | - 紫外线消毒车 | 采用双管结构 电源：220V±10％ 50HZ±1HZ 输入功率：150VA 熔断丝规格：FUSES 5AX20 灯管功率：30W×2 紫外线强度：≥180UW/CM2 紫外线波长：253.7nm 灯臂可调节角度：0-180度 定时范围：0-120分钟 灯管寿命：≥1000小时 | 台 | 6 |
| 24 | - 超声波清洗机 | - 容量：29L - 频率：40/80/100 kHz - 适用环境温度：-5～50℃ - 适用时间范围：1～99Min - 超声波功率：600W - 额定功率：1600W - 功能特点： 高灵敏度按键，可无限次数使用； 全数字LED显示； 设定运行模式、运行时间、加热温度等相关参数； 实时显示当前加热温度； 具有智能过温度保护、过压，过流超声保护功能； 具有漏电自动保护功能； 10、产品选材： 超声波清洗机选用304不锈钢，耐高温耐腐蚀，底板采用316不锈钢，耐腐蚀和耐高温性能更好。 | 台 | 1 |
| 25 | 新生儿访视包 | 无毒环保；防水防尘尼龙面料；色彩亮丽；内部小隔断多，便于物品存放。 婴儿身高体重电子称技术参数： 身高测量范围: ≤68cm 测量精度：±0.1cm 测量单位：cm 体重测量范围：≤20kg 测量精度：±0.01kg 测量单位：kg 显示： 背光液晶 功能： 去皮计量，固定计量 按键标识：中文标示；开关机：闲置自动关机。 基本配置： 1.平躺型婴儿电子身高体重访视称 1个 2.血压计：1个 3.听诊器：1个 4.酒精棉球：1瓶 5.碘伏棉球：1瓶 6.软皮尺：1个 7.体温计：1支 8.辅料镊：1把 9.拆线剪 ：1把 10.消毒盘：1个 11.医用棉签：1包 12.访视记录表：1张 13.访视记录笔：1支 14.一次性医用鞋套：1捆 15.医用手电筒：1个 16.新生儿访视包：1个。 | 个 | 1 |
| 26 | ABS床头柜 | 规 格：480mm×480mm×760mm（长×宽×高） 结 构：三层式结构，上部抽板，中间为抽屉，下部为带门密闭箱体， 柜 体：优质ABS材料，板材厚度1.0mm，光滑，易清洁，耐高温，采用ABS全新纯正工程塑料材料，加厚板材注塑成形、结实、耐用，不变形、不变色、耐腐蚀、防潮防水，表面纹理细腻、平滑易清洁，特别适用于医院清洁、消毒的工作环境，功能齐全；柜身两侧带隐藏式毛巾架、方便实用。 内部结构： 抽屉上面为隐藏式拉板，板上有放筷子及水杯的凹位，患者用餐时，能够有效防止筷子及水杯移位和滑落。储物柜内中间隔板可调节高度，储物柜内含有暖瓶座，灵活运用，美观大方。 | 个 | 10 |
| 27 | ABS床头单摇 床 | 规 格：2000mm×900mm×500mm（长×宽×高）， 床 体：床框采用优质冷轧钢管，床框为40mm×80mm×1.5mm，床腿为50mm×50mm×1.5mm，焊接工艺质量优良，表面无焊点，强度高，坚固耐用，表面静电喷涂， 床 板：床板采用优质管材焊接成型，管材为25*50*1.2ｍｍ，整床承载力度高，造型美观，坚固耐用，酸碱除锈，表面磷化处理，静电粉末喷涂，抗冲击，不生锈 ABS床头床尾板：床头床尾板为全ABS强化塑胶一次注塑成形，两端有锁定装置，一次注塑成形，无缝隙，易清洁，不变形，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；可轻松拆卸，床头与床尾板重量≥8公斤，床头板颜色根据医院选择。 摇 杆：摇杆安全、轻便省力、带限位保护螺杆。操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。摇杆传动升降系统为：全金属传动离合器系统结构，摇把为镀铬材质，耐磨、抗压、寿命长，有双向到位无极限保护装置、有到位保护功能。 防 撞 角：四角配备PVC防撞包角，结构紧密，确保推动过程中的保护。 | 张 | 10 |
| 28 | 外科手术器械包 | 丁种型，16个品种，23个规格，31件产品 | 套 | 1 |

- 四、其它要求

- 1   A包要求：投标人投标文件中需提供下列材料

- （1）所投产品依法纳入医疗器械管理的需提供医疗器械注册证和附表。

（2）所投产品均需提供厂家授权书原件和厂家售后服务承诺书，否则为无效投标。

- 2.1  B包要求

（1）所投产品依法纳入医疗器械管理的需提供医疗器械注册证和附表。

（2）彩超、五分类血细胞分析仪、尿液分析仪、全自动生化分析仪、除颤起搏仪和便携式黑白超均需提供厂家授权书原件和厂家售后服务承诺书，否则为无效投标。

2.2质量要求：

所投货物必须为质量合格的货物，货物质量要求符合国家或行业规定标准。

2.3专利权：

供应商应保证用户在使用该服务内容任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

2.3产品售后服务要求：

（含货物的制作、包装、运输到指定现场、保险、现场临时保管、卸货、搬运就位、安装、调试、交付技术资料、验收、货物最终验收后质量保证期内正常运行所需的备品备件和专用/特种工具、质量保证期内的维修、售后服务和其它相关服务等）。

2.4采购预算：A包：106.6万元；B包：146.4万元；

2.5 交货期：接采购人通知后 15 日历天；

2.6质保期：一年。(手术室器械  保质期两年)

2.7投标有效期：30日历天（从投标截止之日算起）

2.8付款方式：交货验收合格后付总价款的60%，满一年后无质量问题支付合同剩余的40%（不响应者为无效标）。