ZCGS-G2017002号许昌职业技术学院“土工实训室设备”项目货物采购需求

一、投标条件：

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定。

（二）本次招标不接受联合体投标。

二、采购需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应变式无侧限压力仪 | 1. 最大测力: 0.6kN 2. 土样尺寸: Ø39.1mm x 80mm 3. 速率: 2.4mm/min | 台 | 2 |
| 2 | 应变控制式三轴仪 | - 试验尺寸：Ø39.1×80mm - 最大载荷：10kN - 工作台行程：70mm - 载荷速率：0.002～2.4mm/min（无级变速），相对误差≤5% - 周围压力（σ3）：0～2.0MPa 数显数控，控制误差±1％FS - 反压力（σb）：0～1.0MPa 数显数控，控制误差±1％FS - 空隙压力（u）：0～2.0MPa数字显示，测量误差±1％FS - 体积变化：0～50ml，最小分辨率0.1ml - 电源：220V ±10％，50Hz | 台 | 2 |
| 3 | 标准手提击实仪 | 1. 击锤: 2.5kg, 4.5kg 2. 击锤落高: 两种落高可选: 305mm 或 457mm 3. 试件模: Ø102 x 116mm, Ø152 x 116mm 4. 仪器尺寸: 270 x 270 x 850mm (L x W x H) 5. 仪器重量≥14kg | 台 | 5 |
| 4 | 液压推土器 | 1. 荷载: 5 最大载荷5000千克 2. 试件尺寸: Ø152 x 116mm, Ø102 x 116mm 3. 仪器重量≥47kg | 台 | 2 |
| 5 | 数显液塑限测定仪 | 1.最大量程： 22mm 分辨力,0.1mm 测量时间: 5秒 2.测量非线性误差：优于2%锥角: 300±20,电源：220V±10% 50HZ 3.接触指示灵敏度：>10M锥重: 100克(±0.1克)76克(±0.1克) | 台 | 10 |
| 6 | 渗透仪 | - 样件: Ø61.8 x 40mm 2. 仪器尺寸: 182 x 172 x 190mm (L x W x H) 3. 仪器重量≥3.5kg 含供水装置及全套配件 | 套 | 5 |
| 7 | 渗透仪 | 1. 渗水桶: Ø100 x 400mm 2. 测压管间距: 100 ±0.44mm 3. 仪器尺寸: 215 x 145 x 400mm (L x W x H) 4. 仪器重量≥ 4kg 含供水装置及全套配件 | 套 | 5 |
| 8 | 土壤分析筛 | - 筛框材料: 铜结构带有顶盖和底盘 2. 筛网材料: 铜材 3. 筛重: 七节筛为≥ 4kg 九节筛为≥ 9kg - 土壤分析：筛孔尺寸 (mm)40, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.075 筛框尺寸ø 200 x 50mm(H) - 砂料分析：筛孔尺寸 (mm)10, 5, 2.5, 1.25,0.63, 0.315, 0.16 筛框尺寸ø 200 x 50mm(H) | 套 | 5 |
| 9 | 高频振筛机 | 1. 振动频率: 42Hz 2. 振动方式: 上下振动 3. 振动幅度: 1.5mm 4. 设定时间: 0 – 60min. 任意选择 5. 振动电机功率: 25W 6. 分析筛规格: 直径200mm x 高50mm(9节)或直径300mm x 高75mm(7节) 筛孔: 20 – 0.75mm 7. 电源: 220V 50Hz 8. 尺寸: 430 x 430 x 750mm3 9. 重量: ≥16kg | 台 | 2 |
| 10 | 全自动应变制式三轴仪 | 1. 试件尺寸: Ø39.1mm, 含控制电脑及全套处理软件。 2. 围压: 0 – 2.0MPa 3. 反压: 0 – 2MPa 4. 体积变化:0 - 50ml, 0 – 100ml 5. 轴向载荷: 0-10KN，0-30KN，0-60KN 6. 孔隙压力: 0MPa-2MPa 7. 剪切速率：0.0001mm/min-2.4mm/min. 0.0001mm/min-4.8mm/min | 台 | 2 |
| 11 | 应变控制式直剪仪 | - 垂直载荷: 最大400kPa 2. 压力分级: 100, 200, 300, 400kPa 3. 杆杠比: 1:12 全部数据自动采集 4. 剪切盒: 4 测力环；4 5. 水平剪切力: Max.1.2kN 6. 试件面积: 30cm2 x 2cm(H) 7. 速率: 2.4﹑0.8﹑0.1﹑0.02mm/min. 8. 功率: ＜100W 9. 电源: 220V±10% 50Hz 10. 仪器尺寸: 680 x 740 x 1050mm (L x W x H) 11. 重量≥ 200kg 含控制电脑及全套处理软件 12. 无级变速. 电动快退 | 台 | 2 |
| 12 | 全自动气压固结仪 | 1.载荷: 0kN – 4.8kN 2.载荷精度: ≤100kPa, 绝对误差: ≤±1.0kPa ≥100kPa – 1600kPa, 相对误差: ≤±1.0% 3.试件面积: 30cm2, 50cm2 4.气压控制范围: 0MPa – 0.9MPa 5.压力传感器: 0MPa – 1.0MPa 6.转换器通道: 1 – 16 容器；16套 7.电源: 220V±10% 50Hz 8.仪器尺寸: 控制器:490 x 350 x 870mm (L x W x H) 固结仪:390 x 188 x 230mm (L x W x H) 9.仪器重量≥ 76kg 含控制电脑及处理软件。 | 套 | 1 |
| 13 | 电动相对密度仪 | 1. 试件模: 250ml, 内径: Ø5cm, 高度: 12.7cm, 附护筒 2. 击锤: 击锤质量: 1.25Kg, 每分钟击32次 击锤直径: Ø5cm 3. 击锤落高: 15cm 4. 定时范围: 0 – 15minutes 5. 功率: 120W 6. 电源: 220V 50Hz 7. 仪器重量≥ 40kg | 台 | 5 |
| 14 | 膨胀仪 | 1. 切土环刀: Ø61.8 x 20mm 2. 水平调节: 底部调节螺钉 3. 导环: 防止膨胀 4. 百分表: 0 – 10mm (订货中不含百分表) 5. 仪器重量≥ 2.5kg | 台 | 2 |
| 15 | 收缩仪 | 1. 多孔板面积与孔隙面积比: 小于 2﹕1 2. 测微块直径: Ø10mm x 4mm 3. 切土环刀直径: Ø61.8 x 20mm (样品面积: 30cm2 x 2cm) 4. 外形尺寸: 110 x 105 x 125mm(L x W x H) 5. 重量≥1kg | 台 | 2 |
| 16 | 天然坡度仪 | 1. 圆盘: Ø100mm and Ø200mm 2. 水盆: Ø240mm x 100mm(H) 3. 仪器尺寸: 320 x 320 x 325mm (L x W x H) 4. 仪器重量≥ 5kg | 台 | 5 |
| 17 | 比重计 | 必须满足GBJ123-88规范要求 1.均在仪器包装内本器具系国家标准<土工试验方法>专用仪器密度计每台都有检测证书 .所配数据每台不同。 2.所配数据每台不同示例如下:浮泡体积:62.37立方厘米。浮泡中心至最低刻度的距离 9.10厘米。标尺总长:13.50厘米。 3.配专用量筒的沉降距离校正式:l=a-br a=21.50 b=0.27 l:厘米 r:密度计读数. | 套 | 5 |
| 18 | 电脑 | CPU主频: 3.0GHz及以上 CPU型号: 7700 CPU核心数: ≥四核心 机箱类型: 中塔 固态硬盘: ≥256GB 普通硬盘: ≥1T 内存容量: ≥8GB 显卡类型: 独立显卡 显存容量: ≥4GB | 台 | 1 |
| 19 | 环刀 | 直经61.8 高度20 不锈钢 | 只 | 100 |
| 20 | 铝合(小号) | 直径40 高度20 铝材 | 只 | 100 |
| 21 | 刮土刀. | 不锈钢 180mmx32mm | 把 | 40 |
| 22 | 调土刀 | 不锈钢 180mmx18mm | 把 | 40 |
| 23 | 切土刀 | 不锈钢 250mmx32mm | 把 | 40 |
| 24 | 钢丝锯 | 高强度钢管+天然橡胶 长度465mm | 把 | 40 |
| 25 | 透水石 | 直径61.8mm 高度20mm | 块 | 50 |
| 26 | 百分表(0-10) | 带公差指示器 技术参数 : 测量范围(mm) 分度值(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) d(mm) G(mm) 精度 备注 0-10 0.01 41.5 21 8.2 Φ57 20 18 6.5/6.35 5 20μm | 块 | 35 |
| 27 | 百分表(0-30) | 测量范围：0-30mm指针百分表0-30mm 分度值：0.01mm 极限误差：0.030mm | 块 | 2 |
| 28 | 烘箱 | ( 101A-1) 400*400*450 不锈钢 自动控温, 鼓风 | 台 | 2 |
| 29 | 电子天平 | 称重500g 精度0.001 带串口 | 台 | 5 |
| 30 | 空调 | 1.空调类型：柜机 2.冷暖类型：冷暖电辅 3.空调功率：大3匹 4.适用面积：40平以上 5.工作方式：变频 | 台 | 3 |

5.2其它要求

4、投标人投标文件中须承诺对设备采购方免费进行人员培训。

15、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。