神经康复实训室设备

招　标　文　件

采购单位：许昌职业技术学院

项目编号：ZFCG-G2017151-1号

二0一七年 十一月九日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分　评分办法及评分标准

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件（一）

- 第十部分　投标文件（二）

第一部分 投标邀请函

受许昌职业技术学院的委托，许昌市政府采购中心就“神经康复实训室设备”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：神经康复实训室设备

（二）项目编号：ZFCG－G2017151-1　号

（三）货物需求：神经康复实训室设备

（四）采购预算：1870000元

（五）最高限价：1870000元

（六）项目数量：1套（详见招标文件货物需求）

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业发展等政府采购政策。（详见招标文件）

三、供应商资格要求

- 符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应的经营范围；

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2017年12月4日9：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标四室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：黄女士　联系电话：0374-2968225

（二）采购单位：许昌职业技术学院

地址：许昌市新兴东路4336号

联系人：王先生　联系电话：18503749668

许昌市政府采购中心

2017年11月10日

第二部分 货物需求及其它要求

- 一、货物需求

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑电仿生电刺激仪 | 1、双通道柜式机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作。 2、仪器单个通道具有三组电疗(分别是耳后乳突穴、上肢和下肢)输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。 3、电疗输出分为一组主极输出及两组辅极输出。主、辅极独立控制。主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出。 4、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。辅极基本频率：4000Hz。 5、输出电流：主极最大电流峰值≤20mAp-p。辅极最大电流峰值≤40mAp-p。 6、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。 7、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节。 8、治疗强度显示及设定范围为1～80，辅级1～90可调，调节步长为1。 9、主极有效电流强度：≤3 mA。 10、频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1Hz~4KHz。 11、定时精度：定时1min～30 min 12、磁场强度：治疗强度分为2档， 强度范围3mT～17mT；磁场频率50Hz±2%。 13、振动按摩功能：振动强度、振动频率均四档可调，分为关、弱、中、强。 14、磁疗发生器数：每个治疗帽为7个磁疗器。 15、适用于成人及儿童的使用。 | 台 | 1 |
| 2 | 骨质疏松治疗仪 | 1、系统由微电脑操控台、治疗床、磁场治疗器、双环状治疗器、红外加热垫组成； 2、治疗器分两部分组成：床体七节履带式磁疗器和可移动立体双环状治疗器； 3、磁场强度：由微电脑控制，治疗器（电磁场发生器）最大强度≤4mT； 4、治疗部位全身综合治疗，可一次覆盖全身治疗部位，也可针对指定部位做强化治疗； 5、环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗； 6、环状治疗器采用下支撑形式，床体、导轨、连接机构、紧固件等均为非金属材料，并避免了不同位置线圈磁场相互干扰； 7、工作频率1—100Hz连续可调：步进1Hz； 8、时间控制范围：治疗仪具有定时功能，可在0～99分钟分档可调，步距为1分钟； 9、内置常用六种治疗模式（老年性、绝经后、颈椎、股骨头、手臂、腿部），另有五个自编程序可供患者使用； 10、五种治疗波形，便于临床需求选择； 11、治疗仪连续工作时间大于8h。 | 台 | 1 |
| 3 | 空气波压力治疗仪 | 1.1要求： 空气波压力治疗仪要求上下肢均为12通道。 1.2特点: 1)、5.7寸LED显示屏 2)、可存储用户自定义程序 ≥90个 3)、治疗模式:15种治疗模式，根据病情可单选一种模式，也可自由组合多种治疗模式 4)、标准通道数12通道，同时治疗2个肢体 5)、压力设置：20-160 mmhg 6)、梯度设置0-100%连续设置 7)、可选配套筒：下肢套筒10腔 上肢套筒8腔，24通道裤筒 8)、连接器配件更换简便，即插即用，系统自动识别配件 9）套筒设计完全重叠部分，符合人体工程学设计，无间隙，更有效促进淋巴流动，选用的材料耐用且抗菌 10)、可与PC和电脑网络互联升级软件 11)、配有手推车，可在使用场所中自由推动。 1.3设备参数 设备最大输入 70W/150VA 电源电压（可转换）～100V-120V,AC ～200V-240,AC 电气保护等级 II | 台 | 1 |
| 4 | 数字心电图机维修考证箱 | 一．数字心电图机的性能检测 1.1、 外接输入输出参数测试 1.2、 输入回路参数测试 1.3、 灵敏度试验 1.4、 噪声与抗干扰能力试验 1.5、 平率特性和极限稳定性实验 1.6、传动与打印机实验 二．故障分析可实现的实验项目： 2.1．心电放大常见故障与排除 2.1.1. 心电图机定标误差大 2.1.2. 心电波显示与描记异常 ★2.2．控制器常见故障分析与排除 2.2.1. 心电部分导联切换控制异常 2.2.2. 心电图机马达异常不走纸 ★2.3．电源常见故障分析与排除 2.3.1. 心电图机交流供电正常，直流供电异常 2.3.2. 心电图机电池供电正常，最低电量指示异常 2.3.3. 心电图机电池供电正常，最低电量指示异常 三．技术参数 3.1. 输入功耗：<20W 3.2. 输入阻抗：≥50MΩ 3.3、灵敏度：三档，分别是5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV ★3.4、心电噪声电平：≤30μVp-p ★3.5、心电共模抑制比:≥105dB 3.6、线性误差：≤10% 3.7、心电频率响应：0.05~100Hz 3.8、漏电流：<100uA 3.9、提供考试题库、答案、评分标准 | 台 | 1 |
| 5 | 医用电子线路考证箱 | 一、概述： 该实验箱共包括电源电路操作区、放大电路操作区、滤波器操作区和可调直流电压发生器操作区四个部分。 二、具体描述 1、 电源电路操作区： 直流稳压电源电路主要是通过可短接的跳线帽操作。共六个短接选择区(J1~J6)和一个二选一开关(J7)。 J1区选择保险丝，有大电流、小电流、断路、无4中情况，用于保险丝的故障设置和排除。 J2区选择整流电路。有正常、反接、缺失、无四种情况，用于整流电路故障设置和排除。 J3区选择滤波电容，有正常、坏电容、小电容等四种情况，用于滤波电容的故障设置和排除。 J4区选择三端稳压器，有正常、损坏、缺失等四种情况，用于三端稳压器电路的故障设置和排除。 J5区选择可调稳压器的分压电阻，其电阻值有四种情况，用于设计可调稳压电源的分压电阻参数。 J6区选择稳压方式，有固定5V和可调电压2~8V两种情况，用于2中电源电路实验切换。 J7区选择负载电阻，有4种阻值和功率情况。用于稳压电源输出电流能力与负载电阻、保险丝容量间的匹配选择。 此操作区特点：J1、J2、J3、J4选择区各有一组跳线焊点：a、b、c、d与A、B、C、D，通过电路板下面设计好的关系焊接跳线，使短接关系加密，学生必须通过万用表测量确定。由于不同编号的实验箱设置的编码不同，所以当各实验箱统一短接同一点时，各个实验箱设置的故障也不同，使故障具有随机性。可以作为不可预知故障的设置和排除操作。也可以根据已知的各实验箱跳线编码指定设置同一种故障。 2、 放大电路操作区： 放大电路操作区主要通过插拔跳线(灯笼线)操作。有4个完全一样的通用线性放大电路，电阻全部用100K电位器调节，不需要外接电阻，并且该电位器调节方便，不需要用小螺丝刀。四个线性放电电路通过插跳线组合，可以完成所有线性放大电路的实验，如差分放大电路等。 3、 滤波器操作区： 滤波器操作区通过短接快操作，通过不同的短接组合，可构成二阶低通滤波器、二级高通滤波器和二阶高通滤波器等形式。电阻全部用100K电位器调节，电容全部用0.1uF。 4、 可调直流电压发生器： 此操作区可输出两路大约为-12V~+12V电压可调的低阻抗输出直流电压，通过插接跳线供其他操作区的电路使用。 三、总述 此实验箱整体上突出特点是通过短接块和跳线操作，避免了使用开关易于损坏的缺点。电位器数量较多，全部设置为带旋钮且左旋减小，右旋增大，这样符合常规思维，操作方便。各元件之间的连接均已在PCB的丝印层描绘出，使各部分电路直观明了、易于分析。 四、实验项目 1 同相并联差动运算放大器电路设定调节与测试 2 电压提升电路的设计和测定 3 多级运算放大电路的设计和测定 4 二阶低通滤波器设定调节和测试 5 二阶高通滤波器设定调节和测试 6 直流稳压电源的设计和测定（+5V） 7 直流稳压电源设计和测定（+2V～+8V可调） 8 直流稳压电源故障检测和排除 五、其它 1、 具有故障设置密码功能 2、 提供考试题库、答案、评分标准 六、配合设备：万用表、示波器、心脑电信号模拟仪 | 台 | 1 |
| 6 | CT扫描模拟控制试验箱 | 一、系统能实现CT扫描模拟控制，主要技术参数及要求如下： （1）系统控制CPU选用ATMEL公司ATmega16系列； （2）CPU主晶振8MHz，实时时钟晶振32768Hz； （3）实验系统电源输入220V；实验板稳压成各电路所需的电源电压；带电源指示灯； （4）实验系统带发光二极管不少于8个，七段数码管6个；配备LCD点阵液晶，液晶模块带字库，实验平台上留接口； （5）实验系统带按键：独立式不少于4个，矩阵式不少于16个； （6）实验系统带1路串行数/模转换电路，能实现D/A转换实验； （7）实验系统预留模/数转换接口；带一路AD输入为0~Vcc的电位器调节电压； （8）实验系统带外部数据存储器扩展：SD卡扩展； （9）实验系统带步进电机模块； （10）实验系统能实现第一代CT机旋转/平移方式进行扫描的模拟控制实验； （11）实验系统能实现第二代CT机扇形X线束扫描的模拟控制实验； （12）实验系统能实现第三代CT机旋转扫描的模拟控制实验； （13）实验系统能实现第四代CT机螺旋式扫描的模拟控制实验； （14）实验系统能实现反扫描CT（样品旋转，球管检测器静止）模拟控制功能； （15）实验系统能实现模拟扫描过程中机架的倾斜控制功能； （16）实验系统带串行口，可跳线决定是否经RS232电平转换，可与PC机连接，亦保留接口与其他TTL电平串口设备连接； （17）实验系统能实现RTC实时时钟I2C接口实验； （18）所有重要信号都留有测试点，便于检测； （19）可以用贴片尽量用贴片封装，CPU用插座连接，便于维修； （20）所有IO口均用插座引出； （21）实验箱设计需加透明有机玻璃盖，既便于实验操作，又防止学生无意的损坏； （22）提供实验箱完整原理图及实验范例程序源代码。 | 台 | 1 |
| 7 | X线机模拟控制试验箱 | 一、系统能实现X线机模拟控制，主要技术参数及要求如下： 1、系统控制CPU选用ATMEL公司ATmega16系列； 2、CPU主晶振8MHz，实时时钟晶振32768Hz； 3、实验系统电源输入220V；实验板稳压成各电路所需的电源电压；带电源指示灯； 4、实验系统带发光二极管不少于8个，七段数码管6个；配备LCD点阵液晶，液晶模块带字库，实验平台上留接口； 5、实验系统带按键：独立式不少于4个，矩阵式不少于16个； 6、实验系统带1路串行数/模转换电路，能实现D/A转换实验； 7、实验系统预留模/数转换接口；带一路AD输入为0~Vcc的电位器调节电压； 8、实验系统带外部数据存储器扩展：SD卡扩展； 9、实验系统预留步进电机模块接口； 10、实验系统能实现X线管旋转阳极的模拟控制实验； 11、实验系统能实现限束器的模拟控制实验； 12、实验系统能实现压迫器的模拟控制实验； 13、实验系统能实现X线管支架运动的模拟控制实验； 14、实验系统能实现摄影床转动的模拟控制实验； 15、实验系统带串行口，可跳线决定是否经RS232电平转换，可与PC机连接，亦保留接口与其他TTL电平串口设备连接； 16、实验系统能实现RTC实时时钟I2C接口实验； 17、所有重要信号都留有测试点，便于检测； 18、可以用贴片尽量用贴片封装，CPU用插座连接，便于维修； 19、所有IO口均用插座引出； 20、实验箱设计需加透明有机玻璃盖，既便于实验操作，又防止学生无意的损坏； 21、提供实验箱完整原理图及实验范例程序源代码。 | 台 | 1 |
| 8 | 磁振热治疗仪 | ★1、双通道柜式机型，配二种适用不同部位的治疗导子； ★2、彩色液晶显示屏≥6寸； 3、磁场强度：0～38mT； 4、距离治疗器上下的安全距离为5cm，安全可靠； 5、振动频率：50Hz±1Hz； ★6、具有六种工作模式选择； ★7、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差≤±3℃； 8、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源； 9、时间选择：1～99分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±5% ； 10、连续工作时间：≥8h； | 台 | 1 |
| 9 | 运动控制训练系统 | 一 S-E-T悬吊系统参数： 1、 铝合金架体，外形尺寸2010mm×1700mm×2300mm左右 2、 双滑轨悬吊系统，承重不低于250公斤。 3、 悬吊装置分两种：基本型悬吊装置、多功能型悬吊装置。 基本型悬吊装置2套，内含2组锁紧装置、两根中绳承重不低于150KG无延展， 外形尺寸：640×220×70mm左右 多功能悬吊装置1套，内含2组锁紧装置、两根中绳承重不低于150KG无延展，2组万向滑轮系统， 外形尺寸：640×240×70mm左右 4、悬吊绳（5000mm、600mm、300mm）单绳承重不低于150kg。 5.弹性绳（600mm、300mm）单绳承重不低于50kg。 5、柔性弹力装置弹力0—550N，并可万向调整。 6、窄口带承重不低于150kg。 7、窄悬带承重不低于150kg。 8、中分悬带承重不低于150kg。 9、宽悬带承重不低于150kg。 10、T悬带承重不低于150kg。 11、悬吊装置可调整范围0-1500mm。 12、含2套侧向拉力装置，滑轮组可上下任意滑动、转动调整，拉力装置纵向可调整范围0-1900mm。滑轮组上下可调整范围0-1800mm。 13、含力量设置器，重量分级，材质：橡胶，尺寸Φ35×130左右 二、多体位手法床参数： 1、电 源：AC220 50/60Hz DC24V 2、功 率: 60w 3、 最大起升重量：200kg 4、开 关：手动开关及环形脚踩开关。 治疗师在床的任何位置可操作床面的升降。 5、 前床面可调角度-40 º－40 º，连续可调。 6、 中间床面可调角度0 º－25 º，连续可调。 7、后床面可调角度0 º－75 º，连续可调。 8、 三折床床面尺寸：2000×650×460（460-880）mm左右 或二折床床面尺寸：2000×900×460（460-880）mm左右 三、S-E-T振动系统参数： 1. 电 源：AC220 50/60Hz 2. 功 率：400w 恒扭矩输出， 可连续工作。 3. 振 幅：30mm 40mm 50mm 可调。 4. 振动频率：1-100Hz 可调。 5. 设定时间：0-900s 可调。 6. 振动传输合理，传递到悬吊区不能带电，避免安全隐患。 7. 带储物箱，内有挂杆、挂钩。 | 台 | 1 |
| 10 | 物理治疗工作站（电疗+激光） | 一、电疗部分参数 1、高分辨率智能彩色触摸屏，易于操作 2、内置不同医学领域的治疗处方及彩色皮肤、肌肉、骨骼治疗指导图 3、内置与治疗处方相连的患者数据库 4、可自定义治疗处方并保存 5、三种操作模式：病症模式、处方模式、专家模式 6、自动测试识别所连接的配件 7、可与PC和电脑网络互联升级软件，也可组合升级其它物理因子 8、可编程序列 9、具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保，自动关机功能，多种屏幕外框颜色可供选择 二、电疗模块参数： 1、全范围中低频电流波形，其中包括指数脉冲、上升指数脉冲、勒杜克电流、等平面场、偶极子矢量场（可自动或手动旋转）、H波等，以及各种浪涌脉冲群 2、可选配电诊断功能，可测量运动点，可计算基强度和时值，可计算调节系数，可储存强度/时间曲线 3、可选配低频高压治疗（类型：单峰、双峰、三峰、对称、交流） 4、可轻松改变电极极性 5、具有恒流和恒压两种输出模式 6、电疗计时器：0-100分钟 7、可调节数值 输出电流：最大140mA（最大瞬间值） 输出电流-高压治疗：最大4A（最大瞬间值） 输出电流-微电流：最大999uA（最大瞬间值） 输出电压：最大130V(最大瞬间值) 输出电压-高压治疗：最大390V（最大瞬间值） 三、激光部分参数： 1、 内置≥200个预设处方专家型临床数据库，具备详尽的治疗指导方案，包括治疗部位肌肉、骨骼及皮肤的图示，针对不同病症内置相应的治疗周期、治疗剂量参数、操作要点以及临床注意事项等等； 2、 可自定义治疗处方并保存（≥150个存储空间） 3、 内置与治疗处方相连的患者数据库（≥150个存储空间） 4、 5.7英寸高分辨率智能彩色触摸屏，易于操作 5、包括中文等其他17种语言的操作界面 6、三种操作模式：病症模式、处方模式、专家模式 7、实时显示治疗参数，监控治疗过程 8、自动测试识别所连接的配件 9、可与PC和电脑网络互联升级软件，也可组合升级其它物理因子 10、可编程序列 11、具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保，自动关机功能，多种屏幕外框颜色可供选购 12、激光单元 12.1、配备激光簇（红光、红外光、组合），多种探头可选，最高达1800mw， 占空比设定35-100%，步进为1% 12.2、自动计算治疗参数 12.3、自动检测探头输出功率，如探头输出功率有衰减可自动延长治疗时间 12.4、激光治疗可选择时间：0-100 分钟 12.5、频率：激光束 0-500HZ，剂量 0.1-100.0J/平方厘米 12.6、配备激光支架，治疗过程中无需手持治疗探头 12.7、配备激光防护眼镜，保护操作者 | 台 | 1 |
| 11 | 深层肌肉刺激仪 | 一、技术特点 1、处方可按扳机点、肌肉筋膜和运动系统进行分类选择不同的适用治疗头； 2、采用低压供电方式，保证使用过程中的安全性； 3、最低频率:20Hz; 4、最高频率：60Hz 5、每分钟最高振动次数：3600次/min 6、独特的外观设计，便于使用过程中的操作； 7、赫兹参数20-60Hz之间可调，10步进调整，更加适用于骨肌疾病的治疗需求； 8、多种治疗头可选，根据临床需求结合部位及强度进行选择； 9、控制器采用线控方式，灵敏易操作，避免长期使用产生故障； 10、治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张； 11、深度可达20-60mm直击病灶; 12、深层肌肉刺激仪手柄大重量有利于固定治疗部位，免使用过程中治疗头漂浮现象； 13、内置超静音马达，免噪音干扰。 二、技术参数 规格（长×宽×高）：150×50×235mm左右 材质：钛合金、不锈钢、铝合金 整机重量：2.5kg左右 频率：20-60Hz 操作模式：20-60Hz连续震动模式 治疗头规格：35mm、25mm、15mm 20-60Hz精准调频控制器 电源输入电压：220 交流电伏 内部电源电压：DC24V/12V 电源保险丝：放电单位每次为4 A 辅助插座：100 - 240 VAC / 5 A 辅助设备消耗功率：最大为 200 VA 操作过程中的环境温度：10°C- 35 °C 储存和运输的环境温度：-20°C–60°C 空气湿度：5%–90%, 无冷凝现象 按照MDD 93/42/EEC分类：II BF | 台 | 1 |
| 12 | 可视静脉穿刺仪参数 | 1、双光源切换，图像增强模式 2、1:1成像模式，实时显示静脉图像 3、可穿透皮下组织2-3mm 4、准确度误差＜ 0.5mm 5、有效正向投影距离：30cm 6、投影光照度：400lux 7、主动照射光包含波长：波长800nm--1100nm 8、聚合物锂电池6800ma 9、供电电压 12V 10、防进液等级：IPX0 11、尺寸： 53cm×43cm×23cm左右 12、重量：整机5KG左右 13、可照出静脉深浅 | 台 | 1 |
| 13 | 多参数电生理教学平台 | 1、心率显示范围应为30～200bpm，显示误差应为±5bpm。 心电噪声电平：≤30μVp-p 心电共模抑制比：诊断模式≥90dB 监护与手术模式≥105dB 心电频响：手术模式：1~20Hz 监护模式：0.5~40Hz 诊断模式：0.05~100Hz 心电输入回路电流：≤0.1mA 2、胸呼吸（CHEST） 监测范围应为 0~100bpm ，监测误差应在±10%内。 呼吸率报警范围应符合0～100bpm全程可调节，报警误差应为设置值的±10%。 3、体温（TEMP） 测量范围 0~50℃。 测量精度±0.1℃。 4、血压（NBP） 收缩压 6.7～32.0kPa(50～250mmHg)； 平均压 3.4～26.6kPa(25～200mmHg)； 舒张压 2.0～24.0kPa(15～180mmHg)； 显示误差应为±2mmHg； 静态压力范围：0~300mmHg； 静态压力精度： ±1mmHg； 5、血氧饱和度（SPO2）； 监测标称显示范围 0~100%； 显示测量精度： 70%～100% ±2%； b) 40%～69% ±3%； 允许误差中的“%”为血氧饱和度百分比 6、脉搏(Pulse Rate) 监护范围应为20～300bpm，显示误差应为±1bpm。 7、配置 使用嵌入式ARM板控制 开源Linux操作系统，软件代码开放 7寸彩色液晶屏，同屏显示9道波形 主控板资源可以进行扩展开发 8、正常工作条件： 环境温度：+5℃- +40℃； 相对湿度：≤80%； 大气压力：86kpa-106kpa； 交流电源：220V±22V 50Hz±1Hz； 应完成实验项目 1、心电信号分析 2、心律失常算法开发实验 3、呼吸信号分析 4、体温信号分析 5、实时压力校准 6、血压测量算法开发实验 7、婴儿过压保护 8、成人过压保护 9、血氧信号前置放大故障实验 10、血氧探头LED驱动故障实验 11、+2.5V电压源故障实验 12、A/D转换实验 13、LED发光强度控制故障实验 14、宿主机上X86开发环境的配置和程序开发 15、宿主机上ARM开发环境的配置和程序开发 16、宿主机上和ARM开发板通信的建立 17、Linux内核和文件系统的移植 18、采集数据的信号处理 19、体温焊接、调试、组装实验 产品特点： 1、开发所有硬件、软件资源 ； 2、教学设备已PCB板方式直接展示，可供学生实验； ★3、包含心电体温呼吸模块、血压模块、血氧模块 配合设备： 万用表、示波器、多参数信号模拟仪、心电导联线、体温探头、血压袖带、血氧探头； 文档资料 能提供配套的教学资料或教学课本； | 台 | 1 |
| 14 | 数字医疗仪器考证箱 | 本产品所有板块的所有源代码和端口全部对学校开源。 技术参数： 1、CPU系统 CPU：MSP430F449（兼容微星芯片） CPU资源：晶振8M，Flash 60K，SRAM 2K，IO 48，Timer 2，WatchDog，USART 2，Multiplier 16*16，Comparators，Temp Sensor，ADC 8路12位 ，LCD Segments 160，Pin/Package 100LQFP左右 系统晶振：8MHz，32768Hz左右 电源：9V/12V输入，稳压至+5V、3.6V输出；电源开关，电源指示灯；电池供电； 复位电路：按键复位 2、人机交互 发光二极管：8个； 七段数码管：3*2个； LCD点阵液晶：128*64，模块带字库，平台上留接口； 按键：矩阵式 3、数据采集 DA：串行 温度传感器：430自带传感器 预留AD转换接口； 一路AD输入的电位器调节电压； SD卡 4、 电机控制(可增加) 步进电机模块：外接单板模块，单独制作； 5、医学仪器 心电放大、滤波电路1路，配有分压电路衰减信号；外接心电信号发生器（0~5V可调）； 脑电：8路，配置脑电信号发生器；(可增加) 血氧：数字血氧 体温：1路 0℃～50℃； 6、通信 串口1异步：RS232，与PC机连接；亦可外接232转RJ45网络接口模块 串口2： 与单片机连接 无线模块：蓝牙，(可增加) 7、其他 待测信号用测试点； 所有IO口均用插座引出； 结构框图如下： 可实现的实验项目： 7.1. 方波发生器（定时器） 7.2. 中断技术（按键中断） 7.3. 存储器扩展（EEPROM） 7.4. 键盘输入接口 7.5. 数字医疗仪器LED显示器 7.6. 数字化医疗仪器键盘显示控制器 7.7. 模数转换接口基础 7.8. 数字电压表（AD转换） 7.9. 数字化信号发生器（DA转换） 7.10. 数字示波器数据采集系统 7.11. 数字心电图机数据采集系统 7.12. 数字体温计 7.13. 数字血氧信号采集 7.14. 串行数据通信基础与调试 7.15. 串行数据发送与调试 7.16. 50Hz数字陷波器 7.17. 步进电机测速 （可增加)） 7.18. 电池电压测定报警 7.19. 独立式单片机心电信号采集综合控制系统调试 ★7.20. 基于PC机中央控制心电信号采集系统 7.21．脑电信号采集（可增加)） 7.22．蓝牙无线数据传送 （可增加)） 7.23．SD卡数据存/读取 7.24、其他配件：实验箱完整原理图，实验箱完整实验程序源代码，考试题库、答案等; 8、需配备与设备兼容的台式电脑1台（i5的cpu） | 台 | 1 |
| 15 | 电生理参数检测仪 | 一、功能要求 产品适用于神经的刺激和记录以及肌电图、神经传导及脑电等生理参数的监测， ★1.触屏操作：≥14寸液晶显示屏，并具备触屏。直观清晰，操作简便，术中常用操作均可通过触摸屏实现。 2.参数设置：用户可以选择手术模板进行手术操作或自主调整参数。 3.旋钮调节电流强度：操作方便、简单，可通过旋钮快速调节刺激电流强度。 4.多语言界面：支持中、英文语言界面。 5.声頻输出：具备多种提示音，包括事件提示音、刺激提示音和原始肌电声音等，并可以通过设置来打开或关闭。 6. 自定义标记注释：回放界面中，可在记录文件添加自定义标记注释 7.阈值设置：具有可调节的事件判断阈值，以适用于不同的患者和手术。 ★8.最大波幅保持：具备可开关的最大波幅保持功能，以便把最强的肌电活动波形停留屏幕上，便于对监测结果的记录和判断。 9.事件捕捉：波形高于阈值时，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉；波幅低于阈值时，EMG信号不被固定，便于分析和保存术中的事件信息。 10.扫描延迟：具备可设置的扫描延迟功能，用于排除刺激伪迹对事件波形判断和计算的影响。 11.具备外接USB端口，用于导出患者数据或打印。 12.波形记录和回放：可以记录手术过程中的典型波形，反应肌电图在整个手术过程中的变化趋势。 ★13.快速注释功能：可以根据手术过程，在波形上快速添加《甲状腺及甲状旁腺手术中神经电生理监测临床指南》中定义V1、R1、R2、V2名称注释，同时记录相应的波幅和潜伏期。 ★14.模块化设计，升级，维护更方便。 15.波形保存方式：可设置为刺激式保存或事件式保存。 二、技术规格要求 1、采集部分 1.1 测量范围：2 0μV -70000μV； 1.2 带宽：0.4 Hz-7KHz； ★1.3 共模抑制比：≥105dB； 1.4 输入阻抗：≥2MΩ； 1.5 噪声水平：≤0.7μVRMS； 2、电刺激部分 2.1 刺激方式：恒流； 2.2 负载范围：0-10KΩ； 2.3 刺激强度：0 mA -30mA，可调节； 2.4 刺激频率：1 Hz -30Hz，可调节； 2.5 刺激脉冲宽度：50μs、100μs、150μs、200μs或250μs，可调节 | 台 | 1 |
| 16 | 空调 | 1.颜色：白色；空调类型：柜式；匹数：3匹(7000-7200W)；冷暖类型：冷暖电辅；定/变频：变频；制冷剂R410a； 2.基本参数：制冷量（W）7200(1500-8100)，制冷功率（W）2470(500-3280)，制冷面积（㎡）32-50，制热量（W）8900(1500-9500)，制热功率（W）3050(460-3510)，制热面积（㎡）32-46；电辅加热：支持，电辅加热功率（W）2100；噪音：内机噪音dB(A)35-41，外机噪音dB(A)≤56；功能：扫风方式上下扫风，循环风量(m3/h)1200，除湿量(×10-3m3/h)4.25； 3.产品特色：产品特色自动清洁,超静音,独立除湿,电辅加热,超远距离送风。 | 台 | 8 |
| 17 | 笔记本电脑 | 1. CPU主频800MHz，最高睿频2000MHz，核心/线程数双核心/四线程，三级缓存4MB； 2. 内存容量：4GB（4GB×1），内存类型DDR3LL（低电压版），硬盘容量128GB，硬盘描述SSD固态硬盘。 3. 触控屏：支持十点触控，屏幕尺寸11.6英寸，显示比例16:9，屏幕分辨率1920x1080，屏幕技术FHD，LED背光，IPS广视角炫彩屏； 4. 显卡类型：核芯显卡，显卡芯片Intel GMA HD 5300； 5. 摄像头720p HD摄像头，音频系统内置音效芯片，扬声器Maxx音效系统，麦克风全阵列式抗噪麦克风； 6. 无线网卡：支持802.11b/g/n无线协议，蓝牙支持，蓝牙4.0模块； 7. 数据接口：1×USB2.0+1×USB3.0，视频接口Micro HDMI，音频接口耳机/麦克风二合一接口，其它接口电源接口，读卡器多合1读卡器； 8. 指取设备：一体化多点触控触摸板； 9. 电池类型：锂电池，续航时间7小时左右，视具体使用环境而定，电源适配器100V-240V 40W 自适应交流电源适配器； 10. 笔记本重量≤1.1Kg，其它特点支持360度翻转。 | 台 | 2 |

- 二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、本项目的核心产品：序号1、脑电仿生电刺激仪。

4、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

5、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

6、所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，投标文件中必须提供国家对实施强制性产品认证的有效证明材料且加盖投标人公章，否则为无效投标。（如3C等）

7、根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投涉及到上述货物的产品，投标文件中必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件且加盖投标人公章，否则为无效投标。

8、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

10、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

11、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

12、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

13、付款方式（不响应者为无效投标）

经验收合格付合同总价款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

14、预算金额：1870000元，超出者为无效投标。

15、验收要求: 按合同及相关要求履约,技术资料完备,符合合同及规范要求;承建方提交验收申请,采购人最后组织验收.

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在2017年11月27日17:00 前通过公共资源交易平台提出询问和澄清或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交37000元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在接到中标通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知项目评标部，联系电话：0374-2116086，邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

9、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室，须向采购代理机构出具证明文件，且不得超过2人。

14、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

15、招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

16、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

17、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

18、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

19、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.4“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.5“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.6“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示；

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8投标文件（一）；

5.1.9投标文件（二）。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

8.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

8.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10.投标报价

10.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

10.2投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

11.投标货币

均以人民币报价。

12.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交37000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”分别用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1必须在投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

19.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E 开标和评标

20.开标

20.1招标人将在招标文件规定的时间和地点进行。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.资格性审查

开标结束后，采购人在开标现场或指定地点依法依规对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.组建评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建评标委员会。

23.符合性审查

23.1符合性审查在评标现场依法依规进行。

23.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

25.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

27.评标原则、评标办法及评分标准

27.1对所有投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行。

27.2本次评标按下列程序排序供应商名单。

27.2.1评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

27.2.2各评委打分汇总排出名次。

27.3评分办法及评分标准（见第五部分　评分办法及评分标准）

28.保密

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

29.定标原则

29.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.中标公告、发出中标通知书

招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

31.合同协议书的签署

31.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

31.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分　评分办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法

（一）信誉5分

1、根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。

2、投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】（加盖投标人公章）；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。

- （二）售后服务10分

1、解决问题时间以小时为单位（四舍五入法，30分钟及以上按1小时计算），以6小时为起点，基本分1分，每减少1小时，加0.5分，满分2分。6小时以上的不得分。

2、免费保修时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以1年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分3分。1年以下的不得分。

3、提供全国性的优秀专家进行临床授课时间以年为单位（四舍五入法，6个月及以上按1年计算），以2年为起点，基本分1分，每增加1年加1分，满分5分。2年以下的不得分。

- （三）业绩3分

- 2014年以来具有类似项目业绩，单项合同金额100万元及以上，合同及验收报告齐全者，每份1分，满分3分。（以合同日期为准）

- （四）投标文件规范程度2分

1、装订规范、文字清晰、无差错1分；

2、所提供资料准确完整1分。

- （五）对招标文件的响应程度30分

1、不满足招标文件技术要求和商务条款规定的为无效投标。

2、满足招标文件技术要求的基本分20分。所投产品技术参数优于“货物需求”中加★号技术参数的，每一项加0.7分，满分为30分。

- （六）投标报价50分

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×50

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

四、本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

五、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的要求：对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 6%，微型企业扣除 6%，监狱企业扣除 6%，联合体扣除 2%。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

六、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

七、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

八、投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

九、相同品牌投标人的认定及中标候选人的问题

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）2016年度经审计的财务报告复印件，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或基本开户银行出具的资信证明。（法人投标提供）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-G2017  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第十部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人 （或代理人）签字：

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

- 售后服务承诺

- 附件5

- 技术方案

- 附件6

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

- 附件7

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-G　号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表（如果本招标文件要求的话）

（4）售后服务承诺（如果本招标文件要求的话）

（5）技术方案（如果本招标文件要求的话）

- （6）其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

（7）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：