投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解仪 | MARS6 | 1.应用范围：适用于实验室各类样品的消解前处理过程，为实验样品中主量及微量元素的分析提供高效优质的样品制备；适用于实验室样品中各种有机样品的制备前处理。包括但不限于有机污染物，农药残留等含量的萃取分析前处理。 2.技术要求 2.1 工作条件 2.1.1 电源：220VAC±10%,环境温度： 0-40℃ 2.1仪器总体要求：能够快速地同批次处理40个样品（300℃，1500psi），同时非接触地控制40个消解罐的温度，实时显示所有消解罐的温度数值，且能够以柱状图或曲线形式表现每一个消解罐的实时温度，并自动切换主控罐，显示温度，操作简单，无需连接传感器，高压消解罐无易耗品。 2.3.1微波源采用专业磁控管设计，内置双磁控管，微波能量垂直双向波导，保证微波能量场均匀。单磁控管输出功率≥1800W（符合IEC705methods）。 2.3.2主机配备POWER MAX系统，瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全。同时，在样品温度过高时，能及时降低微波输出功率，确保温度不再提升，保障消解安全性。 2.3.3主机内置灯光识别系统，当舱门密封或开启时，灯光即自动切换识别。用户可通过灯光信号变化反馈反应状况和不同的消解阶段。也可以判断整机密封情况，防止微波泄露。 2.3.4内置高分辨率影音系统，双声道扬声器。随机内置全中文帮助文件，以及帮助教学视频，供公户观看使用。同时，也可联网或USB传送文件进行播放。 2.3.5主机配备USB接口，可通过优盘等导入导出应用方法，升级系统软件；主机可以连接局域网，用户可远程监控消解过程，并可实现在线维修，传导数据，视频教程等。 2.4.1采用开放式LINUX操作平台，软件应用方便。具备“一键消解”功能，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，实现一键式消解。同时，用户也可不用“一键消解”功能，根据自身条件设置特定消解程序。 2.4.2全中文操作界面，厂家工程师上门培训仪器使用方法。简单易学。 2.4.3内置中文视频培训教程和帮助文件以及多种消解方法。 2.4.4内置EPA、GB等标准通用方法，用户可以直接选择。且用户可自建、保存、或拷贝更适用的其他方法。 2.4.5主机可以实时显示和控制整个消解过程的温度、压力、功率数据和曲线图，同时可以实时显示和控制全罐温度曲线图及温/压双曲线图。并且，针对每一个消解罐的温度和压力变化，会实时的以曲线或柱状图形式反映在显示屏上。 2.5 温度控制系统： 底部并列双光路温度控制系统。 同时可升级为主控罐插入式光纤传感器，用于超高压样品消解时的温度监测。 2.5.1底部安装，同时可升级为底部红外测温以及插入式光纤测温相结合的方式。 2.5.2使用非接触温度控制方式，独家的LET红外技术，直接测试消解罐内样品的温度，而不是传统的消解罐外壁温度。同时可升级为主控罐插入式光纤传感器，用于超高压样品消解时的温度监测 2.5.3工作方式：测量所有消解管底部样品真实温度，无污染的控制所有40个消解罐内的温度。同时可升级为主控罐插入式光纤传感器，用于超高压样品消解时的温度监测 2.5.4测温范围：常温-330℃，精度0.01℃。 2.5.5质保期：温度探头终身免费保修。 2.5.6具有自动切换功能，所有消解罐均为主控罐。 2.6.1消解罐工作方式为连续360°同向旋转。 2.6.2 内罐材质：TFM材料， 2.6.3外罐材质：宇航复合纤维材料，外罐终身免费保修保换。 2.6.4最耐受高温度≥330℃，最高耐受压力≥2200psi，体积55ml 2.6.5高压消解罐最大批处理量40个/样品/批次 2.6.6内罐重量小于100g，天平上直接称样品，无须转移步骤 2.6.7冷却过程禁止搬运，风冷时间≤15min.同时冷却时噪音低于30分贝。 3.全自动赶酸系统 3.1与微波消解仪和55ml微波消解罐配套使用。不但可清洗消解罐，还可清洗实验室各种烧杯器皿。 3.2全部组件由TFM等耐腐蚀材质构成，适合在微波条件下工作。 3.3该组件与消解罐配套密封，样品无需二次转移，无易耗品。 3.4每次浓缩消解罐数40罐/批次。 3.5配置有酸洗涤处理系统和耐腐蚀真空泵并可以配套使用。 4．配置：微波消解系统主机，非接触温度控制系统，非接触压力监控系统，40位55ml消解罐转子1套、80套55ml微波消解罐；全自动赶酸组件1套，真空泵1套，连接管路1套，试剂回收装置1套； | 台 | 1 | 491700 | 491700 | 产地：美国 美国CEM公司 |
| 2 | 酸蒸超净清洗器 | AC100 auto | 1 仪器应用系统描述：能够彻底地、安全地清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐,如PFA,PTFE,或石英罐.甚至用于烧杯,容量瓶,ICP的雾化室和火炬管等的痕量清洗。全部流程自动化：首先，自动亚沸酸蒸汽清洗，然后自动超纯水冲洗，最后自动热空气干燥。还具有用酸量少、清洗时间短效率高、密闭条件下进行酸蒸馏超净清洗，防止实验室污染等优势。还可作为全自动的酸纯化器使用（自动加酸、自动排废酸、自动冲洗）。 2配置： 2.1 超净清洗系统主机，一套 2.2自动加液、液位监控、排放废液系统和放空过滤器一套 2.3 温度监控系统，一套 2.4 液位监控系统，一套 2.5 超纯水自动冲洗系统，一套 2.6热空气自动干燥系统，一套 2.7控制系统（含软件），一套 2.8酸气气体过滤器（0.45um），20个/套，一套 2.9空气入口过滤器（0.45um），10个/套，一套 2.10空气在线过滤器（0.01um），5个/套，一套 3技术参数： 3.1全部流程自动化：首先，自动亚沸酸蒸汽清洗，然后自动超纯水冲洗，最后自动热空气干燥。干燥后的器皿被洁净的保存在清洗腔中，可随时直接使用或者去称量样品。 3.2清洗能力：内腔直径达到320mm，高达到266mm，可同时处理3个1L的烧杯 或 最多49个微波消解内管； 3.3 单循环蒸汽系统：清洗过容器表面之后的废液会被自动排出清洗腔，不会污染清洁的纯酸，保证每次出来的蒸汽都是洁净的，保证超净的清洗效果； 3.4所有与试剂接触部分均采用高纯度特氟龙材质，可耐260度温度； 3.5 PTC自控温加热器，温度连续可调（±1℃）； 3.6 RTC真实温度控制技术，经过特殊处理的超强耐腐蚀的温度探头直接浸泡在酸液之中，检测的是酸液实际温度，而不是加热器温度，确保整个清洗过程是在“亚沸”状态下进行，保证酸蒸汽的足够纯度，大大改善清洗效果。 3.7多重实时监控安全技术，确保实验室安全： （1）“净酸”通过可自动校正的液位传感器实时监控，一旦净酸液位偏低，即停机，避免干烧； （2）“脏酸”通过可自动校正的液位传感器实时监控，一旦脏酸液位偏高，即停机，避免溢出； （3）“超纯水”通过可自动校正的液位传感器实时监控，一旦超纯水液位偏低，即停机，避免清洗不彻底； （4）“脏水”通过可自动校正的液位传感器实时监控，一旦脏水液位偏高，即停机，避免溢出； （5）在温度探头失灵情况下，PTC自控温加热器可自行控制自身功率，确保不会超温，避免失控烧毁系统甚至实验室； 3.8温度、液位实时曲线显示，并可自动保存； 3.9温度、液位传感器用户可自行校正，系统根据此校正值，自动修正检测数值； 3.10 还可作为全自动的酸纯化器使用（自动加酸、自动排废酸、自动冲洗）； 3.11控制终端：彩色触摸屏，或者采用用户实验室现有的台式电脑 3.12控制终端与仪器以蓝牙方式通讯（可选），仪器电子部分可安置在通风橱之外，彻底避免酸气腐蚀； 3.13具有Wifi远程控制功能（可选），可通过互联网远程操作仪器，保证了无人值守情况下，系统的安全正常运行。 | 台 | 1 | 197400 | 197400 | 产地：美国 美国 Amerla公司 |
| 合 计 |  | 大写：陆拾捌万玖仟壹佰元整 小写：689100.00 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南茂祥隆进出口贸易有限公司

投标人法定代表人（签字）：