襄城县范湖乡卫生院“彩色多普勒诊断系统”项目货物采购需求

一、项目概况

1、项目名称：彩色多普勒诊断系统

2、项目需求：彩色多普勒诊断系统一套。

3、预算金额：47万元

4、招标方式：公开招标

二、投标条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）。

(三)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（四）本次招标不接受联合体投标。

三、项目需求

（一）货物需求表：

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒诊断系统 | 1.货物名称： 全数字彩色多普勒超声诊断仪 超声影像工作站 2.用途说明： 2.1.腹部、产科、妇科、小器官、血管、泌尿、肌骨、矫形外科、急诊、神经、心脏、经颅、儿科、其它 2.2.＊2013年后推向市场的新款机型(以该机器首次注册的注册证为准)，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 3.货物数量：壹套 4.系统技术规格及概述： 4.1.≥15寸彩色液晶显示器 4.2.＊控制面板可独立旋转和升降（提供摆位证明图片） 4.3.数字波束增强器 4.4.探头接口≥4个 4.5.空间复合成像 4.6.二维灰阶模式 4.7.谐波成像模式 4.8.彩色M型模式 4.9.＊解剖M型模式 (≥3条取样线，提供证明图片) 4.10.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.11.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率） 4.12.＊连续波多普勒成像 4.13.独立角度偏转 4.14.实时双幅对比成像 4.15.扩展成像 4.16.组织多普勒成像，包含四种成像模式。 4.17.＊图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式） 4.18.＊一键无失帧全屏放大（提供证明图片） 4.19.局部放大（支持前端、后端放大） 4.20.＊可选配内置电池 4.21.在线电子手册 4.22.＊支持语言，包括英语,中文（键盘输入、注释、操作面板等） 4.23.*配置同品牌超声工作站，提供超声工作站注册证 5.注释、体位图及测量/分析/报告 5.1.支持中英文注释，自定义注释 5.2.体位图，≥100个，自定义体位图 5.3.常规测量软件包 多普勒测量 彩色速度测量 自动频谱测量 TEI指数测量 心内膜自动描记测量 5.4.全科测量软件包 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 5.5.＊可选配血管内中膜自动测量，可自动测量血管前后壁，并提供证明图片 6.电影回放和原始数据处理 6.1.所有模式下可用 6.2.支持手动、自动回放 6.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 6.4.支持图像对比（动态、静态） 6.5.支持图像后处理 7.连通性要求 7.1.DVD R/W 刻录光驱 7.2.＊≥5个USB接口 7.3.视频/音频输入、输出 7.4.支持网络连接 7.5.支持DICOM 3.0 7.6.可选配条码扫描仪 7.7.＊超声助手 (包括网络直连存储工具、离线自定义测量和计算工具、离线报告模板编辑工具) 8.＊安全和认证 所投超声经CE、FDA及SFDA认证，提供相关证书 所投超声具备自主知识产权，提供产品使用发明专利证书十份 所投超声工作站具备自主知识产权，提供软件著作权证书 9.系统技术参数及要求 9.1.二维灰阶模式 数字化声束形成器 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 扫描线：每帧线密度≥230超声线 发射声束聚焦：发射≥8段 ＊最大显示深度:≥36cm（提供图片证明） TGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 9.2.彩色多普勒成像 包括速度、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 9.3.频谱多普勒模式 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 10.探头规格 10.1.探头类型：相控阵、凸阵、线阵 10.2.探头频率：频率带宽2.0-15 MHz（依赖不同探头） 10.3.凸阵探头，带宽: 2.0-5.5MHz 10.4.线阵探头，带宽: 4.0-12 MHz 10.5.腔内探头， 11.其他 生产厂家综合实力及售后服务要求： 11.1 *生产厂家入选中国医学装备协会优秀国产医疗设备遴选目录厂家。 11.2*生产厂家河南省具有售后服务机构，提供工商注册的营业执照，河南省省内具有备件库，提供地址。 | 套 | 1 |

（二）其他要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3.投标人须明确质保期限，同时故障响应时间不超过24小时，否则为无效投标。

4.投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

5、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

6、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

7、投标人须明确免费包修期，同时应提出故障响应时间，在免费包修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

8、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

9、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

10、预算金额：47万元，超出者为无效投标。

11、付款方式（不响应者为无效投标）

设备安装完成经验收合格后支付合同总价款的50%，自验收合格之日起满一年内支付合同价款的50%。

12、验收标准

12.1本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

12.2符合招标文件要求和投标文件承诺。

12.3本项目验收将由采购人组织进行

- 四、评分标准

本项目采用综合评分法。总分为100分。

综合评分法详细评审标准

1、评分因素及分值分配

| 序号 | 评分因素 | 满分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 投标报价 | 40 | 详见评审标准 |
| B | 技术部分 | 40 | 详见评审标准 |
| C | 商务部分 | 20 | 详见评审标准 |
| 合计 |  | 100 |  |

2、评分因素及分值确定

A、投标报价：40分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 投标报价得分 | 40 | 见注 |

注：

报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×40

计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。

所有未进入详细评审的投标作为无效投标，其报价不作为评分依据。

经评标委员会认定具有下述情况之一的投标，其报价不作为评分依据。

低于成本价的投标。

虚假投标。

未满足招标文件实质性要求的投标。

B、技术部分：40分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 产品技术性能和功能 | 26 | 投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得26分。 |
| B2 | 所投产品的彩页资料 | 9 | 彩页资料完整且能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得9分；彩页资料仅能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得7分；无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得0分。 |
| B3 | 产品配置情况 | 5 | 投标人对招标文件各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）提供响应承诺得5分，不响应不提供的得0分。 |

C、商务部分：20分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 销售业绩 | 3 | 投标人2014年1月1日以来，具有类似项目业绩合同金额在40万以上（含40万）；合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，最多得3分，不提供者为0分。 |
| C2 | 投标文件规范程度 | 4 | 装订规范、文字清晰、无差错得2分，所提供资料准确完整得2分。 |
| C3 | 技术培训及售后服务承诺 | 11 | 1、提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后每延长1年加1分，共3分。 2、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于10小时，维修和更换时间小于24小时，得4分，不满足不得分。 3、根据招标内容，提供系统、全面、可行的培训方案，多维度、多层次提供系统培训得4分，差或不提供者得0分。 |
| C4 | 信誉 | 2 | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】、企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |

3. 各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值。

4. 本评分办法中的各种有效证明材料，投标文件中必须提供完整的复印件，且在评标时同时提供与复印件一致的原件，否则不得分。

五、采购单位联系方式及地址：

联系人：石要峰；联系电话：15637458899；递交书面材料地 址：襄城县范湖乡。