实验室改造采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：实验室改造

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：实验室家具部分33台、66.95米；电器设备部分18台；实验室4、5楼墙体、门窗、水电改造。

（四）预算金额：45万元；最高限价：45万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后15个工作日。

（六）交付（服务、施工）地点：河南省许昌市莲城大道966号实验室改造现场。

（七）进口产品：允许√不允许□。

（八）分包：允许□不允许√

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受√联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件：无

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

满足畜产品质量检验检测工作的实施及完成。

（二）采购清单

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心东4楼

实验室配套设备清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 1500*850*2350mm 全钢通风柜 1、结构组合：采用组合式柜体. 2、外壳：采用宝钢1.2mm厚冷轧钢板冲压成型制作，表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀。 3、内壳（顶板、侧板、背板）：采用进口耐酸碱6mm厚抗倍特板制作。 4、环氧树脂台面：产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象；具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 4.1、化学性能： 提供至少49种化学试剂的耐腐蚀测试；对70%硝酸与77%硫酸的混合酸、96%的硫酸、77%的硫酸、98%的乙酸、85%的磷酸、30%的硝酸、37%的盐酸、5%重铬酸、40%氢氧化钠、28%氨水等酸碱化学试剂腐蚀测试表现为0级；对丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二氯乙酸、乙醚、汽油、碘酊、甲乙酮等常用有机溶剂类化学试剂耐腐蚀测试表现为0级。测试结果为符合要求。 4.2.物理性能： 抗弯强度达到133MPa，洛氏硬度达到HRM105.7；负荷变形温度≥128.3℃（测试方法ASTM D648-07方法B）;吸水率≤0.01%（测试方法ASTM D570-98（2010）e1 干燥条件50℃，24h；浸泡条件23℃，24h）；台面表面抗干热达到国家标准（GB/T 17657-1999）1级，接触600℃热容容具表面无变化。要求使用过程中不得出现龟裂，遇明火或高温表层不会出现脱落、起苞等现象，突然降温时不会出现炸裂现象。密度高，不吸水，不含任何纸质石棉成份，能抵御空气中的潮气，对于操作台溅水区域，不会受潮膨胀变形。 4.3.环保性能 4.3.1.台面无刺鼻气味，不得含有甲醛等有害人体健康的气体或物质，通过国际标准ISO 17226-1:2008测试要求，甲醛含量测试结果为“未检出”。 4.3.2.需符合US EPA5021A：2003标准 （平衡温度：85℃，时间：50min）的挥发性有机化合物（VOCs），其中苯、二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯等挥发性有机化合物的含量均为“未检出”。 4.3.3.需提供符合ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863所包含的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸（2-乙己基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯）的限值要求，检测结果均为“未检出”。 4.4.可修复性 对于实验室日常使用过程中不经意造成的台面浅表损伤，具有灵活的可修复性，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，高温等）。 5、气体导流板： 采用6mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验之需求。 6、视窗：采用5mm钢化防爆玻璃，无级平衡式升降，无噪音，可停留在任何位置。 7、电器配件：安装在两侧的封板内，设有保护装置：五孔插座（220V/10A/16A）、30W日光灯。 8、管道：采用UPVC白色管道， 9、风机：通风柜专用防腐轴流风机，PP材料,220V110W,1850M3/小时、1450转/分。 10、控制部分：系统设漏电过载保护装置，通风柜专用按键式液晶控制显示屏，设有灯开关及风量大小控制系统，侧板安装风机开停总控制按钮开关。 11、可调脚：改性聚乙烯耐腐蚀一次成型制作、防震，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 | 台 | 5 | 是 |
| 2 | 万向排风罩 | 三节轴式 1、关节:高密度PP/PC材质,可360度旋转调节方向,易折卸、重组及清洗。 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3、支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢。 4、关节松紧旋钮：高密度PP/PC制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6、拱形/杯形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP/PC制成，红色、灰色和透明三种选择。 7、伸缩导管：直径75mmPVC/PC。 8、固定架：高密度PP/PC材质。 9、说明：PC需为塑胶类中不助燃之材质，且为塑胶类中耐高温之材质，符合实验室安全之需要。 10、风机：PP材料Ф160mm防腐轴流风机，220V80W,1200M3/小时、1450转/分。 11、管道：外出管道采用Ф160mmPVC管及管件连接。 | 套 | 7 | 是 |
| 3 | 配电箱 | 50KW配电 国标 | 个 | 1 |  |
| 4 | 电线 | BV-10平方 低烟无阻型国标线 | 米 | 200 |  |
| 5 | 电线 | BV-10平方 低烟无阻型国标线 | 米 | 400 |  |
| 6 | 电线 | BV-6平方 低烟无阻型国标线 | 米 | 200 |  |
| 7 | 电线 | BV-2.5平方 低烟无阻型国标线 | 米 | 200 |  |
| 8 | 线槽 | 50*100 国标 | 米 | 50 |  |
| 9 | 线槽 | 50*50 国标 | 米 | 40 |  |
| 10 | 线槽 | 20*12 国标 | 米 | 80 |  |
| 11 | 插座 | 10A五孔插座 | 个 | 40 |  |
| 12 | 辅材 | 胶布、等膨胀丝 国标 | 项 | 1 |  |

注：1、1～2项为实验室家具部分

2、3～12项为实验室电改造部分

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心西5楼

实验室配套设备清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 1000*750*800mm 1、环氧树脂台面：产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象；具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 4.1、化学性能： 提供至少49种化学试剂的耐腐蚀测试；对70%硝酸与77%硫酸的混合酸、96%的硫酸、77%的硫酸、98%的乙酸、85%的磷酸、30%的硝酸、37%的盐酸、5%重铬酸、40%氢氧化钠、28%氨水等酸碱化学试剂腐蚀测试表现为0级；对丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二氯乙酸、乙醚、汽油、碘酊、甲乙酮等常用有机溶剂类化学试剂耐腐蚀测试表现为0级。测试结果为符合要求。 4.2.物理性能： 抗弯强度达到133MPa，洛氏硬度达到HRM105.7；负荷变形温度≥128.3℃（测试方法ASTM D648-07方法B）;吸水率≤0.01%（测试方法ASTM D570-98（2010）e1 干燥条件50℃，24h；浸泡条件23℃，24h）；台面表面抗干热达到国家标准（GB/T 17657-1999）1级，接触600℃热容容具表面无变化。要求使用过程中不得出现龟裂，遇明火或高温表层不会出现脱落、起苞等现象，突然降温时不会出现炸裂现象。密度高，不吸水，不含任何纸质石棉成份，能抵御空气中的潮气，对于操作台溅水区域，不会受潮膨胀变形。 4.3.环保性能 4.3.1.台面无刺鼻气味，不得含有甲醛等有害人体健康的气体或物质，通过国际标准ISO 17226-1:2008测试要求，甲醛含量测试结果为“未检出”。 4.3.2.需符合US EPA5021A：2003标准 （平衡温度：85℃，时间：50min）的挥发性有机化合物（VOCs），其中苯、二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯等挥发性有机化合物的含量均为“未检出”。 4.3.3.需提供符合ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863所包含的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸（2-乙己基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯）的限值要求，检测结果均为“未检出”。 4.4.可修复性 对于实验室日常使用过程中不经意造成的台面浅表损伤，具有灵活的可修复性，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，高温等）。 2、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成，并设有减震处理。 3、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板刨花板（颜色自选）。 4、主体框架：40*60*1.5mm厚热镀锌处理矩形钢管，（确保管材内壁永久不生锈），双支撑柱双承重托梁，连接处设有专用防脱式挂式连接，结构金属表面经除油、除尘、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，钢架承重大于550kg／㎡。 5、封边条： 1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 6、拉手：铝合金拉手，表面经防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防腐蚀优点。 7、滑轨：采用品牌三折静音滑轨，10万次寿命保证，承重可达36Kg。 8、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。（可选配液压缓冲式） 9、可调脚：改性聚乙烯防腐、防震可调整地脚带防腐伸缩套，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 | 延米 | 49.7 | 是 |
| 2 | 中央台 | 1000*1500*800mm 1、环氧树脂台面：产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象；具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 4.1、化学性能： 提供至少49种化学试剂的耐腐蚀测试；对70%硝酸与77%硫酸的混合酸、96%的硫酸、77%的硫酸、98%的乙酸、85%的磷酸、30%的硝酸、37%的盐酸、5%重铬酸、40%氢氧化钠、28%氨水等酸碱化学试剂腐蚀测试表现为0级；对丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二氯乙酸、乙醚、汽油、碘酊、甲乙酮等常用有机溶剂类化学试剂耐腐蚀测试表现为0级。测试结果为符合要求。 4.2.物理性能： 抗弯强度达到133MPa，洛氏硬度达到HRM105.7；负荷变形温度≥128.3℃（测试方法ASTM D648-07方法B）;吸水率≤0.01%（测试方法ASTM D570-98（2010）e1 干燥条件50℃，24h；浸泡条件23℃，24h）；台面表面抗干热达到国家标准（GB/T 17657-1999）1级，接触600℃热容容具表面无变化。要求使用过程中不得出现龟裂，遇明火或高温表层不会出现脱落、起苞等现象，突然降温时不会出现炸裂现象。密度高，不吸水，不含任何纸质石棉成份，能抵御空气中的潮气，对于操作台溅水区域，不会受潮膨胀变形。 4.3.环保性能 4.3.1.台面无刺鼻气味，不得含有甲醛等有害人体健康的气体或物质，通过国际标准ISO 17226-1:2008测试要求，甲醛含量测试结果为“未检出”。 4.3.2.需符合US EPA5021A：2003标准 （平衡温度：85℃，时间：50min）的挥发性有机化合物（VOCs），其中苯、二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯等挥发性有机化合物的含量均为“未检出”。 4.3.3.需提供符合ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863所包含的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸（2-乙己基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯）的限值要求，检测结果均为“未检出”。 4.4.可修复性 对于实验室日常使用过程中不经意造成的台面浅表损伤，具有灵活的可修复性，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，高温等）。 2、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，国标DTC三合一连接件组合而成，并设有减震处理。 3、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板刨花板（颜色自选）。 4、主体框架：40*60*1.5mm厚热镀锌处理矩形钢管，（确保管材内壁永久不生锈），双支撑柱双承重托梁，连接处设有专用防脱式挂式连接，结构金属表面经除油、除尘、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，钢架承重大于550kg／㎡。 5、封边条： 1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 6、拉手：铝合金拉手，表面经防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防腐蚀优点。 7、滑轨：采用品牌三折静音滑轨，10万次寿命保证，承重可达36Kg。 8、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。（可选配液压缓冲式） 9、可调脚：改性聚乙烯防腐、防震可调整地脚带防腐伸缩套，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 | 延米 | 9.75 |  |
| 3 | 试剂架 | 1000*350*600mm 1、立柱：40*100*1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀。 2、层板：12mm钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩；边缘配Ø16mm不锈钢管，有效防止试剂瓶滑落。 3、电源：三孔插座（220V/10A）防水，国标2.5m㎡单股铜芯电源线。 | 延米 | 7.5 |  |
| 4 | 通风柜 | 1500*800*2350mm 全钢通风柜 1、结构组合：采用组合式柜体. 2、外壳：采用宝钢1.2mm厚冷轧钢板冲压成型制作，表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀。 3、内壳（顶板、侧板、背板）：采用进口耐酸碱6mm厚抗倍特板制作。 4、环氧树脂台面：产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象；具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 4.1、化学性能： 提供至少49种化学试剂的耐腐蚀测试；对70%硝酸与77%硫酸的混合酸、96%的硫酸、77%的硫酸、98%的乙酸、85%的磷酸、30%的硝酸、37%的盐酸、5%重铬酸、40%氢氧化钠、28%氨水等酸碱化学试剂腐蚀测试表现为0级；对丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二氯乙酸、乙醚、汽油、碘酊、甲乙酮等常用有机溶剂类化学试剂耐腐蚀测试表现为0级。测试结果为符合要求。 4.2.物理性能： 抗弯强度达到133MPa，洛氏硬度达到HRM105.7；负荷变形温度≥128.3℃（测试方法ASTM D648-07方法B）;吸水率≤0.01%（测试方法ASTM D570-98（2010）e1 干燥条件50℃，24h；浸泡条件23℃，24h）；台面表面抗干热达到国家标准（GB/T 17657-1999）1级，接触600℃热容容具表面无变化。要求使用过程中不得出现龟裂，遇明火或高温表层不会出现脱落、起苞等现象，突然降温时不会出现炸裂现象。密度高，不吸水，不含任何纸质石棉成份，能抵御空气中的潮气，对于操作台溅水区域，不会受潮膨胀变形。 4.3.环保性能 4.3.1.台面无刺鼻气味，不得含有甲醛等有害人体健康的气体或物质，通过国际标准ISO 17226-1:2008测试要求，甲醛含量测试结果为“未检出”。 4.3.2.需符合US EPA5021A：2003标准 （平衡温度：85℃，时间：50min）的挥发性有机化合物（VOCs），其中苯、二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯等挥发性有机化合物的含量均为“未检出”。 4.3.3.需提供符合ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863所包含的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸（2-乙己基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯）的限值要求，检测结果均为“未检出”。 4.4.可修复性 对于实验室日常使用过程中不经意造成的台面浅表损伤，具有灵活的可修复性，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，高温等）。 5、气体导流板： 采用6mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验之需求。 6、视窗：采用5mm钢化防爆玻璃，无级平衡式升降，无噪音，可停留在任何位置。 7、电器配件：安装在两侧的封板内，设有保护装置：五孔插座（220V/10A/16A）、30W日光灯。 8、管道：采用UPVC白色管道， 9、风机：通风柜专用防腐轴流风机，PP材料,220V110W,1850M3/小时、1450转/分。 10、控制部分：系统设漏电过载保护装置，通风柜专用按键式液晶控制显示屏，设有灯开关及风量大小控制系统，侧板安装风机开停总控制按钮开关。 11、可调脚：改性聚乙烯耐腐蚀一次成型制作、防震，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 | 台 | 4 | 是 |
| 5 | 文件柜 | 900*500*1800mm 1、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成。 2、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。 3、封边条：1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 4、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。 5、拉手：锌合金一字拉手，具有防腐蚀优点。 6、玻璃：浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 样品柜 | 900*500*1800mm 1、立柱：40*100*1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀。 2、层板：12mm钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩；边缘配Ø16mm不锈钢管，有效防止试剂瓶滑落。 3、电源：三孔插座（220V/10A）防水，国标2.5m㎡单股铜芯电源线。 | 台 | 4 |  |
| 7 | 试剂柜 | 900*500*1800mm 1、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成。 2、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。 3、封边条：1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 4、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。 5、拉手：锌合金一字拉手，具有防腐蚀优点。 6、玻璃：浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品。 | 台 | 2 | 是 |
| 8 | 试剂柜（通风） | 900*500*1800mm - 柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成。 2、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。 3、封边条：1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 4、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。 5、拉手：锌合金一字拉手，具有防腐蚀优点。 6、玻璃：浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品。 7、通风口：Φ110 - 风量：要求以通风试剂柜表面平均风速0.5m/s为计算根据（排风量由排风管道系统配合提供）。 9、压损：在调节门全开，表面平均风速0.5m/s情形下，本通风试剂柜压损需小于90Pa。 | 台 | 6 | 是 |
| 9 | 器皿柜 | 900*500*1800mm 1、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成。 2、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。 3、封边条：1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 4、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。 5、拉手：锌合金一字拉手，具有防腐蚀优点。 6、玻璃：上下木框镶装浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品。 内设铝合金防腐处理型材承重框内镶实验室专用PVC四层，孔径分别为30mm、30mm、50mm、70mm。(配PP一次成型水槽1个 规格：780*400*25mm) | 台 | 4 | 是 |
| 10 | 通风罩 | 500*500*1000mm 1、不锈钢集气罩：采用1.0mm 316不锈钢板制作； 2、尺寸：500*500,带手动调节不锈钢导风管等； 3、导风管：1.0mm不锈钢制作，风管直径为DN200mm； 4、调节阀：开启度可以0到180O，可任意调风量。 5、风机：PP材料Ф200mm防腐轴流风机，220V80W,1200M3/小时、1450转/分。 6、管道：外出管道采用Ф200mmPVC管及管件连接。 | 套 | 5 | 是 |
| 11 | 万向排风罩 | 三节轴式 1、关节:高密度PP/PC材质,可360度旋转调节方向,易折卸、重组及清洗。 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3、支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢。 4、关节松紧旋钮：高密度PP/PC制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6、拱形/杯形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP/PC制成，红色、灰色和透明三种选择。 7、伸缩导管：直径75mmPVC/PC。 8、固定架：高密度PP/PC材质。 9、说明：PC需为塑胶类中不助燃之材质，且为塑胶类中耐高温之材质，符合实验室安全之需要。 10、风机：PP材料Ф160mm防腐轴流风机，220V80W,1200M3/小时、1450转/分。 11、管道：外出管道采用Ф160mmPVC管及管件连接。 | 套 | 8 | 是 |
| 12 | 天平台 | 900*600*750mm 1、框架: H型；采用优质40*60*1.5mm矩形钢管，满缝焊接而成，连接处一体成型；结构金属表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀。 2、内框架：中央工作区采用独立支架，操作台面为40mm厚黑色大理石，表面光泽，边缘 打磨，稳定性好。三级减振设计，保证实验仪器的精度（1/10万）使用。 3、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，国标DTC三合一连接件组合而成。 4、封边条：1+2mm高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 5、可调脚：改性聚乙烯耐腐蚀一次成型制作、防震，带防腐伸缩套，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 | 台 | 4 | 是 |
| 13 | 水槽 | 1、水槽：内径：500*400*300mm采用实验室专用PP 5mm厚高密度环保型黑色PP材料一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂。 2、龙头：采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。开关采用进口精密陶瓷阀心、使用寿命开关50万次，耐磨、耐腐蚀。出水口为全铜材质，并具有缓压作用，可拆卸清洗，鹅颈出水管可360度旋转。 | 套 | 5 |  |
| 14 | 洗眼器 | 单个 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。 6、控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭。 7、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网。 | 个 | 3 |  |
| 15 | 紧急喷淋 | 主要材料：304不锈钢,表面高亮度抛光 1.采用球阀和螺旋密封结构控制喷淋与洗眼。操作方便，启闭快速，密封可靠。 2.洗眼管路设有渗水孔，能排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁卫生和防冻（洗眼时有一部分水由此孔排入下水管，不影响使用效果） | 套 | 1 |  |
| 16 | 实验凳 | 气压升降，升降高度420-580mm,金属表面经过两次镀珞处理，ABS材质一次成形万向轮，凳面采用人造皮艺革面。 | 把 | 15 |  |
| 17 | 开墙洞 | 1800*2300、双二四墙体 | 处 | 1 |  |
| 18 | 走廊过梁 | 砖混材质 1800*200mm、梯子斜坡型面层粘贴瓷砖 | 项 | 1 |  |
| 19 | 玻璃门 | 不锈钢框、10mm厚钢化玻璃、尺寸1800*2300 | 樘 | 1 |  |
| 20 | 彩钢板隔断门 | 5O型玻镁净化板材尺寸3210*3300mm、门尺寸1200*2100带观察窗（子母门） | 扇 | 1 |  |
| 21 | 防盗门 | 不锈钢移门尺寸3210*3300mm | 樘 | 1 |  |
| 22 | 免漆门 | 面漆门窗 900*2100mm | 樘 | 1 |  |
| 23 | 门襟 | 密码、刷卡型、带门铃 | 套 | 3 |  |
| 24 | 净化板隔断 | 5O型玻镁净化板材尺寸5250*3300mm、门尺寸900*2100mm观察可视窗 | 套 | 1 |  |
| 25 | 石膏防水板 | 600*600mm防水石膏板 | 块 | 890 |  |
| 26 | 三角骨 | 吊顶石膏板支架 | 米 | 321 |  |
| 27 | 边骨 | 石膏板收边 | 米 | 400 |  |
| 28 | 吊丝吊件 | 石膏板三角骨吊件 | ㎡ | 321 |  |
| 29 | 上水管 | φ32 PPR热熔管 | 米 | 20 |  |
| 30 | 上水管 | φ25 PPR热熔管 | 米 | 25 |  |
| 31 | 上水管 | φ20 PPR热熔管 | 米 | 30 |  |
| 32 | 排水管 | Φ110 PVC管 | 米 | 12 |  |
| 33 | 排水管 | Φ75 PVC管 | 米 | 75 |  |
| 34 | 排水管 | Φ50 PVC管 | 米 | 32 |  |
| 35 | 管件 | 三通、弯头、止水阀 国标 | 项 | 1 |  |
| 36 | 配电箱 | 50KW配电 国标 | 个 | 1 |  |
| 37 | 回路盒 | 大型仪器专用 三匹空开1个、两匹（220V）2个、三孔插座3个 | 个 | 2 |  |
| 38 | 电线 | BV-10平方 低烟无阻型国标线 | 米 | 300 |  |
| 39 | 电线 | BV-6平方 低烟无阻型国标线 | 米 | 400 |  |
| 40 | 电线 | BV-4平方 低烟无阻型国标线 | 米 | 200 |  |
| 41 | 电线 | BV-2.5平方 低烟无阻型国标线 | 米 | 400 |  |
| 42 | 线槽 | 50*100 国标 | 米 | 50 |  |
| 43 | 线槽 | 50*50 国标 | 米 | 40 |  |
| 44 | 线槽 | 20*12国标 | 米 | 60 |  |
| 45 | 照明灯 | LED平板灯600*600、LED型 | 盏 | 40 |  |
| 46 | 插座 | 10A五孔插座 | 个 | 24 |  |
| 47 | 辅材 | 胶布、等膨胀丝 国标 | 项 | 1 |  |
| 48 | 分析天平 | 精度：万分之一 称量：202g 1．工作条件 1.1 环境温度：10-40℃ 1.2 相对湿度：40-80% 1.3 工作电压：0-220V±10%，50Hz 2．主要工作、用途 2.1样品种类及形态：固体、液体 2.2便于实验室仪器规范管理和数据的操作软件系统 2.3 ★符合USP、GLP等相关规定的要求 3．技术性能及指标 - ★校准方式：温度和时间触发的专业级全自动内部校准。 - ★显示：高清5寸电容式彩色触摸显示屏，滑屏操作界面，全中文字操作界面；操作面板上可自定义按钮，放在屏幕任意位置，一键直达经常操作的功能和数据。 - ★防风罩：全透明玻璃防风罩，称量样品可见；易于拆卸，方便清洁。 - 传感器：采用单体结构传感器，保证天平更准确和高重复性。 3.5机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等化学品，易于清洁。 3.6操作温度范围：10℃-40℃，天平精度无需持续监测和控制房间温度来维持。 3.7抗干扰性能：抗干扰能力强，无需担心气流、温度对精度的影响。 - ★数据交换：可通过USB、WIFI快速实现天平间的数据交换、导出导入。 - ★数据库：AS.X2系列天平的信息系统基于8个数据库，允许多个用户在数据库上存储多个产品。存储的称重结果可以用于今后的分析使用。支持100个用户，5000种产品信息，10000组称量数据，100种包装类型，100个公式，100个客户，500个移液器校准记录，最高支持500000组数据存储。 3.10 ★数据安全性：管理员可设置用户权限限制非授权访问；Alibi数据存储不可删除，保护数据安全；经过授权的归档数据和报告可通过USB存储在天平间数据传输。 3.11 ★红外感应器：内置左右两个红外感应器，可自定义无需用手接触的称量操作：打印、去皮、归零等功能。 3.12报告和输出打印：称量报告分为三部分，每部分可定制化打印；数据通过USB或WIFI连接，天平称量数据通过PW-WIN/RADKEY软件可进一步分析；通过USB将天平与打印机连接直接打印。 3.13功能:称重功能,计件功能,密度测定,检重称量,百分比设定,底部称量,填充称量,动物称量,统计分析,求和功能，峰值保持,GLP规范,红外感应等。 3.14接口：2个RS232接口,1个A型USB接口,1个B型USB接口,WiFi接口可选 3.15可外接设备：条形码扫描枪、打印机、USB接口键盘、架下秤钩、防漂移保护罩、密度套件（固体和液体）、LCD WD-6显示屏、电脑、软件、电脑等。 3.16技术指标： ★读数精度：0.1mg ★最大称量：220g ★最小称量：10mg 去皮范围：-220g ★重复性：≤0.1mg ★线性：≤±0.2mg 秤盘尺寸：φ100mm 称重室高度：227mm 稳定时间：≤3.5s 灵敏度漂移：1ppm/℃ at 15-35℃ ★最小称重（USP）:200mg ★最小称重(U=1%,k=2)：20mg 校准方式：全自动内校 4．仪器配置 4.1 天平主机 1台 4.2 中文操作手册 1本 4.3 防尘罩 4.4 专用电源线 5．售后服务 ★5.1 货到后在接到用户安装通知后 1 个工作日 5.2 终身免费软件升级。 5.3 终身免费应用支持服务，免费提供应用方案。 5.4 对所制造的仪器终身维护，并终身提供配件。 | 台 | 1 | 是 |
| 49 | 空调 | 3匹柜机、制冷制热变频型 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 匹数：3匹 电辅加热：支持变频/定频：变频 国家能效等级：3级 适用面积 制冷面积：24-37平方米 制热面积：27-36平方米 建议适用面积：约24-36㎡ 分贝参数 室内噪音：26-38分贝 室外噪音：43-54分贝 | 台 | 3 |  |
| 50 | 空调 | 1.5匹挂机、制冷制热变频型 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 匹数：1.5匹 电辅加热：支持变频/定频：变频 国家能效等级：3级 适用面积 制冷面积：15-23平方米 制热面积：17-23平方米 建议适用面积：约12-23㎡ 分贝参数 室内噪音：18-42分贝 室外噪音：50分贝 | 台 | 10 |  |
| 51 | 电脑 | 台式 基本参数 产品类型商用电脑 操作系统预装Windows 7 主板芯片组Intel H81 处理器 CPU系列英特尔 酷睿i3 6代系列 CPU型号Intel 酷睿i3 6100 CPU频率3.7GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 3MB 核心架构Skylake 核心/线程数双核心/四线程 制程工艺14nm 存储设备 内存容量4GB 内存类型DDR3 硬盘容量1TB 硬盘描述7200转 光驱类型DVD-ROM 显卡/声卡 显卡类型入门级独立显卡 显卡芯片AMD Radeon HD 7450 显存容量1GB DirectXDirectX 11 显示器 显示器尺寸20英寸 | 台 | 3 |  |
| 52 | 冰箱 | 产品类别：三开门 总容积216L 冷藏室容积115L 冷冻室容积58L 变温室容积43L 温控方式电脑温控 制冷方式直冷 冷冻能力2.5kg/12h 气候类型ST-SN-N 能效等级3级 额定耗电量0.59度/天 噪声值38db | 台 | 1 |  |
| 52 | 移液枪 | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） ★3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ★5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 ★6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 ★7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 10-100ul 移液器体积增量0.1ul，黄色控制按钮 10ul时不准确度±3.0%，不精确度≤1.0%； 50ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.3%； 100ul时不准确度±0.8%，不精确度≤0.2% | 把 | 2 |  |
| 54 | 移液枪 | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） ★3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ★5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 ★6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 ★7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 100-1000ul 移液器体积增量0.1ul，蓝色控制按钮 100 ul时不准确度±3.0%，不精确度≤0.6%； 500ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.2%； 1000ul时不准确度±0.6%，不精确度≤0.2% | 把 | 2 |  |
| 55 | 移液枪 | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） ★3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ★5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 ★6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 ★7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 1-10ml移液器体积增量10ul，青绿色控制按钮 1ml时不准确度±3%，不精确度≤0.6%； 5ml时不准确度±0.8%，不精确度≤0.2%； 10ml时不准确度±0.6%，不精确度≤0.15% | 把 | 2 |  |
| 56 | 移液枪 | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） ★3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ★5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 ★6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 ★7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 1-10ml移液器体积增量10ul，青绿色控制按钮 1ml时不准确度±3%，不精确度≤0.6%； 5ml时不准确度±0.8%，不精确度≤0.2%； 10ml时不准确度±0.6%，不精确度≤0.15% | 把 | 2 |  |
| 57 | 移液排枪 | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） ★3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ★4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ★5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 ★6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 ★7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 30-300ul 移液器体积增量0.3ul，黄色控制按钮 30 ul时不准确度±3.0%，不精确度≤1.0%； 150ul时不准确度±1.0%，不精确度≤0.5%； 300ul时不准确度±0.8%，不精确度≤0.3% | 把 | 2 |  |

注：1、1～16项为实验室家具部分

2、17～28项为实验室局部改造部分

1、29～47项为实验室水电改造部分

2、48～57项为实验室电气设备部分

（三）采购标的执行标准

按照实验室改造采购清单所列技术规格和主要参数的标准、规范执行。

（四）服务标准、期限、效率等要求

1、实验室家具部分免费保修 3 年，质保期内免费维修。质保期后免收服务费，仅对更换的零备件收取成本费。

2、中标人应备有常用配件和耗材，保证常用备件耗材有现货供应。

3、中标人所改造的项目，应保证不会对环境、人员、场所等造成破坏和危及安全。终身维护，并终身提供配件。

4、中标人在接到采购方售后服务申请后，当日给予答复，3个工作日内进行落实。

5、至少每年回访 2次，确保改造项目的稳定工作。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、 按照实验室设备材质说明及技术要求所列的标准、规范进行验收。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3、环氧树脂台面需提供生产制造商的相关证明和通过国家实验室资质认定的第三方检验检测机构出具的检测报告。

4、将完整的技术资料、合格证、保修卡等交于采购方。

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

报价是指含运输及安装的“交钥匙”项目的含税价。包括：设备价、运至合同指定地点的运输、装卸、保险、安装、技术培训及各种税费等。

- 评标方法和评标标准

评标方法：最低评标价法√

六、采购资金支付

（一）支付方式：国库直接支付

（二）支付时间及条件：改造安装调试并通过验收合格后，凭正式发票及合格验收报告，采购人支付中标人合同总价的95％。验收合格满一年后15个工作日支付合同总价的5%。

七、联系方式

联系人姓名：易延彬                 联系电话：0374-2668956

单位地址：许昌市莲城大道966号

河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心

2018年1月30日