许昌县长村张乡卫生院“全数字彩色多普勒超声诊断系统”项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：全数字彩色多普勒超声诊断系统

（二）采购方式：公开招标

（三）预算金额：60万元；最高限价：60万元。

（四）交付（服务、完工）时间：合同签定后30日历天。

（五）交付（服务、施工）地点：许昌县长村张乡卫生院

（六）进口产品：不允许。

（七）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）。

（三）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

采购全数字彩色多普勒超声诊断系统一套。

（二）采购清单

| - 序号 | - 货物名称 | - 技术规格及主要参数 | - 单位 | - 数量 | - 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 1、设备名称：高档全数字彩色多普勒超声诊断系统 2、数量：1套 3、用途：腹部、心脏、泌尿科、妇产科、小器官、血管及外科手术等临床诊断 4、主要技术及系统概述 4.1彩色多普勒超声波诊断仪组成部分 4.1.1全数字化彩色超声诊断系统主机 4.1.2 高分辨率彩色逐行扫描液晶显示器，三段关节臂组成，带有旋转臂，显示器可上下移动，左右自由270度旋转 4.1.3 10.4英寸防眩光彩色液晶触摸屏 4.1.4操作系统：Windows 4.1.5全数字化波束形成器 4.1.6多倍信号并行处理技术 4.1.7全数字化二维灰阶成像单元 4.1.8全数字化彩色多普勒单元 4.1.9全数字化能量血流成像单元 4.1.10全数字化频谱多普勒显示和分析单元 4.1.11去斑点成像（SRA） 4.1.12空间复合成像技术（Compound) 4.1.13组织谐波成像THI(支持所有探头) 4.1.14壁墙门槛技术，≥10级可视可调 4.1.15血流效果：≥4档可视可调 4.1.16频谱多普勒(PW)动态范围≥8级可调，谱线增强≥4级可调（提供证明图片） 4.1.17彩色多普勒能量图(DPI) 4.1.18方向性彩色多普勒能量图(DPDI) 4.1.19连续多普勒成像单元（CW） 4.1.20组织多普勒成像单元（TDI） 4.1.21心电图（ECG） 4.1.22彩色M模式技术（Color M) 4.1.23自由M型技术，M型取样线≥3条(Steer M) 4.1.24四维成像技术：实时三维成像技术(4D)、高清成像、景深成像 4.1.25自动图像智能优化(AIO) 4.1.26梯形成像技术 4.1.27宽景成像技术(选配) 4.1.28二维+频谱同屏测量功能 4.1.29四幅同屏显示功能 4.1.30自动多普勒测量：四同步技术，B+C+D+自动测量（提供≥8组自动测量数据） 4.1.31实时存图、存电影，同屏显示 4.1.32支持超声工作站软件(包含中文超声诊断描述模板、图文报告单、报告模式可以任意编辑) ★4.1.33抽离式过滤网设计：2个（主机后侧左右各一个）清洗方便，便于不拆机器除尘处理,延长机器寿命（提供证明图片） 4.1.34所配软件为该机型的最新软件版本 4.1.35系统一键更新、一键恢复功能 ★4.1.36 导声胶加热装置 4.2 测量和分析：B型、M型、频谱多普勒、彩色模式 4.2.1 B模式、D模式、M模式下一般测量(包括距离、面积、周长、容积、角度、时间、心率、流速等) 4.2.2常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、S/D、血流量测量) 4.2.3产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析(支持四胞胎) 4.2.3.1胎儿生理评分测量与分析 4.2.4血管测量与分析(自动IMT测量、血管狭窄率测量) 4.2.5小器官测量与分析 4.2.6泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析) 4.2.7妇科测量与分析：妇科多卵泡监测、测量技术（8组数据可选） 4.2.8专业心脏测量软件包 4.2.8.1 二维、M型心功能测量分析（提供快捷测量数据≥12组） 4.2.8.2 Tei指数测量分析; 4.2.9测量热键自定义设置功能（数字键0-9键设置） ★4.2.10测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调） 4.2.11频谱多普勒冻结后自动测量功能 4.2.12自定义注释：包括插入、删除、编辑、保存等 4.3 图像存储与（电影）回放重现单元 4.3.1超声图像静态、动态存储 4.3.2硬盘≥320GB，DVD－R光盘存储 4.3.3回调图像后测量功能 4.3.4超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在PC 机上直接观看图像) 4.4 信号输入/输出 4.4.1输出：VGA、LAN、DVI、USB数字信号、复合视频 4.4.2输入：ECG、USB ★4.4.3 USB接口≥7个，可接更多外设数字设备 4.4.4 可支持外接鼠标及键盘 4.5 连通性 4.5.1医学数字图像接口部件 4.5.2通信DICOM3.0版接口部件 5 系统通用功能 5.1 监视器≥19″高分辨率宽频彩色LED显示器，无闪烁，不间断逐行扫描,10.4英寸防眩光彩色液晶触摸屏 5.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率 5.3 自由臂270°旋转 5.4 操作面板可左右旋转≥±15°，多档调节，便于操作 5.5 内置探头接口：左右并列排布、大小外观相同;全激活相互通用接口≥4个，零插拔力金属体连接器 5.6 探头规格 5.6.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率范围明确显示 5.6.2探头基波频率≥5种，谐波频率≥5种 5.6.3 超宽频带探头：频率范围2.0-15.0MHZ 5.6.3.1腹部探头：超声频率2.0-6.8MHz 5.6.3.2线阵探头：超声频率4.0-15.0MHz 5.6.3.3心脏探头：超声频率2.0-5.4MHz 5.6.3.4容积探头：超声频率2.0-6.8MHz 5.6.4 B/D兼用模式 5.6.4.1线阵探头： B/CFD/PWD 5.6.4.2凸阵探头： B/CFD/PWD 5.6.4.3四维容积探头：B/CFD/PWD，B/4D 5.6.4.4相控阵：B/CFD/PWD，B/CWD 5.6.5 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 5.6.5.1 穿刺引导线任意角度可调; 5.6.5.2 可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3种可调 5.7 二维灰阶显像主要参数 5.7.1扫描速率：凸阵探头, 全视野, 18cm深度时, 帧速率≥72帧/秒 5.7.2扫描线：每帧线密度256超声线 5.7.3可视可调动态范围≥160，15级可调，7步进 5.7.4数字式声束形成器 5.7.4.1数字式全程动态聚焦 5.7.4.2数字式可变孔径及动态变迹 5.7.4.3 A/D≥ 12 bit 5.7.5最大扫描深度≥30cm 5.7.6回放重现,多级灰阶图像回放,回放时间≥50秒 5.7.7预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间 5.7.8 增益调节≥255，可视可调（B/C/D可独立调节） 5.7.9 STC分段增益≥ 8段 5.7.10伪彩调节≥29种 5.7.11发射声速聚焦：多焦点可调 5.7.12扇形扫描角度：10°-80°选择 5.8 彩色多普勒 5.8.1显示方式：方差显示、能量显示，速度显示 5.8.2彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm深度时：彩色显示帧频≥10帧/s 5.8.3显示控制：零位移动 7级、黑/白与彩色比较 5.8.4彩色增强功能：彩色多普勒能量图（PDI），方向性彩色多普勒能量图(DPDI) 5.8.5彩色显示速度：最低平均血流测量速度 9mm/s(非噪声信号) 5.8.6多普勒近端血流会聚法（pisa）（提供证明图片或厂家产品彩页图文显示） 5.9 频谱多普勒： 5.9.1方式：PWD、CWD 5.9.2最大测量速度：CWD血流速度≥33.0m/s 5.9.3最低测量速度：5.0 mm/s(非噪声信号) 5.9.4显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、B/CW、B/4D 5.9.5电影回放≥50秒 5.9.6零位移动≥7级可调 5.9.7取样门宽度多级可调,位置可调; 6.0 四维成像（4D）. 6.1 容积探头可支持模式：B、B/C、B/C/D. 6.2 四维成像模式：表面模式、X线模式、肌肉骨骼模式、血管模式等。 ★6.3胎儿4D成像、高清4D成像、景深4D成像（三种成像模式提供证明图片或产品彩页图文显示）. 6.4四维成像曲面成像。支持取样框曲面调节，曲线可视可调. 6.5四维成像激活后，取样框位置、图像位置均可实时调节. 旋转功能，角度可选；0~260度，四种可调. 6.6可存储原始数据，以及对存储的图像离线后处理，如曲线切割变换，X/Y/Z轴向旋转，成像模式的切换等数据后处理. 7 标准配置要求 7.1彩色多普勒超声诊断仪主机 1台 7.2凸阵探头 1个 7.3线阵探头 1个 7.4 相控阵探头 1个 7.5容积探头1个 注明：带“★”的参数为考核设备档次的重要指标，各投标产品必须满足，如有不符将导致废标。 | 套 | 1 | 是 |

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 构成 (总分100分) | 价格分值： 40 分 商务部分： 20 分 技术部分： 40 分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分40分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |  | 40分 |
| 二、商务部分（满分20分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 2分 |
| 业绩 |  | 投标人2014年1月1日以来，具有类似项目业绩合同金额在40万以上（含40万）；合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，最多得3分，不提供者为0分。 |  | 3分 |
| 投标文件规范程度 |  | 装订规范、文字清晰、无差错得2分，所提供资料准确完整得2分。 |  | 4分 |
| 技术培训及售后服务承诺 |  | 1）提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后每延长1年加1分，共3分。 2）技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于10小时，维修和更换时间小于24小时，得4分，不满足不得分。 3）根据招标内容，提供系统、全面、可行的培训方案，多维度、多层次提供系统培训得4分，差或不提供者得0分。 |  | 11分 |
| 三、技术部分（满分40分） |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| 产品技术性能和功能 |  |  | 投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得26分。 | 26分 |
| 所投产品的彩页、检验报告等资料 |  |  | 彩页及检验报告等资料完整且能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得9分；彩页资料仅能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得7分；无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得0分。 | 9分 |
| 产品配置情况 |  |  | 投标人对招标文件各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）提供响应承诺得5分，不响应不提供的得0分。 | 5分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：使用银行转账。

（二）支付时间及条件：合同生效后首付70%，尾款于设备安装完成并正常使用满一年以后（两年以内）一次性付清。

七、联系方式

联系人姓名：焦魁朋     联系电话：13938777287

单位地址：许昌县长村张乡卫生院

许昌县长村张乡卫生院

2018年3月6日