**YLZB-G2018012号禹州市顺店镇中心卫生院“所需电子胃镜医疗设备采购”项目采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

    （一）项目名称：禹州市顺店镇中心卫生院“所需电子胃镜医疗设备采购”项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：电子胃镜一台

（四）预算金额：40万元；最高限价：40万元；

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内

（六）交付（服务、施工）地点：禹州市顺店镇中心卫生院

（七）进口产品：允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（须提供复印件,并加盖投标公司的公章）；所投设备如为进口产品的，须具备《中华人民共和国医疗器械注册证》（须提供复印件,并加盖投标公司的公章）。

3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

4.本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单：电子胃镜一台（核心产品）包括：图像处理系统、电子胃镜、台车、图文工作站套。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要技术参数要求 | | |
| 序号 | 内 容 | 备注 |
| **一** | **图像处理系统** | 1台 |
| 1.1 | 照明灯：LED灯。新型的长寿命LED光源将更换灯泡的频率降到最低，同时减少耗能和噪音 |  |
| 1.2 | **﹡**具备高清数字信号输出：可选择HD-SDI和DVI输出方式 |  |
| 1.3 | 具备标清信号输出：VBS复合信号；Y/C 和RGB；可同时输出 |  |
| 1.4 | 具有自动调节白平衡调节功能 |  |
| 1.5 | 具备自动增益控制（AGC）功能：当内镜先端距离需要观察的物体较远，光照不足时，图像可以被电子增强。 |  |
| 1.6 | 图像处理过程中自动降噪。 |  |
| 1.7 | 具有至少三种测光模式 |  |
| 1.8 | 图像的形态和边缘可以被电子强调，以增加图像的锐利度。根据用户的设定，可以选择构造强调或轮廓强调。  ·构造强调：强调图像形态的对比度。·轮廓强调：强调图像的边缘 |  |
| 1.9 | 使用键盘上的快捷键可以改变图像尺寸 |  |
| 1.10 | 具备冻结功能：可以使用内镜或键盘上的快捷键键冻结内镜图像。 |  |
| 1.11 | 具备预冻结功能：在进行冻结操作和显示前，可以从设定的时间内抓取的图像中选择最清晰的图像 |  |
| 1.12 | 具备窄带光成像功能：使用窄光波进行的一种光学—数字观察 |  |
| 1.13 | 以下数据可以显示在显示器上：  ·构造强调级别·轮廓强调级别·放大比率·色彩模式。 |  |
| 1.14 | 具有USB接口，可接U盘，保存原始高清图片 |  |
| 1.15 | 记忆设定：以下设定在关机后仍可被记忆。  ·色调·测光模式·图像强调模式·色彩强调模式·对比度·AGC·色彩模式·白平衡·亮度调节方法·亮度·送气 |  |
| 1.16 | 重量：≤12kg |  |
| 1.17 | 放电击保护级别：I级。 |  |
| 1.18 | **﹡**兼容性：可兼容同品牌电子胃镜、肠镜、支气管镜；纤维支气管镜；超声探头、十二指肠镜等。 |  |
| **2** | **电子胃镜** | 1条 |
| 2.1 | 视野范围（FOV）≥140° |  |
| 2.2 | 景深≤3-100mm |  |
| 2.3 | 先端部：外径≤9.3mm |  |
| 2.4 | 插入管：外径≤9.2mm |  |
| 2.5 | 钳子管道：内径≥2.8mm |  |
| 2.6 | 手柄遥控按钮个数≥4个（送水送气按钮不算在内） |  |
| 2.7 | **﹡**手柄与镜身部位为链条传动 |  |
| 2.8 | 高清画质：清晰细节、精确色彩的HDTV图像，实现对毛细血管、黏膜构造和其他结构的观察。 |  |
| 2.9 | 可实现窄带成像功能：黏膜表面的毛细血管和其他细微结构在窄带光下得以清晰呈现，帮助识别疑似病变。 |  |
| 2.10 | 防水导光接头：新型接头可以完全浸泡在水中而无需防水帽，最大程度地降低了意外浸泡带来的损失。 |  |
| 2.11 | 内镜图像为八角图像设计 |  |
| 2.12 | 高频电烧（HF）：灼烧治疗，可兼容 |  |
| **3** | **台车1台** | 1台 |
| **4** | **图文工作站套** | 1套 |
| **5** | **质保期：≥1年。** |  |

（二）采购标的执行标准：无

（三）验收标准：由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1.本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

2.符合招标文件要求和投标文件承诺。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、维修响应时间不超过1小时，上门时间6小时，要求工程师须有中标产品公司培训合格证明，持证明服务。

2、中标人提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成  (总分100分) | 价格分值： 40 分  商务部分： 20 分  技术部分： 40 分 | |
| **价格部分（满分 40 分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 投标报价  评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 40 | 40 分 |
| **商务部分（满分 20 分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 信誉 | 1、投标人提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。  2、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 | 2分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。  2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。  注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 | 1分 |
| 业绩 | 投标人2016年1月1日以来，具有类似项目业绩单次合同金额在：40万元以上（含40万元）。合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，最多得5分，不提供者为0分。 | 5 分 |
| 投标文件规范程度 | 所提供资料准确完整、装订规范、文字清晰得、无差错得3分，不完整得0分。 | 3 分 |
| 售后服务及培训 | 1、提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后每延长1年加1分，共3分。  2、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于10小时，维修和更换时间小于24小时，得3分，不满足不得分。  3、具有明确的培训内容、计划合理、培训不少于5人10课时得2分，投标人提供培训机构合作证明文件及讲师资格得1分，共3分，不满足不得分。 | 9 分 |
| **技术部分（满分 40 分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 产品技术性能和功能 | 投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得24分。  优于加“**﹡**”项每一项加2分，最多加6分。 | 30 分 |
| 所投产品的彩页资料 | 彩页资料完整且能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得8分；彩页资料仅能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得7分；无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得0分。 | 8 分 |
| 产品配置情况 | 投标人对招标文件各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）提供响应承诺得2分，不响应不提供的得0分。 | 2 分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：安装调试运行正常后付款50%，余款三个月内付清。

七、联系方式

联系人姓名：周国煜     联系电话：13598959368

单位地址：禹州市银星大道与237省道交叉口东南100米

禹州市顺店镇中心卫生院

2018年3月30日