“农产品检测仪器设备”项目

招　标　文　件

采购单位：许昌市农产品质量安全检测检验中心

项目编号：ZFCG-G2018043号

二〇一八年四月八日

招标文件目录

- 第一部分 投标邀请函

- 第二部分 货物需求及其它要求

- 第三部分 特别提示

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

B 招标文件说明

C 投标文件的编写和说明

D 投标文件的递交

E 开标和评标

F 授予合同

- 第五部分　评分办法及评分标准

- 第六部分 合同一般条款

- 第七部分 合同特殊条款

- 第八部分 合同样本

- 第九部分　投标文件（一）

- 第十部分　投标文件（二）

第一部分 投标邀请函

受许昌市农产品质量安全检测检验中心的委托，许昌市政府采购中心就“农产品检测仪器设备”项目进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目基本情况

（一）项目名称：农产品检测仪器设备

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：

A包:全自动凯氏定氮仪1套、杜马斯定氮仪1套、形态分析仪1套、气相色谱仪1套；B包:全自动脂肪测定仪1套、全自动电位滴定仪1套、全自动消解仪1套、全自动微生物检测系统1套；C包：液相色谱三重四极杆质谱联用仪1套、自动顶空进样器1套、二氧化硫测定仪1套。

（四）预算金额：A包133.5万元,B包82.5万元,C包270万元；最高限价：A包133.5万元,B包82.5万元,C包270万元。

（五）交付（服务、完工）时间：A包、B包签订合同后30日历天，C包签订合同后60日历天。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市农产品质量安全检测检验中心。

（七）进口产品：A包、B包不允许， C包允许。

（八）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html进行免费注册登记（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前登录http://221.14.6.70:8088/ggzy/，自行下载招标文件（详见全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）未通过全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）下载招标文件的投标企业,拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2018年5月2日9：30（北京时间），逾期送达或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源大厦三楼开标一室。

六、本次招标公告同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《许昌市人民政府综合门户网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。

七、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

（一）代理机构：许昌市政府采购中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：黄女士　联系电话：0374-2968687

（二）采购单位：许昌市农产品质量安全检测检验中心

地址：许昌市八一东路3799号

联系人：薛科宇　联系电话：0374-7379977

许昌市政府采购中心

二〇一八年四月八日

第二部分 货物需求及其它要求

一、货物需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

本项目完成后，将大力进一步许昌市农产品质量安全检测检验中心对农产品产地环境检测的设施装备水平和检测能力，满足区域内农产品产地环境检测需求。

（二）采购清单

A包：全自动凯氏定氮仪等

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全 自 动 凯 氏 定 氮 仪 | 1 用途 用于检测食品、药品、谷物、农业、乳制品、化工、土壤、植物、肥料、动物饲料、烟草等样品中全氮和蛋白质含量的分析以及土壤阳离子交换量测定。 2 技术参数 2.1 工作条件： 2.1.1 电源：220 VAC ±10%50Hz； 2.1.2 温度：操作环境10-28˚C； 2.1.3 冷凝水压：0.02MPa-1MPa； 2.1.4 冷凝水温度：≤20℃。 2.2 全自动凯式定氮仪主机 2.2.1全自动凯式定氮仪主机基础要求 2.2.1.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； ★2.2.1.2 检测范围：0.1-200mg 氮；0.2-1100 cmol(+)/kg； 2.2.1.3 回收率≥99.5%； 2.2.1.4 重复性误差(RSD)：≤0.5%； ★2.2.1.5 滴定精度：1.0μL/步； 2.2.1.6 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； 2.2.1.7 全自动加碱加酸、全自动蒸馏、全自动滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印； ★2.2.1.8 彩色（10寸）触摸显示系统，使用LINUX操作系统，功能强大，使用简单，能够更好的进行样品的测试，结果的存储； ★2.2.1.9采用用户名加密码形式登录，内置用户权限分级规则，仪器操作可实现数据溯源，使仪器的实验数据更加的真实，安全；符合“GMP及FDA 21 CFR Part 11”规定； ★2.2.1.10 云服务功能，能够通过LAN或者WIFI连接网络，将试验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地； ★2.2.1.11 批量测试功能，能够批量的输入样品信息，减少用户的工作量，使测试方便快捷，提高测试的效率； ★2.2.1.12 数据存储量：80万条； 2.2.1.13接口：USB，LAN，RS232，CAN，WIFI； 2.2.2 蒸馏系统 2.2.2.1 可以控制蒸汽量大小； 2.2.2.2 蒸馏结束前再次自动加碱，保证管路中氨残留部分自动回收； 2.2.2.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选； 2.2.2.4 蒸馏时间：0—6000S 连续可调； 2.2.2.5 蒸馏发生器具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、水位浮球等多重保护； 2.2.2.6 具备冷凝水温度检测功能，冷凝充分，保证回收率,并避免溜出液温度过高造成氨挥发； ★2.2.2.7防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质，告别原始玻璃防溅瓶，彻底解决长时间侵泡在强酸强碱中对防溅瓶造成的腐蚀； 2.2.3 滴定系统 2.2.3.1 直线电机微控滴定系统，具备边蒸馏边滴定功能，减少测试时间，提高测试准确性； 2.2.3.2 采用进口标准25mL滴定管,保证实验的准确性； 2.2.3.3 外置滴定杯且具备观察窗，实验过程实时可见； 2.2.3.4 最小滴定体积：1.0μL； ★2.2.3.5 具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性； ★2.2.3.6 测试结果具备两种输出方式和两种报告类型，且本机即可储存80万条以上历史记录； 2.2.3.7 滴定颜色设置和微调功能； 2.2.4 冷凝系统 ★2.2.4.1 采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处，保证流出液的温度不超温，保证测试结果的准确性； 2.2.5土壤阳离子交换系统 ★2.2.5.1 仪器内置阳离子交换量计算公式，直接打印实验结果，无需手工计算，直接显示cmol(+)/kg单位； ★2.2.5.2可选24位进样器，实现无人值守的全自动操作，满足不同分析需求。 2.2.6 其他安全保证 2.2.6.1 安全门检测、定氮管在位检测、溶液桶液位检测。 2.3 石墨消解和废气吸收系统： 2.3.1 20个样品同时消化，大大提高工作效率； 2.3.2 石墨块经过特殊抗氧化技术处理，延长使用寿命，炉体孔间温差小； 2.3.3采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃仅需25分钟（最高温度为450℃）； 2.3.4通过红外加热石墨块，实现整体均匀受热，提高热效率； ★2.3.5大容量存储：400 组消解方案，每组消解方案最多20 个温度点； 2.3.6孔间温度均匀，保证样品消解效果一致性； 2.3.7高精度温度传感器进行同步温度采集； 2.3.8程序控制：曲线升温及直线升温； 2.3.9显示系统：5.6 寸大屏幕真彩液晶显示； 2.3.11主机具有过压、过流、过热等多重保护；及超温报警功能； 2.3.12控温范围: 室温+5℃～450℃； ★2.3.13加热方式: 红外加热及高纯石墨传导； 2.3.14隔热方式: 先进风道隔热技术； 2.3.15处理能力: 20个/批； 2.3.16消化管: 300mL（满容量 H2O、20℃；） 2.3.17排废上的滴盘设计，减少了硫酸污染腐蚀带来的危险； 2.3.18仪器整体采用防腐蚀技术处理； 2.3.19标配简易冷却架； 2.3.20废气回收系统经耐腐蚀处理的真空泵具有低噪音、大吸力、减少废气排放，节能环保； 2.3.21独特高效率中和单元的设计使气／液接触面积增大，可对酸性气体进行中和、吸收，最大程度地保证了工作场所的安全； ★2.3.22水过滤、碱中和、活性炭过滤的三重过滤系统具有优秀的中和及吸附效果，能够中和凯氏分析或其它过程中产生的酸雾和反应气体； 2.3.23 PTFE耐腐蚀管路设计，增加了仪器的整体寿命； 2.3.24负压可调节，使用更灵活； 2.3.25. 最大真空度: 0.07Mpa； 2.4 冷却水循环器 2.4.1制冷系统采用进口泰康压缩机，保证制冷量，同时降至最低噪音； ★2.4.2采用PID控温技术。制冷并非传统的压缩机启停式，电子膨胀阀技术运用更大程度上的提高了稳定性； 2.4.3高性能循环水泵，可保持长时间连续工作，良好的密封性绝无泄露； 2.4.4可通过旋钮调节，压力表显示。享受更直观的操作体验； 2.4.5采用彩色液晶LCD屏显示，显示更多的数据信息； 2.4.6控制温度范围： 5℃-40.0℃； 2.4.7显示分辨率： 0.1℃； 2.4.8控温稳定度：±0.3℃； 2.4.9水流量：20L/min； 2.4.10循环泵压力：0~1.5par可调； 2.4.11扬程：15m； 2.4.12制冷功率@20℃:1200W； 2.4.13制冷剂:R134A； 2.4.14容积:8L； 2.4.15温度传感器:PT100； 2.4.16控温技术:热气旁通和PID相结合； 2.4.17电源:220VAC ±10% 50H； 3 仪器配置 3.1全自动凯氏定氮仪1套（包括主机1台，含馏系统、滴定系统、软件系统、冷凝系统和土壤阳离子交换系统），带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶各1个、消化管夹1个、硅胶管等）； 3.2石墨消解和废弃吸收系统1套（包括程序升温石墨消化炉1台、消化管架1个、PFA密封盖排废系统和废气处理系统1套等）； 3.3冷却水循环器1台； 3.4耗材配件：消化管40只，密封管20只，消化管架1个，打印纸10卷，催化剂片1000片。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 杜 马 斯 定 氮 仪 | 1 用途 杜马斯燃烧法定氮仪是通过燃烧、净化、还原、热导检测等步骤，进行食品、谷物、乳制品、肥料、动物饲料、植物、烟草、相关产品作物种子和有机物中氮/蛋白质的测量。具有快速、准确、环保、自动等特点。符合国标：GB 5009.5-2016 《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》；GB 29518-2013 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》 ；GB/T 24318-2009 《杜马斯燃烧法测定饲料原料中总氮含量及粗蛋白质的计算》；GB/T 31578-2015 《粮油检验粮食及制品中粗蛋白测定 杜马斯燃烧法》 ；NY/T 2007-2011 《谷类、豆类粗蛋白质含量的测定 杜马斯燃烧法》；SN/T 2115-2008 《进出口食品和饲料中总氮及粗蛋白的检测方法 杜马斯燃烧法》。 2 技术参数 2.1 工作条件 2.1.1 电源：220 V AC ±10% 50Hz； 2.1.2 额定功率：2000W； 2.1.3 环境温度：10℃-28℃； 2.1.4 接地要求：仪器须可靠接地； 2.1 安装环境：应具备良好的排气装置，仪器应放置于平稳的工作台上，不应受强烈震动、强电磁干扰和腐蚀性气体的腐蚀。 2.2 功能参数 2.2.1 分析原理：样品通过进样器，进入反应管，在富氧的条件下完全燃烧，通过载气吹到还原管中，NOx完全还原为氮气分子，经过净化后，进入TCD检测氮气含量，自动完成样品进样、落样、燃烧、净化、还原、检测的全过程； 2.2.2 燃烧炉温度不低于950℃（max 1300℃）； 2.2.3 最大进样量：固体不小于1 g，液体不小于1 mL； 2.2.4 检测范围不小于0.1～500 mg（N）；检测限小于0.01 mg（N）； 2.2.5检测回收率不低于99.5%；重现性（RSD）不大于0.5% （300 mg的 10% 氮含量样品时）； 2.2.6 分析时间不大于3-5 min； ★2.2.7 自动采集称量数据：仪器自动采集称量数据，具有可调节大小的同步显示窗口，无需人工输入，节省时间，并提供语音报数核验，避免人为操作误差； ★2.2.8 自动进样：要求120位进样器，实际可放置样品的孔位不低于119个，满足大的进样量自动分析要求； ★2.2.9 进样方式：采用气动进样，易耗损的部件少，气密性好，可靠性高，后期维修成本小； ★2.2.10 二级燃烧氧化：要求采用二级燃烧氧化，保证样品充分反应； 2.2.11 安全低电压：要求燃烧炉具有安全低电压，来确保整机的安全性能，避免用户在使用过程中发生触电危险； 2.2.12 超压隔离：应具有超压隔离功能，保护仪器和实验人员安全； 2.2.13 超温报警断电：要求当燃烧炉出现超温故障时，仪器及时报警和断电，保护实验人员和仪器的安全； 2.2.14 燃烧炉温度独立控制模块：要求炉温控制有独立的模块，来增强整机可靠性； ★2.2.15 二级气压稳定装置：要求气路系统内置二级气压稳定装置，以确保气路压力稳定可靠； ★2.2.16 载气：使用二氧化碳做载气，节约实验成本； 2.2.17 漏气检查：要求具备漏气检查功能，方便用户在更换耗材后进行仪器的气路检查，保证实验顺利进行； 2.2.18 气体流量及压力实时显示：要求实时显示气体流量及压力监测数据，直观体现仪器的运行状态； ★2.2.19 除水方式：要求使用电子冷凝器除水和化学除水相结合的方式，在去除水的影响的同时，还可以节省干燥剂的使用，节约成本； 2.2.20 TCD控温精度：要求TCD控温精度优于0.01℃，以保证检测器的可靠性和稳定性； 2.2.21 检测器热丝性能：要求检测器的热丝具有耐氧化性能，以确保载气意外停止时检测器不会损坏； 2.2.22 专家方法库：要求内置专家方法库，而且用户可以自行编辑保存实验方法，为用户提供最优的实验方案； 2.2.23 实验报告：要求对实验报告的格式、单位名称、单位标识（logo）等具有自定义功能，满足客户出具具有自己名称及标识的实验报告； 2.2.24 重复性数据处理：要求软件集成RSD计算功能，方便对实验结果的重复性进行计算； 2.2.25 校正方式：要求软件具有单点校正和多点校正，保证实验数据处理的准确性； 2.2.26 内部通讯方式：要求仪器内部使用总线通讯，当模块发生故障时可实时反馈到上位机系统，方便迅速排查故障； 2.2.27 工作状态指示： 要求具有工作状态光电指示功能，使用户可以直观的观察到仪器的工作状态，便捷直观； 2.2.28 自我诊断：要求仪器实时反馈压力值、炉温、检测器温度及检测器信号值，当仪器出现异常时，方便用户可以迅速找到发生故障的模块； 2.2.29 定周期维护检测：要求仪器具有耗材定周期维护检测功能，方便用户及时了解耗材消耗情况，及时更换耗材，防止由于耗材更换不及时导致的实验结果不准确和影响实验进度； 2.2.30 待机/唤醒功能： 要求仪器具有待机/唤醒功能，杜马斯定氮仪开机预热需要一定的时间才能稳定工作，增加了待机唤醒功能可以减少频繁的开关机造成的效率降低；而且待机状态还可以节省载气和减少仪器的功耗，节省成本； ★2.2.31 云服务：检测仪器通过网络或上位机连接到云端，能够实现测试数据、方法等上传下载和共享，实现仪器的在线诊断和系统的在线升级。 3 仪器配置 3.1 主机，1台； 3.2 120位自动进样器，1套； 3.3 样品处理系统，1套； 3.4 气路系统，1套； 3.5 TCD检测器，1套； 3.6 样品处理耗材，1批次（1000次分析）； 3.7 耗材更换工具，1套； 3.8 备用密封组件，1套; 3.9分析软件，1套。 | 套 | 1 | 是 |
| 3 | 形 态 分 析 仪 | 1 用途 通过与原子荧光分光光度计联用，根据被测元素物理性质和化学性质不同，实现对重金属无机化合物、有机化合物的分离、检测。 2 技术参数 2.1内置高压输液泵：串联式的双柱塞设计，经过精密计算的双凸轮，保证输液准确，液流稳定，优异的重现性。运用先进的溶剂压缩性补偿技术，通过优化参数能够减小泵的压力脉动，使压力脉动低于1％，提供更加平稳的液流； ★2.2石英消解装置：采用折返式流路设计，石英板与基板键合，石英破璃管不易破碎，提高紫外线的利用率，保证消解效果； ★2.3高效电子除水装置：采用特殊构造Peltier冷凝装置，对气液分离器直接接触式制冷，将氢化物中的水含量降到最低。冷凝装置具有超强除水能力，使气液分离效果更佳； ★2.4 采用专门为形态分析设计的卷流自排式气液分离器，磁力搅拌形成卷流，样品与还原剂混合更加充分，有效提高分析结果的重现性； 2.5全封闭式的废液瓶和试剂瓶，避免了酸气、废气的挥发； 2.6形态分析检出限（DL）： As（III）<0.04ng、DMA<0.08ng、MMA<0.08ng、As（V）<0.2ng、SeCys<0.3ng、Se（IV）<0.1ng、SeMet<2ng、Hg（II）<0.05ng、MeHg<0.05ng、EtHg<0.05ng、PhHg<0.1ng、Sb（III）<0.1ng 、Sb（v）<0.5ng； 2.7精密度（RSD）<5%； 2.8线性范围达到三个数量级； 2.9整个形态单元无蠕动泵，无泵管耗材； ★2.10能与采购单位现有的PF7-3原子荧光分光光度计进行联用。 3 仪器配置 3.1等度形态分析单元，1套； 3.2原子荧光形态分析软件，1套； 3.3 PRP-X100保护柱套装，1套； 3.4色谱柱PRP-X100，1套 ； 3.5 STC保护柱芯，1套； 3.6保护柱卡套，1套； 3.7C18色谱柱，1套； 3.8保护柱启动包，1套； 3.9附件，1套。 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 气 相 色 谱 仪 | 1用途： 用于挥发性及半挥发性有机化合物的定性及定量分析。 2 技术参数 2.1工作条件： 操作温度：10℃-40℃；相对湿度：5-95RH；工作电源：230V±10%。 2.2 气相色谱仪 2.2.1色谱性能：保留时间重现性: <0.008% or < 0.0008 min（十五烷程序升温条件测试验证）：峰面积重现性: < 1%RSD； 2.2.2扩展功能：4 通道设计，可安装三个进样口，三个气相检测器以及一个质谱检测器使实验室的性能发挥到极限； 2.2.3节气功能: 在不需要时减少气体流量，节省气体，从而降低成本。 2.3 主机 ★2.3.1 7.5寸全彩色触摸屏设计用户操作控制界面,支持13种语言，可通过触摸屏设定仪器参数，图标式显示，分析进度直观清晰； 2.3.2 电子流量控制（EFC）：完全 EFC控制,最多可至9种EFC 类型； 2.3.3 大气压力传感器补偿高度或环境变化； 2.3.4 加热区：可达到9个； 2.3.5 仪器可存储内部方法：＞50个 ； 2.3.6 可扩展多种进样口种类(分流/不分流进样口、PTV 程序升温进样口、COC 冷柱头进样口、闪蒸进样口、PWOC 填充柱/宽口径毛细管柱进样口等)。 2.4 柱温箱 2.4.1 超大高性能柱温箱设计，柱箱体积≥15.5dm³，可同时安装多个色谱柱； 2.4.2 操作温度：室温上+4℃~450℃； ★2.4.3 程序升温平台：≥21/22(阶/平台)； ★2.4.4 最大升温速率：全电压范围内135℃/min，柱温箱内插入附件后为160℃/min； 2.4.5 降温速度：柱温箱温度从400℃降至50℃，少于4.5min； 2.4.6 温度设置精度：0.01℃。 2.5 进样口选项（具有电子压力控制功能 EFC） 2.5.1 可安装三个进样口； 2.5.2 耐高压进样口设计，操作压力达150psi，节约样品分析时间，降低分析温度，增加色谱柱使用寿命； 2.5.3 EFC类型：4种进样口EFC类型； 2.5.4 压力控制：全量程范围内精度0.1%； 2.5.5 压力设定分辨率：0.001psi； 2.5.6 毛细管分流/不分流进样口； 2.5.6.1 采用上下双路分流放空设计，提高进样精度； 2.5.6.2 总流量：500 ml/min(N2/Ar)，1500ml/min(He/H2)； 2.5.6.3最高设定温度：450℃； 2.5.6.4分流比设定范围：1-10,000(依色谱柱类型而定)； 2.5.6.5 分流/不分流毛细管进样器惰性处理更加适合含S物质分析。 2.6 检测器选项 2.6.1最多可安装4个检测器（其中一个为单级质谱或三重四极杆质谱）； 2.6.2压力控制：电子流量控制（DEFC）或手动控制； ★2.6.3检测器的数据采集速率达到550 Hz。 2.6.4 电子捕获检测器 (ECD) ★2.6.4.1最高操作温度：420℃； 2.6.4.2检测限：7fg C/sec (Lindance)； 2.6.4.3线性动态范围：104 ； 2.6.4.4放射源：63Ni - 15 mCi (555 Mbq)。 2.6.5 脉冲火焰光度检测器（PFPD） 2.6.5.1光电倍增管：S /P模式； 2.6.5.2最高操作温度：450℃； 2.6.5.3检测限: S：1pg S/sec (S/P倍增管)；P：100fg P/sec(S/P倍增管)； 2.6.5.4线性动态范围: S: 103 、 P: 104 ； 2.6.5.5可以检测23种以上元素。 2.7自动进样器 2.7.1无需移动机座即可实现对两个独立的进样口进行自动进样； 2.7.2样品容量：≥100位； 2.7.3大体积溶剂洗瓶：2 x 120 mL； 2.7.4双进样口进样模式和重复进样模式； 2.7.5可自动添加内标； 2.7.6预设定进样针模式1ul，2ul，5ul，10ul，100ul，250ul。 2.8 化学工作站 2.8.1 通讯方式：通过TCP/IP网络连接，可实现远程诊断和全球通讯； 2.8.2 可控制气相色谱仪进行数据的采集和处理，以Windows系统为操作界面，可提供多种报告格式的选择。； 2.8.3 具备保留时间自动更新功能，用于自动校正和补偿系统偏差，确保检测结果的准确性和方法的连续性； 2.8.4 允许用户开发独特的计算模块，并与软件完全整合。 3 仪器配置 3.1气相色谱仪主机，1台；带EFC控制的惰性流路分流/不分流进样口2个； 3.2自动进样器（≥100位），1套； 3.3 带EFC控制的电子捕获检测器，1个； 3.4 带EFC控制的脉冲火焰光度检测器，1个； 3.5 化学工作站软件（中英文可选），1套； 3.6耗材：30m*0.32mm色谱柱2根；三合一过滤器（除水除氧除烃）1套；低流失进样垫50个；分流/不分流内衬管10个；密封O形圈（衬管用）20个；石墨压环50个；安装工具包1套。 3.7 品牌电脑1台，不低于下面配置:4G内存，500G硬盘，19寸液晶显示器，win7操作系统。 3.8 3.1-3.4为同一生产商生产。 | 套 | 1 | 是 |

B包：全自动脂肪测定仪等

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全 自 动 脂 肪 测 定 仪 | 1用途 1.1 可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质； 1.2 快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪； 1.3 可萃取土壤中的半挥发性有机化合物，如杀虫剂、除草剂等； 1.4 可萃取废水、污泥中油脂； 1.5可萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸版中的松香，皮革中的油脂等； 1.6 可为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理。 2 技术参数 2.1 工作条件： 2.2.1环境温度：（5～30）°C； 2.2.2相对湿度：不大于80%； 2.2.3自来水压力：0.1Mpa-1Mpa； 2.2.4供电电源：（220±22）V；（50±1）Hz； 2.2.5除地磁场外，无其它电磁场的干扰； 2.2 功能参数： 2.2.1测定范围：0-100%； 2.2.2一体式金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃-300℃； ★2.2.3加热杯体积：140mL； 2.2.4溶剂回收率：≥85%； 3.5测定样品重量：0.5g-15g； 2.2.6处理能力：6个/批； ★2.2.7测试时间：比传统方法缩短10-60%； 2.2.8全部有机溶剂均可使用，包括苯类、醚类、酮类等等，满足各种有机溶剂的使用条件； 2.2.9具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种方式可任意选择； 2.2.10内置专业的PID控温系统，控温精度：±1℃； ★2.2.11外置壁挂型控制器，方便灵活，简单快捷；竖屏面板，安卓风格界面，操作简约且人性化； 2.2.12可自动实现萃取、淋洗、溶剂回收和预干燥四大功能； 2.2.13预设常用试剂选项，重复实验一键轻松搞定； 2.2.14仪器异常实时监控系统配合乙醚泄露报警，时刻确保实验的顺利进行与人员安全； 2.2.15整体嵌入式金属加热，升温更快，效率更高，功耗更低；陶瓷纤维隔热，具有隔热和保温双重作用； 2.2.16全覆PTFE溶剂杯，增加防腐性，便于清洗； 2.2.17采用一键开始与暂停操作，实验过程掌控灵活； 2.2.18进出水路温度监控与流量控制，配合冷凝水有无实时监测，保证实验的基础上节约资源，更环保； ★2.2.19采用全四氟硬密封，保证溶剂通用性的同时避免有机溶剂泄露； ★2.2.20主机产品操作软件权属清晰。 3 仪器配置 3.1 全自动脂肪测定仪主机1台； 3.2 玻璃溶剂杯6个，铝质溶剂杯6个； 3.3 外置操控系统1套，DB9数据线（打印机）1根，DB15数据线（控制系统）1根； 3.4 进水管1根，硅胶管（φ5*φ10）2m，硅胶管（φ8*φ12）2m，滤纸筒托架6个，密封垫片12个，滤纸筒6个； 3.5 外置打印机1台，电源线1根，说明书1份，合格证1张，保险丝2个。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 全 自 动 电 位 滴 定 仪 | 1 用途 主要可适用实验方法： 1.1酸碱滴定，例如：草酸（水相/非水相）含量； 1.2氧化还原滴定，例如：碘值、铁（II）、溶解氧含量； 1.3沉淀滴定，例如：氯化物含量； 1.4络合滴定，例如：钙含量。 2 技术参数 ★2.1 多通道模块化组合，可组合多个加液单元;支持4个加液单元同时工作，标配2个通道，最多可拓展6个通道; 2.2 加液标准滴定管3种规格任意选择，实验应用更有针对性;5ML/10ML/25ML可选; 2.3 独有内置式加液单元，多重保障试剂溢出危险;操作人员危险性降到最低; 2.4 多重自检功能，简化操作过程，避免误操作; 2.5 强大的应用编辑功能，用户可根据实验生成专用滴定模式并存储，下次一键调阅； 2.6 最全的通讯输出功能，网络接口/USB接口，具有网络CAN总线通讯功能； ★2.7 可外接16位自动进样器，多任务操作更简单； ★2.8 MV测量范围：-2000.0MV～+2000.0MV； ★2.9 MV测量：分辨率0.1MV，精度0.1MV； ★2.10 pH测量范围：-14.000PH～+14.000PH； ★2.11 pH测量：分辨率0.001PH ，精度0.003PH； 2.12 温度测温范围：0～100℃； 2.13 温度测量精度：±0.1℃； 2.14 通讯方式：2个USB、232串口、以太网； ★2.15 最多滴定模块数量：4； ★2.16 同时加液模块数量：4； 2.17 滴定管规格：5ml 10ml 25ml； ★2.18 滴定管的分辨率：1/40,000； ★2.19 滴定管补液时间：18秒（100％充液速度）； 2.20 终端控制：PC； 2.21 电极接口类型：mv/pH测量电极；接口，参比电极接口，PT1000温度电极接； 2.22 进样器样品个数：16个。 3 仪器配置 3.1全自动电位滴定仪主机（组合2套滴定管系统），1套； 3.2 独立进样台，配玻璃上搅拌系统，1套； ★3.3 16位自动进样器，1套； 3.4 进口PH非水复合电极/ PH复合电极，1根；进口复合银电极，1根；进口复合氧化还原电极，1根；复合氟离子电极，1根；复合钙离子电极，1根；电极连接线（进口），1根； 3.4 WIFI模块，1套；分析软件 ，1套； 3.5 品牌笔记本电脑1台，配置不低于4G内存、500G硬盘、13寸显示器、i3处理器、win7。 3.6 仪器操作手册和维护手册，1套。 | 套 | 1 | 是 |
| 3 | 全 自 动 消 解 仪 | 1.用途： 用于各种样品的全自动湿法消解（全自动添加试剂，自动混匀，自动升降，自动程序升温消解，自动赶酸，自动定容等）。 2.技术参数: 2.1加热模块 2.1.1控温范围：室温～230℃； 2.1.2控温方式：智能PID控制；控温精度：±0.1℃； 2.1.3样品位数：60位×50mL；环绕式石墨加热主体，表面喷涂特氟龙处理；同时具有两个独立的30位石墨加热块，可设置不同温度消解不同样品； 2.1.4消解过程可实现20级以上程序升温；升温速率可设，利于消解控制； 2.1.5用户可使用手机或办公室电脑通过实验室局域网查看消解温度、消解时间等系统状态和消解进程 2.2全自动试剂添加系统 ★2.2.1试剂通道：不小于8，可支持自动切换不小于8种消解试剂； 2.2.2试剂添加速度：2mL/s，加液速度可调；加液精度：优于1%； 2.2.3试剂添加使用高精度蠕动泵，试剂输送管路均为PFA材质，所有通道均可安全操作各种腐蚀性试剂（包括氢氟酸）； 2.2.4XY轴全方位移动机械臂，机械臂传动丝杆，定位精准，无皮带耗材设计具有超长的使用寿命； 2.2.5加液管倾斜设计，试剂沿消解管壁流下有效减少粉末样品在管壁的粘附，同时避免试剂和样品喷溅。 2.3全自动升降振荡系统 2.3.1全自动振荡摇匀功能，通过机械马达振荡系统和消解管架实现消解试剂和样品的混匀，整个混匀过程中样品与外部无接触，避免引入污染和样品间交叉污染；可同时对60个消解管进行混匀，工作效率更高； 2.3.2振荡摇匀功率连续可调，振荡时间可设；多种摇匀模式可选； 2.3.3双模块设计：两个模块可运行完全独立的消解程序，可实现独立升降、摇匀、加酸、不同温度消解、赶酸、定容等； 2.3.4自动升降功能，在加酸前和赶酸完毕后消解管架自动升起使消解管脱离加热模块；可设定消解管提升加酸冷却时间，保证加酸过程安全性。 2.4自动样品定容系统 样品消解赶酸后，在室温下定容，通过微距低功率超声传感器测量消解管中样品体积，由高精度蠕动泵定容样品至指定体积（10～50mL）；定容精度：优于1％。 2.5自动酸气排放系统 2.5.1仪器自带全自动酸气排放系统，无需置于通风橱内使用。将酸气封闭在酸气排放系统内，避免将整机放入通风橱时对电子元件的损害； ★2.5.2更优化的酸气排放系统设计，在消解过程中持续净化进入系统的空气，并可设定两个等级的风量。 2.6智能控制软件 2.6.1电脑PC机控制，功能强大；控制软件可进行中英文轻松切换；软件主界面可实现≥8个试剂通道通道试剂剩余量报警功能，废液瓶满预警功能，报警限量均可由用户自定义； ★2.6.2远程监控系统：远程监控系统可以同时监控全自动消解仪和采购单位现有的SeplineS4全自动固相萃取仪。用户可以在实验室外（办公室或其它场所）通过手机或其它远程控制终端实现对有机、无机前处理实验过程实时状态和实验步骤监控，随时掌握实验进程，可实现远程紧急停机操作； 2.6.3可随意设定和存储消解及其它前处理步骤，满足不同项目的消解要求。调取方法后随时修改样品数量和位置，无需重新编辑方法，软硬件发生联机故障时自动切断加热，避免样品蒸干； 2.6.4可自动生成消解过程实验报告。 3仪器配置要求 3.1全自动石墨消解仪主机1台，包括两套独立的石墨加热模块，≥8试剂通道加液定容系统，双模块升降摇匀模块； 3.2自动酸气排放系统1套，具有HEPA净化功能； 3.3聚丙烯材质排风管 5m； 3.4HEPA级别过滤净化网 1套； 3.5消解管支架（30位×2个）； 3.6聚四氟乙烯试剂瓶盖≥8个； 3.7聚四氟乙烯消解管1套（60个）； 3.8聚丙烯消解管1套（60个）； 3.9智能控制软件1套； 3.10远程监控系统软件 1套； 3.11品牌笔记本电脑、1台，配置不低于4G内存、500G硬盘、13寸显示器、i3处理器、win7。 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 全 自 动 微 生 物 检 测 系 统 | 1 用途 1.1应用范围： 可应用于卫生疾控、环保、农业、市政水务、水文水利、农村饮水、渔业水产、饮料企业及企业生产用水等等，可检测总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、肠球菌等微生物。 1.2 工作原理： 采用酶底物测试方法，基于聚合物光学传感器，通过建构在每个检测套筒盒中的聚合物光学分区来实现，每个检测套筒都包含一定量的特定培养基，为水样中的目标细菌提供养料，当某种菌类开始繁殖时，产生一种特殊的酶与套筒检测盒中的专有化学培养基发生反应，使培养基释放出荧光分子。这些荧光分子作为指示剂快速地从水样移动到套筒检测内的集合物光学传感器中。由系统中的紫外光学检测单元来实现自动化检测。 2 技术参数 2.1多个样品同时检测：系统拥有不少于4个独立控温区，可根据用户需求，在测试过程中，随时添加样品； ★2.2测量范围宽，样品无需稀释。CCA套筒可同时定量、定性检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌两种目标细菌。FCA可定量、定性检测耐热大肠菌群； ★2.3 2-18或2-24小时（可选）实时检测以及预警功能：最快2小时获得定量检测结果，并以电子邮件等方式发出通知，提前预警降低危害； 2.4该系统可单独自动完成培养、测试、结果判断、发送报告等工作； ★2.5独特的“聚合物光学分区”测试技术，使光学信号不受水样的颜色或浊度影响； ★2.6“红绿灯”模式：红色代表阳性结果、绿色代表阴性结果、琥珀色代表测试进行中； 2.7智能自动化设计，操作简便，无需专业人员操作，仪器自动判读，并将测试结果发送给多个联系人； 2.8测试原理：拥有的聚合物光学分区测试技术，可感测目标有机物酶活性的荧光指示剂，被检水样不受浊度、色度的影响； 2.9微生物种类：大肠埃希氏菌（葡萄糖醛酸酶）、 总大肠菌群（半乳糖苷酶）、 耐热大肠菌群等； 2.10样品数量：可同时或顺序测试16个样品； 2.11测量范围：1～108CFU/100ml（无需稀释水样）； 2.12检出限：1CFU； 2.13进样量：100ml； 2.14温度范围：20～50°C； 2.15控温精度：± 0.2°C； 2.16检测时间:2-24h可选 2.17显示方式：7英寸前置触摸屏控制与显示（独立的操作系统，无需额外配备电脑等设备）； 2.18通讯接口：USB接口（可连接鼠标、键盘和U盘等）、以太网口； 2.19电源：220VAC。 3 仪器配置 3.1主机，1台（16位检测器）； 3.2标定套筒，1个； 3.3电源线1根，测试套筒12个，触屏笔1个，清洁棉纸 1包，说明书 1份，装箱单1份。 | 套 | 1 | 是 |

C包：液相色谱三重四极杆质谱联用仪等

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液 相 色 谱 三 重 四 极 杆 质 谱 联 用 仪 | 1 用途 食品检测、环境分析、毒理学检测和药物 代谢动力学等项目的定量定性分析研究。（比 如：食品、粮食、油料、饲料中的农药残留、 兽药残留、食品非法添加剂等未知物定性定量 分析以及食品中超痕量药物残留及化学污染物 测定；或者用于农副产品、食品、植物、动物 组织、水产品、环境等样品中农药、兽药、食 品添加剂、生物毒素等的化学污染物定性定量 分析。 2 技术参数 2.1 工作条件 2.1.1 工作电源电压: 220～240V； 2.1.2 工作环境温度: 15～30℃； 2.1.3 工作环境相对湿度: 20～80%。 2.2 二维液相色谱仪部分 2.2.1 UPLC部分 2.2.1.1溶剂输送系统： ★2.2.1.1.1不低于双二元液相泵系统； 2.2.1.1.2流速范围：0.001ml-7ml/min； 2.2.1.1.3流速准确度≤1%； ★2.2.1.1.4流速精度：≤0.065% RSD； 2.2.1.1.5操作压力：≥1000bar； 2.2.1.1.6系统死体积：≤120uL， 2.2.1.2 在线真空脱气机：1个； 2.2.1.3 液相多功能自动进样器：1个； 2.2.1.3.1进样量范围：1-100uL； 2.2.1.3.2进样精度：<0.25% RSD； 2.2.1.3.3样品容量：≥ 110 位（2ml样品瓶）； 2.2.1.3.4样品残留量：小于0.003%； 2.2.1.4 柱温箱：1个，温度控制范围：5 ℃–110 ℃。 2.3 三重四极杆质谱仪部分 2.3.1 离子源：配备ESI 源和APCI源； 2.3.1.1具有真空隔层功能的加热电喷雾离子源和APCI离子源均可以承受更高的流速，更有效的分析热不稳定化合物； ★2.3.1.2 离子源气化温度：≥700℃； 2.3.1.2固定90°角垂直喷雾；大排空口设计的离子源具有主动排空功能； ★2.3.1.3 离子传输系统：具有至少一个离子漏斗的质量传输系统； 2.3.2 四极杆质量分析器和碰撞室： ★2.3.2.1 碰撞池：≥150°弯曲大体积碰撞池，切线消除干扰； 2.3.2.2 四极杆调制频率≥2.7MHz； 2.3.3 真空系统： 2.3.3.1 前级泵：40m³/h； ★2.3.3.2分子涡轮泵：≥700 L/s； 2.3.4 检测器： 2.3.4.1数字式检测器，可选自动调节优化检测器放大倍数；一次分析测定中可以完成从ppt到ppm含量的分析，达到7个数量级的动态线性范围； 2.3.4.2离子弯曲进入检测器系统，提高灵敏度； 2.3.4 进样系统： 2.3.4.1注射泵：手持型注射泵； 2.3.4.2 转换阀：整合的六通阀，软件控制自动流路切换，防止盐类或后洗脱馏分进入质谱。 2.3.5 技术指标 2.3.5.1扫描模式：Q1或Q3全扫描，母离子扫描，子离子扫描，中性丢失/加合扫描，选择离子监测，多反应监测； 2.3.5.2灵敏度：ESI MRM：利血平1pg，S/N≥500,000:1，利血平50 fg，信噪比≥7500:1； 2.3.5.3扫描速度：≥19,000 Da/s； 2.3.5.4 质量范围（m/z）：10-1200 Da； 2.3.5.5 最小驻留时间：1ms； 2.3.5.6 MRM最大采集速度：≥500MRM/s； 2.3.5.7分辨率：1.0-2Da可调； 2.3.5.8质量轴稳定性：24小时质量数偏<±0.1Da。 2.4 数据系统 2.4.1 进行数据采集、数据处理、出具报告；并配有基于化合物筛查或者类似功能的MRM数据库；数据处理实现基于异变的数据浏览功能。可与各种主流品牌HPLC包括超高效快速液相色谱UHPLC联用，软件设置参数并控制整套LC-MS系统。 2.4.2 计算机基本配置：2.66GHz的双核处理器，12GB内存，2T GB硬盘， R/W DVD-ROM刻录光驱，22” 液晶显示屏；Windows™ 7 64位 操作系统。 ★2.4.3 分子式结构式推测系统：根据智能分子式推测软件推测化合物分子式，在线整合了几乎所有最常用的小分子数据，免费搜索数据库(十万种有机、化工领域化合物)、metlin数据库（药物及代谢物为主,约2万多种）和HMBO数据库（1800多种内源性代谢物）等等，将分子式转化为可能的化合物结构。 3 仪器配置 3.1二维液相色谱仪，1套（含二维液相高压泵，脱气机，多功能自动进样，柱温箱）； 3.2三重四极杆质谱仪，1台（APCI和ESI离子源各1个）； 3.3品牌电脑1台，配置不低于2.66GHz的双核处理器，12GB内存，2T GB硬盘， R/W DVD-ROM刻录光驱，22” 液晶显示屏；Windows™ 7 64位 操作系统； 3.4 消耗品：色谱柱2根，泵油，离子源进样针，工作站系统软件1套。 | 套 | 1 | 是 |
| 2 | 自 动 顶 空 进 样 器 | 1 技术参数 1.1样品容量：40个样品位的样品盘； 1.2顶空瓶体积：20ml； ★1.3样品恒温器容量度：15位； 1.4传输线长度：1m； 1.5进样方法：静态-动态补偿； 1.6进样量：参数设定—时间控制； 1.7操作模式：气体置换(Purge mode)，恒定模式(Constant mode)，渐进模式(Progressive mode)，多次提取模式(MHE mode)。 1.8控制：高压进样—参数设定(选配)，触摸屏操作、密码保护，可保存10个方法。 ★1.9自动顶空进样器能与采购单位现有的SCION TQ气相色谱串联四级杆质谱联用仪进行联用。 1.10有故障报警功能。 1.11温度范围：恒温器：40-180℃，提取温度：40-210℃，传输温度：40-210℃。 1.12运行环境温度：5-32℃，运行环境湿度：5%-95%RH； 1.13标准相对偏差：RSD≤1.5 %（气相色谱仪必须更好的稳定性）使用样品0.4%乙醇水溶液(N=10)。 2 仪器配置 2.1自动自动自动顶空进样器，1台； 2.2加热传输线，1根； 2.3样品瓶（含瓶垫、铝盖），100个。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 二 氧 化 硫 测 定 仪 | 1 用途 本仪器适合食品中二氧化硫残留量检测 ，符合《GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》。 2 技术参数 2.1 使用条件 2.1.1 额定功率：1.3KW； 2.1.2 输入电压：220 VAC ±10% 50Hz； 2.1.3 冷凝水压：＞0.15Mpa； 2.1.4 冷凝水温：≤20℃； 2.1.5 环境温度：10℃-35℃。 2.2 功能参数 ★2.2.1 仪器自动完成加热、加液、蒸馏、接收、冷却、淋洗、氮吹、磁力搅拌等功能，完全替代传统玻璃装置； ★2.2.2 高精度加液泵自动完成接收液、蒸馏水、盐酸溶液的自动加注工作，避免人工加注引起的危险和误差； 2.2.3 内置校准功能，可随时对稀释水、接收液、盐酸溶液、淋洗水进行校准； 2.2.4 手动自动双模式任意切换添加稀释液，满足实验需要； 2.2.5 可任意设置蒸馏时间，蒸馏结束自动报警； ★2.2.6 自动淋洗控制系统，实现智能化的出液管路淋洗，使测量精度更高； 2.2.7 磁力搅拌系统自动对接收液进行搅拌，可根据实验情况实时调节搅拌速度，保证样品全部吸收； 2.2.8 仪器内置氮吹装置、氮气通路，增加流量控制阀，并实时显示和调节氮气流量； 2.2.9 消化管周边设施智能化设计，包含了对于安全的防护设计以及消化管不在位提示功能； 2.2.10 紧急停止操作功能满足不时之需； 2.2.11 故障自动检测及声光报警系统智能化设计； 2.2.12 流量传感器的应用，使冷凝水状态的检测更最准确； 2.2.13 加热管温度实时监测，确保实验过程安全可靠； ★2.2.14 根据用户的设置，自动进行蒸馏，达到用户设定设置值自动停止，无需人工值守，提升实验效率； 2.2.15 测定样品量：固体≤10克/样品，液体≤20毫升/样品； ★2.2.16 测定范围：0.1-45毫克； 2.2.17 测定速度：5-10分钟/样品； 2.2.18 回收率：≥99.5％； 2.2.19 重复率：平均值相对误差<0.5%； 2.2.20 搅拌方式:磁力搅拌，正反可调； ★2.2.21 搅拌速度范围：15-1200rpm； 2.2.22 显示方式: 4.3英寸高分辨率彩色液晶显示屏； 2.2.23 蒸馏时间：0-90分钟。 3 仪器配置 3.1二氧化硫残测定仪主机1台； 3.2消化管10只； 3.3电源线1根； 3.4储液桶3个、进气管1根、进水管1根、排液管1根、废液接收槽1副、扎带10根、消化管架1个、搅拌珠2只； 3.5产品使用说明书1本、产品合格证1份、产品装箱清单1份。 | 套 | 1 | 是 |

二、其它要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、投标人应就该项目每包完整投标，否则为无效投标。

4、投标人须对照节能产品政府采购清单，如果本次采购的产品属于强制采购范围的（国办发[2007]51号文），投标文件中须提供所投产品属于强制采购产品有效的证明材料且加盖投标单位公章，否则为无效投标。

采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。（招标文件中未列明本次采购的产品在节能清单之外采购的，均属于强制采购范围）

5、强制性产品认证

投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：

“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章的原件。

6、进口产品：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

6.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

6.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

7、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

8、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。

10、投标人须明确维修点地址、负责人、联系人和联系电话，维修点具备什么样的维修能力等详细资料。

11、本项目为交钥匙工程（包括设备、材料、元件等购置、安装调试、验收、与其它施工单位协作所产生的费用等）。

12、付款方式（不响应者为无效投标）

与中标方签订合同，完成安装、调试、人员培训，验收合格后支付95%，验收合格一年后无质量问题支付5%。

13、预算金额：A包133.5万元、B包82.5万元、C包270万元，超出者为无效投标。

14、验收要求

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

15、本项目招标文件中加◆项为不允许偏离的实质性要求和条件，无加◆的视为不允许负偏离。（如果有的话）

16、本次采购清单中C包序号1－3产品采购人要求是进口产品，并报财政监管部门备案批准。

17、采购标的的其他技术、服务等要求

（1）本次采购的液相色谱三重四极杆质谱联用仪允许进口产品。

（2）投标文件中须必须提供液相色谱三重四极杆质谱联用仪产品制造商针对本项目的授权书原件，否则为无效投标。

（3）售后技术服务和培训

①安装：接到用户安装要求电话后，一周内到采购方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常；②产品制造商工程师到现场为采购方免费培训2名以上技术人员，直至完全能独立操作仪器；③保修：整机自安装验收合格后免费保修一年。④仪器设备出现故障时，供货方得到通知8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内提出解决方案；⑤全自动消解仪和气相色谱仪需提供不少于2人次的异地高阶培训，液相色谱三重四极杆质谱联用仪需提供2次系统现场培训（不少于5天），提供不少于4人次的异地高阶质谱培训。

第三部分 特别提示

1、资格性审查要求

1.1按照“第九部分　投标文件（一）”提供相关证明文件及材料，否则为无效投标。

1.2供应商信用信息

1.2.1投标人信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间至资格性审查结束。

1.2.2投标人信用信息查询渠道、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库[2016]125 号)的规定，通过“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单” 和中国政府采购网站（ www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”等渠道查询相关供应商信用记录。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。

1.2.3投标人信用信息查询使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，拒绝其参加政府采购活动。（本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况）

2、如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在公告期限截止之日起七个工作日内，通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑（符合财政部94号令要求），如未提出，视为全面接受。

3、在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

4、在投标截止时间前提交A包26000元、B包16000元、C包54000元的投标保证金。

5、投标文件属下列情况之一的为无效投标

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不符合资格性审查要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6属于招标文件“其它要求”中无效投标条款情形的；

5.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.8.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.9投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.10投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.10.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.10.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.10.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.10.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.11法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标人在接到中标通知时，须向许昌市政府采购中心发送投标报价及分项报价（如果货物需求中有分项的话）一览表电子档，并同时通知评标部，联系电话:0374-2116086,邮箱：xcylcg8037@163.com。

7、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），否则取消其中标资格。

8、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。

本项目采购单位不允许分包。

9、本项目投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

10、单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动。

11、各供应商在报价时，应充分考虑供货及售后服务所发生的费用，如果中标，不得再以任何理由要求追加费用。

12、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

13、采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对开标、评标过程实施监督的，须向采购代理机构出具授权函（对评标过程实施监督的须进入五楼电子监督室），且不得超过2人。

14、招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：中国政府采购网、河南省政府采购网、许昌市政府采购网、许昌市人民政府综合门户网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）。

15、招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

16、投标文件（一）和投标文件（二）均为投标文件组成部分，应按照本招标文件要求分别提交。

17、投标文件（一）没有明确要求是复印件的均为原件。

18、 退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

18.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

18.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

19、本招标文件的最终解释权归许昌市政府采购中心（以下简称中心）所有。

- 第四部分 投标人须知

A 说明和释义

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件最终解释权归中心所有。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同。

2.2招标文件技术参数（需求）中所称的“大于等于”、“小于等于”，“等于”为最低要求。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1符合本招标文件要求。

3.2以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.3遵守中华人民共和国法律、法规和相关规定。

4.投标费用

投标人应自行承担参加投标活动有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

B 招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明采购所需的货物或服务，以及招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1.1投标邀请；

5.1.2货物需求及其它要求；

5.1.3特别提示；

5.1.4投标人须知；

5.1.5合同一般条款；

5.1.6合同特殊条款（针对该项目双方约定的主要内容）；

5.1.7合同样本；

5.1.8投标文件（一）；

5.1.9投标文件（二）。

5.2招标文件以中文编制。

5.3投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清或者修改

6.1如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，依照“特别提示”进行。

6.2招标人可主动地或依据投标人要求对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，有可能会出现变更信息，请下载招标文件的投标人自行关注，否则自行承担相应责任。

C 投标文件的编写和说明

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

7.投标文件书写、计量单位使用等

7.1投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往的信件，应以中文书写。

7.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位 （国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

8.投标文件的组成及装订

8.1由投标文件（一）和投标文件（二）组成。

8.2提供的投标文件及相关资料必须符合国家的法律、法规及有关政策规定。

8.3投标文件的装订

8.3.1投标文件（一）和投标文件（二）分别装订。

8.3.2投标文件正本和副本分别装订。

8.3.3投标文件（一）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目资格性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

8.3.4投标文件（二）：以A4幅面装订成册，编排目录和连续页码，并在封面上标明：正本、副本、　　项目符合性投标文件、项目编号、投标单位名称、日期等字样。

9.投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件（一）和投标文件（二）格式填写，投标人认为需加以说明的其它内容可列备注栏。

10.投标报价

10.1投标报价为目的地的人民币交货价（含税、运杂费、设备调试费等）。

10.2投标人对每种项目只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。

11.投标货币

均以人民币报价。

12.投标人资格的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.投标有效期

13.1投标文件从开标之日起，投标有效期为60天，特殊招标项目在 “货物需求”部分另行规定。

13.2招标人要求投标人延长投标有效期的，应以书面形式提出。投标人拒绝延长的，其投标保证金按要求退还；同意延长的，应书面同意。投标有效期的延长期内，有关退还和不予退还投标保证金的规定继续有效。

14.投标保证金

14.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

14.2投标人按要求提交A包26000元、B包16000元、C包54000元的投标保证金。

14.3投标保证金用于保护本次招标人免受投标人的行为而引起的风险。

14.4 提交投标保证金

14.4.1投标保证金缴纳方式：

投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。

保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。

14.4.2投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。

14.4.3每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，要一次足额缴纳并成功绑定。

14.4.4 提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。

14.4.5投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

14.5 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

14.5.1自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

14.5.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

14.6 特殊情况处理

14.6.1投标人投标过程中因账户信息发生变化，不能原帐户返还投标保证金的，投标人须提供相关证明资料，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。

14.6.2因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

14.7 发生以下情况投标保证金不予退还：

14.7.1供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

14.7.2 供应商在投标文件中提供虚假材料的；

14.7.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，不与采购人签订合同的；

14.7.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

14.7.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

15.投标文件的份数和签署

15.1投标文件（一）

15.1.1投标人应提交一份正本和二份副本投标文件。

15.1.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.1.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

15.2投标文件（二）

15.2.1投标人应提交一份正本和五份副本投标文件。

15.2.2投标文件正本和副本由法人或法人授权的投标人代表在规定处签字（有特殊要求的按要求执行）。

15.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人员进行签字并加盖投标单位公章。

- D 投标文件的递交

16.投标文件的密封

投标人应将“投标文件（一）”和“投标文件（二）”用非透明材料密封。

17.递交投标文件的截止时间

17.1必须在投标截止时间之前在开标现场送至招标人。

17.2因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。

18.迟交的投标文件

招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

19.投标文件的补充、修改或者撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，并标明“补充、修改”字样。

19.2补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

E 开标和评标

20.开标

20.1招标人将在招标文件规定的时间和地点进行。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.资格性审查

开标结束后，采购人在开标现场或指定地点依法依规对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.组建评标委员会

招标人将根据该项目的性质和特点依法依规组建评标委员会。

23.符合性审查

23.1符合性审查在评标现场依法依规进行。

23.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

24.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

25.投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

27.评标原则、评标办法及评分标准

27.1对所有投标人的投标文件均采用相同的程序和标准进行。

27.2本次评标按下列程序排序供应商名单。

27.2.1评委会将对实质性响应的投标文件按照评分细则进行评判和打分。

27.2.2各评委打分汇总排出名次。

27.3评分办法及评分标准（见第五部分　评分办法及评分标准）

28.保密

28.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

- F 授予合同

29.定标原则

29.1 招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.2招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.中标公告、发出中标通知书

招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

31.合同协议书的签署

31.1 中标方按中标通知书指定的时间、地点与采购人按指定的协议书格式签订合同协议书。

31.2中标通知书、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件，均为签订合同协议书的依据。

- 第五部分　评分办法及评分标准

一、本项目采用综合评分法

| 分值构成 | 价格分值：30分 商务部分：5分 技术部分：65分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |  |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。 |  | 30分 |  |
| 二、商务部分（满分5分） |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |  |
| 信誉 |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  | 2分 |  |
| 投标文件的规范程度 |  | 1、投标文件格式和内容严格按照招标文件要求编制，装订规范、文字清晰、所提供资料准确完整，3分，否则不得分； 2、投标文件无目录页码，内容有明显的文字错误，编排顺序混乱不得分。 |  | 3分 |  |
| 三、技术部分（满分65分） |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  | 1、投标人所投产品主要（标记★）技术规格及主要参数满足招标文件要求的，得20分，否则不得分；投标人所投产品一般（非标记★）技术规格及主要参数满足招标文件要求的，得20分，否则不得分；如果投标方所投产品优于招标文件中主要（标记★）技术规格及主要参数的，有一项得2分，最高得10分；投标文件中提供产品制造商发布的产品彩页原件和产品制造商提供的产品详细技术参数证明书原件，均需加盖产品制造商公章（彩页和证明书须装订在投标文件正本内），否则不得分。 2、A包投标文件中提供全自动凯氏定氮仪、杜马斯定氮仪、形态分析仪、气相色谱仪全部四个产品的产品制造商针对本项目授权书原件的，B包投标文件中提供全自动脂肪测定仪、全自动电位滴定仪、全自动消解仪、全自动微生物检测系统全部四个产品的产品制造商针对本项目授权书原件的，C包投标文件中提供液相色谱三重四极杆质谱联用仪、二氧化硫测定仪两个产品的产品制造商针对本项目授权书原件的，得10分，提供部分产品或不提供的不得分。 |  | 60分 |
| 售后服务承诺 |  |  | 1、满足本文件售后技术服务及培训要求的，得2分； 2、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于12小时，维修和更换时间小于24小时，得2分； 4、具有明确的培训内容、计划合理、全面，得1分。 |  | 5分 |

二、各投标人的最终得分：评标委员会成员对上述各项分别打分、汇总后的算术平均值，采用四舍五入法，保留小数点后二位。

三、本评分办法中的各种有效证明材料，投标人必须在投标文件中提供完整的复印件，且在评标时须同时提供与复印件一致的原件(投标人如为经销商，涉及生产厂家的加分因素，须同时提供原件或加盖生产厂家公章的复印件)，否则不得分。

四、本评分办法中涉及提供人员相关情况的，均须同时提供投标截止时间前三个月内任何一个月本单位为其缴纳社会保险的证明材料，否则不得分。

五、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的要求：对小型和微型企业产品的价格给予 6%～10%的扣除；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除；用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：对小型企业产品的价格给予 6%的扣除；对微型企业产品的价格给予 6%的扣除；给予联合体2%的价格扣除。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章，同时提供《中小企业声明函》）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位须提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

六、根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」185号）的规定，投标产品属于节能产品政府采购清单内产品的，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

七、根据《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库「2006」90号的规定，投标产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

八、投标产品如果同时列入环境标志产品政府采购清单和节能产品政府采购清单的，应当优先于只列入其中一个清单的产品。（投标文件中须提供有效的证明材料且加盖投标人公章）

九、相同品牌投标人的认定及中标候选人的问题

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

第六部分 合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方 （简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 第七部分 合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 第八部分 合同书 （参考样本）

合同编号：

供方：                                  需方：

供、需双方根据   年  月  日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名 称 | 规格及型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式： 年 月 日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：设备到货经验收合格后付总价的   %，剩余    %满一年无质量问题一次付清。

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式　份，供需双方各一份、相关部门　份。

供方：                              需方：

地址：                              地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

税务登记证号：                      签定时间：

第九部分　投标文件（一）

（供应商资格性证明文件）

- 附件1

- 相关证明文件

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1、企业法人营业执照或营业执照副本复印件。（企业投标提供）

2、事业单位法人证书副本复印件。（事业单位投标提供）

3、个体工商户营业执照复印件。（个体工商户投标提供）

4、执业许可证复印件。（非专业服务机构投标提供）

5、自然人身份证复印件。（自然人投标提供）

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1、财务报告相关材料

（1）上一年度的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。）

（2）银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

（3）提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，不再提供（1）、（2）相关材料，但须提供：担保机构出具的投标担保函复印件和财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件。

2、供应商缴纳税和社会保障资金的证明材料

（1）税务登记证副本复印件和投标截止时间前三个月内任何一个月供应商缴纳税收的凭据复印件。

（2）投标截止时间前三个月内任何一个月投标人缴纳社会保险的凭据复印件。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

三、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

本项目采购单位不需要投标人提供相关证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、“供应商资格要求”中要求的相关证件（如果“供应商资格要求”中有要求的话）复印件

六、法定代表人身份证复印件

七、代理人身份证复印件

- 附件2

- 投标保证金

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

- 附件3

- 法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：   性别：  年龄： 职务：   系   （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

年    月   日

- 附件4

- 法 人 授 权 书

本人　（法人姓名）系　（投标单位名称）的法定代表人，现委托　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　年 月　日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标单位：          　　　　　（盖单位公章）

法定代表人：　　　　（签字）　身份证号：

委托代理人：　　　　（签字）　身份证号：

年    月   日

- 附件5

- 关于资格的声明函

许昌市政府采购中心：

关于贵方项目编号为ZFCG-G2018  号       项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供采购项目一览表中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确和真实的。

1、供应商资格性证明文件

2、本投标自开标日起有效期为　天。

3、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将不予退还。

4、本签字人确认提交的上述文件是真实的、准确的。

我方理解：本项目招标人，对资格审查所做的决定，对任何投标者不承担任何责任，也无义务将其决定的原因通知投标人。

单位名称：（签章）                  法定代表人（签字）：

地址：                             邮政编码：

签字人姓名、职务（印刷体）：        签字：

电话：                             传真：

日期：

- 第十部分 投标文件（二）

- （供应商符合性证明文件）

- 附件1

- 开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

注：交货期指最终交货时间（日历天）。工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

- 附件2

- 投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：    年    月    日

- 附件3

- 投标偏离表

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 招标文件 要求数据 | 投标数据 | 偏 离 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

附件4

- 技术方案或售后服务承诺

- 附件5

- 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函（投标人属于该类型的提供,否则不提供）

（一）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函，并附其它相关证明材料复印件（原件备查）；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责，不需提供其它相关证明材料。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（原件备查）。

- 附件6

- 所投产品符合国家强制性要求承诺函

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求

（如CCC认证，格式自拟）

- 附件7

- 其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

- 附件8

- 投 　标　 书

致：许昌市政府采购中心

根据贵方项目编号为ZFCG-G　号的招标采购邀请，签字代表    （全名、职务）经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本　份，并对之负法律责任。

（1）开标一览表

（2）投标分项报价一览表

（3）投标偏离表

（4）技术方案或售后服务承诺（根据本招标文件要求列报）

（5）中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函及相关证明材料复印件（如果招标文件中有要求的话）

（6）所投产品符合国家强制性要求承诺函

(7)其他有关资料、证明文件原件或复印件（如：“其它要求”中无效投标要求以及评分标准中要求的相关资料）（如果招标文件中有要求的话）

（8）投标书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

2、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标自开标日起有效期为　天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

7、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                邮政编码：

电话：                传真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称：（签章）：

日期：