金相显微镜、直读发射光谱仪、液相色谱仪、三重四级杆液质联用仪采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：A包：金相显微镜；B包：直读发射光谱仪；C包：液相色谱仪；D包：三重四级杆液质联用仪

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：A包：金相显微镜1套；B包：直读发射光谱仪1套；C包：液相色谱仪1套；D包：三重四级杆液质联用仪1套。

（四）预算金额：

A包：预算金额：¥700000元，最高限价：¥700000元。

B包：预算金额：¥1400000元，最高限价：¥1400000元。

C包：预算金额：¥450000元，最高限价：¥450000元。

D包：预算金额：¥2500000元，最高限价：¥2500000元。

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后90日内。

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市东城区龙兴路西段

（七）进口产品：允许不允许□

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标接受□不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

A包：金相显微镜

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金相显微镜 | 1 总体要求：显微镜为全自动智能化正置式金相显微镜，允许原装进口产品参与。 * 2 显微镜主机：数字化智能型全自动正置式显微镜主机，显微镜主机集成前置式大尺寸彩色LED触摸屏幕，可显示及触摸控制显微镜状态，并可记录显微观察条件(比如光强，物镜倍数，观察方式，光阑设置、XYZ坐标等)，随时可以100%恢复观察条件。 3 光学系统：采用无限远复消色差校正光学系统，所有光学部件和光路统一消色差设计；采用国际标准的45mm齐焦距离。 4 光学放大倍数：光学放大倍数范围不低于50X~1000X（10倍目镜下）。 *5 观察方式：显微镜具备明场、高级暗场、高级偏光观察功能，观察方式电动转换。 *6、明场模块：Smith反光镜，提高光源利用效率，提高显微图像的亮度和清晰度。 7 暗场模块：电动智能反射光高级暗场模块，具备HDF暗场功能，暗场切换明场时光强自动调节。 *8 偏光附件：配置起偏镜和检偏镜，其中起偏镜需带1波长补偿片，并可180度旋转调节，检偏镜亦可180度旋转检偏。 *9 观察筒：具备超宽视野三目镜筒，视场直径不低于25mm，观察筒需实现100%-0%/50%-50%/0%-100%三档照相分光观察。 10 目镜：具备10X超宽视野目镜，视场数不低于25，配10mm/100格目镜测微尺，两只目镜屈光度可调。 *11 物镜转换器：具备不低于6孔智能电动物镜转换器，可电动切换，带编码，可被软件自动识别，并且可与光源强度、孔径光阑和视场光阑联动，物镜转换的同时，光强、孔径光阑和视场光阑自动切换匹配，从而保证最佳的分辨率、衬度和景深效果。 *12 物镜：明暗场专用半复消色差物镜，所有物镜螺纹直径不小于32mm,采用高折射低色差顶级光学级萤石材料，以保证更大通光量，获取更明亮清晰的图像。具体参数不低于如下要求： 5x NA≥0.15，工作距离≥13.0mm; 10x NA≥0.30，工作距离≥11.0mm; 20x NA≥0.40，工作距离≥10.8mm； 50X NA≥0.8，工作距离≥1.0mm； 100x NA≥0.90，工作距离≥1.0mm； 13 附件：配置防尘罩、压平器各一个； *14 调焦机构：内置机械式电动高精度Z轴调焦机构（不接受电动Z轴套筒机构），5档自适应电动调焦功能，调焦速度自动随物镜倍数改变而改变，Z轴最小步进≤5nm。 15 载物台：XY电动扫描载物台，行程≥75x50mm的自动扫描载物台，XY轴最小步进≤0.06um，重复精度≤1um。 *16 光源：研究级自动科勒照明长寿命高亮度LED光源，恒定色温4500k，无色偏,有效寿命不低于35000小时。 17 自动孔径光栏：孔径光阑电动可调，并可实时存储，孔径光阑调节直接与物镜倍率和观察方式相对应。 18 全自动光强调节功能：照明光的强度可以主动调理，在转换扩大倍数的物镜时，标本图像的亮度会坚持不变，并且不发生炫光。观察对照明有特殊要求的样品时，能依据状况调整光的强度，智能系统能随时记忆所调整的状态。 19 显微镜功能键：全电动智能显微镜主机具备功能按键，具备编程功能键，可进行编程，能够将可最常用的观察条件或者功能，设置在这些按键上，实现快速专业的观察。 20 显微镜遥控器，能控制载物台XYZ三轴移动，可自定义遥控器按钮功能，将常用观察条件存储在功能按钮上。 *21 摄像头：彩色数字CCD摄像头，与显微镜同一品牌。 *21.1摄像头物理像素不小于2050万像素；芯片尺寸不小于1英吋。 21.2 A/D转换位深不低于3×12bit； 21.3动态范围不低于：71dB，3500:1; 21.4曝光时间范围不小于1ms-10s; 22 金相分析软件： 22.1 一体化软件，金相软件能直接控制摄像头，通用图像处理功能和金相分析功能在一套软件界面中，一套软件解决所有问题，避免两套以上的拼凑软件带来的繁琐操作和分析误差。 22.2 内置GB/JB等分析标准；层深长度测量；相含量测量；提供大量标准图谱比照分析；内置GB/ISO/ASTM晶粒度光学尺评级；内置GB/ISO/ASTM/DIN/JIS夹杂物光学尺评级；内置GB/ISO/ASTM铸铁分析光学尺；强大的照片处理功能；支持多种金相照片定倍功能；支持金相照片定倍打印、金相照片批量盖戳；个性化分析报告模板设计；基本几何量测量； 22.3 软件支持终身免费升级。 23 电脑：商务电脑一台，处理器：Intel i7， 8G内存，1T硬盘，1G独显，23英寸液晶屏幕 24 打印机：A4激光彩色打印机一台 25 金相制样设备：切割机、镶嵌机、磨抛机各一台 | 台 | 1 | 是 |

B包：直读发射光谱仪

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直读发射光谱仪 | 1.设备用途：所购设备主要用于钢铁、铝合金和铜合金金属材料的检测。 2.规格及技术要求： - 2.1分析元素及范围见表1（通道表） 通道表. 钢铁; 铝合金; 铜合金. Al; 余量. Al; 0.0002; 2; 0.0001; 20. As; 0.0002; 0.3; 0.0001; 0.5. B; 0.00005; 1; 0.00002; 0.1; 0.00005; 0.1. Be; 0.000001; 0.1; 0.00001; 4.0. Bi; 0.0002; 0.3; 0.0001; 0.5; 0.0001; 4.0. C; 0.0025; 4.5; 0.001; 0.2. Ca; 0.00004; 0.1; 0.00005; 0.5. Cd; 0.0001; 0.5; 0.0001; 3. Ce; 0.0005; 0.5; 0.0005; 0.5. Co; 0.0002; 25; 0.0002; 10; 0.0001; 3. Cr; 0.0002; 40; 0.0001; 10; 0.0003; 3. Cu; 余量. Cu; 0.00005; 10; 0.00001; 15. Fe; 余量. Fe; 0.0001; 10; 0.001; 10. Mg; 0.0005; 0.5; 0.00006; 25; 0.0004; 0.5. Mn; 0.0001; 25; 0.0001; 12; 0.0004; 12. Mo; 0.0003; 10. Nb; 0.0003; 5.5; 0.0005; 2. Ni; 0.0002; 40; 0.00005; 5; 0.00005; 7. N; 0.03; 1. P; 0.0001; 1.5; 0.0003; 0.1; 0.0002; 1. Pb; 0.0002; 0.5; 0.0002; 2; 0.0005; 20. S; 0.0003; 0.4; 0.00005; 0.4. Sb; 0.0004; 0.5; 0.0004; 0.5; 0.0008; 2. Si; 0.001; 20; 0.0001; 27; 0.0001; 8. Sn; 0.0003; 0.5; 0.0002; 20; 0.0001; 20. Ta; 0.0012; 1. Ti; 0.00006; 3; 0.00002; 1; 0.00005; 1. V; 0.0002; 10; 0.0001; 0.5. W; 0.0015; 25. Zn; 0.0005; 0.5; 0.0005; 10; 0.0005; 45. Zr; 0.0002; 0.5; 0.00003; 0.5; 0.00004; 0.4. *2.2 提供工厂预制校正曲线：低合金钢校正曲线、不锈钢校正曲线、钢铁通用校正曲线。低合金铝校正曲线、铝基通用校正曲线、黄铜、青铜校正曲线。 2.3光学系统： *2.3.1帕邢－龙格装置，真空恒温型光谱室。真空度<30µm/Hg。 2.3.2温度控制：温度控制在36±0.1℃ *2.3.3仪器焦距1000mm。 2.3.4波长范围：120-850nm。 *2.3.5光栅：机刻光栅 2.4光源： 电流控制光源，激发频率1000Hz ，最大电流250A。 每一元素均有特定的放电条件，放电条件由计算机 控制。 2.5激发台： 带激发台盖板保证操作安全； 钨电极，单向放电，寿命10万次以上。 氩气节省装置，待机情况下可自动关闭，仪器可在5分钟内恢复操作。 2.6测量系统：光电倍增管检测器 - 2.6.1仪器的通道数不小于80，便于日后分析通道 - 的扩展； *2.6.2光电倍增管：28mm 2.6.3测量方式：有多种测量方式可供选择； 2.6.4 具有10位以上模数转换器； 2.6.5 具有积分测量系统； 2.7计算机：配置不低于 英特尔Intel i7处理器；500G硬盘；4G内存；22寸显示器；键盘及鼠标；A4激光打印机、DVD刻录机。 2.8分析软件： 2.8.1基础要求： 基于Windows 7操作系统；密码保护；使用单键捷径式操作进行分析及其它日常任务操作；自动分析程序选择；手工数据合并输入；能建立并修改分析程序；自动样品识别功能；输出方式可选（分析结果浓度单位、报告生成方式等）；能自行建立校正工作曲线；具有进行系统标准化、类型标准化功能；仪器状态的自动监控、记录及报警功能；分析参数的最佳化设置功能；校正曲线多变量回归工具应具有基体校正、元素干扰修正、控制样品自动修正、自动进行工作曲线的线性及非线性拟合及校正系数重新计算功能；质量分析软件应具有对一个样品多次的分析结果进行平均和对重现性的检查、分析过程中根据预先规定的质量要求而自动给出偏差警告及再校准提示；过程控制统计软件；完整的分析样品管理系统，具有原始数据的存储、管理及检索功能及输出功能；对分析结果进行统计并利用分析结果进行质量管理控制。 2.9分析精度： 2.9.1总体要求如下： 测量范围 RSD <0.1% <3% ≥0.1% <1% 2.9.2准确度要求：满足国家标准GB/T4336-2002 2.10分析时间：1次样品分析时间小于60Sec（秒）。 2.11技术文件：中英文软件、操作及维护手册。 3.仪器的安全保护措施：仪器须设置防护装置，防止 误操作损坏仪器。提供保护 操作者在操作、维护仪器 时的人身安全装置、防止高压电、紫外线等对人体的 伤害。 4.仪器附件的配置要求： - 4.1随主机提供主要配件，仪器常用备品备件一套。 4.2随机配备必要的维护专用工具1套。 4.3提供工作曲线的标准化样品及校准样品。 4.4 辅助设备如下：氩气净化器，稳压电源，车床一台、双盘磨样机一台、切割机一台。 | 台 | 1 | 是 |

C包：气相色谱仪

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱仪 | 气相色谱仪技术要求： 1.工作条件 1.1 电源：220V，50Hz电源 1.2 环境温度：15-35˚C 1.3 环境湿度：5%~95%RH 2.主要用途：用于有机化合物的定量定性分析 3.仪器包括双毛细管柱通道流路,双检测器. 4、技术指标： 4.1柱箱 4.1.1温度范围：室温以上4˚C~450˚C 4.1.2温度设定：温度1˚C；程序设定升温速率0.1˚C 4.1.3升温速度：0.1˚C/分钟~120˚C/分钟 4.1.4温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C 4.1.5程序升温：不低于10阶15平台 4.1.6最大运行时间：999.99分钟 4.1.7降温速率：从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下) 4.1.8保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min 4.1.9峰面积重现性: < 1.0% RSD 4.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制，简称EPC) 4.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比 4.2.2最高使用温度400˚C *4.2.3压力设定范围：0~150psi 4.2.4流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时） 0~1250ml/min（以H2，He为载气时） 4.3电子压力控制(EPC) 4.3.1自动海拔高度压力及室温补偿; *4.3.2控制精度0.001psi; 4.3.3 压力/流量程序:3级 4.3.4 具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式电子气路控制 4.4微板流路 4.4.1 采用光化学刻蚀技术得到低死体积的流路。 4.4.2 样品流路上的所有内表面均经脱活处理，具有惰性。 *4.4.3 由一个进样口进样，经色谱柱分流至两个检测器，可调节分流比。 4.5、氢火焰检测器（FID） 4.5.1带有电子压力控制，可以自动设置氢气、空气、尾吹气流量。 *4.5.2最高使用温度：450˚C。 4.5.3自动点火装置，具有自动灭火检测功能。 *4.5.4最低检测限：≤ 1.4pg碳/秒(十二烷) 4.5.5线性动态范围：≥107 4.6微池电子捕获检测器（Micro-ECD,带EPC） 4.6.1安装隐含阳极和大体积流速，防止污染 4.6.2最高使用温度：400˚C 4.6.3放射源：<15mCi63Ni箔 4.6.4最低检测限：<4.4fg/ml（六氯化苯） 4.6.4.7线性动态范围：> 5×104（六氯化苯） 4.7化学工作站 4.7.1硬件：配置不低于Intel i7CPU，8G内存，500G硬盘，22”液晶显示器,键盘及鼠标，A4激光打印机，网络接口卡。 4.7.2软件：Windows 7专业版 操作环境：色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；保留时间锁定软件(RTL 5、具体配置明细表 序号; 配置要求; 数量. 气相色谱仪部分. 1; 气相色谱仪主机; 1. 2; 电子流量控制毛细管进样口; 2. 3; 电子捕获检测器，带电子流量控制; 1. 4; 氢火焰检测器，带电子流量控制; 1. 5; 自动进样器; 1. 6; 样品盘; 1. 7; 气相色谱工作站软件，支持中文、英文; 1. 8; 安装工具包,包括紫铜管、接头、全套工具; 1. 9; 低流失进样隔垫; 200. 10; 色谱0.32um石墨垫; 20. 11; 0.25um石墨垫; 20. 12; DB-624，60米*0.32mm毛细管柱，; 1. 13; FFAP，30米*0.32mm毛细管柱; 1. 14; DB-5，30米*0.32毛细管柱; 1. 15; 色谱柱接头; 4. 16; 10ul自动进样针; 12. 17; 分流衬管/无分流衬管; 20. 18; 脱氧、脱水、脱三合一管; 1. 19; 2ml样品瓶，带有盖和垫; 500套. 外配组件. 20; 不低于Intel i7CPU，22液晶/500G硬盘/8G内存,键盘及鼠标。; 1. 21; 打印机，A4激光。; 1. 22; 高纯氮气气源; 1. 23; 氢气发生器; 1. 24; 无油空气发生器; 1. | 台 | 1 | 是 |

D 包：三重四极杆液质联用仪

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液质联用仪 | 1、应用范围： 食品中痕量和超痕量农兽药残留及非法添加剂的筛查和定量分析，环境样品中有机污染物的分析，法医毒理学中毒物的筛查和定量分析等。 2、工作条件： 2.1 工作电压：220 ± 5% V; 2.2 操作温度：15 – 30 C; 2.3 湿度： < 85 % . 3、配置要求： 3.1 超高压液相色谱系统包括:高压混合二元梯度泵，真空在线脱气机，自动进样器，制冷制热柱温箱等； 3.2 三重串联四极杆质谱系统包括:独立的ESI离子源，独立的APCI离子源，串联四极杆主机，质谱工作站，农药、兽药数据库，数据处理工作站硬件配置Intel i7CPU, 8GB内存, 500G硬盘，22”液晶显示器，键盘及鼠标,A4激光打印机，网络接口卡。 3.3辅助设备：不间断电源，氮气发生器，以及相关耗材等。 4、技术参数 4.1液相色谱部分 4.1.1高压混合二元梯度泵 *4.1.1.1 串联双柱塞往复泵设计，可自主溶剂压缩因子设置，自动连续可变冲程驱动，保证在不同流速及不同流动相组成下的最佳流速稳定性； 4.1.1.2 溶剂泵传动装置采用金属滚珠螺杆，而非皮带轮设计； 4.1.1.3 流量范围：0.001mL/min–3.0mL/min，递增率0.001mL/min； 4.1.1.4 压力范围：0 – 18,500 psi； 4.1.1.5混合精度：< 0.18 %RSD； 4.1.1.6 混合准确度：< ±0.40%； 4.1.1.7 延迟体积最小可达 20 µL； 4.1.1.8 耐受pH范围：1-12； 4.1.2 自动进样器： *4.1.2.1 样品容量：≥200位2 mL样品瓶； 4.1.2.2 压力范围：不小于0 – 18500 psi 4.1.2.3 进样范围：不小于0.1 – 20 L 4.1.2.4 进样精度：< 0.20 % RSD *4.1.2.5 交叉污染度：< 0.003 % （氯己定，非咖啡因）； 4.1.3 智能化温控柱箱 4.1.3.1柱温范围：具有降温功能，4 – 100 C（室温以下20 C）； 4.1.3.2 温度稳定性： 0.05 ℃ 4.1.3.3 温度准确度： 0.5 ℃； 4.1.3.4柱容量：可同时放置3根以上长度大于25cm的色谱柱； 4.2三重串联四极杆质谱仪部分 *4.2.1离子源： 独立的ESI源和独立的APCI源。离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计，能最大程度去除中性粒子干扰； 4.2.2 四极杆质量分析器： 4.2.2.1四极杆采用钼合金材质，四极杆质量分析器采用双曲面设计； *4.2.2.2四极杆质量分析器：为避免在四极杆维护过程中发生意外损坏，要求提供备用原厂四极杆一套或四极杆加热智清洁单元一套。 4.2.3碰撞反应池 *4.2.3.1 碰撞反应池采用90°或180°弯曲设计。 *4.2.3.2碰撞气采用氮气； 4.2.4检测器：电子倍增器； 4.2.5真空系统：带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成；具有自动断电保护功能。 4.2.6扫描方式： 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM（用于定量分析）、选择性离子监测，手动时间编程、自动时间编程MRM等； 4.2.7检测性能： 4.2.7.1质量范围：可设置上限m/z≥ 2,048； 4.2.7.2最大扫描速率：≥15,000amu/s； 4.2.7.3动态范围：> 4×106 ； 4.2.7.4 ESI+灵敏度：（提供可检索的官网链接，并打印查询结果） 液质联用柱上进样10 fg 利血平， 离子对 m/z 609->195，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限(IDL)<4fg； 4.2.7.5 ESI-灵敏度：（提供可检索的官网链接、并打印查询结果） 液质联用柱上进样10fg 氯霉素， 离子对 m/z 321->152, 连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限(IDL)<4fg； 4.2.7.6正负模式切换时间：≤30ms； 4.2.7.7 MRM最小驻留时间：<1ms； 4.2.7.8 质量轴稳定性：±0.1 amu/12 hours； 4.3工作站软件 4.3.1全自动调谐系统，调谐液自动输送，自动参数优化，无需针泵，无需手动步骤； 4.3.2自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量。 4.3.3离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度； 4.3.4自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入； 4.3.5 同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的灵敏度的90%，获得的二级离子谱图可以进行谱库检索； *4.3.6提供农药数据库，包含超过750种农药化合物； *4.3.7 提供兽药数据库，包含超过650种兽药化合物； 4.4工作站硬件 ：Intel 4核CPU, 8GB内存, 2×500GB硬盘（一个备份）, 独立显卡，DVD/CD-RW, Microsoft windows 7 操作系统，22” 液晶显示器，A4激光双面打印机。 5 、氮气发生器技术参数 5.1氮气：32 L/min @ 6.9 bar /1.13 CFM @ 100 psi; 5.2工作温度：5℃ - 35℃; 5.3最大相对湿度：80% 非冷凝; 5.4最高海拔：2000 米; 5.5颗粒：＜0.01 μm; 5.6气体输出接口：1x1/4″ BSD内螺纹; 5.7邻苯二甲酸盐：无; 5.8滞留液体：无; 5.9噪音水平：54 dB(A) @ 1 6、UPS电源技术参数 6.1容量：VA/W：5400W/6000VA; 6.2输入：输入电压范围：120-275VAC; 6.3频率范围：40Hz-70Hz; 6.4输入连接：单相二线+接地; 6.5THDI/输入谐波失真：＜5%非线性满载; 6.6输入功率因数：≥0.99; 6.7输出：输出电压：220VAC\输出精度：±2%; 6.8连接：单相二线+接地; 6.9输出频率：50/60Hz+0.2Hz; 6.10输出谐波失真：＜2%THD线性负载\＜4%THD非线性负载; 6.11输出波形：纯净正弦输出; 6.12配置：主机1台\铅蓄免维护蓄电池16块\电池柜1个. 7、仪器详细配置 7.1串联四级杆质谱主机1台 7.2大气压电喷雾1套 7.3大气压化学电离源（APCI源）1套 7.4质谱化学工作站1套 7.5农残、兽残分析标准数据库和分析方法1套 7.6超高效液相色谱二元梯度泵1套 7.7主动柱塞清洗附件1套 7.8多通道溶剂选择阀1套 7.9在线真空脱气机1台 7.10自动进样器1套 7.11柱温箱1套 7.12SB-C18,2.1x100mm,1.8um，高分辨色谱柱2.1x100mm，2支 7.13保护柱套件2套、保护柱柱芯12个、过滤白头20只 7.14螺纹口样品瓶2000套 7.15计算机1台 7.16打印机1台 7.17氮气发生器1台 7.18 UPS电源1台 7.19高纯氮气、钢瓶及减压阀1套 | 台 | 1 | 是 |

（二）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 40 分 商务部分： 20 分 技术部分： 40 分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分40分） |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  |  |  | 分值 |
| 投标报价 评分标准 |  | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 |  |  |  | 40分 |
| 二、商务部分（满分20分） |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  | 评分标准 |  |  |  | 分值 |
| 信誉 |  | 投标人须提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】；企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者每项1分，未提供或有不良信息者不得分，满分2分。 |  |  |  | 2分 |
|  |  | 根据投标人在本项目以前社会对其认可度以及行政主管部门、工商、银行、行业部门颁发的荣誉证书等情况评定，基本分1分，每提供一份荣誉证书加1分，满分3分。 |  |  |  | 3分 |
| 售后服务 |  | （1）免费保修时间以年为单位，以1年为起点得基本分1分，每增加1年加1分，满分3分，1年以下的不得分。 （2）有生产厂家或国内销售总代理售后服务授权文件的得2分。 |  |  |  | 5分 |
| 业绩 |  | - 2015年以来具有该项目类似业绩，中标通知书、合同及验收报告齐全者，每份2分，满分8分。（以合同签订日期为准） |  |  |  | 8分 |
| 投标文件规范程度 |  | 1、装订规范、文字清晰、无差错得1分； 2、所提供资料准确完整得1分。 |  |  |  | 2分 |
| 三、技术部分（满分40分） |  |  |  |  |  |  |
| 评分因素 |  |  |  | 评分标准 |  | 分值 |
| 对招标文件 响应程度 |  |  |  | 满足采购清单全部参数得分20分，带“*”项每1项正偏离加1分，其他技术参数每1项正偏离加0.5分，正偏离参数须提供设备彩页加盖国内代理商公章或生产厂家网站截图，并加盖投标单位公章，满分40分。 |  | 40分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账。

（二）支付时间及条件：验收合格后一个月内付合同金额的90%，余款质保期后无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：彭学伟     联系电话：13069515118

单位地址：许昌市东城区龙兴路西段

许昌市质量技术监督检验测试中心

二零一八年四月二十七日