一、开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交货期或工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B包 | 农产品检测仪器设备 | 大写：捌拾贰万叁仟捌佰元正 小写：823,800.00 | 签订合同后 25日历天内 | 1、付款方式： 我公司响应招标文件要求的付款方式，签订合同后完成安装、调试、人员培训，验收合格后支付95%，验收合格一年后无质量问题支付5% 2、产品质保期： 整机自安装验收合格后免费保修一年 3、交付地点： 免费送货到用户指定地点（许昌市农产品质量安全检测中心） |

二、投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动脂肪测定仪 | 海能 | SOX606 | 1.设备用途： 1.1 可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质 1.2 快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪 1.3 可萃取土壤中的半挥发性有机化合物，如杀虫剂、除草剂等 1.4 可萃取废水、污泥中油脂 1.5可萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸版中的松香，皮革中的油脂等 1.6 可为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理 2.工作条件： 2.1 环境温度：（5~30）℃ 2.2 相对湿度：不大于80% 2.3 自来水压力：0.1Mpa-1Mpa 2.4 供电电源：（220±22）V；（50±1）Hz 2.5 除地磁场外，无其它电磁场的干扰 3.功能参数： 3.1 测定范围：0-100% 3.2 一体式金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃-300℃ ★3.3 加热杯体积：150mL 3.4 溶剂回收率：≥85% 3.5 测定样品重量：0.5g-15g 3.6 处理能力：6个/批 ★3.7 测试时间：比传统方法缩短20-80% 3.8 全部有机溶剂均可使用，包括苯类、醚类、酮类等等，满足各种有机溶剂的使用条件 3.9 具有索氏标准法（国标法）、索氏热萃取、热萃取、连续流动及CH标准热萃取等五种方式可任意选择 3.10 内置专业的PID控温系统，控温精度：±1℃ ★3.11 外置壁挂型控制器，方便灵活，简单快捷；竖屏面板，安卓风格界面，操作简约且人性化 3.12 可自动实现萃取、淋洗、溶剂回收和预干燥四大功能 3.13 预设常用试剂选项，重复实验一键轻松搞定 3.14 仪器异常实时监控系统配合乙醚泄露报警，时刻确保实验的顺利进行与人员安全 3.15 整体嵌入式金属加热，升温更快，效率更高，功耗更低；陶瓷纤维隔热，具有隔热和保温双重作用 3.16 全覆PTFE溶剂杯，增加防腐性，便于清洗 3.17 采用一键开始与暂停操作，实验过程掌控灵活 3.18 进出水路温度监控与流量控制，配合冷凝水有无实时监测，保证实验的基础上节约资源，更环保 ★3.19 采用全四氟硬密封，保证溶剂通用性的同时避免有机溶剂泄露 3.20 仪器通过欧盟CE认证，售后服务通过SGS认证 ★3.21 主机产品操作软件权属清晰，取得的软件企业认定证书和软件产品登记证书 4.配置清单： 名称; 数量. 主机; 1台. 玻璃溶剂杯; 6个. 铝质溶剂杯; 6个. 外置操控系统; 1套. 进水管; 1根. 硅胶管（φ5*φ10）; 2米. 硅胶管（φ8*φ12）; 2米. DB9数据线（打印机）; 1根. DB15数据线（控制系统）; 1根. 滤纸筒托架; 6个. 密封垫片; 12个. 外置热敏打印机 品牌：海能；型号：606; 1台. 电源线; 1根. 说明书; 1份. 合格证; 1张. 保险丝; 2个. 滤纸筒; 6个. | 套 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 济南 济南海能仪器股份有限公司 |
| 2 | 全自动电位滴定仪 | 海能 | T960 | 主要可适用实验方法： ◎酸碱滴定，例如：草酸（水相/非水相）含量 ◎氧化还原滴定，例如：碘值、铁（II）、溶解氧含量 ◎沉淀滴定，例如：氯化物含量 ◎络合滴定，例如：钙含量 技术参数： - ★1.多通道模块化组合，可组合多个加液单元;支持4个加液单元同时工作，标配2个通道，最多可拓展6个通道 2.加液标准滴定管3种规格任意选择，实验应用更有针对性;5ML/10ML/25ML可选 3.独有内置式加液单元，多重保障试剂溢出危险;操作人员危险性降到最低 4.多重自检功能，简化操作过程，避免误操作 5.强大的应用编辑功能，用户可根据实验生成专用滴定模式并存储，下次一键调阅 6.最全的通讯输出功能，网络接口/USB接口，具有网络CAN总线通讯功能 ★7.可外接16位自动进样器，多任务操作更简单 ★8.MV测量范围：-2500.0MV～+2500.0MV ★9.MV测量：分辨率0.1MV，精度0.1MV ★10.pH测量范围：-20.000PH～+20.000PH ★11.pH测量：分辨率0.001PH ，精度0.003PH 12.温度测温范围：0～100℃ 13.温度测量精度：±0.1℃ 14.通讯方式：2个USB、232串口、以太网 ★15.最多滴定模块数量：4 ★16.同时加液模块数量：4 17.滴定管规格：5ml 10ml 25ml ★18.滴定管的分辨率：1/48,000 ★19.滴定管补液时间：16秒（100％充液速度） 20.终端控制：PC 21.电极接口类型：mv/pH测量电极接口，参比电极接口，PT1000温度电极接 22.进样器样品个数：16个 基本配置： 1、T960主机（组合2套滴定管系统） 2、T9601独立进样台，配玻璃上搅拌系统 ★3、T9616 16位自动进样器 4、云服务互联系统（选配） 5、进口PH非水复合电极/PH复合电极；进口复合银电极；进口复合氧化还原电极；电极连接线（进口）；复合氟离子电极；复合钙离子电极 6、WIFI模块，分析软件 7、技术资料：仪器操作手册；维护手册 8、品牌笔记本电脑1台： 品牌：联想；型号：昭阳E31-80 配置4G内存、500G硬盘、13.3寸显示器、i5处理器、win10 | 套 | 1 | 123,900.00 | 123,900.00 | 济南 济南海能仪器股份有限公司 |
| 3 | 全自动 消解仪 | 莱伯泰科 | AutoDigiBlock S60UP | 1.用途： 用于各种样品的全自动湿法消解（全自动添加试剂，自动混匀，自动升降，自动程序升温消解，自动赶酸，自动定容等） 2.1加热模块 2.1.1 控温范围：室温～230℃ 2.1.2 控温方式：智能PID控制；控温精度：±0.1℃ 2.1.3 样品位数：60位×50mL；环绕式石墨加热主体，表面喷涂特氟龙处理；同时具有两个独立的30位石墨加热块，可设置不同温度消解不同样品 2.1.4 消解过程可实现20级以上程序升温；升温速率可设，利于消解控制 2.1.5用户可使用手机或办公室电脑通过实验室局域网查看消解温度、消解时间等系统状态和消解进程 2.2全自动试剂添加系统 ★2.2.1试剂通道：9，可支持自动切换不9种消解试剂 2.2.2 试剂添加速度：2mL/s，加液速度可调0-5mL/s；加液精度：优于1% 2.2.3 试剂添加使用高精度蠕动泵，试剂输送管路均为PFA材质，所有通道均可安全操作各种腐蚀性试剂（包括氢氟酸） 2.2.4 XY轴全方位移动机械臂，机械臂传动丝杆，定位精准，无皮带耗材设计具有超长的使用寿命 2.2.5 加液管倾斜设计，试剂沿消解管壁流下有效减少粉末样品在管壁的粘附，同时避免试剂和样品喷溅 2.3 全自动升降振荡系统 2.3.1 全自动振荡摇匀功能，通过机械马达振荡系统和消解管架实现消解试剂和样品的混匀，整个混匀过程中样品与外部无接触，避免引入污染和样品间交叉污染；可同时对60个消解管进行混匀，工作效率更高 2.3.2 振荡摇匀功率连续可调，振荡时间可设；多种摇匀模式可选 2.3.3 双模块设计：两个模块可运行完全独立的消解程序，可实现独立升降、摇匀、加酸、不同温度消解、赶酸、定容等 2.3.4 自动升降功能，在加酸前和赶酸完毕后消解管架自动升起使消解管脱离加热模块；可设定消解管提升加酸冷却时间，保证加酸过程安全性 2.4自动样品定容系统 样品消解赶酸后，在室温下定容，通过微距低功率超声传感器测量消解管中样品体积，由高精度蠕动泵定容样品至指定体积（10～50mL）；定容精度：优于1％ 2.5自动酸气排放系统 2.5.1 仪器自带全自动酸气排放系统，无需置于通风橱内使用。将酸气封闭在酸气排放系统内，避免将整机放入通风橱时对电子元件的损害 ★2.5.2 标配通风系统自带HEPA级过滤功能，在消解过程中持续净化系统的空气；通风系统风量可根据实验步骤和样品量的不同设定自动调节风量大小，并可设定三个等级的风量 2.6 智能控制软件 2.6.1 电脑PC机控制，功能强大；控制软件可进行中英文轻松切换；软件主界面可实现9个试剂通道通道试剂剩余量报警功能，废液瓶满预警功能，报警限量均可由用户自定义 ★2.6.2 远程监控系统：远程监控系统可以同时监控全自动消解仪和采购单位现有的SeplineS4全自动固相萃取仪。用户可以在实验室外（办公室或其它场所）通过手机或其它远程控制终端实现对有机、无机前处理实验过程实时状态和实验步骤监控，随时掌握实验进程，可实现远程紧急停机操作 2.6.3可随意设定和存储消解及其它前处理步骤，满足不同项目的消解要求。调取方法后随时修改样品数量和位置，无需重新编辑方法，软硬件发生联机故障时自动切断加热，避免样品蒸干 2.6.4可自动生成消解过程实验报告 3 仪器配置要求： 3.1全自动石墨消解仪主机1台，包括两套独立的石墨加热模块，9试剂通道加液定容系统，双模块升降摇匀模块 3.2 自动酸气排放系统1套，具有HEPA净化功能 3.3 聚丙烯材质排风管 5m 3.4 HEPA级别过滤净化网 1套 3.5 消解管支架（30位×2个） 3.6 聚四氟乙烯试剂瓶盖9个 3.7 聚四氟乙烯消解管1套（60个） 3.8 聚丙烯消解管1套（60个） 3.9 智能控制软件1套 3.10 远程监控系统软件 1套 3.11 品牌笔记本电脑1台； 品牌：联想；型号：V110 配置8G内存、1T硬盘、15.6寸显示器、i5处理器、win10 | 套 | 1 | 299,900.00 | 299,900.00 | 北京 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 |
| 4 | 全自动 微生物 检测系统 | 华夏科创 | TECTA-B16 | 1 用途 1.1应用范围：可应用于卫生疾控、环保、农业、市政水务、水文水利、农村饮水、渔业水产、饮料企业及企业生产用水等等，可检测总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、肠球菌等（根据用户需求可扩展）微生物 1.2 工作原理：采用酶底物测试方法，基于聚合物光学传感器，通过建构在每个检测套筒盒中的聚合物光学分区来实现，每个检测套筒都包含一定量的特定培养基，为水样中的目标细菌提供养料，当某种菌类开始繁殖时，产生一种特殊的酶与套筒检测盒中的专有化学培养基发生反应，使培养基释放出荧光分子。这些荧光分子作为指示剂快速地从水样移动到套筒检测内的集合物光学传感器中。由系统中的紫外光学检测单元来实现自动化检测 2 技术参数： 2.1多个样品同时检测：系统拥有不少于4个独立控温区，可根据用户需求，在测试过程中，随时添加样品 ★2.2测量范围宽，样品无需稀释。CCA套筒可同时定量、定性检测总大肠菌群和大肠埃希氏菌两种目标细菌。FCA可定量、定性检测耐热大肠菌群 ★2.3 2-18或2-24小时（可选）实时检测以及预警功能：最快2小时获得定量检测结果，并以电子邮件等方式发出通知，提前预警降低危害 2.4 该系统可单独自动完成培养、测试、结果判断、发送报告等工作 ★2.5 独特的“聚合物光学分区”测试技术，使光学信号不受水样的颜色或浊度影响 ★2.6 “红绿灯”模式：红色代表阳性结果、绿色代表阴性结果、琥珀色代表测试进行中 2.7 智能自动化设计，操作简便，无需专业人员操作，仪器自动判读，并将测试结果发送给多个联系人 2.8 认证/验证报告：通过美国EPA认证、中国疾病预防控制中心测试报告、中国环境监测总站监测报告 2.9 测试原理：拥有的聚合物光学分区测试技术，可感测目标有机物酶活性的荧光指示剂，被检水样不受浊度、色度的影响 2.10 微生物种类：大肠埃希氏菌（葡萄糖醛酸酶）、 总大肠菌群（半乳糖苷酶）、 耐热大肠菌群、肠球菌等 2.11 样品数量：可同时或顺序测试16个样品 2.12 测量范围：1～108CFU/100ml（无需稀释水样） 2.13 检出限：1CFU 2.14 进样量：100ml 2.15 温度范围：20～50℃ 2.16 控温精度：±0.2℃ 2.17 检测时间:2-24h可选 2.18 显示方式：7英寸前置触摸屏控制与显示（独立的操作系统，无需额外配备电脑等设备） 2.19 通讯接口：USB接口（可连接鼠标、键盘和U盘等）、以太网口 2.20 电源：220VAC 3 仪器配置： 名称; 数量. 主机（含16位检测器）; 1台. 电源线; 1根. 标定套筒; 1个. 测试套筒; 12个. 触屏笔; 1个. 清洁棉纸; 1包. 说明书; 1份. 装箱单; 1份. | 套 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 北京 北京华夏科创仪器股份有限公司 |
| 合计 |  | 大写：捌拾贰万叁仟捌佰元正 小写：823,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |