YLZB-G2018028号许昌市妇幼保健院“数字乳腺X射线系统”采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：许昌市妇幼保健院“数字乳腺X射线系统”采购

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：数字乳腺X射线系统一台

（四）预算金额：1100000.00元；最高限价：1100000.00元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天交货

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市妇幼保健院

（七）进口产品：允许□不允许。

（八）分包：允许□不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》复印件并加盖投标人公章的扫描件（或图片）。

(三) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（四）本次招标不接受联合体投标。

（五）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件:无。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

全数字化平板乳腺X射线系统，用于早期妇女乳腺疾病普查，乳腺疾病诊断。

- 采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字乳腺X射线系统 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 是 |

技术参数

- 摄影系统：

1.1摄影平台高度调节范围≥73cm；

1.2摄影平台高度调节方式：电动；

★1.3摄影平台结构方式：伸缩式结构，机架最低高度≤120cm，便于车载安装；

1.4最大摄影平台规格≥24*30cm；

1.5压迫板规格≥24*30cm；

- X线发生器：

★2.1高压发生器逆变频率≥80KHZ；

★2.2高压发生器标称功率≥3.0KW；

2.3管电压可调范围：20~40KV；

★2.4最大mAs≥610mAs；

- X线球管

3.1阳极靶靶面材料：钼或钨；

3.2球管焦点：0.1/0.3mm；

3.3阳极旋转转速≥8800RPM；

3.4阳极热容量≥300KHU；

3.5最大管电流≥120mA；

- 数字化平板探测器：

4.1探测器类型：平板探测器，材质：非晶硅+CSI；

★4.2探测器有效成像视野≥23.5*29.5cm；

★4.3高分辨率采集矩阵≥2811*3515；

4.4探测器空间分辨率≥61p/mm；

4.5像素大小≤90μm；

4.6图像灰阶度≥14bit；

- 数字影像采集工作站：

5.1全中文操作界面；

5.2 CPU≥2.4GHz；内存≥2.0G；

5.3硬盘≥300G；

5.4 图像存储格式：DICOM3.0；

5.5 配置DVD刻录机存储图像；

5.6  DICOM 3.0接口（DICOM传输、储存、打印），能与RIS系统无缝连接；

5.7 1M灰阶显示器，亮度250Cd/m2，对比度1000:1；

5.8采用基于Windows操作系统的图文用户界面，全中文界面，易学易懂；

5.9 进口乳腺专用图像增强软件；

6、观片工作站

6.1 全中文操作界面

6.2 内存≥2.0G；CPU≥2.4GHz；≥四核；

6.3硬盘≥300G；

6.4图像存储格式：DICOM3.0，专业的阅片软件。

6.5 配置光盘刻录机存储Dicom图像；

6.6 DICOM 3.0接口（DICOM传输、储存、打印），能与RIS系统无缝连接；

6.7诊断显示器1套；

6.8 采用基于Windows操作系统的图文用户界面，易学易懂；

6.9支持标准DICOM Printer 激光相机输出胶片；

6.10 支持诊断工作站并联功能；

6.11配备防辐射用品1套。

（三）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

- 本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

- 符合招标文件要求和投标文件承诺。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30分 商务部分：30分 技术部分：40分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 二、商务部分（满分30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 信誉 | 1、投标人提供工商企业信用信息公示报告【国家企业信用信息公示系统http//www.gsxt.gov.cn包括基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息】，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 2、投标人提供企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况（加盖企业所在地税务主管部门公章），无不良信息者得1分，未提供或有不良信息者不得分，满分1分。 | 2分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。 注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 | 1分 |
| 投标文件规范 程度 | 所提供资料准确完整、装订规范、文字清晰得、无差错得2分，不完整得0分。 | 2分 |
| 企业实力 | - 所投设备生产厂家具有ISO9001质量管理体系认证证书的，得4分； - 所投设备生产厂家具有ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书的，得5分； - 所投设备生产厂家具有CE安全认证证书的，得5分。 注：以上材料需提供证书原件扫描件（或图片）。 | 14分 |
| 业绩 | 2016年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩，单项合同金额在110万元及以上的，每提供一项得2分，满分6分。 注：以上证明材料需同时提供中标通知书或合同原件扫描件（或图片）。 | 6分 |
| 售后服务承诺 | - 提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保得1分，后每延长1年加1分，共3分。 - 投标提供详细的人员培训计划，有效合理得2分，不提供不得分。 | 5分 |
| 三、技术部分（满分40分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 产品技术性能 和功能 | 1、投标人所投产品需完全满足招标文件的技术参数要求得8分，其中标★参数优于招标文件技术参数要求的，每有一项正偏离得2分，最高得12分。 2、注册检验报告完整且能佐证所投产品的主要技术参数及功能的得满20分；注册检验报告仅能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能的得10分；无提供注册检验报告，或提供的注册检验报告与所投产品的规格型号不一致，或注册检验报告不能佐证所投产品的主要技术参数及功能的得0分。需提供注册检验报告原件扫描件（或图片）。 | 40分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：合同签订后、货到安装调试完成、交付使用后支付合同总价款的80%，剩余20%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：宋娟        联系电话：15993613959

单位地址：许昌市光明路

单位全称：许昌市妇幼保健院

2018年5月22日