# 一、开标一览表

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心“实验室改造” 项目 | 大写：肆拾肆万柒仟捌佰叁拾叁元整 小写：￥447833.00元 | 15日历天 | 免费质保期三年 免费培训 |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

日期：2018年06月15日

注：工期指完成该项目的最终时间（日历天）。

# 二、投标分项报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 单位 |  | 数量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风柜 | 力拓 | LTG1500 | 1500*850*2350mm 全钢通风柜 1、结构组合：采用组合式柜体. 2、外壳：采用宝钢1.2mm厚冷轧钢板冲压成型制作，表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀。 3、内壳（顶板、侧板、背板）：采用进口耐酸碱6mm厚抗倍特板制作。 4、环氧树脂台面：产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象；具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 4.1、化学性能： 提供至少49种化学试剂的耐腐蚀测试；对70%硝酸与77%硫酸的混合酸、96%的硫酸、77%的硫酸、98%的乙酸、85%的磷酸、30%的硝酸、37%的盐酸、5%重铬酸、40%氢氧化钠、28%氨水等酸碱化学试剂腐蚀测试表现为0级；对丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二氯乙酸、乙醚、汽油、碘酊、甲乙酮等常用有机溶剂类化学试剂耐腐蚀测试表现为0级。测试结果为符合要求。 4.2.物理性能： 抗弯强度达到133MPa，洛氏硬度达到HRM105.7；负荷变形温度：128.3℃（测试方法ASTM D648-07方法B）;吸水率：0.01%（测试方法ASTM D570-98（2010）e1 干燥条件50℃，24h；浸泡条件23℃，24h）；台面表面抗干热达到国家标准（GB/T 17657-1999）1级，接触600℃热容容具表面无变化。要求使用过程中不得出现龟裂，遇明火或高温表层不会出现脱落、起苞等现象，突然降温时不会出现炸裂现象。密度高，不吸水，不含任何纸质石棉成份，能抵御空气中的潮气，对于操作台溅水区域，不会受潮膨胀变形。 4.3.环保性能 4.3.1.台面无刺鼻气味，不得含有甲醛等有害人体健康的气体或物质，通过国际标准ISO 17226-1:2008测试要求，甲醛含量测试结果为“未检出”。 4.3.2.需符合US EPA5021A：2003标准 （平衡温度：85℃，时间：50min）的挥发性有机化合物（VOCs），其中苯、二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯等挥发性有机化合物的含量均为“未检出”。 4.3.3.需提供符合ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863所包含的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸（2-乙己基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯）的限值要求，检测结果均为“未检出”。 4.4.可修复性 对于实验室日常使用过程中不经意造成的台面浅表损伤，具有灵活的可修复性，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，高温等）。 5、气体导流板： 采用6mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验之需求。 6、视窗：采用5mm钢化防爆玻璃，无级平衡式升降，无噪音，可停留在任何位置。 7、电器配件：安装在两侧的封板内，设有保护装置：五孔插座（220V/10A/16A）、30W日光灯。 8、管道：采用UPVC白色管道，直径250mm. 9、风机：通风柜专用防腐轴流风机，PP材料,220V110W,1850M3/小时、1450转/分。 10、控制部分：系统设漏电过载保护装置，通风柜专用按键式液晶控制显示屏，设有灯开关及风量大小控制系统，侧板安装风机开停总控制按钮开关。 11、可调脚：改性聚乙烯耐腐蚀一次成型制作、防震，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 | 台 |  | 5 | 7500 | 37500 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 2 | 万向排风罩 | 润旺达 | WD-W1200 | 三节轴式 1、关节:高密度PP/PC材质,可360度旋转调节方向,易折卸、重组及清洗。 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3、支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢。 4、关节松紧旋钮：高密度PP/PC制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6、拱形/杯形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP/PC制成，红色、灰色和透明三种选择。 7、伸缩导管：直径75mmPVC/PC。 8、固定架：高密度PP/PC材质。 9、说明：PC需为塑胶类中不助燃之材质，且为塑胶类中耐高温之材质，符合实验室安全之需要。 10、风机：PP材料Ф160mm防腐轴流风机，220V80W,1200M3/小时、1450转/分。 11、管道：外出管道采用Ф160mmPVC管及管件连接。 | 套 |  | 7 | 1800 | 12600 | 河北、河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 3 | 配电箱 | 正泰 | ZT-CARD/50KW-1 | 50KW配电 国标 | 个 |  | 1 | 1150 | 1150 | ### 浙江、浙江正泰电器股份有限公司 |
| 4 | 电线 | 郑星 | BV-10 | BV-10平方 低烟无阻型国标线 | 米 |  | 200 | 7 | 1400 | 河南、郑州第三电缆厂 |
| 5 | 电线 | 郑星 | BV-6 | BV-6平方 低烟无阻型国标线 | 米 |  | 400 | 4 | 1600 | 河南、郑州第三电缆厂 |
| 6 | 电线 | 郑星 | BV-4 | BV-4平方 低烟无阻型国标线 | 米 |  | 200 | 3 | 600 | 河南、郑州第三电缆厂 |
| 7 | 电线 | 郑星 | BV-2.5 | BV-2.5平方 低烟无阻型国标线 | 米 |  | 200 | 3 | 600 | 河南、郑州第三电缆厂 |
| 8 | 线槽 | 创兴 | 50*100 | 50*100mm 国标 | 米 |  | 50 | 5 | 250 | ### 江西、江西创兴科技有限公司 |
| 9 | 线槽 | 创兴 | 50*50 | 50*50mm 国标 | 米 |  | 40 | 3 | 120 | ### 江西、江西创兴科技有限公司 |
| 10 | 线槽 | 创兴 | 20*12 | 20*12mm 国标 | 米 |  | 80 | 3 | 240 | ### 江西、江西创兴科技有限公司 |
| 11 | 插座 | 正泰 | 86型 | 10A五孔插座 | 个 |  | 40 | 18 | 720 | 浙江、浙江正泰电器股份有限公司 |
| 12 | 辅材 | 国标 | 胶布、等膨胀丝 | 胶布、膨胀丝等 国标 | 项 |  | 1 | 800 | 800 | 国内名牌 |
| 合 计 |  | 大写：伍万柒仟伍佰捌拾元整 小写：57580.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| 1 | 边台 | 力拓 | LBH1000 | 1000*750*800mm 1、环氧树脂台面：产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象；具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 1.1、化学性能： 提供至少49种化学试剂的耐腐蚀测试；对70%硝酸与77%硫酸的混合酸、96%的硫酸、77%的硫酸、98%的乙酸、85%的磷酸、30%的硝酸、37%的盐酸、5%重铬酸、40%氢氧化钠、28%氨水等酸碱化学试剂腐蚀测试表现为0级；对丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二氯乙酸、乙醚、汽油、碘酊、甲乙酮等常用有机溶剂类化学试剂耐腐蚀测试表现为0级。测试结果为符合要求。 1.2.物理性能： 抗弯强度达到133MPa，洛氏硬度达到HRM105.7；负荷变形温度：128.3℃（测试方法ASTM D648-07方法B）;吸水率：0.01%（测试方法ASTM D570-98（2010）e1 干燥条件50℃，24h；浸泡条件23℃，24h）；台面表面抗干热达到国家标准（GB/T 17657-1999）1级，接触600℃热容容具表面无变化。要求使用过程中不得出现龟裂，遇明火或高温表层不会出现脱落、起苞等现象，突然降温时不会出现炸裂现象。密度高，不吸水，不含任何纸质石棉成份，能抵御空气中的潮气，对于操作台溅水区域，不会受潮膨胀变形。 1.3.环保性能 1.3.1.台面无刺鼻气味，不得含有甲醛等有害人体健康的气体或物质，通过国际标准ISO 17226-1:2008测试要求，甲醛含量测试结果为“未检出”。 1.3.2.需符合US EPA5021A：2003标准 （平衡温度：85℃，时间：50min）的挥发性有机化合物（VOCs），其中苯、二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯等挥发性有机化合物的含量均为“未检出”。 1.3.3.需提供符合ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863所包含的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸（2-乙己基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯）的限值要求，检测结果均为“未检出”。 1.4.可修复性 对于实验室日常使用过程中不经意造成的台面浅表损伤，具有灵活的可修复性，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，高温等）。 2、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成，并设有减震处理。 3、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板刨花板（颜色自选）。 4、主体框架：40*60*1.5mm厚热镀锌处理矩形钢管，（确保管材内壁永久不生锈），双支撑柱双承重托梁，连接处设有专用防脱式挂式连接，结构金属表面经除油、除尘、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，钢架承重大于550kg／㎡。 5、封边条： 1.2mm厚高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 6、拉手：铝合金拉手，表面经防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防腐蚀优点。 7、滑轨：采用品牌三折静音滑轨，10万次寿命保证，承重可达36Kg。 8、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。（可选配液压缓冲式） 9、可调脚：改性聚乙烯防腐、防震可调整地脚带防腐伸缩套，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 |  | 延米 | 49.7 | 1550 | 77035 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 2 | 中央台 | 力拓 | LZH1000 | 1000*1500*800mm 1、环氧树脂台面：产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象；具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 1.1、化学性能： 提供至少49种化学试剂的耐腐蚀测试；对70%硝酸与77%硫酸的混合酸、96%的硫酸、77%的硫酸、98%的乙酸、85%的磷酸、30%的硝酸、37%的盐酸、5%重铬酸、40%氢氧化钠、28%氨水等酸碱化学试剂腐蚀测试表现为0级；对丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二氯乙酸、乙醚、汽油、碘酊、甲乙酮等常用有机溶剂类化学试剂耐腐蚀测试表现为0级。测试结果为符合要求。 1.2.物理性能： 抗弯强度达到133MPa，洛氏硬度达到HRM105.7；负荷变形温度：128.3℃（测试方法ASTM D648-07方法B）;吸水率：0.01%（测试方法ASTM D570-98（2010）e1 干燥条件50℃，24h；浸泡条件23℃，24h）；台面表面抗干热达到国家标准（GB/T 17657-1999）1级，接触600℃热容容具表面无变化。要求使用过程中不得出现龟裂，遇明火或高温表层不会出现脱落、起苞等现象，突然降温时不会出现炸裂现象。密度高，不吸水，不含任何纸质石棉成份，能抵御空气中的潮气，对于操作台溅水区域，不会受潮膨胀变形。 1.3.环保性能 1.3.1.台面无刺鼻气味，不得含有甲醛等有害人体健康的气体或物质，通过国际标准ISO 17226-1:2008测试要求，甲醛含量测试结果为“未检出”。 1.3.2.需符合US EPA5021A：2003标准 （平衡温度：85℃，时间：50min）的挥发性有机化合物（VOCs），其中苯、二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯等挥发性有机化合物的含量均为“未检出”。 1.3.3.需提供符合ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863所包含的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸（2-乙己基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯）的限值要求，检测结果均为“未检出”。 1.4.可修复性 对于实验室日常使用过程中不经意造成的台面浅表损伤，具有灵活的可修复性，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，高温等）。 2、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，国标DTC三合一连接件组合而成，并设有减震处理。 3、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板刨花板（颜色自选）。 4、主体框架：40*60*1.5mm厚热镀锌处理矩形钢管，（确保管材内壁永久不生锈），双支撑柱双承重托梁，连接处设有专用防脱式挂式连接，结构金属表面经除油、除尘、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，钢架承重大于550kg／㎡。 5、封边条： 1.2mm厚高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 6、拉手：铝合金拉手，表面经防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防腐蚀优点。 7、滑轨：采用品牌三折静音滑轨，10万次寿命保证，承重可达36Kg。 8、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。（可选配液压缓冲式） 9、可调脚：改性聚乙烯防腐、防震可调整地脚带防腐伸缩套，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 |  | 延米 | 9.75 | 3100 | 30225 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 3 | 试剂架 | 力拓 | LSG-2 | 1000*350*600mm 1、立柱：40*100*1.5mm优质冷轧钢板折弯、冲孔，表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀。 2、层板：12mm钢化玻璃，四周车边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩；边缘配Ø16mm不锈钢管，有效防止试剂瓶滑落。 3、电源：三孔插座（220V/10A）防水，国标2.5m㎡单股铜芯电源线，至少每延米配一个插座。 |  | 延米 | 7.5 | 400 | 3000 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 4 | 通风柜 | 力拓 | LTG1500 | 1500*800*2350mm 全钢通风柜 1、结构组合：采用组合式柜体. 2、外壳：采用宝钢1.2mm厚冷轧钢板冲压成型制作，表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀，耐酸碱腐蚀。 3、内壳（顶板、侧板、背板）：采用进口耐酸碱6mm厚抗倍特板制作。 4、环氧树脂台面：产品须为一体透芯材质，表里材质如一、致密均匀，切割断面无分层现象；具备较强的耐酸碱性能、耐高温、抗变形、易清洁等特点。 4.1、化学性能： 提供至少49种化学试剂的耐腐蚀测试；对70%硝酸与77%硫酸的混合酸、96%的硫酸、77%的硫酸、98%的乙酸、85%的磷酸、30%的硝酸、37%的盐酸、5%重铬酸、40%氢氧化钠、28%氨水等酸碱化学试剂腐蚀测试表现为0级；对丙酮、甲醇、乙醇、丁醇、二氯甲烷、四氯化碳、氯苯、甲苯、二甲苯、三氯乙烯、二氯乙酸、乙醚、汽油、碘酊、甲乙酮等常用有机溶剂类化学试剂耐腐蚀测试表现为0级。测试结果为符合要求。 4.2.物理性能： 抗弯强度达到133MPa，洛氏硬度达到HRM105.7；负荷变形温度：128.3℃（测试方法ASTM D648-07方法B）;吸水率：0.01%（测试方法ASTM D570-98（2010）e1 干燥条件50℃，24h；浸泡条件23℃，24h）；台面表面抗干热达到国家标准（GB/T 17657-1999）1级，接触600℃热容容具表面无变化。要求使用过程中不得出现龟裂，遇明火或高温表层不会出现脱落、起苞等现象，突然降温时不会出现炸裂现象。密度高，不吸水，不含任何纸质石棉成份，能抵御空气中的潮气，对于操作台溅水区域，不会受潮膨胀变形。 4.3.环保性能 4.3.1.台面无刺鼻气味，不得含有甲醛等有害人体健康的气体或物质，通过国际标准ISO 17226-1:2008测试要求，甲醛含量测试结果为“未检出”。 4.3.2.需符合US EPA5021A：2003标准 （平衡温度：85℃，时间：50min）的挥发性有机化合物（VOCs），其中苯、二氯甲烷、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳、三氯乙烯等挥发性有机化合物的含量均为“未检出”。 4.3.3.需提供符合ROHS指令2011/65/EU附录Ⅱ的修正指令（EU）2015/863所包含的镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯（如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸（2-乙己基）酯、邻苯二甲酸二异丁酯）的限值要求，检测结果均为“未检出”。 4.4.可修复性 对于实验室日常使用过程中不经意造成的台面浅表损伤，具有灵活的可修复性，修复后的台面仍然具有原先的理化特性（耐酸碱，高温等）。 5、气体导流板： 采用6mm厚通风柜专用抗倍特气流板，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上，以适应不同实验之需求。 6、视窗：采用5mm钢化防爆玻璃，无级平衡式升降，无噪音，可停留在任何位置。 7、电器配件：安装在两侧的封板内，设有保护装置：五孔插座（220V/10A/16A）、30W日光灯。 8、管道：采用UPVC白色管道，直径250mm。 9、风机：通风柜专用防腐轴流风机，PP材料,220V110W,1850M3/小时、1450转/分。 10、控制部分：系统设漏电过载保护装置，通风柜专用按键式液晶控制显示屏，设有灯开关及风量大小控制系统，侧板安装风机开停总控制按钮开关。 11、可调脚：改性聚乙烯耐腐蚀一次成型制作、防震，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 |  | 台 | 4 | 7500 | 30000 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 5 | 文件柜 | 力拓 | LWM900 | 900*500*1800mm 1、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成。 2、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。 3、封边条：1.2mm厚高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 4、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。 5、拉手：铜合金一字拉手，具有防腐蚀优点。 6、玻璃：浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品。 |  | 台 | 4 | 1000 | 4000 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 6 | 样品柜 | 力拓 | LYM900 | 900*500*1800mm 1.柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，国标采用品牌三合一连接件组合而成。2.柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。3.封边条：1.2mm厚高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。4.铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。5.拉手：铜合金一字拉手，具有防腐蚀优点。6.玻璃：浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品 |  | 台 | 4 | 1000 | 4000 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 7 | 试剂柜 | 力拓 | LSM900 | 900*500*1800mm 1、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成。 2、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。 3、封边条：1.2mm厚高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 4、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。 5、拉手：铜合金一字拉手，具有防腐蚀优点。 6、玻璃：浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品。 |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 8 | 试剂柜（通风） | 力拓 | LSM-T900 | 900*500*1800mm - 柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成。 2、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。 3、封边条：1.2mm厚高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 4、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。 5、拉手：铜合金一字拉手，具有防腐蚀优点。 6、玻璃：浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品。 7、通风口：Φ110mm - 风量：要求以通风试剂柜表面平均风速0.5m/s为计算根据（排风量由排风管道系统配合提供）。 9、压损：在调节门全开，表面平均风速0.5m/s情形下，本通风试剂柜压损需小于90Pa。 |  | 台 | 6 | 1500 | 9000 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 9 | 器皿柜 | 力拓 | LQM900 | 900*500*1800mm 1、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，采用品牌三合一连接件组合而成。 2、柜门板：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板（颜色自选）。 3、封边条：1.2mm厚高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 4、铰链：采用品牌110度二段式不锈钢金属弹簧铰链10万次寿命保证。 5、拉手：铜合金一字拉手，具有防腐蚀优点。 6、玻璃：上下木框镶装浮法高光玻璃，可清晰看见里面摆放的物品。 内设铝合金防腐处理型材承重框内镶实验室专用PVC四层，孔径分别为30mm、30mm、50mm、70mm。(配PP一次成型水槽1个 规格：780*400*25mm) |  | 台 | 4 | 1500 | 6000 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 10 | 通风罩 | 润旺达 | WD-T1200 | 500*500*1000mm 1、不锈钢集气罩：采用1.0mm 316不锈钢板制作； 2、尺寸：500*500,带手动调节不锈钢导风管等； 3、导风管：1.0mm不锈钢制作，风管直径为DN200mm； 4、调节阀：开启度可以0到180O，可任意调风量。 5、风机：PP材料Ф200mm防腐轴流风机，220V80W,1200M3/小时、1450转/分。 6、管道：外出管道采用Ф200mmPVC管及管件连接。 |  | 套 | 5 | 1850 | 9250 | 河北、河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 11 | 万向排风罩 | 润旺达 | WD-W1200 | 三节轴式 1、关节:高密度PP/PC材质,可360度旋转调节方向,易折卸、重组及清洗。 2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3、支撑弹簧/关节连接杆：304不锈钢。 4、关节松紧旋钮：高密度PP/PC制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁合。 5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6、拱形/杯形集气罩：直径375mm/200mm，高密度PP/PC制成，红色、灰色和透明三种选择。 7、伸缩导管：直径75mmPVC/PC。 8、固定架：高密度PP/PC材质。 9、说明：PC需为塑胶类中不助燃之材质，且为塑胶类中耐高温之材质，符合实验室安全之需要。 10、风机：PP材料Ф160mm防腐轴流风机，220V80W,1200M3/小时、1450转/分。 11、管道：外出管道采用Ф160mmPVC管及管件连接。 |  | 套 | 8 | 1800 | 14400 | 河北、河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 12 | 天平台 | 力拓 | LTT900 | 900*600*750mm 1、框架: H型；采用优质40*60*1.5mm矩形钢管，满缝焊接而成，连接处一体成型；结构金属表面经除油、除锈、磷化、防腐喷涂高温固化处理，具有弹性、防锈、防腐蚀。 2、内框架：中央工作区采用独立支架，操作台面为40mm厚黑色大理石，表面光泽，边缘 打磨，稳定性好。三级减振设计，保证实验仪器的精度（1/10万）使用。 3、柜体：18mm厚E1级环保型浸渍胶膜纸饰面实木颗粒刨花板，国标DTC三合一连接件组合而成。 4、封边条：1.2mm厚高温热熔PVC封边条，四周封边防水、防有机溶剂处理。 5、可调脚：改性聚乙烯耐腐蚀一次成型制作、防震，带防腐伸缩套，耐腐蚀,高度可调0-20m。并具有超强的承重性等特点。 |  | 台 | 4 | 1450 | 5800 | 浙江、金华力拓钢柜有限公司 |
| 13 | 水槽 | 润旺达 | WD-S560 | 1、水槽：内径：500*400*300mm采用实验室专用PP 5mm厚高密度环保型黑色PP材料一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂。 2、水嘴：采用纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。开关采用进口精密陶瓷阀心、使用寿命开关50万次，耐磨、耐腐蚀。出水口为全铜材质，并具有缓压作用，可拆卸清洗，鹅颈出水管可360度旋转。 |  | 套 | 5 | 500 | 2500 | 河北、河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 14 | 洗眼器 | 润旺达 | WD-SC150 | 单个 1、主体：加厚铜质。 2、涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3、喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱防止冲伤眼睛。 4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 5、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用。 6、控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭。 7、供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网。 |  | 个 | 3 | 360 | 1080 | 河北、河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 15 | 紧急喷淋装置 | 润旺达 | WD-PL-1 | 主要材料：304不锈钢,表面高亮度抛光 1.采用球阀和螺旋密封结构控制喷淋与洗眼。操作方便，启闭快速，密封可靠。 2.洗眼管路设有渗水孔，能排空洗眼喷头内残留水，利于管路清洁卫生和防冻（洗眼时有一部分水由此孔排入下水管，不影响使用效果） |  | 套 | 1 | 3200 | 3200 | 河北、河北润旺达洁具制造有限公司 |
| 16 | 实验凳 | 华盛 | L30 | 气压升降，升降高度420-580mm,金属表面经过两次镀珞处理，ABS材质一次成形万向轮，凳面采用人造皮艺革面。 |  | 把 | 15 | 120 | 1800 | ### 广东、中山市华盛家具制造有限公司 |
| 17 | 开墙洞 | ---- | 1800*2300mm | 1800*2300mm、双二四墙体 |  | 处 | 1 | 1000 | 1000 | 河南、郑州悦丰实验室装备净化工程有限公司 |
| 18 | 走廊过梁 | 标准 | 1800*200mm | 砖混材质 1800*200mm、梯子斜坡型面层粘贴瓷砖 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 河南、郑州悦丰实验室装备净化工程有限公司 |
| 19 | 玻璃门 | 洛玻 | 10mm | 不锈钢框、10mm厚钢化玻璃、尺寸1800*2300mm |  | 樘 | 1 | 2670 | 2670 | 河南、郑州纳克贸易有限公司 |
| 20 | 彩钢板隔断门 | 宏达 | 5O型 | 5O型玻镁净化板材尺寸3210*3300mm、门尺寸1200*2100带观察窗（子母门） |  | 扇 | 1 | 3450 | 3450 | ### 河南、郑州宏达钢结构彩板有限公司 |
| 21 | 防盗门 | 步阳 | 福喜 | 不锈钢移门尺寸3210*3300mm |  | 樘 | 1 | 2780 | 2780 | ### 浙江、浙江步阳门业有限公司 |
| 22 | 免漆门 | 盼盼 | PM3092 | 面漆门窗 900*2100mm |  | 樘 | 1 | 1640 | 1640 | ### 辽宁、辽宁盼盼集团有限公司 |
| 23 | 门禁 | 今迈 | DR-M11S | 密码、刷卡型、带门铃 |  | 套 | 3 | 1800 | 5400 | ### 广东、深圳今迈越科技有限公司 |
| 24 | 净化板隔断 | 宏达 | 5O型 | 5O型玻镁净化板材尺寸5250*3300mm、门尺寸900*2100mm观察可视窗 |  | 套 | 1 | 5000 | 5000 | ### 河南、郑州宏达钢结构彩板有限公司 |
| 25 | 石膏防水板 | 泰山 | 600*600 | 600*600mm防水石膏板 |  | 块 | 890 | 12 | 10680 | ### 山东、泰山石膏有限公司 |
| 26 | 三角骨 | 泰山 | 32型 | 吊顶石膏板支架 |  | 米 | 321 | 5 | 1605 | 山东、泰山石膏有限公司 |
| 27 | 边骨 | 泰山 | 32型 | 石膏板收边 |  | 米 | 400 | 6 | 2400 | 山东、泰山石膏有限公司 |
| 28 | 吊丝吊件 | 泰山 | ¢8 | 石膏板三角骨吊件 |  | ㎡ | 321 | 5 | 1605 | 山东、泰山石膏有限公司 |
| 29 | 上水管 | 联塑 | φ32 | φ32mm PPR热熔管 |  | 米 | 20 | 20 | 400 | # 广东、广东联塑科技实业有限公司 |
| 30 | 上水管 | 联塑 | φ25 | φ25mm PPR热熔管 |  | 米 | 25 | 18 | 450 | # 广东、广东联塑科技实业有限公司 |
| 31 | 上水管 | 联塑 | φ20 | φ20mm PPR热熔管 |  | 米 | 30 | 15 | 450 | # 广东、广东联塑科技实业有限公司 |
| 32 | 排水管 | 联塑 | φ110 | Φ110mm PVC管 |  | 米 | 12 | 28 | 336 | # 广东、广东联塑科技实业有限公司 |
| 33 | 排水管 | 联塑 | φ75 | Φ75mm PVC管 |  | 米 | 75 | 35 | 2625 | # 广东、广东联塑科技实业有限公司 |
| 34 | 排水管 | 联塑 | φ50 | Φ50mm PVC管 |  | 米 | 32 | 20 | 640 | # 广东、广东联塑科技实业有限公司 |
| 35 | 管件 | 联塑 | 三通、弯头、止水阀 | 三通、弯头、止水阀 国标 |  | 项 | 1 | 800 | 800 | # 广东、广东联塑科技实业有限公司 |
| 36 | 配电箱 | 正泰 | ZT-CARD/50KW-1 | 50KW配电 国标 |  | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 浙江、浙江正泰建筑电器有限公司 |
| 37 | 回路盒 | 正泰 | ZT-SP807 | 大型仪器专用 32A空开1个、20A（220V）2个、三孔10A插座3个 |  | 个 | 2 | 600 | 1200 | 浙江、浙江正泰建筑电器有限公司 |
| 38 | 电线 | 郑星 | BV-10 | BV-10平方 低烟无阻型国标线 |  | 米 | 300 | 7 | 2100 | 河南、郑州第三电缆厂 |
| 39 | 电线 | 郑星 | BV-6 | BV-6平方 低烟无阻型国标线 |  | 米 | 400 | 4 | 1600 | 河南、郑州第三电缆厂 |
| 40 | 电线 | 郑星 | BV-4 | BV-4平方 低烟无阻型国标线 |  | 米 | 200 | 3 | 600 | 河南、郑州第三电缆厂 |
| 41 | 电线 | 郑星 | BV-2.5 | BV-2.5平方 低烟无阻型国标线 |  | 米 | 400 | 3 | 1200 | 河南、郑州第三电缆厂 |
| 42 | 线槽 | 创兴 | 50*100 | 50*100mm 国标 |  | 米 | 50 | 5 | 250 | ### 江西、江西创兴科技有限公司 |
| 43 | 线槽 | 创兴 | 50*50 | 50*50mm国标 |  | 米 | 40 | 3 | 120 | ### 江西、江西创兴科技有限公司 |
| 44 | 线槽 | 创兴 | 20*12 | 20*12mm国标 |  | 米 | 60 | 2 | 120 | ### 江西、江西创兴科技有限公司 |
| 45 | 照明灯 | 雷士 | LED平板灯 | LED平板灯600*600mm、LED型、36W |  | 盏 | 40 | 125 | 5000 | ### 广东、广东雷士照明科技有限公司 |
| 46 | 插座 | 正泰 | 86型 | 10A五孔插座 |  | 个 | 24 | 18 | 432 | 浙江、浙江正泰建筑电器有限公司 |
| 47 | 辅材 | 国标 | 胶布、等膨胀丝 | 胶布、膨胀丝等 国标 |  | 项 | 1 | 900 | 900 | 河南、郑州悦丰实验室装备净化工程有限公司 |
| 48 | 分析天平 | 瑞戈威 | AS220.X2 | 精度：万分之一 称量：220g 1．工作条件 1.1 环境温度：10-40℃ 1.2 相对湿度：40-80% 1.3 工作电压：0-220V±10%，50Hz 2．主要工作、用途 2.1样品种类及形态：固体、液体 2.2便于实验室仪器规范管理和数据的操作软件系统 2.3 符合USP、GLP等相关规定的要求 3．技术性能及指标 - 校准方式：温度和时间触发的专业级全自动内部校准。 - 显示：高清5寸电容式彩色触摸显示屏，滑屏操作界面，全中文字操作界面；操作面板上可自定义按钮，放在屏幕任意位置，一键直达经常操作的功能和数据。 - 防风罩：全透明玻璃防风罩，称量样品可见；易于拆卸，方便清洁。 - 传感器：采用单体结构传感器，保证天平更准确和高重复性。 3.5机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮等化学品，易于清洁。 3.6操作温度范围：10℃-40℃，天平精度无需持续监测和控制房间温度来维持。 3.7抗干扰性能：抗干扰能力强，无需担心气流、温度对精度的影响。 - 数据交换：可通过USB、WIFI快速实现天平间的数据交换、导出导入。 - 数据库：AS.X2系列天平的信息系统基于8个数据库，允许多个用户在数据库上存储多个产品。存储的称重结果可以用于今后的分析使用。支持100个用户，5000种产品信息，10000组称量数据，100种包装类型，100个公式，100个客户，500个移液器校准记录，最高支持500000组数据存储。 3.10数据安全性：管理员可设置用户权限限制非授权访问；Alibi数据存储不可删除，保护数据安全；经过授权的归档数据和报告可通过USB存储在天平间数据传输。 3.11红外感应器：内置左右两个红外感应器，可自定义无需用手接触的称量操作：打印、去皮、归零等功能。 3.12报告和输出打印：称量报告分为三部分，每部分可定制化打印；数据通过USB或WIFI连接，天平称量数据通过PW-WIN/RADKEY软件可进一步分析；通过USB将天平与打印机连接直接打印。 3.13功能:称重功能,计件功能,密度测定,检重称量,百分比设定,底部称量,填充称量,动物称量,统计分析,求和功能，峰值保持,GLP规范,红外感应等。 3.14接口：2个RS232接口,1个A型USB接口,1个B型USB接口,WiFi接口可选 3.15可外接设备：条形码扫描枪、打印机、USB接口键盘、架下秤钩、防漂移保护罩、密度套件（固体和液体）、LCD WD-6显示屏、电脑、软件、电脑等。 3.16技术指标： 读数精度：0.1mg 最大称量：220g 最小称量：10mg 去皮范围：-220g 重复性：0.1mg 线性：±0.2mg 秤盘尺寸：φ100mm 称重室高度：227mm 稳定时间：3.5s 灵敏度漂移：1ppm/℃ at 15-35℃ 最小称重（USP）:200mg 最小称重(U=1%,k=2)：20mg 校准方式：全自动内校 4．仪器配置 4.1 天平主机 1台 4.2 中文操作手册 1本 4.3 防尘罩 4.4 专用电源线 5．售后服务 5.1 货到后在接到用户安装通知后 1 个工作日 5.2 终身免费软件升级。 5.3 终身免费应用支持服务，免费提供应用方案。 5.4 对所制造的仪器终身维护，并终身提供配件。 |  | 台 | 1 | 31500 | 31500 | 波兰、波兰瑞戈威 |
| 49 | 空调 | 格力 | KFR-72LW/（72591）NhAa-2 | 7.2KW柜机、制冷制热变频型 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 制冷量7.2kw，制热量8.5kw ,电辅加热：支持变频/定频：变频 国家能效等级：2级 适用面积 制冷面积：24-37平方米 制热面积：27-36平方米 建议适用面积：约24-36㎡ 分贝参数 室内噪音：26-38分贝 室外噪音：43-54分贝 |  | 台 | 3 | 4800 | 14400 | 广东、珠海格力电器股份有限公司 |
| 50 | 空调 | 格力 | KFR-35GW/(35592) NhAa-2 | 3.5KW匹挂机、制冷制热变频型 空调类型：挂壁式空调 冷暖类型：冷暖 制冷量：3.5kw，制热量：4.2kw, 电辅加热：支持变频/定频：变频 国家能效等级：2级 适用面积 制冷面积：15-23平方米 制热面积：17-23平方米 建议适用面积：约12-23㎡ 分贝参数 室内噪音：18-42分贝 室外噪音：50分贝 |  | 台 | 10 | 3250 | 32500 | 广东、珠海格力电器股份有限公司 |
| 51 | 电脑 | 戴尔 | 成铭3967 002518 | 台式 基本参数 产品类型商用电脑 操作系统预装Windows 7 主板芯片组Intel H81 处理器 CPU系列英特尔 酷睿i3 6代系列 CPU型号Intel 酷睿i3 6100 CPU频率3.7GHz 总线规格DMI3 8GT/s 缓存L3 3MB 核心架构Skylake 核心/线程数双核心/四线程 制程工艺14nm 存储设备 内存容量4GB 内存类型DDR3 硬盘容量1TB 硬盘描述7200转 光驱类型DVD-ROM 显卡/声卡 显卡类型入门级独立显卡 显卡芯片AMD Radeon HD 7450 显存容量1GB DirectXDirectX 11 显示器 显示器尺寸20英寸 |  | 台 | 3 | 3850 | 11550 | ### 上海、戴尔（中国）有限公司 |
| 52 | 冰箱 | 海信 | BCD-219D | 产品类别：三开门 总容积219L 冷藏室容积118L 冷冻室容积58L 变温室容积43L 温控方式电脑温控 制冷方式直冷 冷冻能力2.5kg/12h 气候类型ST-SN-N 能效等级2级 额定耗电量0.59度/天 噪声值38db |  | 台 | 1 | 1900 | 1900 | 山东、海信（山东）冰箱有限公司 |
| 53 | 移液枪 | 艾本德 | 10-100ul | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 10-100ul 移液器体积增量0.1ul，黄色控制按钮 10ul时不准确度±3.0%，不精确度：1.0%； 50ul时不准确度±1.0%，不精确度：0.3%； 100ul时不准确度±0.8%，不精确度：0.2% |  | 把 | 2 | 2650 | 5300 | 德国、德国艾本德股份公司 |
| 54 | 移液枪 | 艾本德 | 100-1000ul | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 100-1000ul 移液器体积增量0.1ul，蓝色控制按钮 100 ul时不准确度±3.0%，不精确度：0.6%； 500ul时不准确度±1.0%，不精确度：0.2%； 1000ul时不准确度±0.6%，不精确度：0.2% |  | 把 | 2 | 2650 | 5300 | 德国、德国艾本德股份公司 |
| 55 | 移液枪 | 艾本德 | 500-5000ul | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 500-5000ul移液器体积增量5ul，紫色控制按钮 500ul时不准确度±2.4%，不精确度：0.6%； 2500ul时不准确度±1.2%，不精确度：0.25%； 5000ul时不准确度±0.6%，不精确度：0.15% |  | 把 | 2 | 2650 | 5300 | 德国、德国艾本德股份公司 |
| 56 | 移液枪 | 艾本德 | 1-10ml | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 1-10ml移液器体积增量10ul，青绿色控制按钮 1ml时不准确度±3%，不精确度：0.6%； 5ml时不准确度±0.8%，不精确度：0.2%； 10ml时不准确度±0.6%，不精确度：0.15% |  | 把 | 2 | 2650 | 5300 | 德国、德国艾本德股份公司 |
| 57 | 移液排枪 | 艾本德 | 30-300ul | 1.卓越人体工程学设计，重量76-80g （单道） 2.显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 4.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 5.独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 6.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 7.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 8.多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 30-300ul 移液器体积增量0.3ul，黄色控制按钮 30 ul时不准确度±3.0%，不精确度：1.0%； 150ul时不准确度±1.0%，不精确度：0.5%； 300ul时不准确度±0.8%，不精确度：0.3% |  | 把 | 2 | 6880 | 13760 | 德国、德国艾本德股份公司 |
| 合 计 |  | 大写：叁拾玖万零贰佰伍拾叁元整 小写：￥390253.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  | 大写：肆拾肆万柒仟捌佰叁拾叁元整 小写：￥447833.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或代理人）签字：

2018年06月15日