# 开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018070号

项目名称：  动物疫情诊断试剂                        单位：元（人民币）

| 标段 | 项目名称 | 投标报价 | 交付日期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 共一标段 | 动物疫情诊断试剂 | 大写：肆拾玖万捌仟捌佰元整 小写：498800.00 | 签订合同后至2019年3月30日 | 投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。 |

投标人名称：   洛阳莱普生信息科技有限公司（全称）（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 2018 年 06 月 19 日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018070号

项目名称：动物疫情诊断试剂

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *核酸提取试剂 | 20份/盒、40份/盒、64份/盒 | 1、仪器匹配性：能够完美匹配天隆 NP968核酸提取仪； 2、提取模板：能够同时提取病原体的DNA/RNA； *3、规格：预封装:20份/盒、40份/盒、64份/盒,三种规格。 | 份 | 900 | 22元 | 19800元 | 西安、西安天隆科技有限公司 |
| 2 | 口蹄疫病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 27528-2011； 2. 仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *3.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 4.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 5.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 16 | 1500元 | 24000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 3 | O型口蹄疫病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 27528-2011； 2.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *3.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 4.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 5.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 4 | 1500元 | 6000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 4 | A型口蹄疫病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 27528-2011； 2.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *3.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 4.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 5.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 4 | 1500元 | 6000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 5 | 高致病性猪蓝耳病病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 27517-2011； 2.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *3.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 4.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 5.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 11 | 1500元 | 16500元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 6 | 猪瘟病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 27540-2011； 2.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *3.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 4.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 5.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 12 | 1500元 | 18000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 7 | 猪伪狂犬病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *2.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 3.反应参数：37℃×2min，94℃×2min；再按93℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 4.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 4 | 1500元 | 6000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 8 | 猪圆环病毒II型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *2.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 3.反应参数：反应参数：37℃×2min，94℃×2min；再按93℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 4.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 6 | 1500元 | 9000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 9 | 高致病禽流感病毒核酸检测试剂盒（通用型）（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 19438.1-2004； 2.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *3.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 4.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 5.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 10 | 1500元 | 15000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 10 | 禽流感H5亚型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 19438.2-2004； 2.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *3.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 3、4.×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 4.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 4 | 1500元 | 6000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 11 | 禽流感H7N9亚型病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； 2.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； *3.检测原理：多重荧光PCR检测技术，单管反应可同时实现对H7基因、N9基因及内标的检测。内标参与样本及对照品的提取，监控假阴性。 4.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环45次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 5.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 2 | 3000元 | 6000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 12 | 新城疫病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 16550-2008； 2.仪器匹配性：能够完美匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； *3.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 4.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环40次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM和HEX(或VIC/JOE)通道； 5.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 25份/盒 | 8 | 1500元 | 12000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 13 | 禽流感病毒H5/H7/新城疫病毒核酸检测试剂盒 | 50份/盒 | *1.最低检测限：1000copies/ml；线性检测范围：2×103copies/ml—1×108copies/ml； 2.检测原理：多重荧光PCR检测技术，单管反应可同时实现对禽流感H5、禽流感H7和新城疫基因的检测； 3.反应参数：45℃×10min，95℃×15min；再按95℃×15sec→60℃×60sec，循环45次；单点荧光检测在60℃，反应体系为25ul。荧光通道选择FAM、HEX(或VIC/JOE)通道和ROX(或TEXAS/RED)； 4.试剂-20℃保存有效期12个月。 | 50份/盒 | 1 | 6000元 | 6000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 14 | 口蹄疫病毒3ABC-ELISA检测试剂盒 | 2*96孔/盒 | 1.试剂盒成份为商品化试剂，无需单独配制。 2.检测猪、牛、羊口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体； 3.标准反应时间75分钟； 4、试验结果阴阳性对照成立、结果准确； 5、2～8℃保存，有效期12个月； 6、试剂使用不同颜色，便于区分。 | 2*96孔/盒 | 1 | 2000元 | 2000元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 15 | O型口蹄疫抗体固相阻断ELISA检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.采用竞争法，操作简便，反应时间45分钟； 2.每板检测92份样品； 3.试验结果阴阳性对照成立、结果准确； 4.2～8℃保存，有效期12个月； 5.试剂盒成份为商品化试剂，无需单独配制； 6. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 7 | 9000元 | 63000元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 16 | A型口蹄疫抗体固相阻断ELISA检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.采用竞争法，操作简便，反应时间45分钟； 2.每板检测92份样品； 3.试验结果阴阳性对照成立、结果准确； 4.2～8℃保存，有效期12个月； 5. 试剂盒成份为商品化试剂，无需单独配制； 6. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 4 | 9000元 | 36000元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 17 | 口蹄O型抗体检测液相阻断试剂盒（新模式） | 10*96孔/盒 | 1.采用液相阻断方法每盒检测100-200份样品，准确定量。 2.试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； 3.操作简便，反应时间75分钟。 4.试验结果阴阳性对照、病毒抗原OD值成立、结果准确。 5.2～8℃保存，有效期12个月； 6. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 10*96孔/盒 | 1 | 3500元 | 3500元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 18 | 口蹄A型抗体检测液相阻断试剂盒（新模式） | 10*96孔/盒 | *1.采用液相阻断方法每盒检测100-200份样品，准确定量。 2.试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； 3.操作简便，反应时间75分钟。 4.试验结果阴阳性对照、病毒抗原OD值成立、结果准确。 5.2～8℃保存，有效期12个月； 6.试剂使用不同颜色，便于区分。 | 10*96孔/盒 | 1 | 3500元 | 3500元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 19 | 猪瘟抗体竞争ELISA检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； 2.每套试剂盒可检测460份样品； 3.采用竞争法，标准检测时间为45分钟； 4.2～8℃保存，有效期12个月； 5. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 7 | 6500元 | 45500元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 20 | 猪繁殖与呼吸障碍综合征病毒抗体检测ELISA试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制，能检测欧洲株和美洲株； 2.每套试剂盒可检测460份样品； 3.采用竞争ELISA方法，检测时间为70分钟； 4.2～8℃保存，有效期12个月； 5. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 7 | 11000元 | 77000元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 21 | 伪狂犬病毒gE抗体检测竞争ELISA试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.采用竞争ELISA方法； 2.每套试剂盒可检测460份样品； 3.操作简便实验反应时间45分钟； 4.2～8℃保存，有效期12个月； 5. 试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； 6. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 3 | 5500元 | 16500元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 22 | 伪狂犬病毒gB抗体检测ELISA试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.采用竞争ELISA方法； 2.每套试剂盒可检测460份样品； 3.操作简便实验反应时间45分钟； 4.有效期12个月； 5. 试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； 6. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 3 | 5500元 | 16500元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 23 | 小反刍兽疫阻断ELISA抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.试验方法符合GB/T 27982-2011； 2.每套试剂盒可检测450份样品； 3.操作简便，理论反应时间不超过70min； 4.有2～8℃保存，效期12个月。 | 5*96孔/盒 | 4 | 5000元 | 20000元 | 青岛、青岛立见诊断技术发展中心 |
| 24 | 小反刍兽疫病毒荧光RT-PCR检测试剂盒 | 50份/盒 | 1.试验方法符合GB/T 27982-2011； 2.能够匹配天隆 TL988荧光定量PCR仪； 4.采用一步法反转录、扩增； 5.-20℃保存，有效期9个月; 6.试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； 7. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 50份/盒 | 5 | 3000元 | 15000元 | 上海，上海之江生物科技股份有限公司 |
| 25 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 | 1*96孔/盒 | 1.采用间接ELISA方法； 2.每盒检测92份样品； 3.2～8℃保存，有效期12个月； 4.试剂盒成份均为商品化试剂，无需单独配制； 5. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 1*96孔/盒 | 1 | 2800元 | 2800元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 26 | 禽流感病毒H5N1(Re-8)亚型HI试验抗原 | 2ml/瓶 | 1.用于H5亚型禽流感（Re-8）抗体的检测。 *2.抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成，效价不低于7Log2。 3.试剂在2～8℃保存，有效期1年；在-20℃以下保存，有效期2年。 4.试验结果阴阳性对照成立。 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，符合要求。 | 2ml/瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 哈尔滨 哈尔滨维科生物技术开发有限公司 |
| 27 | 禽流感病毒H5N1(Re-8)亚型HI试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1.用于H5亚型禽流感（Re-8）抗体的检测。 *2.阳性血清系用禽流感病毒灭活疫苗接种SPF鸡，采血、分离血清，经冷冻真空干燥制成。血凝抑制效价不低于7Log2。 3.试剂在2～8℃保存，有效期1年；在-20℃以下保存，有效期2年。 4.试验结果阴阳性对照成立。 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，符合要求。 | 2ml/瓶 | 2 | 350元 | 700元 | 哈尔滨 哈尔滨维科生物技术开发有限公司 |
| 28 | 禽流感H7亚型（N9株）血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 1.用于H7亚型禽流感（H7N9）抗体的检测。 *2.抗原为禽流感病毒接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成，抗原效价不低于7Log2。 3.试剂在2～8℃保存，有效期1年；在-20℃以下保存，有效期2年。 4.试验结果阴阳性对照成立。 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，符合要求。 | 2ml/瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 哈尔滨 哈尔滨维科生物技术开发有限公司 |
| 29 | 禽流感H7亚型血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1.用于H7亚型禽流感（H7N9）抗体的检测。 *2.阳性血清系用禽流感病毒灭活疫苗接种SPF鸡，采血、分离血清，经冷冻真空干燥制成，血凝抑制效价不低于7Log2。 3.试剂在2～8℃保存，有效期1年；在-20℃以下保存，有效期2年。 4.试验结果阴阳性对照成立。 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，符合要求。 | 2ml/瓶 | 2 | 350元 | 700元 | 哈尔滨 哈尔滨维科生物技术开发有限公司 |
| 30 | 鸡新城疫血凝抑制试验抗原 | 2ml/瓶 | 1.符合GB/T 16550-2008； *2.抗原为鸡新城疫病毒La Sota株接种SPF鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适宜稳定剂，经冷冻真空干燥制成，抗原效价不低于7Log2。 3.试剂在2～8℃保存，有效期1年；在-20℃以下保存，有效期2年。 4.试验结果阴阳性对照成立。 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，符合要求。 | 2ml/瓶 | 10 | 350元 | 3500元 | 哈尔滨 哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 31 | 鸡新城疫血凝抑制试验阳性血清 | 2ml/瓶 | 1.试验方法符合GB/T 16550-2008； *2.阳性血清系用鸡新城疫灭活疫苗接种SPF鸡，采血、分离血清，经冷冻真空干燥制成，血凝抑制效价不低于7Log2。 3.试剂在2～8℃保存，有效期1年；在-20℃以下保存，有效期2年。 4.试验结果阴阳性对照成立。 5.无菌检验、剩余水分测定、真空度测定按现行《中国兽药典》附录进行检验，符合要求。 | 2ml/瓶 | 2 | 350元 | 700元 | 哈尔滨 哈尔滨国生生物科技股份有限公司 |
| 32 | 布鲁氏菌病虎红平板凝集抗原 | 15ml/瓶 | 1.试验方法符合GB/T 18646-2002； 2.符合中华人民共和国农业部批准的兽用生物制品质量标准； 3.有效期12个月。 | 15ml/瓶 | 10 | 300元 | 3000元 | 北京 中国兽医药品监察所 |
| 33 | 布鲁氏菌病试管凝集抗原 | 15ml/瓶 | 1.试验方法符合GB/T 18646-2002。 2.符合中华人民共和国农业部批准的兽用生物制品质量标准。 3.有效期24个月。 | 15ml/瓶 | 10 | 260元 | 2600元 | 北京 中国兽医药品监察所 |
| 34 | 口蹄疫病毒O型化学发光抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.采用化学发光检测方法； 2.操作简便，总反应时间35分钟； *3.结果准确，检测定量范围可达到1:2048； 4.试剂盒成分均为商品化试剂，无需单独配制； 5.样本无需稀释； 6.有效期12个月； 7. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 1 | 11000元 | 11000元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 35 | 口蹄疫病毒A型化学发光抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.采用化学发光检测方法； 2.操作简便，总反应时间35分钟； *3.结果准确，检测定量范围可达到1:2048； 4.试剂盒成分均为商品化试剂，无需单独配制； 5.样本无需稀释； 6.有效期12个月； 7. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 1 | 11000元 | 11000元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 36 | 小反刍兽疫化学发光抗体检测试剂盒 | 5*96孔/盒 | 1.采用化学发光检测方法； 2.操作简便，总反应时间35分钟； *3.结果准确，检测定量范围可达到1:512； 4.试剂盒成分均为商品化试剂，无需单独配制； 5.样本无需稀释； 6.有效期不少于12个月； 7. 试剂使用不同颜色，便于区分。 | 5*96孔/盒 | 1 | 7000元 | 7000元 | 洛阳、洛阳莱普生信息科技有限公司 |
| 37 | 四通道荧光定量PCR仪 | 台 | 匹配序号13“禽流感病毒H5/H7/新城疫病毒核酸检测试剂盒” 的四通道荧光定量PCR仪； | 台 | 1 | 免费使用 | 0 | 西安、西安天隆科技有限公司 |
| 38 | 化学发光分析仪 | 台 | 匹配序号34“口蹄疫病毒O型化学发光抗体检测试剂盒”、35“口蹄疫病毒A型化学发光抗体检测试剂盒”、36“小反刍兽疫化学发光抗体检测试剂盒”的化学发光分析仪。 | 台 | 1 | 免费使用 | 0 | 洛阳、洛阳现代生物技术研究院有限公司 |

投标人（公章）：洛阳莱普生信息科技有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：