# 4.1 投标分项报价表

项目编号：YLZB—G2018028 号

项目名称：许昌市妇幼保健院“数字乳腺X射线系统采购”项目

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术 参数 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 广东深圳 |
| 1 | 数字乳 腺X射线系统 | SN-DR3 | 见附录1 | 台 | 1 | 1089000 元 | 1089000 元 | 深圳圣诺 医疗设备股份有限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公司 |
| 合 计 |  | 大写：壹佰零捌万玖仟元整 |  |  |  | 小写：1089000元 |  |  |

## 附录1

SN-DR3 数字乳腺X 射线系统技术参数

## 一、整机系统描述

- 整机标称功率：5000VA；

- 一体化机型（高压电源集成于整机内）；

- 高压发生器：≥100 kHz，20～40 kV，步长：1kV；

- 国际品牌高性能 X 球管：

钨靶，焦点大小：0.1mm（小焦点）/0.3mm（大焦点）；

- 支持等中心旋转功能；

- C 臂旋转范围：+180°～ -135°，机架上具有紧急解压按钮；

- 乳房高度范围：735mm～1315mm；

- C 臂：全部电动，双侧数字化显示；

- 压迫板：柔性智能压迫机制；

- 空间分辨率：标称高于 6Lp/mm；

- 数字探测器类型：非晶硅平板探测器；

- 数字探测器平板尺寸 24cm X 30cm；

- 采集工作站符合 DICOM3.0 协议标准；

- 焦距：650mm；

- 附加滤过：钼/铑；

- 附加滤过切换：自动切换/手动切换；

- 射野：手动调整；

- 放大拍摄比例：1.5；

- 曝光模式：手动 / AEC（自动）；

t)	电源电压：220 V～，±10% ；

- 电源频率：50/60Hz±1 Hz；

- 最大功率：5000 VA；

- 整机重量：约 240 Kg；

- 紧凑机型，整机可缩至：< 1.1 m；

- 装箱尺寸：123 X 94 X 138 CM。二、高压发生器

- 工作频率：100 kHz；

- X 射线管电压：20～40 kV（可调，1KV 步进）；

- 最大输出功率：4 kW；

- 最大 X 射线管电压：40 kV；

- 最大 X 射线管电流：140 mA；

- 最大 mAs ≥ 630mAs。三、X 线球管

- 原装进口旋转阳极乳腺摄影专用球管；

- 靶材：钨；

c)	等效焦点：0.1mm（小）/0.3mm（大）；

- 固有滤过：0.5mmBe；

- 最大阳极转速：10000rmp/min；

- 最高管电压：40kV；

- 最大管电流：35mA(小焦点) /140mA (大焦点)；

- 阳极热容量：300 kHU。四、限束器

- 附加滤过：钼和铑，可电动切换；

- 射线投照范围可以手动调整；

- 控制压迫器向下运动时，射野灯自动点亮；

- 压迫器停止运动时，射野灯延时自动熄灭；

- 射野灯延时自动熄灭时间可软件配置。五、C 臂系统（乳腺投照架）

- C 臂按键控制面板可电动控制 C 臂升降与旋转运动；

- 到常用摄影体位自动停止：CC 位、OBL 位、LAT 位；

- 到常用 OBL 摄影体位停止的角度值可软件配置；

- 摄影承载台升降高度：735 mm（L）～1315 mm（H）；

- C 臂旋转方式：以受检部位为轴等中心旋转；一键到位功能可实现 C 形臂自动转动和定位；

f)	C 臂旋转角度：-180°～135°；

- 焦点距影像接受面的距离：650mm；

- 具备放大摄影功能：比例 1.5；

- 整机高度降低至 110cm，可放入移动体检车便携体检；

- C 臂旋转角度在系统两侧的近端屏中数字显示；有角度记忆功能；

- C 臂顶盖带紧急开关按钮，保证操作更安全；

- 双联脚踏开关。六、压迫装置

- 压迫板升降方式：电动升降；

- 压迫板运动控制方式：双联脚踏控制；

- 加压方式：多级柔性加压，自动释放、手动解压；

- 压迫板运动行程：5～268mm；

- 压力范围：0～200N；

- 压迫器厚度显示范围：5～268mm（双侧液晶屏数字显示）；

- 压迫板尺寸：24X30cm。

- 柔性压迫板

## 七、近端远端操作系统

- 双侧系统参数显示屏：LCD 屏（带背光）；

- 机架两侧显示参数：C 臂旋转角度、压迫的厚度、压迫压力、KV、mAs、密度、大小焦点指示、曝光模式、附加滤过片指示、压迫板自动释放指示、当前状态指示、故障报警指示等；

- 控制功能：KV、mAs、密度参数设定，大小焦点切换，滤过片切换，摄影模式切换，曝光后压迫板自动解压功能。

## 八、滤线栅

a)	支持抖动滤线栅；

b)	栅比：5:1；

- 栅密度：41 L/CM；

- 栅焦距：65 CM；

- 放大模式摄影时手动卸载滤线栅。九、平板探测器

- 探测器类型：直接平板探测器；

- 材料：非晶硅（CSI）；

- 最小像素：85uM；

- 图像矩阵：2816 * 3528 pixel；

- 有效成像面积：24cm * 30cm；

- 读出时间：＜1.4s；

- 间隔时间：＜30s；

- 极限空间分辨率：6 lp/mm；

- MTF（调制转换函数）：50%；

- DQE（量子检测效率）：65%（1 线对/毫米）；

- 输出灰阶：14 bits。十、影像采集工作站

- 电脑主机硬件：Intel CPU  频率≥2.4GHz，内存≥4GB，硬盘≥500G；

- 显示器：1M 灰阶显示器（20 英寸），亮度 250Cd/m2，对比度 1000:1；

- 乳腺专用增强软件（进口）；

- 对平板影像接受器进行自检和校准；

- 对患者信息或检查时附带设定的信息以及采集的影像资料进行管理；

- 自动曝光控制；

- 对曝光影像信息进行采集；

- 中文操作界面，实现图像浏览、检索；

- 可测量影像中感兴趣区域的距离、夹角、面积，并可进行标识；

- 图像后处理：黑白反转、旋转和翻转、放大缩小、局部剪辑、增强、滤波降噪、拷贝删节等；

- 符合 DICOM3.0 协议标准，HIS、RIS、PACS 无缝连接。可实现图像数据传输、存储、查询、打印或刻录到 CD/DVD 上，以及工作流程和病人信息处理；

- 系统自动故障诊断，发生故障时显示相应的故障代码和警告信息；

- 启动曝光方式：曝光手闸控制；

- 采用基于 Windows 操作系统的图文用户界面，全中文界面显示，可实现数据库备份、数据库恢复。

## 十一、曝光模式

- AEC 自动曝光：根据乳腺厚度和组织密度自动选定成像参数；

- AEC 自动曝光系统采用整板探测器作为探测单元；

- AEC 位置自动选择；可依据乳房厚度及压迫器其力度数值的大小自动调节曝光参数；

- AEC 模式可自动选定 KV、滤过、mAS。十二、乳腺医用显示器

- 医用专业显示器 1 块；

- 附件：鼠标，键盘；

- 4GB 高速内存或更高；

- 500GB 高速硬盘存储；

- 乳腺专用诊断软件；

f)	分辨率 2560 × 2048 。十三、诊断工作站

- 品牌计算机，主机硬件：四核 4G 以上，硬盘≥500G，内存≥4G ，DVD 刻录机；

- 1M 医用显示器；

- 医用 5M 乳腺专用灰阶显示器 1 块，分辨率 2560 × 2048；

- 软件主要功能：

1、采用基于 Windows 操作系统的图文用户界面，全中文界面显示，实现图像浏览、检索；

2、强大的测量功能：可测量影像中感兴趣区域的距离、夹角、面积，并可进行标识；

3、强大的图像后处理功能：黑白反转、旋转和翻转、放大缩小、局部剪辑、增强、滤波降噪、拷贝删节等；

4、符合 DICOM3.0 标准，实现图像数据传输、打印或刻录到 CD/DVD 上；多种导出方式，可以选择硬盘，U 盘，CD、DVD 刻录方式导出；

5、教育模块软件。