鄢陵县只乐镇中心卫生院“彩色多普勒超声诊断系统”项目采购需求、评标标准等说明

一、项目概况

（一）项目名称：彩色多普勒超声诊断系统

（二）采购方式：公开招标

（三）预算金额：80万元；最高限价：80万元。

（四）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内交货。

（五）交付（服务、施工）地点：鄢陵县只乐镇中心卫生院

（六）进口产品：不允许。

（七）分包：不允许。

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

（二）投标人须具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》（代理商须提供复印件）；

（三）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

（四）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

采购彩色多普勒超声诊断系统一套。

（二）采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 设备名称 全数字化彩色多普勒超声系统 设备用途 具备全身临床应用：用于心脏、腹部、妇科、早孕、产科、眼科、颅脑、血管、小器官、肌肉骨骼、泌尿科、儿科、急诊科、外科等检查，具备全面专业的心脏、血管、妇产科、腹部先进技术和解决方案，具备可升级妇产科实时4D、高级心功能等科研平台技术的能力，要求整机原装进口，且为2014年以后在SFDA注册的机型。 主要技术规格及系统概述 1.1 主机系统 1.1.1 彩色液晶监视器：≥19英高分辨、高亮度液晶显示监视器； 1.1.2 二维灰阶成像单元； 1.1.3 彩色多普勒成像单元； 1.1.4 频谱多普勒显示及分析单元； 1.1.5 所有探头均具备超高灵敏度宽频带多频可变频技术，所配探头的频率可视可调，基波频率≥3种（附探头频率图）； 1.1.6 实时三同步显示功能，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头； 1.1.7 具有二维声束偏转技术； 1.1.8 具备图像扩展技术； 1.1.9 智能化自编程预设置功能； 1.1.10 具有彩色血流多普勒速度定量识别技术，可自动实时区分血流边界、血流性质（层流、湍流、射流等），识别正常或异常血流（提供证明图片）； 1.1.11自动彩色技术，单键操作，根据流速的高低优化彩色图像； 1.1.12 具有中文操作、测量界面，屏幕可视； 1.1.13 内置一体化超声工作站； *1.1.4 要求整机原装进口，且为2014年以后在SFDA注册的机型，注册的探头个数需≥19个； *1.1.15探头必须是单晶体探头或纯净波探头或矩阵探头（官方宣传彩页中标注）； 1.1.16 主机可具有电池供电功能，具有快速启动功能（官方宣传彩页中标注）。 1.2 测量和分析 ( B-型、M-型、频谱多普勒、彩色多普勒模式) ： 1.2.1 一般测量； 1.2.2 产科测量：全面的产科测量和计算软件，多种生长曲线显示，胎儿畸形以及先天性疾病的筛查多项指标，产科指标 ≥ 40项，包括胎儿颈项透明层厚度NT测量，具有专用的胎儿心脏二维、彩色多普勒和M-型的测量、计算和分析软件； 1.2.3 心脏功能测量：支持在二维模式下360度任意角度的心功能测量（提供证明图片）； 1.2.4 具备解剖M-型心功能测量； 1.2.5 具备新生儿髋关节HIP发育评估组件：基于髋关节超声检查用的比较广泛的奥地利Graf教授提出的方法，所有测量结果将以Graf图表的方式直观显示出来，快速地对新生儿发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断（需提供Graf图表的系统图片）； 1.2.6 外周血管测量与分析； 1.2.7 泌尿科测量与分析； 1.2.8 矫形外科测量与分析。 1.3 参考信号：心电图、心电触发。 1.4 病人图像及数据管理系统：内置硬盘、可读/写CD/DVD光盘，标准DICOM 3.0接口。 1.5 输入/输出信号 1.5.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频； 1.5.2 输出：复合视频、RGB彩色视频/S - 视频。 2 技术参数及要求 2.1 系统通用功能 2.1.1 显示器：19英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，三关节臂式设计，全方位多角度可调； 2.1.2 控制面板的高度可调； 2.1.3 标准可激活探头接口≥3个，所有探头接口可互换和通用； 2.1.4 用户自定义预设置：设置最佳的探头及应用条件，预设置条件 ≥ 32； 2.1.5 系统具有一体化剪切板功能； 2.1.6 设备安全及性能符合«中华人民共和国进口商品安全质量要求»。 2.2 探头规格： *2.2.1 所有探头均采用超高灵敏度宽频带多频变频技术, 中心频率可视可调，探头频率范围：1.2 MHz ~ 13.0 MHz； 2.2.2 二维、THI谐波成像、彩色多普勒及频谱多普勒成像可独立变频； 2.2.3 成像深度：成像最大深度 ≥ 30cm，1cm逐级可调； 2.2.4 探头规格（技术白皮书中加盖生产厂家公章标注）； 电子相控阵探头频率范围：1.5~ 5.0 MHz；具备单晶体探头技术或纯净波探头技术或有源面阵探头技术电子凸阵探头频率范围：2.0 ~ 5.0 MHz；具备透镜探头技术或纯净波探头技术或有源面阵探头技术电子线阵探头频率范围：5.0 ~ 10.0 MHz；具备透镜探头技术或纯净波探头技术或有源面阵探头技术。 2.3 二维成像主要参数： 2.3.1 显示：全屏、双幅显示、双幅实时显示，四幅显示，图像90°旋转、真实放大 （提供图像90°旋转证明图片）； 2.3.2 深度增益补偿：8段DGC控制，B/M可独立调节； 2.3.3 多声束形成器：采用四倍信号处理技术； 2.3.4 系统动态范围≥200dB； 2.3.5 灰阶成像显示水平： 256级； 2.3.6 聚焦：发射聚焦区域 ≥4段，数字化动态接收聚焦、动态变迹，数字化可变孔径； 2.3.7 二维图像线密度 ≥ 512线/帧（技术白皮书中加盖生产厂家公章标注）。 2.4 频谱多普勒 2.4.1 应用模式：脉冲波多普勒(PW), 高脉冲重复频率多普勒(HPRF)及连续波多普勒(CW)； 2.4.2 速度测量范围： 最高血流速度：7.5 m/s； 2.4.3 显示：全屏D跟踪、B/D模式、B/C/D三同步或动态刷新； 2.4.4 取样容积：1.0 mm ~ 20 mm，分级可调； 2.4.5 基线移动： 9级可调（技术白皮书中加盖生产厂家公章标注）； 2.4.6 显示：频谱反转，基线移动，B-刷新，D扩展，B/D扩展，多普勒角度校正，局放及移位。 2.5 彩色多普勒成像 2.5.1 成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图、方向性能量图； 2.5.2 自动彩色技术：单步操作，一键优化彩色多普勒血流； 2.5.3 帧频：相控阵探头，18厘米成像深度，全视野彩色取样区时，帧频 ≥ 12帧/秒 ； 2.5.4 显示格式： B/C模式, 双幅实时显示B-B/C模式, 双幅显示B/C模式, B/C/Doppler三同步或动态刷新模式 ； 2.5.5 线阵探头ROI扫描成像的角度变化范围：-20 °~ +20°。 2.6 M-型成像 2.6.1 显示格式: 全屏M型模式、2D/M-型模式 ； 2.6.2 彩色M-型模式 、解剖M-型 。 2.7 一体化超声工作站 2.7.1 数字化静态、动态图像采集、存储、回顾及传输 2.7.2 内置硬盘容量 ≥ 160 GB 2.7.3 可读/写CD/DVD光盘驱动器 3 超声功率输出调节： 3.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 输出功率可调。 | 套 | 1 | 是 |

（三）验收标准

1.本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

2.符合招标文件要求和投标文件承诺。

3.本项目验收将由采购人组织进行。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

评标标准

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值： 40 分 商务部分： 23 分 技术部分： 37 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（满分 40分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 40 | 40分 |
| 商务部分（满分 23分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 产品认证 | 本次采购为进口产品具备以下认证者加分： 1）所投产品具有CE认证者1分。 2）所投产品具有FDA认证者1分。 | 2分 |
| 业绩 | 1）投标人2014年1月1日以来，具有类似项目业绩合同金额在80万以上（含80万）；合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，最多得5分，不提供者为0分。 2）投标人每提供一份所投型号产品在县级及以上医院装机合同和验收报告者1分，最多3分，不提供者为0分。 | 8分 |
| 投标文件规范程度 | 装订规范、文字清晰、无差错得1分，所提供资料准确完整得1分。 | 2分 |
| 技术培训及售后服务承诺 | 1）提供免费质量保障，完全满足招标文件要求者1分，免费质保每延长1年加1分。共2分。 2）技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于10小时，维修和更换时间小于24小时，须提供售后服务工程师的身份九工作信息者，得5分，不满足不得分。 3）根据招标内容，提供系统、全面、可行的培训方案，多维度、多层次提供系统培训得4分，差或不提供者得0分。 | 11分 |
| 技术部分（满分37分） |  |  |
| 评分因素 | 评标标准 | 分值 |
| 产品技术性能和功能 | 投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得26分。 | 26分 |
| 所投产品的彩页、检验报告等资料 | 彩页及检验报告等资料完整且能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得9分；彩页资料仅能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得7分；无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得0分。 | 9分 |
| 产品配置情况 | 投标人对招标文件各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）提供响应承诺得2分，不响应不提供的得0分。 | 2分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：使用银行转账。

（二）支付时间及条件：仪器调试安装完毕，经验收合格后付款80%，正常使用两个月后付余款。

七、联系方式

联系人姓名：彭跃军    联系电话：13937401990

单位地址：鄢陵县只乐镇中心卫生院

鄢陵县只乐镇中心卫生院

2018年7月23日