**政府采购项目采购需求提交说明**

 许昌市政府采购中心：

    我单位按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规及相关规定，就本项目委托你中心编制招标文件。现提供采购需求、评标标准等相关内容（详见“采购需求、评标标准等说明”），**对于不允许偏离的实质性要求和条件，已以“★”号标明。**

**一、采购需求部分**

1、我单位根据市场调查情况、资产配置标准等，按照或参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条内容，科学、合理地确定了本项目采购需求，所提供采购需求合规、完整、明确。

2、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求，也未将生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

3、我单位已了解《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十七条相关规定。

**二、评标标准部分**

1、我单位未将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为评审因素，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

2、评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，设定与投标人所提供货物服务的质量相关，资格条件未设定为评审因素。

        **许昌市中心血站大容量冷冻离心机采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

（一）项目名称：**大容量冷冻离心机**

（二）采购方式：  公开招标

（三）主要内容、数量及要求：

大容量冷冻落地离心机一台

（四）预算金额：70万  ；最高限价：70万

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后20天

（六）交付（服务、施工）地点：许昌市中心血站站内

（七）进口产品：允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料:

（二）本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

有效分离并保护血液各种成分的生理功能，确保血液成分的分离效果。

（二）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 大容量冷冻落地离心机  | ★1最高转速：≥4700rpm★2最大相对离心力：≥7000×g\*3最大容量：14x400ml血袋,或者30x200ml三联血袋4制冷系统：温度设定范围：-20℃-40℃，1℃可调5驱动系统：大力矩无碳刷电机6加减速控制：≥10 加速，≥11减速，支持多个离心方案仿真\*7对位吊篮不平衡容忍度：≥110g，8离心时间： 99 小时 59 分钟59 秒 (1 秒递增)9绿色节能技术：腔门开启时压缩机关闭;风挡转头。10智能控制功能：应用APP提供实时与离心机的连接。通过您的智能终端 （手机或平板），可以监测 1 到 80 台离心机，监控您的离心运行状况, 和离心机建立安全连接，远程控制离心机的启动和终止.11可以实现转头盖的电动开启和关闭，无需手动操作。\*12程序储存：无限储存，快捷程序数量≥90个，减少不同离心运行之间的时间，以及常规离心的快速启动13分步离心功能，≥30 个程序，分别设定运行曲线/ 速度/ 时间, 每个程序分 3 步，应能简单快捷设定运行条件和运行参数14电动门锁系统开启/关闭腔门，阻力急停功能避免手动操作的夹伤。15大尺寸高灵敏度液晶触摸显示屏，戴手套也可以操作16设置密码实现分级管理，内置数据记录功能，记录操作人员，运行状态，出错信息。17多语种选择，包含中文界面，内置操作培训视频 ，用户日志记录，自动转头ID 识别，屏幕直接显示不平衡信息，过温保护。18电源: 380V，50Hz或者220V,50HZ19配置主机：1台,转子一套**，**防腐蚀涂层吊篮一套，血袋套筒两套 |  台 |  1 |  |

（三）采购标的执行标准:无

（四）服务标准、期限、效率等要求：无

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、*按照国家相关标准：无*

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）综合评分法评标标准：

|  |  |
| --- | --- |
| 分值构成(总分100分) | 价格分值：   30分商务部分：    10分技术部分：    60分 |
| **一、价格部分（满分   30分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 投标报价评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30   | 30分 |
| **二、商务部分（满分10分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 信用评估报告 | 提供信用评估机构颁发的信用评估报告。信用等级为 AAA 级得 3分，AA 级得 2 分，A 级得 1 分，A 级以下不得分。 | 3分 |
| 投标人的投标产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价（注：以投标人业绩为准，即合同签约一方为投标人）（3分） |  根据投标人的投标产品提供产品近三年（2015年1月至投标截止期）有1项业绩得1分，最高分为3分。注：1、投标人需提供采购完整合同2、同类产品指与所投产品相同、主要性能相当的产品。 | 3 分 |
| 供货期 | 优于采购文件要求的每提前3天加1分，最多加4分，不满足的不得分。***。*** | 4分 |
|  |   |   |
| **三、技术部分（满分60分）** |
| **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 投标文件技术规格响应全部满足招标要求的为30分，其中有1项“\*”号条款明显优于招标要求的加5分；有1项其他条款优于招标要求的加1分，最高得分50分。 | 50 分 |
| 对投标产品整体性能的评价 |  根据招标文件技术规格要求和投标产品技术响应情况，结合项目需求，对投标产品从基本技术指标、功能性指标、安全性指标进行评价，其中：（1）投标产品整体技术性能排名第一得6分；（2）投标产品整体技术性能排名第二得4分；（3）投标产品整体技术性能排名第三及以下得2分。 | 6分 |
| 对投标人售后服务能力的评价 |  根据招标要求和投标技术响应情况，在满足招标文件要求的质量保证期（保修期）前提下，对投标人提供的售后服务方案和措施、售后服务机构进行评价，其中：售后服务方案和措施完整、具体，售后服务机构满足招标文件要求的得4分；提供了售后服务方案和措施但不具体，售后服务机构基本满足招标文件要求的得3分；未提供售后服务方案和措施，没有售后服务机构的得1分。注：如投标人提供的投标产品质量保证期（保修期）不满足招标文件要求，本项为1分。 | 4分  |
|   |   |   |   |   |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：项目完工验收后30日内日付合同款的90%，剩余10%满一年无质量问题一次付清。

七、联系方式

联系人姓名：张少戈           联系电话：15993679229

单位地址：许昌市魏都区前进路东许昌市中心血站

单位全称（加盖单位公章）

年    月   日