**YLZB-G2018084号长葛市人民医院“所需血液透析滤过装置（进口）等医疗设备采购”项目采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

    （一）项目名称：长葛市人民医院 “所需血液透析滤过装置（进口）等医疗设备采购”项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：血液透析滤过装置（进口）一台；血液透析机（进口）一台；

（四）预算金额：51万元；最高限价：51万元；

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后30天内

（六）交付（服务、施工）地点：长葛市人民医院

（七）进口产品：允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保√、中小微型企业扶持√、支持监狱企业发展√、残疾人福利性单位扶持√等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》经营范围涵盖所投包号产品，并具有投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》并加盖投标人公章的原件扫描件或复印件扫描件（或图片）；所投设备如为进口产品的，须具备《中华人民共和国医疗器械注册证》并加盖投标人公章的原件扫描件复印件扫描件（或图片）。

3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

4.本次招标不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单：血液透析滤过装置（进口）一台（核心产品）；血液透析机（进口）一台（核心产品）

**血液透析过滤装置（进口）技术参数要求**

设备名称：血液透析滤过机

1. 可做ONLINEHDF治疗，多种监测和控制组合，稳定性好的原装进口机型(知名品牌)
2. 大于14英寸可多角度旋转中文液晶彩色触摸显示屏
3. 标配碳酸氢盐浓缩干粉系统
4. 具备透析机流量、透析液温度、超滤率调节功能及清除率监测、血压监测、双重漏血检测、空气检测等监测功能
5. 消毒程序具有水洗，热冲洗，化学消毒，热化学消毒等程序
6. 具有透析数据管理系统端口
7. 动脉压检测显示范围:-300mmHg ～+300mmHg 精度±7mHg分辨率:5mmHg
8. 静脉压检测显示范围:-100 ～ +300Hg;精度:±7mHg);分辨率:5mHg
9. 血流量50ml/min ～ 500ml/min血泵管径:2mm～10mm可调;血流量精度:10%
10. 自动流量控制，透析液流速0﹣1000ml/min可调
11. 超滤率0～4000ml/h;精度:1%;透析器的选择:超滤系数无限制
12. 置换液速率50～ 500ml/min.精度:±10%置换液自动地匹配有效血流量
13. 全自动预冲和回血程序，治疗结束，自动排空透析器及管内水份
14. 后备电源标配，支持整机维持体外循环至少30分钟,所有监测功能均正常工作,治疗数据不丢失.

**血液透析机（进口）技术参数要求**

设备名称：血液透析机

1. 可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，单针透析，多种监测和控制组合，稳定性好的原装进口机型(知名品牌)
2. 彩色液晶显示屏,中文操作面板、中文操作菜单
3. 动脉压监测显示范围-300 mmHg～+200mmHg，动脉压监测精度­­­­­­­­≤±10mmHg，分辨率20 mmHg
4. 静脉压监测显示范围-50 mmHg～+500mmHg，静脉压监测精度­­­­­­­­≤±10mmHg，分辨率20 mmHg
5. 透析液流量范围0－－800ml/min
6. 动脉血泵血流量范围15～600ml/min可调
7. 内置透析液超纯净过滤装置及B液干粉支架，实施超纯透析，保证透析过程最安全卫生
8. 具备漏血监测，空气监测器，超声传导检测空气和血液泡沫，在静脉夹中另有光学探测器,双重监测，，具备自动报警功能及机器故障自动检测功能
9. 全自动预冲和回血程序，治疗结束，自动排空透析器及管内水份
10. 密闭式容量平衡腔超滤系统,超滤率0～4.00l/h精确度±1%,超滤系数无限制，可兼容所有透析器
11. 可设置超滤曲线和钠离子曲线，实现病人个性化透析
12. 一键式同步完成热化消毒脱钙程序，消毒时间短
13. 有待选配件，设备硬件可升级
14. 后备电源标配，支持整机维持体外循环至少30分钟,所有监测功能均正常工作,治疗数据不丢失.

（二）验收标准：由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1.本项目采用现场运行、测试验收方式验收。投标人完成的项目应达到的质量标准应符合国家和履约地相关安全质量标准；行业技术规范标准；环保节能标准；强制认证相关标准。

2.符合招标文件要求和投标文件承诺。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：最低评标价法□ 综合评分法√

（二）综合评分法评标标准：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成  (总分100分) | 价格分值： 30 分  商务部分： 30 分  技术部分： 40 分 | |
| **价格部分（满分 30 分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 投标报价  评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 | 30分 |
| **商务部分（满分 30 分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投其他产品属于“节能产品政府采购清单”优先采购产品，投标文件中须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。  2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”内产品，投标文件中须提供最新一期《环保产品政府采购清单》中产品所在页并加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。每项0.5分，满分1分。  注：对于同时列入节能产品政府采购清单和环保清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。 | 1分 |
| 业绩 | 投标人2016年1月1日以来，具有类似项目业绩单次合同金额在：51万元以上（含51万元）。合同及验收报告齐全，每提供一份得1分，最多得5分，不提供者为0分。 | 5分 |
| 投标文件规范程度 | 所提供资料准确完整、装订规范、文字清晰、无差错得4分，不完整得0分。 | 4分 |
| 售后服务及培训 | 1、提供免费质量保障，投标人满足1年免费质保后每延长1年加1分，共2分。  2、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于12小时，维修和更换时间小于24小时，提供售后服务计划得5分，售后服务计划完善合理得10分，售后服务计划较完善合理得15分，不提供者为0分。  3、具有明确的培训内容、计划合理、培训不少于5人10课时得2分，不满足得0分；工程师培训须有中标产品公司培训合格证明，持证明服务得1分，不提供得0分。 | 20分 |
| **技术部分（满分 40 分）** | | |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| 产品技术性能和功能 | 投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得15分。 | 15分 |
| 所投产品的彩页资料 | 彩页资料完整且能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得25分；彩页资料仅能部分佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得10分；无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投产品的规格型号不一致，或彩页资料不能佐证所投产品的主要技术参数及功能和配置标准的得0分。 | 25分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：安装调试合格后付90%，余款10%一年整付清。

七、联系方式

联系人姓名：赵永鑫     联系电话：0374-6113090

单位地址：长葛市长社路52号

长葛市人民医院

2018年12月12日