**许昌市残疾人联合会“残疾人假肢采购”项目**

投　标　文　件

**项目编号： ZFCG-G2018101-3号**

**项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人假肢采购”项目-第一标段**

**采购单位： 许昌市残疾人联合会**

**代理机构：许昌市政府采购中心**

**投标人（盖章）：奥托博克（中国）工业有限公司**

**地址：北京市通州区工业开发区广源东街3号**

**二〇一九年一月二十九日**

## 二、开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018101-3号

项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人假肢采购”项目-第一标段

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
| 1 | 许昌市残疾人联合会“残疾人假肢采购”项目-第一标段 | 大写：拾捌万元整小写：￥180000.00 | 合同签订后20天内 | 满足招标文件要求 |

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2019年1月29日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

## 四、符合性审查证明材料

## 4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018101-3号

项目名称：许昌市残疾人联合会“残疾人假肢采购”项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术参数** | **单 位** | **数 量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
|
| **1、钛合金大腿假肢材料参数** | 1 | 大腿树脂接受腔 | PO-3DT11 |  材质：树脂；规格：硬树脂800克；颜色糊20g；国产固化剂50g；纱套1公斤；成品薄膜2个；玻璃纤维0.5 kg；防松胶15克，401胶 | 个 | 22 | 980 | 21560 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 2 | 三爪连接件 | PO-MO15 |  材质：钛合金；自重：120g；最大适用体重：100kg，表面抛光处理，外表光洁、无麻点 | 个 | 22 | 110 | 2420 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 3 | 四连杆膝关节 | PO-4S3S |  材质：钛合金；外观：表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点；最大适用体重：100kg； | 件 | 22 | 1280 | 28160 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 4 | 大腿一体化连接管 | PO-MO08T |  材质：管体为优质铝合金，管接头采用钛合金；规格：①一体管全长：420mm；②铝合金管壁厚：2mm；③管外径：30mm；外观：表面光洁、无划痕；最大适用体重：100kg； | 支 | 22 | 260 | 5720 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 5 | 锁紧接头 | PO-MO06T |  材质：钛合金；外观：表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点；内径：30mm；最大适用体重：100kg； | 件 | 22 | 240 | 5280 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 6 | 方锥单轴动踝 | PO-MO09T |  材质：钛合金；外观：表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点；最大适用体重：100kg； | 件 | 22 | 220 | 4840 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 7 | 动踝罩 | PO-MO11T |  材质：复合聚乙烯；外观：表面光滑平整，弹性好； | 件 | 22 | 90 | 1980 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 8 | 缓冲器（胶墩） | PO-MO1H6 |  材质：天然橡胶；外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好； | 件 | 22 | 80 | 1760 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 9 | 聚胺酯一字单轴动踝假脚 | PO-RA10 |  材质：聚胺酯；规格：①分左、右脚；②左、右脚长度分别有21cm、22cm、23cm、24cm、25cm、26cm；外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好；最大适用体重：100kg； | 只 | 22 | 105 | 2310 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 10 | 大腿外装饰袜 | PO-WZ2 |  材质：弹性尼龙织物；规格：①上口直径：100mm； ②下口直径：80mm； ③总长：580mm；颜色：肤色；性能：无跳丝、抽丝，弹性大； | 双 | 22 | 20 | 440 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 11 | 大腿装饰海绵套 | PO-HM1 |  材质：高密度海绵；规格： ①上口直径：210mm； ②下口直径：135mm；③总长：800mm；形状：圆锥形；性能：弹性好，易打磨，无毒、无害； | 支 | 22 | 90 | 1980 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 12 | 假肢矫形器专用石膏绷带 | 6X5YDS |  规格：150mm×4600mm；性能：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定(2-5min)、不易受潮、易保存； | 卷 | 66 | 12 | 792 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 13 | 座式气阀 | PO-QF7 |  材质：气阀塞堵及密封圈均采用硅胶材料制成，阀体采用ABS工程塑料材质；外观：韧性好、强度大，耐疲劳、使用寿命长； | 件 | 22 | 125 | 2750 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 14 | 大腿悬吊皮带 | PO-XD3 |  材质：优质牛皮；规格：①长度：1200mm； ②孔数：10孔；外观：悬吊带表面应光滑、亮泽、无裂痕、毛边及明显的缺陷，耐酸碱，抗老化，悬吊带各铆钉部件应牢固，不得滑脱； | 套 | 22 | 60 | 1320 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 15 | 假肢内衬板 | 617S26=H5 |  材质：EVA发泡；规格：1300mm×700mm×5.5mm；性能：回弹好，耐温100 C°，可塑温度80 C°； | 张 | 11 | 380 | 4180 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| **2、钛合金小腿假肢材料参数** | 1 | 小腿树脂接受腔 | PO-3XT11 |  材质：树脂；规格：进口树脂500g；颜色糊10g；国产固化剂20g；小腿纱套0.3kg；小腿成品薄膜3个；玻璃纤维0.3 kg，401胶 |  个 | 31 | 880 | 27280 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 2 | 小腿一体化连接管 | PO-MO07T |  材质：管体为优质铝合金，管接头采用钛合金；规格：①一体管全长：350mm；②铝合金管壁厚：2mm；③管外径：30mm；外观：表面光洁、无划痕；最大适用体重：100kg； | 个 | 31 | 240 | 7440 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 3 | 四爪连接件 | PO-MO20T |  材质：钛合金  | 套  | 31 | 120 | 3720 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 4 | 锁紧接头 | PO-MO08T |  材质：钛合金；外观：表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点；内径：30mm；最大适用体重：100kg； | 个 | 31 | 240 | 7440 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 5 | 方锥单轴动踝 | PO-MO09T |  材质：钛合金；外观：表面经过抛光处理，光洁、无沙眼、无麻点；最大适用体重：100kg； |  件 | 31 | 220 | 6820 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 6 | 动踝罩 | PO-MO11T |  材质：复合聚乙烯；外观：表面光滑平整，弹性好； | 支 | 31 | 90 | 2790 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 7 | 缓冲器（胶墩） | PO-MO1H6 |  材质：天然橡胶；外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好； | 件 | 31 | 85 | 2635 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 8 | 聚胺酯一字单轴动踝假脚 | PO-RA10 |  材质：聚胺酯；规格：①分左、右脚；②左、右脚长度分别有21cm、22cm、23cm、24cm、25cm、26cm；外观：表面光滑平整，无气泡，弹性好；最大适用体重：100kg； | 只 | 31 | 105 | 3255 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 9 | 小腿外装饰袜 | PO-WZ1 |  材质：弹性尼龙织物；规格：①上口直径：95mm； ②下口直径：75mm；③总长：440mm；颜色：肤色；性能：无跳丝、抽丝，弹性大； | 双  | 62 | 20 | 1240 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 10 | 小腿装饰海绵套 | PO-XM1 |  材质：高密度海绵；规格： ①上口直径：180mm；②下口直径：135mm； ③总长：500mm；形状：圆锥形；性能：弹性好，易打磨，无毒、无害； | 支 | 31 | 90 | 2790 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 11 | 假肢矫形器专用石膏绷带 | 6X5YDS |  规格：150mm×4600mm；性能：成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定(2-5min)、不易受潮、易保存； | 卷 | 94 | 12 | 1128 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 12 | 假肢内衬板 | 617S26=H5 |  材质：EVA发泡；规格：1300mm×700mm×5.5mm；性能：回弹好，耐温100 C°，可塑温度80 C°； | 张 | 16 | 380 | 6080 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| **3、上肢假肢制作材料配置参数** | 1 | 前臂美容假肢 | QBMR-2 |  1.手头及骨架采用优质合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀。 2.最大开手距离85mm 3.指端平均运动速度80mms 4.指端捏力30N 5.开手90mm能耗1.3J 6.噪音45db 7.指端自锁阻力60N | 套 | 6 | 750 | 4500 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 2 | 上臂美容假肢 | SZMR-1 |  上臂臂筒式美容手技术参数：手头：1.装饰性假手手背 长为 ：150mm； 2.装饰性假手掌宽为 ：55 mm；3.假手手头质量为： 200g；4.装饰性假手外观：手指部位连接牢靠，能被动 屈伸或被动开闭手。 被动肘关节: 1.屈肘范围 0-120°; 2.在屈肘位,能可靠自锁,且解锁灵活; 3. 肘关节自锁力矩：5.8N•m; 4. 旋转盘摩擦力矩：0.7N•m; 5. 旋转盘旋转范围为：360°; 6.质量(含 ABS 臂筒)：360g 装饰性手套手长为 185mm； 2.装饰性手套中指长为 75 mm；3.装饰性手套围长为 195 mm； 4.装饰性手套外观：外形逼真，纹路明显， 颜色近于肤色；表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔，腕部长度超过腕关节 35mm。硅胶材料制成，硅胶中有增强纤维材料，具有内部补缺填充，仿真程度高，用于装饰。与人体接触部分材料对人体无毒 无害。 | 套 | 7 | 1050 | 7350 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 3 | 硬树脂 | 617H19=0.900 |  高纯度进口原料生产，绝无添加裂解回收原料，新配方只需 添加一种粉状固化剂，作方法和使用效果接近进口树脂， 固化反应不暴聚、无气泡，对碳纤维粘结性好。 | 桶 | 1 | 1150 | 1150 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 4 | 软树脂 | 617H17=0.900 |  高纯度进口原料生产，绝无添加裂解回收原料，新配方只需添加一种粉状固化剂，固化反应不暴聚、无气泡，对碳纤维粘结性好。 | 桶 | 3 | 1500 | 4500 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 5 | 树脂固化剂 | 617P37=0.150 |  外观：白色粉状 | 桶 | 1 | 150 | 150 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 6 | 颜色糊 | 617Z2=1 |  进口色浆调配，着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质，用量相比其它的颜色糊少即能达到使用效果。添加量约为1%即可达到满意效果。 | 桶 | 2 | 185 | 370 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 7 | 快干胶 | 617H21=0.900E |  快速粘接；高纯度原料生产，绝无添加裂解回收原料，新配方只需添加一种粉状固化剂，固化反应不暴聚、无气泡，对碳纤维粘结性好。规格：0.9kg/桶。 | 桶 | 2 | 450 | 900 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 8 | 上肢纱套 | 623T9=8 |  材质：漂白脱脂纺织材料规格：宽度 6cm、性能描述：弹性高，回弹好。不易变形。 | 千克 | 5 | 70 | 350 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 9 | 碳纤维布 | 616G12=10 |  在关键部位起增强作用。 | 米 | 1 | 340 | 340 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 10 | 上肢成品薄膜 | 99B81 |  长600mm，上口长130mm，下口长40mm。 | 个 | 30 | 25 | 750 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 11 | 上肢海绵 | 99C16T |  软质聚胺酯泡沫塑料制成。 | 个 | 13 | 90 | 1170 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 12 | 石膏绷带 | 6X5YDS  |  规格150mmx4600mm 成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定(2-5min)、不易受潮、易保存. | 卷 | 30 | 12 | 360 | 产地：中国；厂家：奥托博克（中国）工业有限公司 |
| 合 计 | 大写：拾捌万元整　　　　　　 小写：180000.00元 |

投标人（公章）：奥托博克（中国）工业有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：