## （一）投标分项报价一览表

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数 量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2分析仪 | 中晟泰科（4208型紫外荧光法二氧化硫分析仪） | 设备用途：监测空气中二氧化硫浓度的监测 配置要求：含过滤滤膜等 技术参数： （1）分析方法：紫外荧光法 （2）量程：0- 500ppb或更多可选量程 （3）最低检测限：＜0.3ppb（设置60秒时间） （4）精度：1%满量程 （5）线性：1%满量程 （6）重现性：<2% （7）零漂：±1.0ppb/24小时 （8）跨漂：±0.5%/满量程/一周 （9）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能 （10）噪音：＜0.15ppb （11）电源要求：AC(220±22)V，(50Hz±1)Hz （12）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过365天的分钟均值数据自动备份功能 （13）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断 | 1 | 台 | 131000 | 131000 | 北京、北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 |
| 2 | NOX分析仪 | 中晟泰科（2208型氮化物分析仪） | 设备用途：监测空气中氮氧化物浓度的监测 配置要求：含过滤滤膜等 技术参数： （1）分析方法：化学发光法 （2）量程：0-500ppb或更多可选量程 （3）最低检测限：＜0.5ppb （4）零漂：±1.0ppb/24小时 （5）跨漂：±1％ 满量程/24小时 （6）线性：±1％ 满量程 （7）重现性：1％ 读数 （8）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能 （9）电源要求：AC(220±22)V，(50Hz±1)Hz （10）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过365天的分钟均值数据自动备份功能 （11）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。 | 1 | 台 | 130000 | 130000 | 北京、北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 |
| 3 | CO分析仪 | 中晟泰科（3208型气体过滤相关法一氧化碳分析仪） | 设备用途：监测空气中一氧化碳浓度的监测 配置要求：含过滤滤膜等 技术参数： （1）分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法） （2）量程：0-50 ppm或更多可选量程 （3）最低检测限：0.1ppm； （4）零漂：±0.2ppm/24小时 （5）跨漂：±1％满量程/24小时 （6）重现性：100ppb或读数的1％ （7）线性：±1％满量程 （8）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能 （9）电源要求：AC(220±22)V，(50Hz±1)Hz （10）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过365天的分钟均值数据自动备份功能。 （11）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断 | 1 | 台 | 123000 | 123000 | 北京、北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 |
| 4 | O3分析仪 | 中晟泰科（1208型紫外光度法臭氧分析仪） | 设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测 配置要求：含过滤滤膜等 技术参数： （1）分析方法：紫外光度法 （2）量程：0-500ppb或更多可选量程 （3）最低检出限：0.2ppb （4）精度：＜1%满量程 （5）线性：±1%满量程 （6）零漂：±1ppb/7天 （7）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能 （8）电源要求：AC(220±22)V，(50Hz±1)Hz （9）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断 | 1 | 台 | 125000 | 125000 | 北京、北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 |
| 5 | 配套采样系统、机架、稳压电源等辅助设施 | 中晟泰科（定制） | 设备用途：本次采购的SO2、NO2、CO、O3分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施 配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统 技术参数： 配套采样系统技术参数： (1)采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管 (2)采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能 (3)总管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒。 (4)支管数量满足所有气态项目的需要 (5)采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响） (6)采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢 (7)采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护 机架技术参数： (1)适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备 (2)使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路 (3)机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应 稳压电源技术参数： (1)电源功率：15KVA (2)输入电压：三相 320V～430V； (3)输出电压：三相 380V±1%； (4)频率：50±2Hz； (5)过压保护：三相426±7V； (6)负载效应：≤±0.5%； (7)效率：＞90%； (8)响应时间：20ms～100ms； (9)环境温度：-10℃～ +40℃； (10)音频噪音：≤60dB；距离1m； (11)抗电强度：1500V/min； (12)绝缘电阻：三相＞２MΩ | 1 | 套 | 40000 | 40000 | 北京、北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 |
| 6 | 质控设备（动态校准仪、零气发生器等） | 中晟泰科（5208型多元气体校准仪、5211型零气生成器） | 设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准 配置要求：能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统 技术参数： 动态校准仪技术参数： （1）能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作 （2）流量计准确度： ±1%满量程 （3）质量流量测量重现性：±2%满量程 （4）质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要 （5）标气流量计量程：0～100 毫升/分钟 （6）零气流量计量程： ≧10 升/分钟 （7）自动计算稀释气流量或稀释比 （8）标气接口：3 个或以上 （9）臭氧发生准确度：±2% （10）臭氧发生器输出范围在 5 升/分钟时:0.05-1ppm 零气发生器技术参数： （1）用途：作为稀释校准仪器的零气源 （2）压力：10～30 psi （3）零气的纯度： （4）SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005ppm （5）配置高温炉，HC 碳氢涤除器 （6）输出流量：输出压力 200kPa时大于10L/min （7）结 露 点：<-15℃ | 1 | 套 | 60000 | 60000 | 北京、北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司 |
| 合 计 |  |  | 大写：陆拾万零玖仟元整 小写：609000.00元 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南蓝图环保科技有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：

## （三）服务承诺

### 1.售后服务计划

1服务响应

按照客户来电的不同需求，转为不同的人员进行处理。按照职责，响应小组日常保障3人对客户的电话响应，并按照情况的不同分别进入：

A．咨询服务和远程诊断处理：由客服工程师响应并完成，远程诊断2小时内出结果，客户设备故障信息录入故障跟踪系统；如远程不能解决客户问题，转入现场应急处理。

B.现场应急处理：客服部经理或行政助理安排和调度合适的客服工程师进行现场应急处理，有办事处的区域，在故障记录后的6个工作小时内，由办事处经理安排本区域客服工程师到达用户现场。

C.零配件和耗材销售处理：转零配件和耗材销售专人和用户沟通、报价并完成销售工作。

D.培训登记和响应：转行政助理进行客户培训登记，客服部根据登记统一安排。

2现场技术服务和调度

现场技术服务由客户服务中心经理或行政助理统一调度，有办事处的区域，在办事处经理接到北京服务中心的指令后，安排本区域的工程师及时进行现场技术服务；客服中心经理/办事处经理可根据客户现场情况随时安排其他工程师支援客户现场应急处理，现场技术服务主要内容包含：

A.项目建设的前期现场勘查

B.现场站房建设指导和检验。

C.设备现场安装和调试及验收。

D.现场应急处理

E.正常的现场仪器维修维护。

F.仪器的主动巡检服务。

3办事处和区域客服工程师

为保证现场服务的快速响应，按照公司的统一部署，在全国部分省份设立售后服务办事处。各办事处与北京客服中心区域负责工程师（非办事处区域）一道，负责完成本区域内用户现场服务工作，包括现场设备调试、维修、维护和现场客户技术培训办事处，各办事处及区域工程师是对本企业辖区客户的直接责任人，对客户的设备情况全盘了解和掌握。办事处、响应小组、区域工程师和客服中心经理是联系客户的4条线，任何一条线都可以迅速相应客户的服务请求。

4客户技术培训

我公司按照普遍的客户水平和能力标准编制了标准培训教材，并按照ISO9000：2008质量控制标准制定培训流程；培训工程师需经过公司内部培训和考核，方能上岗为客户提供培训服务。目前，公司拥有具备培训能力的工程师6名。同时我公司会根据不同项目的要求情况，制定培训计划，做好客户的现场服务、集中培训服务、技术交流服务等。

5零配件和耗材供应

①客户服务中心设有备品备件库，根据用户的数量，设置合理的库存量。

②库存量设有最底限自动预警，在库存量达到警戒限时，提示及时补充备品备件。同时根据客户的实际需求及现场服务需求情况，每3个月对库存量及库存种类调整一次。

③有办事处的区域，按照各办事处区域客户的数量，设置不同的备件、耗材库存量，并有专人负责，当库存量下降到警戒线时，及时与北京客服中心联络，进行补充。

④备品备件、耗材的发运采用国内知名的快递服务商，保证及时性、安全性。

6对主要服务内容和响应速度要求

日常服务:

- 站房建设现场指导和检验服务。

- 设备维修服务

- 远程仪器诊断服务

- 巡检服务： 设备检查和维护，并进行流量校准服务、采样系统清洗等。

- 零备件及耗材供应服务。

现场应急服务响应速度:

在接到买方电话或电传通知后，2小时内做出响应。必须现场解决的故障，直辖市、省会6小时内，客服工程师到达现场；地州市及各县域24小时内客服工程师到达现场。设备返厂维修修理期限为5个工作日（含设备的维修及按照出厂检验标准检验等）。

7故障跟踪

专业的服务技能及电子故障跟踪系统为用户仪器的正常使用打下了坚实的基础；每月由售后服务工程师与用户进行电话联系沟通，在征求用户许可的条件下，通过仪器先进的远程诊断功能，随时了解用户的仪器使用情况，并做记录。根据仪器运行的情况，为用户提前做好仪器维护提醒，提前预防，确保仪器连续、稳定、可靠的运行。

8服务质量监督

利用客户服务管理系统实现对客服工程师的现场服务质量的动态跟踪管理：

1）客服工程师现场出差管理，实时监督工程师的现场到达情况。

2）现场服务时间的动态提醒。

3）仪器知识库管理系统，为工程师提供强大的技术支持，提升工程师的现场应 对能力。

4）现场服务单据上传管理，及时了解服务的完成情况。

5）现场服务的电话回访，听取用户意见，及时改进服务。

9仪器预防性维护、保养建议

在每年的年初，制定全年度全国客户的仪器巡检计划并实行，巡检服务的主要目的是：主动服务，将问题消灭在萌芽状态。

巡检服务主要做如下工作：

A.到现场检查各仪器的运行情况

B.协助客户清洗采样管气路

C.指导客户更换过滤、净化装置

D.指导客户清洗光学器件，提高仪器测量的准确度

E.指导客户对仪器进行零、标校准

F.协助客户更换易耗备件

G.对客户进行现场培训。

H.年度或半年度时，按照国家规范，协助客户做好仪器的流量检查校准，

线性度检查及其他规范要求的检查校准。

10客户档案管理

利用客户服务管理系统，实现对客户档案的动态管理。按照不同客户分类管理，及时了解子站仪器变化及当地客户人员变化情况，变化信息及时入库。工程师现场服务的安装报告、现场维护报告、验收报告、巡检报告、培训记录等及时扫描入库。

11服务管理制度（部分）

健全的管理制度和规范的售后工作是做好售后服务工作的重要保证。根据空气自动监控系统的建设和服务工作特点，制定相关的管理制度和操作规范，以便系统建设任务完成后，各部门有共同遵照执行的规范，系统能够顺利投入运行。

为了确保项目的正常实施，我公司出台了以下制度及管理措施：

（1）从项目启动到验收运行阶段实现全流程管理，对人员、车辆、物质配备及操作情况做全面控制，把握节点重点监督。

（2）坚持周报，月总结制度。对于参与项目建设的人员，要求每周对其工作量、现场问题、解决情况等进行详细汇报，并针对现场出现的疑难问题进行讨论与答疑。

（3）制定以下规章制度，便于管理。

11.1客服中心管理制度

客服中心负责售后服务所需人力资源、财务资源、行政资源等的规划、配置、监控管理等工作，为项目工作的顺利开展提供保障。

1）客服中心对所有自动站建立专人负责制，制定操作及维修手册和日常服务规范，建立日常运行记录和维护记录，建立相应的质量保证体系。

2）客服中心制定每月工作计划，并严格按计划执行，并将定期的服务结果向省站汇报/通报。

3）各地服务办事处每月生成服务月报，向客服中心做运行工作报告；客服中心每月5日前汇集各类记录表格,并作运行工作报告，将每月服务中发现的问题及时修正。

4）客服中心组织服务工程师在每个城市开展至少5天PM10手工采样和PM2.5手工采样（在国家或省市站要求时），和自动监测系统进行比对；

5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；数据每月备份。

6）服务办事处保障运行数据的连续性、完整性和可靠性，有持续异常值时，应在4小时内解决；当仪器出现故障不能及时修复时，应及时作出判断，有条件时使用备机开展监测；对于仪器使用超过8年以后出现报废，或者因自然灾害等不可抗力导致的仪器报废，及时将掌握的情况向省市站通报。

7）服务办事处定期召开质量分析会，遇到较大故障应及时召开质量分析会。经常组织技术业务学习，以提高维护人员的技术维护水平和工作能力。

8）客服中心负责将质控设备每年送国家检测部门检测溯源，并记录存档。保证质量管理体系的正常进行。

9）接受监督核查部门的定期与不定期考核。

11.2工程师管理制度

1）全面了解城市自动站的各种设备的工作原理、技术标准、应急处理办法。

2）按时上下班，未经批准不得擅自调换岗位或离开岗位。

3）严格遵守通信纪律、安全保密制度和其他各项规定制度。

4）每日坚守监控岗位，随时留意设备有无异常告警，若发现不正常情况，应急时通知相关人员处理，并作好记录，立即上报。

5）巡检时保障设备与环境安全，保持设备与环境清洁，对所负责服务的设备与环境负责。

6）严禁擅自更改采样管连接方式和更改仪器参数设置。

7）巡检时不得任意切断或清除报警，发现异常情况，应马上做相应记录和处理并及时上报。

8）巡检时发现不正常情况应及时处理并详细记录，处理不了的问题，应立即向主管人员报告，不得隐瞒和谎报故障。故障处理完毕后，对所有故障处理过程备案，并将相关故障处理结果反馈给上级单位。

9）及时、完整、准确地填写巡检日志和各种规定的记录。巡检后应全面、及时地向主管领导反映设备运行情况。

10）保持备用设备及备品备件、技术档案、资料和原始记录等均应完整无缺。

11）积极提出相关设备维护的合理化建议，并在认可后负责实施。

11.3  安全管理制度

1）客服中心对所有参与空气自动站建设、售后服务的人员进行安全管理方面的培训，明确安全管理注意事项，经培训考核合格后上岗。

2）客服工程师在每次现场维修或巡检时应检查站房消防设施，确保在安全使用期内。

3）客服工程师在有条件的情况下，通过每天调取影像信息，动态掌握所负责子站站房内外的变化情况，发现问题及时处理。

4）客服工程师严格按照站房内各设备的使用说明操作各设备，避免因操作失误导致安全事故。

5）注意用电安全、用车安全。

6）客服工程师每次现场维修或巡检时，协助客户检查站房防盗门、站房围栏、护栏的情况，发现安全隐患及时处理。

7）对标准气体钢瓶利用瓶架进行固定，钢瓶更换时注意检漏，避免标气泄露。

11.4备品、备件及备机管理制度

1、各地服务办事处负责对本地区所配的备机、备品备件等进行日常管理。

2、客服中心总部及各地办事处设立专门的区域/库房保存备机及备品备件，库房内及附近应存放足够好用的消防设备，确保消防安全。

3、相应区域或库房应通风良好，保持清洁、卫生和适宜的温湿度。

4、所用备机备件应分门别类整齐排列，并以标识卡片标明物资名称、现存数量。

5、危险化学品如标气等应单独存放，与其它物资隔离保管，并根据物资的物理化学性质于明显处做好有关标识。

6、对于故障备机或备件合应隔离存放，做好标识。

7、各级服务办事处应安排专人对所有物质进行管理，建立备品备件及备机管理台账，并定期清点，所有物质出入库领用等要进行登记，明确使用人及使用地点。

8、对于长期未用的备机备件，每月检测，确保设备整机及零部件处在随时可用的状态，保证维护现场的应急所需。

9、客服中心总部每月应与各服务办事处进行账务核对，发现数量明显减少时，及时给予补充，确保各办事处有足够数量的备机及零部件满足现场所需。

10、对于使用过程中发生损坏的备机/备件，由各地服务办事处组织人员进行及时维修，并利用已有的质控设备进行标定、检验，合格后才能从新使用。

11、客服中心总部动态掌握各地备机的使用情况，根据各地区子站的数量变化，动态调整各地的备机数量。

11.5档案管理制度

1、北京客服中心负责全国所有客户、仪器档案的管理；各地服务办事处负责本地区域内客户、仪器档案的管理。

2、客户、仪器档案应定期更新，并定期备份。

3、档案包括客户信息、监测子站安装报告、调试报告、验收报告、各种现场服

务记录等。档案应设立名录，按类归档。

4、记录档案一式两份，各子站现场必须保留一份，另一份按月上交客服中心保存；记录采用统一的标准表格，应珍惜爱护，原始记录档案不得抽页、涂写，有破损时应立即修补。

5、设立专用档案柜，认真做好档案记录的八防工作（即防火、防盗、防潮、防晒、防鼠、防尘、防污染、防蛀），定期检查，发现问题，及时处理。

6、客服中心及办事处档案管理人员未经批准不得将各站机密资料抄录、复制和擅自带出，不得对外泄密；管理人员工作变动时，必须办理交接手续。

- 实时技术支持

- 我公司承诺提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，为系统使用人员提供如何使用的咨询服务。

- 蓝图环保7*24小时服务人员：赵晓龙

- 联系电话：0371-55616116

- 热线服务

- 我公司提供电话、电子邮件、文档提供、网站等途径，随时接受招标人提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。

- 蓝图环保7*24小时服务人员：赵晓龙

- 联系电话：0371-55616116

- 定期跟踪

- 我公司承诺每个月不少于1次在现场巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

- 产品升级

在质保期内我公司提供免费的产品升级服务。

### 2.组织安排

我公司为本项目配备专门的售后人员。

- 实时技术支持

- 我公司承诺提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，为系统使用人员提供如何使用的咨询服务。

- 蓝图环保7*24小时服务人员：赵晓龙

- 联系电话：0371-55616116

- 热线服务

- 我公司提供电话、电子邮件、文档提供、网站等途径，随时接受招标人提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。

- 蓝图环保7*24小时服务人员：赵晓龙

- 联系电话：0371-55616116

- 定期跟踪

- 我公司承诺每个月不少于1次在现场巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

- 产品升级

在质保期内我公司提供免费的产品升级服务。

- 售后维修设备清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一字螺丝刀 | 6×125mm | 把 | 1 |  |
| 2 | 一字螺丝刀 | 5×100mm | 把 | 1 |  |
| 3 | 一字螺丝刀 | 3×75mm | 把 | 1 |  |
| 4 | 十字螺丝刀 | 6×125mm | 把 | 1 |  |
| 5 | 十字螺丝刀 | 5×100mm | 把 | 1 |  |
| 6 | 十字螺丝刀 | 3×75mm | 把 | 1 |  |
| 7 | 尖嘴钳 | 160mm | 把 | 1 |  |
| 8 | 斜嘴钳 | 160mm | 把 | 1 |  |
| 9 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 10 | 剪刀 | 14cm | 把 | 1 |  |
| 11 | 活扳手 | 300mm×36cm | 把 | 1 |  |
| 12 | 活扳手 | 150mm×19cm | 把 | 1 |  |
| 13 | 英制内六角扳手 | PS-B9 | 套 | 1 |  |
| 14 | 公制双头呆扳手 | 5.5×24八件套 | 套 | 1 |  |
| 15 | 钟表批 | 11PC | 套 | 1 |  |
| 16 | 神奇松紧把手 |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 电烙铁 | 220v 40w | 把 | 1 |  |
| 18 | 焊锡丝 | 1.5mm | 卷 | 1 |  |
| 19 | 助焊剂 | 15ml | 盒 | 1 |  |
| 20 | 万用表 | UT33 | 台 | 1 |  |
| 21 | 生料带 |  | 卷 | 1 |  |

### 3.服务支撑力量

公司组建了专业的售后服务团队，目前现有售后服务工程师40人，专职培训讲师2人，专职仪器维护工程师3人，专职协调员1名，所有人员都是大专以上相关技术专业毕业，有着深厚的专业文化背景及相关的工作经验，其中6年以上相关工作经验的售后服务工程师有10人，其它人员相关工作经验3年以上。

客服经理1人，具备10年相关工作经验，其他19人具备3年相关经验。

### 4.技术升级服务

公司承诺保证全面有效的完成技术培训，确保每个参与人员了解设备情况，确保参与人员能熟练使用设备，熟知设备损坏警报灯信号，了解故障报修流程，满足日常运行工作。

我公司承诺10年内我公司提供免费的产品升级服务。

### 5.售后人员配置

本项目专职售后人员

- 售后工程师：赵晓龙     联系电话：0371-55616116

售后单位名称：河南蓝图环保科技有限公司

售后服务客服中心经理：赵晓龙    手机号：0371-55616116

售后服务中心地址：郑州市金水区北三环路73号瀚海北金商业中心A座12007号

制造商北京总部售后中心：

服务热线：4000605065

服 务 传 真：010---88851487

- 客服经理电话：010-88850188转217

### 6.响应时间、上门时间、维修更换时间

- 我公司承诺在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为招标人提供维修服务，并做出故障诊断报告。若需要现场服务才能解决问题，在2小时内到达，需要维修和更换产品的，24小时内解决质量问题。

### 7售后服务承诺书

针对本项目我公司提供如下服务承诺：

1）质保期及终身服务承诺

自设备安装运行验收合格之日起计算，我方所投产品的质保期为1年；质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由我方负责免费（免全部工时费、材料费、管理费、旅差费等）更换或维修。

对我方所供的产品提供终身技术服务及备品备件供应服务。质保期后的上门服务不收取任何人工费、管理费及差旅费，更换零部件按公司优惠价执行。

2）响应时间承诺

- 我公司承诺在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为招标人提供维修服务，并做出故障诊断报告。若需要现场服务才能解决问题，在2小时内到达，需要维修和更换产品的，24小时内解决质量问题。

3）设备换新承诺

在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司承诺予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给我公司，我公司将积极参与，并且维修费不能超过市场平均价格。

4）服务支持及巡检服务

▽根据用户需求，每天主动登陆到各子站，动态了解各子站仪器的运行状况，发现问题及时提示客户处理。

▽每个月主动与客户联系一次。了解客户需求，及时解决客户使用中遇到的问题，并可根据客户需求提供远程诊断服务。

▽每三个月主动为客户免费提供一次现场仪器巡检服务，到仪器所在现场，对仪器的使用情况进行诊断，并按国家规范、标准协助客户对仪器进行基本维护，同时对客户进行现场培训。

▽在运维服务期内，按本投标文件的运营服务相关承诺执行。

5）热线电话支持

保持公司服务电话畅通，服务工程师手机24小时开机，即便在国家法定节假日也能及时响应客户需求。

- 售后工程师：赵晓龙     联系电话：0371-55616116

售后单位名称：河南蓝图环保科技有限公司

售后服务客服中心经理：赵晓龙    手机号：0371-55616116

售后服务中心地址：郑州市金水区北三环路73号瀚海北金商业中心A座12007号

6）其他服务承诺

▽免费为客户提供中心软件升级服务。

▽为客户提供充足的备品备件支持及快速的邮递服务，对于产品所需要耗材及常用备品备件于当日内发出；备品备件价格在设备寿命期内保持不变。

▽对所运营的子站的数据、资料及文件，承诺保密义务，未经客户同意，不得随意泄露。

▽根据不同客户的不同需求，实行差异化服务，为客户定制不同的服务方式。

投标人（公章）：河南蓝图环保科技有限公司

法定代表人 （或授权代表）签字：