**许昌市环境监测中心“许昌市大气污染防治管理决策支撑能力建设项目设备采购”项目**

招　标　文　件

 **项目编号： ZFCG-G2019020-1号**

**采购单位：许昌市环境监测中心**

**代理机构：许昌市政府采购中心**

**二〇一九年四月九日**

**招标文件目录**

**第一章 投标邀请**

**第二章 项目需求**

**第三章 投标人须知前附表**

**第四章 投标人须知**

一、概念释义

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

**第五章 政府采购政策功能**

**第六章 资格审查与评标**

**第七章 合同条款及格式**

**第八章 投标文件有关格式**

**第一章 投标邀请**

**一、项目基本情况**

（一）项目名称：许昌市大气污染防治管理决策支撑能力建设项目设备采购

（二）项目编号：ZFCG-G2019020-1号

（三）采购方式：公开招标

（四）采购需求：空气质量移动监测及废气污染源监测设备

（五）预算金额（最高限价）：元；1367 万元

（六）交付（服务、完工）时间 ：自合同生效之日起6个月完成并投入正常运行。

（七）交付（服务、完工）地点：许昌市

（八）进口产品：允许。

（九）分包：不允许。

**二、需要落实的政府采购政策**

本项目落实中小微型企业、支持监狱企业、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

**三、投标人资格要求**

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人；

（三）本次招标不接受联合体投标。

**四、招标文件的获取**

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行免费下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

**五、投标截止时间、开标时间及地点**

（一）投标截止及开标时间：2019年5月6日9时30分（北京时间），逾期提交或不符合规定的投标文件不予接受。

（二）开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦）三楼开标三室。

（三） 本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件和纸质投标文件。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、纸质投标文件（正本1份、副本1份）和备份文件1份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

### 六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《[中国·许昌许昌市政府网](https://www.baidu.com/link?url=8rmedzOhlAuXDcXgh4Ih79cf3oX63OtO_HyxHSCPnTT6Bb4nFcbI-6b-kaJFEjJrZKGkaq6fZ0YCvibRAKulsXONz3kZBFBKcnun2fra-tu&wd=&eqid=f166cd3a00044721000000025acd62c1)》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布。

**七、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**八、联系方式**

采购人：许昌市环境监测中心

地 址：许昌市六一路22号

联系人：孙宏征 联系电话：13503744067

代理机构：许昌市政府采购中心

地 址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦

联系人：李女士 联系电话：0374-2968687

许昌市环境监测中心

 二〇一九年四月九日

**温馨提示：**

**本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。**

**1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件和纸质投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件和纸质投标文件以外的其他资料。**

**2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（**电子投标文件的解密**）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。**

**3.电子投标文件的制作**

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://221.14.6.70:8088/ggzy/>）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

**4.加密电子投标文件的提交**

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（<http://221.14.6.70:8088/ggzy/>）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

**5.评标依据**

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以纸质投标文件为依据评标。

1. **项目需求**

**一、本项目需实现的功能或者目标**

根据国家环境空气质量监测预报预警能力建设规范，参考国内及省内其他城市建设方案，初步建立许昌市全市范围内的空气质量监测和大气污染防治管理决策支撑能力系统平台，建成较完善的科技创新体系、人才体系及大气污染防治制度、专家咨询等运行管理机制制度，并为后续的全市范围内空气治理方案提供示范作用。通过许昌市大气污染防治监测预报预警能力建设，对全市范围内的大气污染防治工作实现科学管控，科学治理。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数、功能要求及具体配置** | **单位** | **数量** | **是否核心 产品** |
| **一、城市空气自动监测设备** \* |
| **1** | **二氧化硫自动分析仪** | 分析方法 | 紫外荧光法 | **台** | **1** | **否** |
| 测量范围 | 0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100 ppm可选，自动或手动选择分档 |
| 零点噪声 | <0.5ppb(RMS) |
| 最低检测限 | 0.5ppb  |
| 测量精度 | 读数值的 1% |
| 线性 | ±1%满度值 |
| 零点飘移 | <1ppb/24h <1.0ppb/7d  |
| 跨度飘移 | ±1%满度值/24h |
| 响应时间 | <120s/(0-95%) |
| 运行温度范围 | 20-30℃ |
| 零跨阀 | 外置，可满足自动校准 |
| 测量值输出 | 电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口。 |
| 运行方式 | 微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能 |
| 电源电压 | 220±10%VAC/50Hz |
| 紫外灯 | 寿命在3年以上 |
| **2** | **氮氧化物自动分析仪** | 分析方法 | 化学发光法，可实时监测 NO/NO2/NOx。 | **台** | **1** | **否** |
| 测量范围 | 0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 ,100 ppm可选，双量程自动切换。 |
| 零点噪声 | ≤0.2ppb(RMS) |
| 最低检测限 | 0.4ppb  |
| 测量精度 | ±0.5 ppb |
| 线性 | ±1%满度值 |
| 零点飘移 | <0.5ppb/24h，<1ppb/7d 。 |
| 跨度飘移 | ±1%满度值 |
| 响应时间 | <120s 到 90% |
| 运行温度 | 15-35℃ |
| 零跨阀 | 外置，可满足自动校准。 |
| 测量值输出 | 电压 10v、5v、1v、100mv，或电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口。 |
| 运行方式 | 微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能。 |
| 电源电压 | 220±10%VAC/50Hz |
| **3** | **一氧化碳自动分析仪** | 分析方法 | 气体滤波相关红外法 | **台** | **1** | **否** |
| 测量范围 | 0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000,10000 ppm可选，双量程自动切换。 |
| 零点噪声 | 0.02ppm（RMS） |
| 最低检出限 | 0.04ppm  |
| 测量精度 | ±0.1ppm |
| 线性 | ±1%满度值 |
| 零点飘移 | <0.1ppm/24h，<0.2ppm/7d。 |
| 跨度飘移 | ±1%满度值/24h， <1.0%满度值/7d。 |
| 响应时间 | <120s 到 95% |
| 运行温度范围 | 20-30℃ |
| 零跨阀： | 外置，可满足自动校准；具有内置自动零点校正系统。 |
| 测量值输出 | 6路电压 10v、5v、1v、100mv，10个状态继电器，断电指示，16路数字输入，以及 RS232 双向通讯界面及以太网口； |
| 测量值输出 | 电压 10v、5v、1v、100mv，电流 4-20mA，以及 RS232 双向通讯界面及以太口。 |
| 运行方式 | 微处理机控制,具有参 数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥 控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功能。 |
|  | 仪器易于维护，周期性维护时部件电位调整由软件完成，无需打开机箱和借助于专用工具。 |
| 电源电压： | 220±10%VAC/50Hz。 |
| **4** | **臭氧自动分析仪** | 分析方法 | 紫外吸收光度法,对称双光池技术。 | **台** | **1** | **否** |
| 测量范围 | 0-0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50,100,200PPM;0-0.1, 0.2, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 400 mg/m3。 |
| 零点噪声 | ≤0.3ppb(RMS) |
| 最低检测限 | 0.6ppb  |
| 测量精度 | 1.0ppb |
| 线性 | ±1%满度值 |
| 零点飘移 | <1.0ppb/24h/7d  |
| 跨度飘移 | <1.0%满度值/24h/7d |
| 响应时间 | <300s 到 95% |
| 运行温度 | 20-30℃ |
| 零跨阀 | 外置 |
| 测量值输出 | 电压 10v、5v、1v、100mv，电流 4-20mA，10个状态继电器，断电指示，以及 RS232双向通讯界面及以太口。 |
| 运行方式 | 微处理机控制,具有参数设定,自我诊断报警、仪器运行状态参数显示、远程遥控诊断操作、存储分析数据和运行状态参数的功。 |
| 电源电压 | 220±10%VAC/50Hz。 |
| **5** | **PM10自动分析仪** | 测量原理 | β射线法 | **台** | **1** | **否** |
| 测量 | 0～1.0,2.0,3.0,5.0,10.0mg/m30～100,1000,2000,3000,5000,10000μg/m3。 |
| 最低检测限 | 1μg/m3（24小时平均）；4μg/m3（1小时平均。 |
| 仪器精度（24小时） | ±2μg/m3 |
| 测量周期 | 每个斑点在采集位置24小时（默认值）；用户可设置30分钟到24小时；在特殊气候条件下能明显反应变化曲线。  |
| 数据平均 | 每隔1/2小时和24小时数据自动存储；每1/2，1，3和24小时数据显示。 |
| 采样流量 | 16.7L/min ±2.5% |
| 输出 | 模拟输出：电压0-10V或电流4-20mA浓度值（μg/m3）；串口输出：RS-232/485。 |
| **6** | **PM2.5自动分析仪** | 用途 | 测量环境空气中的PM2.5质量浓度 | **台** | **1** | **否** |
| 测量方法 | β射线法 |
| 动态加热系统 | 能使样气相对湿度控制在低于35%，能消除湿气干扰和保留挥发性颗粒物，保证测量的准确性 。  |
| 测量量程 | 在0-1mg/m3和0-10mg/m3两个量程 |
| 最低检测限 | 小于2ug/m3 （24小时平均） |
| 测量小时精度 | ±2.0ug/m3小于80ug/m3，其他±5.0ug/m3 。 |
| 准确度 | ±5% |
| 采样流量 | 16.7L/min 稳定性优于2.5% |
| 压力/温度测量 | 实时监测环境压力与温度，自动修正数据。 |
| 信号输出 | 0-1V，0-5V，0-10V、0-20mA，至少2个RS232/485输出。 |
| **7** | **气象五参数监测仪** | 1.风向传感器 | (1) 方位：360 度； (2) 精度：±3 度。 | **套** | **1** | **否** |
| 2. 风速传感器 | (1) 测量范围：0-60m/s； (2) 精度：±0.5m/s； (3) 激活风速：1.0m/s。 |
| 3. 温度传感器 | (1) 测量范围：－50～＋50℃； (2) 精度： 2℃。  |
| 4. 湿度传感器 | (1) 测量范围：0-100%相对湿度； (2) 精度：±0.5%。 |
| 5. 气压传感器 | (1)测量范围：800－1100mBar； (2)精度±0.5mBar。 |
| **8** | **动态校准仪** |  | (1)具有稀释系统及多种气体标准气源入口，动态配置多种不同浓度的标准气，实现对气态分析仪的单点和多点校准的功能； | **台** | **1** | **否** |
|  | (2) 能接受控制指令进行自动零、跨（单点和多点）校准，也能以手动方式进行校准； |
|  | (3) 具有自编程能力，编制/存储校准 程序,并启动和控制分析仪器进行零/跨或多点校准； |
|  | (4) 流量测量准确度：±1%满量程； |
|  | (5) 流量测量重复性：±2%满量程； |
|  | (6) 流量测量线性度：±0.5%满量程； |
|  | (7) 标准气输入口 3 个或以上，稀释气输出口 1 个；  |
|  | (8) 臭氧发生器输出臭氧浓度范围 0.1ppm-6ppm，反应时间 180s(98%)； |
|  | (9)具有自动检漏、压力检测和报警及自动断路功能； |
|  | (10)电源电压：220VAC±10%/50Hz。 |
| **9** | **零气发生器** | 输出流量 | ≥10L/min  | **台** | **1** | **否** |
| 输出压力 | 10-30PSI |
|  | 含去除 HC 和 CO 装置 |
| 零气纯度 | NO、NO2、SO2、O5 <0.5ppb，CO、HC≤0.03ppm |
| 电源电压 | 220 VAC±10%/50Hz |
| **10** | **配套系统及辅助设施** | 采样管结构 | 垂直层流多路支管或竹节式多路支管 | **套** | **1** | **否** |
| 制作材料 | 不锈钢或聚四氟乙烯或硼硅酸盐玻璃 |
| 采样管内径 | 5-15cm |
| 样品滞留时间 | <10s |
| 样品输出温度 | 50±5℃ |
| 样品相对湿度 | ≤80% |
| 样品输出点距离 | ≤8cm |
| 雷诺数 | <2000 |
| 电源电压 | 220VAC/50Hz |
| 机架技术参数 | 适当数量的立式机柜，散热性能良好，可容纳本次采购的SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备.使用机柜情况下，机柜采用航空级导轨抽拉连接装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等应采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应 |
| 稳压电源技术参数 | 稳压电源能够满足SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳压电源可负载超过5KW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地 |
| 采样系统 | 电动球阀（通径为1/2英寸，316不锈钢材质，AC220V） 1个；球阀入口防雨罩1个20mm管牙转Ф12 mm聚四氟乙烯球阀接头1个“DC 24V 10A”球阀控制继电器1个，Ф1mm2三星电缆20米Ф12mm×1 mm聚四氟乙烯管20米聚四氟乙烯六分路多支路管1根，长度450mm，管径为Ф20 mm×5mm；带连接头，连接头主通径为Ф12mm，分支路接头为Ф1/4英寸带接头的Ф12mm聚四氟乙烯两通2个带接头的Ф12mm聚四氟乙烯三通2个带接头的Ф12mm转Ф1/4英寸两通2个Ф12mm×20mm海绵保温管5米Ф6mm×10mm海绵保温管10米户外采样管安装固定支架1套，材质为304不锈钢空载流量为10升的“AC 220V 60W”膜片泵1台（带1升缓冲罐）Ф1/4英寸聚四氟乙烯管30米外置电磁阀8组 |
| 标准气体 | 4升混合标准气3瓶：CO浓度为3000ppm、SO2浓度为50ppm 、NO浓度为50ppm 压阀3个：双级式减压结构，无死气体，对标准气体无污染，无吸附；膜片与母体采用硬密封形式；安全压力为1.5 倍的最大输出压力。 |
| **二、大气颗粒物监测激光雷达** \* |
| **1** | **大气颗粒物激光雷达** | 用途 | 1探测大气气溶胶（飘尘）垂直分布和时空演变特征2探测云垂直分布、时空演变特征3进行云层3D扫描，探测云底高随时间变化4探测大气边界层的结构和时空演变特征5探测颗粒物质量浓度（如PM10）的时空演变特征6大气水平能见度及斜视程能见度7实现非球形粒子与球形粒子的区分探测,识别沙尘、烟尘等非球形粒子（扬沙、沙尘暴监测）8城市边界大气剖面扫描，探测污染输送动态监测，区别局地污染与外部输送9区域污染物快速溯源，进行污染排查和应急监测10区域污染物精准定位，可视化展示污染物水平分布状况。 | **台** | **2** | **是** |
| 性能指标 | 1为同时保证在垂直及扫描探测等不同应用下都具有良好的时间分辨率，产品时间分辨率要求在3s～10min可调；2为同时保证在垂直及扫描探测等不同应用下都具有良好的空间分辨率，产品空间分辨率要在1.5、7.5m、15可选；3探测盲区要求不大于45m（；4为实现更大范围的雷达探测，产品最大探测高度要求≥20km；5雷达主机采用一体化设计，高度集成发射单元、接收单元、数据采集单元。 |
| 发射单元 | 1发射激光束的波长：532 nm波长；2脉冲能量：为保证重污染天气下雷达有效探测范围仍能满足要求，激光脉冲能量要求在10uJ-1000uJ区间可调；3脉冲频率：2kHz/2.5kHz，可调；4激光器： Nd：YAG激光器；5泵浦方式：固体激光二极管泵浦；6激光器使用寿命大于15000小时；7激光器冷却方式：风冷/水冷。 |
| 接收单元 | 1接收望远镜：透射式同轴光学系统，应具有防光学干扰功能，激光发射与激光接收隔离；2望远镜口径要求不小于180mm；3双波长探测532nm垂直通道、532nm平行通道）。 |
| 数据采集单元 | 1探测器:高灵敏度、低噪声光电倍增管；2其他：原始数据记录方式为二进制文件，便于存储分析与二次开发。文件头标注了记录完整详细观测数据信息，包括观测时间、经纬度、海拔、方位角、垂直角度、行驶速度、探测波长、偏振状态、工作频率、探测器工作电压、采集卡采集数据长度等；3系统能够全自动的运行采集并存储原始数据，能够远程控制，全天候24h在线工作，可与组分网联网 |
| 扫描模块 | 1扫描模块与雷达主机可分离，以保证雷达主机始终处于合适的工作环境条件中以避免雷达主机暴露在恶劣天气条件下影响长期稳定性；2扫描单周期内水平扫描与垂直探测可多次交替连续进行，扫描一周（水平360°）采集数据量不小于180条，每条数据不少于10000个脉冲，扫描一周（水平360°）时间小于30min；3具有自动除尘、除湿、除雨雪功能；4扫描角度：水平扫描0～360°，垂直扫描0250°；5旋转速度：1～25°/s，可调；6角度分辨率：≤0.1°。 |
| S模块 | 1地图加载：高精度矢量图和卫星图任意切换；2支持图形缩放以及视角转换；3支持手动添加和清除地理要素标注；4支持地图测距；5支持手动接入指定的地图文件，进行离线显示；6支持同时加载水平扫描、垂直扫描、锥形扫描；7支持鼠标点击数据读取数值； |
| 软件整体要求 | 1通过软件可进行工作方式选择：垂直观测、锥形扫描、水平扫描、剖面扫描；2通过软件直接控制激光雷达、扫描振镜、；3通过软件对激光器进行自动预热；4软件界面上可显现雷达所处环境温度和湿度；5软件可直接监控激光器工作状态，工作状态包括：通信状态、控制模式、工作电流、工作温度、工作频率；6软件可直接监控数据采集单元工作状态，工作状态包括：通信状态、采样频率；7软件可直接监控扫描模块工作状态，工作状态包括：通信状态、水平角度、垂直角度、旋转速度；8软件可直接监控UPS工作状态，工作状态包括：通信状态、供电模式；9软件可直接监控可视化系统工作状态，工作状态包括：通信状态、运行状态；10软件可直接获取激光雷达地理位置信息，包括经纬度、方位角等信息；11支持软件脱机运行，导入、管理原始数据，进行伪彩图、廓线图和曲线图的查看。12 软件支持联网功能并可与省网连接 |
| 数据产品 | 1回波信号、信噪比（以下要求需同时满足）1. 以伪彩图的方式呈现，可鼠标点击伪彩图不同区域，查看特定时间点的回波信号、信噪比变化曲线图。
2. 支持数据查询，可以定义时间区间，查询不同时间段的伪彩图、廓线图和曲线图。

2消光系数、退偏振比（以下要求需同时满足）1. 以伪彩图的方式呈现，可鼠标点击伪彩图不同区域，查看特定时间点的消光、退偏廓线图和特定高度的消光和退偏变化曲线图。
2. 支持数据查询，可以定义时间区间，查询不同时间段的伪彩图、廓线图和曲线图。

c. 能够结合GIS地理信息进行三维展示。3光学厚度（以下要求需同时满足）a.以曲线图的方式呈现不同时间点的光学厚度监测数据。b.支持数据查询，可以定义时间区间，查询不同时间段的曲线图。4边界层（以下要求需同时满足）a. 实时自动绘制边界层高度。b.支持数据查询，可以定义时间区间，查询不同时间段的边界层信息。5云信息（以下要求需同时满足）a.在消光系数伪彩图中标识云底、云高、云峰等信息。b.支持数据查询，可以定义时间区间，查询不同时间段的云信息。6能见度（以下要求需同时满足）a.通过曲线图的方式呈现不同时间点的能见度信息。b.支持数据查询，可以定义时间区间，查询不同时间段的曲线图。7污染物自动判别（以下要求需同时满足）a以伪彩图的形式实现污染物的识别判断。b.支持历史查询，可以定义时间区间，查询不同时间段的伪彩图。8颗粒物质量浓度时空分布（以下要求需同时满足）a.结合近地面颗粒物质量浓度数据，反演颗粒物（PM10）质量浓度时空分布图。b.支持历史查询，可以定义时间区间，查询不同时间段的曲线图。 |
| 工作环境要求 | 1电源供应：220V±10%，50-60Hz，功耗不大于1kW；2仪器工作温度范围：10℃-50℃；工作湿度范围：0-90%。 |
| **三、挥发性有机物在线监测、应急及污染源排查系统** \* |
| **1** | **移动式（便携或车载）** | 设备用途 | 该系统可方便置于监测车、野外和空气站。用于大气中的挥发性有机物的定性、定量监测，同时兼顾污染源中挥发性有机物的摸底排查及应急。能够鉴别大气中ppm（百万分之一）到ppt（万亿分之一）范围内的分析对象。 |  |  | **是** |
| 工作条件 | 1电源：直流电或220VAC±10%，50Hz交流电。2仪器工作环境温度：5～40℃。3仪器工作相对湿度：20～100%。4连续工作时间：﹥24h。 |  |  |
| 电源 | 可使用直流和交流两种供电方式，可充电电池要求内置在主机内，续航时间不低于2小时； |  |  |
| 重量 | 主机小于20Kg，便于携带或车载； |  |  |
| 气源 | 仪器内置野外分析的气源（氮气或氦气）、标气气罐； |  |  |
| 一体化设计 | 各种进样附件与主机能够通快速连接为一整体，实现一体化进样，附件之间的切换极其简单方便，只需要插拔即可完成； |  |  |
| 运输便捷性 | 移动式GC-MS应与内置式或外置式吹脱-捕集设备或顶空进样器等构成结构紧凑、体积小、重量轻、便于装运，整体性能良好的设备。设备应满足应急监测车对设备外形尺寸和重量的要求。全部设备（含外置设备）从应急监测车下搬运至车上且完成紧固的时间不能超过10min； |  |  |
| 运输过程稳定性 | 移动式GC-MS（含内置式或外置式吹脱-捕集设备或顶空进样器）在复杂路况下远距离运输过程中不会发生损坏。对于车载式GC-MS应具有抗震保护装置，保证抵达现场后正常开机运行； |  |  |
| 现场调试和运行的快捷性 | 在应急监测车抵达现场20min内，应完成仪器的调试（包括色谱柱温、质谱仪真空度等达到测试样品的要求；完成质谱仪调谐）； |  |  |
| **2** |  | 应用要求 | 1、快速普查模式：根据应急监测的特点：污染物种类未知、浓度未知、污染范围未知，要求仪器应具备快速普查模式，即连续质谱直接进样功能，3分钟内得出污染物的组成状况和大体浓度水平，从而确定下一步的实验方法；并利用此功能快速划定污染物的扩散范围，找出安全的应急指挥中心，为人员快速疏散提供依据；2自动添加内标功能：根据应急监测的特点：污染物种类未知、浓度未知、污染范围未知，要求仪器应具备自动添加内标功能，在没有标准曲线的情况下能够通过内标来判断污染物的浓度范围，为应急指挥者提供参考依据；3仪器内置GPS系统：记录确切的取样位置，从而获得法律认可数据；4要求仪器设计符合现场使用要求，技术成熟稳定，客户应用广泛，客户发表核心期刊文献≧20篇。 |  |  | **是** |
| 技术指标 | 1气相色谱仪GC柱：温度可编程的GC柱，45℃至200℃，15m×0.25mm内径，Rtx-1ms毛细柱；仪器内置热解析模块，浓缩管种类Tri-bed、Tenax可根据应用需要进行更换；2 质谱部分 质谱扫描速率不低于1000AMU/秒；分辨率：单位质量分辨；质谱检测质量数范围：40～280，能测定恶臭气体及挥发性有机物；扫描方式：GC-MS均具有全扫描（FullScan）和选择离子监测（SIM）两种方式可选。样品可通过色谱进入质谱也可直接进入质谱作快速分析；电离模式：70eV ，EI源，四级杆质量分析器，与实验室通用GC/MS的质量分析器相一致，便于进行数据的比对；动态范围：7个量级；检测值限: PPT（对包括烷烃、芳烃、卤代烃在内的大多数分析物）；真空系统：适应震动、颗粒物浓度、湿度等各种环境的非蒸发分子吸附泵，可以达到1.0\*10-4Pa高真空，保证较高的灵敏度以及定性定量越准确度。3 样品进样进样方式：具备气体进样探头、固相微萃取，顶空进样等多种进样方式，根据现场环境可选择合适的进样装置直接进样到GC/MS或MS；**气体样品为直接进样或直接进入捕集阱吸附浓缩再热解析进样；** |  |  |  |
| **3** |  | **数据处理系统** | 1 应用软件：通过数据处理系统设定各种分析条件，包括加热器的温度、气体流量、进样口压力和流量、程序升温、程序升压等参数的设定；能进行质谱仪的自动/手动调谐；具备数据采集与分析、样品定性和定量测定、报告制作、实时显示、谱库建立和检索等功能；自动记录和审核样品分析过程中的所有数据；提供功能完整的分析质量控制软件；分析过程记录不可更改的可查询数据；应用软件可检索标准质谱图和用户自己建立的质谱图库；操作人员可设计、改进和存储自已的分析方法，当调阅已存的方法时，所有的仪器参数和操作条件可自动调整到该方法所贮存的数值；2 质谱库软件为最新版（2018年12月）NIST谱库软件，与实验室台式GCMS所用NIST谱库一致；3 AMDIS自动解卷积软件：仪器内置AMDIS自动解卷积软件，经过AMDIS处理后，让目标化合物从基质和干扰物分离出来。这样干净而纯的质谱图非常有利于PBM质谱谱库检索或其它谱图检索解析。这样对共流出的组分、大峰中的小成分、基质掩盖的痕量组分分析都非常有利，即更精确的定性定量未知化合物；（提供相关证明材料）4 NIOSH数据库：仪器内置美国职业安全与健康国立研究所（NIOSH）数据库；5有多种数据储存方式，能自动存储至少一年的测量数据；6有多种数据传输方式（RS232、USB、802.11G无线传输等）。 |  |  | **是** |
| **4** |  | **在线监测系统应用说明** | 在线监测系统用于连续监测空气中的VOCs组分和浓度（灵敏度可低至ppt级），依靠成熟的互联网和计算机技术，为客户构建一套完整的信息化检测平台。将在线VOCs检测仪器和网络平台有机融合无缝链接，从而实现实时显示、历史查询、趋势分析等分析和统计功能，既可以帮助客户了解当前空气VOCs状态，更为研究其长期变化和发展趋势提供强大的数据库支撑。系统具有自动外标校准功能和自动内标自检功能，确保检测仪器的灵敏度和检测限，最大程度上实现了无人值守和免维护 |  |  | **是** |
| 在线监测系统软件实现下述功能 | 1. PLC的通讯程序；
2. 将硬件信息和运行信息上传到服务器；
3. 自动上传监测报告到服务器；
4. 在线自动监测逻辑的实现；
5. 现场监测设备的自动监测，异常保护；
 |  |  |  |
| 服务器主要功能 | 负责通所有现场在线监测系统通讯收集硬件信息和方法信息，更新到数据库自动接卸移动监测车发来的检测报告，更新到数据库。为终端提供查询服务1. 根据时间查询历史检测报告
2. 根据时间查询浓度趋势数据

监测数据分析，预测，分析，支撑系统检测浓度的超限报警移动终端的事件推送：1. 报告解析完成
2. 浓度超限
3. 设定时间段内无解析报告产生
4. 其他客户定制事件
 |  |  |  |
| 终端软件可提供下面几种方式 | 6）WINDOWS 客户端桌面应用程序提供检测报告查询，趋势查询，仪器维护等全功能。IE浏览器方式只提供检测报告的基本查询功能iPhone APP7）提供报告查询，趋势，仪器维护，消息推送等。 |  |  |  |
| **5** |  | **服务模块** | 1能和便携式气质联用仪直接连接使用，提供不需要额外的管线和阀系统相关证明材料。2使用条件：5- 35摄氏度，相对湿度0-95%。3使用无油隔膜泵和分子涡轮泵抽真空。4能够用于便携式气质联用仪的内置真空泵系统的更换。5RS232接口可以实现服务模块和笔记本电脑的连接。6服务模块和便携式气质联用仪采用同一套软件进行操作控制。7实时监控流量、流速和压力。8为防止灰尘，服务模块内置颗粒物过滤器。 |  |  | **是** |
| **6** |  | **系统主要配置** | 1便携式气相色谱质谱联用仪主机1台2 气体样品进样探头1套3 服务模块1套4 触摸屏及控制软件1套5可充电电池 2块6外接电源及充电设备1套7 Tri-bed浓缩管，Tenax 浓缩管各1套8外接载气1瓶，外接内标气1瓶9仪器原装高配置笔记本1台，在一定距离内和主机分离可接受、控制主机。10系统移动柜 一个 |  |  |  |
| **四、风廓线雷达** \* |
| **1** | **风廓线雷达** | 用途 | 提供相关数据和分析报告。设备可用于测量雷达上空范围内多个高度层的风速、风向、垂直气流，适用于多种监测环境。 | **台** | **1** | **否** |
| 激光波长 | 1550nm ±0.2nm  |
| 单脉冲能量 | ≥140uJ  |
| 数据探测周期 | 1s～10s，有可调节设置 |
| 水平风速测量范围 | 0～75m/s  |
| 单波束径向测速范围 | -40m/s ～ +40 m/s |
| 风速误差 | ≤0.5m/s |
| 风向误差 | ≤3°（风速≥5m/s） |
| 风向范围 | 0～360° |
| 最小可探测高度 | ≤50m |
| 最大可探测高度 | ≥3000m  |
| 探测高度分辨率 | 15m/30m/60m软件设定 |
| 功耗 | ≤80W  |
| 数据产品 | 水平风速、风向、垂直风速，各个波束径向风速，后向散射强度等。 |
|  | 可满足在移动平台上使用，最大移动速度可达100km/h以上。 |
| 重量 | 小于50kg，以满足定点测量及便携使用，满足不同场合应用要求  |
| 断电保护 | 设备具备断电保护功能，断电后持续供电至少2h  |
| 工作环境/温度 | -30℃ ～50℃，相对湿度： 0～100%，海拔：≤4000m |
| 环境防护 | IP65 |
| 供电 | 220VAC/ 50-60Hz |
| 通讯方式 | 以太网，4G无线 |
| 激光人眼安全等级 | Class 1M |
| 主要配置 | 光学收发系统、相干探测接收机、激光发射机、电源模块、电源供电线缆和通讯线缆、工控机、数据采集分析软件等 |
|  |  | 配置清单 | 1、激光雷达主机 |  |  |  |
| 2、显控终端 |
| 3、软件 |
| 4、设备正常使用2年耗材 |
| 5、随机配件 |
| **五、微波辐射计** \* |
| **1** |  | 用途、功能及特点 | 通过对大气微波辐射的遥感测量，反演获得对流层大气温度、湿度廓线、大气积分水汽量及积分云含水量等信息，可实现对中尺度天气系统大气层结的监测和预警、解析逆温层结构，评估大气稳定度，判识雾霾等级，说清灰霾污染的扩散趋势。 |  |  |  |
|  | **微波辐射计** | 数据产品 | 大气吸收系数廓线全天空水汽、液态水二维分布图大气稳定度、大气不透明度对流稳定指数（TTI，KI，CAPE，SI，LI和Showalter)艾玛图边界层温度廓线对流层温度廓线对流层湿度廓线液态水廓线大气折射率廓线LWP（液态水路径）IWV（综合水汽含量）边界层高度云底高度和温度地面气象温、压、湿、风速、风向、降雨量GPS水汽信息 | **台** | **1** | **否** |
| 边界层高度 | 测量范围100-3000m，作为衡量大气垂直扩散条件的一个指标  |
| 大气稳定度 | 输出KI\SI\LI\TTI\CAPE\Showalter等指数 |
| 大气不透明度 | 测量范围为0-5 Np，衡量大气污染程度 |
| 大气吸收系数廓线 | 大气吸收系数廓线（测量范围为0-1 Np）,用于衡量局地气溶胶类型，也可用进一步研究辐射与污染发生的关系  |
| 全天空水汽监测功能 | （空间方位间隔30度，俯仰间隔10度），该参数可用来衡量气象条件（水汽）对污染发生的影响  |
|  | 对流层温度廓线反演误差：±1K对流层温度廓线测量范围：150K~330K对流层温度廓线垂直分辨率：0-500m，垂直分辨率≤50m；500-2000m，垂直分辨率≤150m |
|  | 边界层温度廓线反演误差：±0.8K （0-1000m） ±1.3K（1000-2000m）边界层温度廓线测量范围：150K~330K边界层温度廓线垂直分辨率：0-500m，垂直分辨率≤30m500-1000m，垂直分辨率≤50m1000-2000m，垂直分辨率≤100m |
|  | 相对湿度廓线反演误差：±10%相对湿度廓线测量范围：0~100%相对湿度廓垂直分辨率：0-1000m，垂直分辨率≤50m1000-2000m，垂直分辨率≤200m2000-10000m，垂直分辨率≤400m |
|  | 水汽密度廓线反演误差：0.8g/m3(RMS)水汽密度廓线测量范围：0~50 g/m3水汽密度廓线垂直分辨率：0-1000m，垂直分辨率≤100m1000-2000m，垂直分辨率≤200m；2000-10000m，垂直分辨率≤400m |
|  | 廓线垂直分辨率：垂直分辨率可根据应用输出 |
|  | 云底高度测量误差：±100m（0-2000m）±200m（2000-5000m）±400m（5000-10000m） |
|  | 大气积分水汽含量反演误差：（IWV）5mm(RMS)大气积分水汽含量测量范围：0~500mm |
|  | 路径液态水含量反演误差：（LWP）0.03mm(RMS)路径液态水含量测量范围：0~20mm |
|  | 折射率廓线反演误差：<5N(RMS)折射率廓线测量范围：0~450N |
|  | 一级数据刷新率：1s-10min(可调)  |
|  | 廓线采样速率：最低采样速率≤10s，采样速率用户可调。 |
|  | 积分时间：最小积分时间≤1s，积分时间用户可调 |
|  | 地面参数：一体化六要素地面气象站，可测温度、湿度、气压、风向、风速、降雨量 ；温度：测量范围：-40℃ ~ 60℃ 测量偏差：±0.3 ℃。 |
|  | 相对湿度：测量范围：0~100%；测量偏差：±2%；气压:测量范围：500hpa ~ 1100hpa 测量偏差：±0.5hPa。 |
|  | 通道数目：K和V波段并行硬通道(并行接收机)：8个通道@22.24-31.4GHz； 8个通道@51-60GHz。 |
|  | 技术体制为并行测量：通道并行输出扫描速度快（对流层廓线时间分辨率1秒，边界层廓线时间分辨率为30秒）、精度高，更利于边界层的测量，有利于分析污染物的垂直扩散条件。 |
|  | 定标方式多种：内部定标黑体自动定标；内置噪声源系统非线性自动定标；外部冷液氮定标；天空倾斜式自动定标。 |
|  | 亮温测量误差：±1K（绝对定标后）亮温稳定性：漂移≤0.1K/月亮温测量范围：5-500K亮温分辨率：<0.2K |
|  | 独立观测：主机具备无外接电脑情况下的独立观测能力 |
|  | 独立入网：室外主机及终端计算机皆能直接接入局域网，适合不同地域多台仪器组网观测； |
|  | 高扫描精度：系统方位驱动范围0°～360°，角度分辨率0.1°。 |
|  | 雨雾防护功能：中等降水条件下可保持有效工作；大功率风机系统、微波透射窗带有疏水涂层；避免大功率供电给仪器使用带来不稳定影响。 |
|  | 室外设备工作环境温度：-40℃ ~ +50℃室外设备工作环境相对湿度：0~100%RH室外设备工作环境海拔高度：不高于5000m的海拔高度可正常工作室外设备工作环境抗风性：40m/s不损坏室外设备工作环境其他防护措施：防盐雾、防砂尘、防淋雨、防振动、防冲击设计 |
|  | 应用扩展性：具备与激光雷达数据互相接入能力 |
|  | 具备基于oracle数据库系统的查询管理功；具备基于BS模式的多用户客户端功能；具备系统组网功能，数据传输按TCP/IP协议执行；支持远程操作控制（运用网络服务）；提供用户界面，可以定义复杂的扫描模式；意外断电后能自动回复/重启；各种数据实时处理和图形显示，时间序列和分析；详细的仪器状态显示和控制；常用气象数据反演，包括稳定性指数；提供多种环境分析图表； |
|  | 两年质保期内由生产厂商提供国内专业免费数据解析服务工作，具体如下：（1）例行数据解析：包括监测数据解析设备维护，每季度提供一次典型数据分析并做出详细分析报告。（2）特定事件数据解析：可根据客户需要或污染季节不同，及时针对突发环境污染等特定时间段的监测数据，作深入解析，提供数据分析报告，还原真实的环境状况，并给出合理化建议；频次至少1次/月，秋、冬季相应增加。 |
|  |  | **配置清单** | 微波辐射计主机 |
| 三脚架 |
| 显控终端 |
| 软件 |
| 液氮定标器 |
| 地面大气测量单元（温、湿、压、风速、风向、雨量六要素） |
| 红外云底温度传感器 |
| 设备正常使用2年耗材 |
| **六、特种车辆及改装** \* |
| **1** | **车辆改装底盘要求** | 监测车应具有良好的机动性，能够满足不同地区、不同道路情况下的使用。专用装载车，高于国五（含国五）排放标准，柴油版，可进行改装。排量>2.8L，额定功率>100KW，最高车速≥120 km/h；外形尺寸，长=7000～8000mm, 宽 >2000mm, 高 =3000 ～ 3200mm ； 轴 距 4000 ～4500mm； | 辆 | **1** | **否** |
| **2** | **车身改制** | 车身改造处理 | 车身加强改动部分结构加强防水处理，有专用线槽，窗户密闭 | 辆 | 1 |
| 保温隔热层 | 加装吸音隔热材料 | 套 | 1 |
| 内饰 | 实验室专用ABS板 | 套 | 1 |
| 隔断 | 区分空间，钢骨架复合材料，带门 | 套 | 1 |
| 地板 | 实验区铺设防酸碱，耐腐蚀石英板 | 套 | 1 |
| 车顶平台系统 | 铝合金材料含上车爬梯 | 套 | 1 |
| 车身平衡稳定系统 | 电动车身支撑  | 套 | 1 |
| 实验操作/数据处理实验台系统 | 专业减震实验室理化台/设备固定装置/设备存储柜 | 组 | 1 |
| 设备柜 | 定制 | 组 | 1 |
| 监控仪器减震机柜 | 根据仪器尺寸定制，内含专业减震机构固定/3组  | 套 | 1 |
| 专用仪器设备减震托盘 | 根据仪器定制、带钢丝绳减震机构 | 套 | 1 |
| 座椅 | 司机座椅1个，上门处折叠座椅1个 | 1 | 套 |
| 沙发休息床 | 定制 | 套 | 1 |
| **3** | **电路系统** | 专用外接市电系统 | 外接220V电源 | 套 | 3 |
| 电缆轴 | 防水型 30米 | 轴 | 3 |
| 专用接地系统 | 防雷击防触电 | 套 | 1 |
| 中央控制系统/配电柜 | 电源集中控制/各种开关/电压电流显示 | 套 | 1 |
| UPS电源系统 | 四通2KVA 无外接供电60分钟 | 套 | 1 |
| 稳压电源 | 3KW | 台 | 1 |
| 电源插座 | 壁挂式220V五孔 | 套 | 6 |
| 车载发电机 | 5KW、汽油、电启动 | 台 | 1 |
| 独立式发电机舱 | 减噪隔音隔热 | 套 | 1 |
| 发电机自动装卸装置及推车 | 电动式自动装卸发电机  | 套 | 1 |
| **4** | **照明系统** | 车内照明灯 | 22OV工作照明灯/冷光源 | 组 | 4 |
| 车外照明灯 | 用于车身周围照明 | 个 | 3 |
| 应急照明灯 | 用于车内紧急照明 | 个 | 1 |
| 强光照明手电 | 可充电强光照明 | 个 | 4 |
| **5** | **车载顶置摄像照明系统** | 摄像照明一体云台监控机 | 可升降1.2米，360度旋转，27倍变焦镜头,无线操作，2\*150W强光照明,泛光/聚光 | 套 | 1 |
| **6** | **监控通讯系统** | 硬盘录像机 | 1T | 台 | 1 |
| 监控镜头 | 车内 | 个 | 1 |
| 监控显示屏 | 19寸 | 台 | 1 |
| 4G无线视频传输系统 | 视频图像传输（四维通联）单卡/联通 | 套 | 1 |
| **7** | **车载设备** | 车载顶置空调 | 冷暖顶置空调，制冷3000W、制暖2200W | 台 | 1 |
| 壁挂冷暖空调 | 1P定频 | 台 | 1 |
| 双向换气扇 | 双向换气 | 台 | 1 |
| 升降杆 | 气动式升降6米 | 套 | 1 |
| 车顶设备箱 | 不锈钢材质，用于存放气象五参数仪 | 个 | 1 |
| **8** | **安全警示系统** | 长排工程警示灯 | 1200mm，黄色 | 套 | 1 |
| 爆闪警示灯 | 黄，白  | 个 | 6 |
| CO报警器 | 高灵敏度 | 部 | 1 |
| 倒车监控导航定位系统 | 倒车监控，导航定位，MP3,DVD，蓝牙、倒车雷达、实验区监控 | 套 | 1 |
| **9** | **其它** | 试验座椅 | 定制 | 个 | 2 |
| 气路管路布线 | 根据仪器定制管路阀门，不锈钢管路，含阀门 | 套 | 1 |
| 气瓶固定支架 | 3个气瓶架 | 套 | 1 |
| 温度计/湿度计/时钟 | 定制 | 套 | 1 |
| 车用灭火器 | 1KG | 个 | 2 |
| 外饰 | 白色车身，图案字体标识 | 辆 | 1 |
| 五金件及各种辅料 |  | 套 | 1 |
| **七、便携式红外烟气分析仪** \* |
|  | **便携式红外烟气分析仪** | 用途标准 | 适用固定污染源超低排放烟气排放现场监测，符合国家环境保护部的技术要求、标准及规范。 |  |  |  |
| 监测组分 | O2, SO2，CO， NO，NO2，NOX，CH4,CO2。 |  |  |
| 检测原理 | 非分散红外法（SO2，CO， NO，NO2，NOX ,CH4,CO2），5年长寿命电化学法（O2） |  |  |
| 各测量因子传感器参数/精度（根据测量要求可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3））： | 测量项目 范围 精度 测量原理O2 0～25.00% ±0.2% 5年长寿命电化学SO2 0～200ppm ±2% F.S NDIR红外传感器CO 0～10000 ppm ±2% F.S NDIR红外传感器CO2 0～30% ±2% F.S NDIR红外传感器 NO 0～200ppm ±2% F.S NDIR红外传感器NO2 0～100ppm ±2% F.S NDIR红外传感器CH4 0～10000 ppm ±2% F.S NDIR红外传感器 |  |  |
| 技术要求 | 1、整机一体化结构，防撞击设计，内置锂电池组，方便携带；完整的加热采样分析及预处理系统，适用于高湿低硫检测环境。2、自带数据存储卡和打印功能。3、可远程监控，减少操作人员近距离接触污染源。4、具备数据采集和处理功能，软件操作简便，能进行ppm与 mg/m3之间单位换算。6、全程伴热采样：采样探针加热，温度范围可调，快速卡接头连接，防止采样管线内出现冷凝和酸冷凝水，保证最终测量结果的准确性。7、除尘除灰过滤，易于清理更换。主机内置过滤器，保证进入管路为清洁气体，过滤器易于更换并可重复清洗使用。8、烟气分析仪内部集成完善的制冷除水器，自动收集、排放冷凝水，可以降低SO2的过程损失，以应对目前低温高湿低硫工况测试。9、分析仪内置流量传感器检测采样流量，屏幕实时流量显示，可以监测采样管路是否堵塞，高低流量自动报警，确保进入系统气体流量稳定性。10、胜任高负压采样，配备大功率采样气泵,可调节烟气流速。11、仪器能自动校零，内置自动测量程序，自动数据存储，实现长时间在线监测。12、工作温度：温度-5～45℃；湿度90%RH。13、电源：交、直流两用，内置蓄电池，主机工作时接上充电器也可对电池充电。 |  |  |
| **八、便携式总烃/非甲烷总烃分析仪** \* |
|  | **便携式总烃/非甲****烷总烃分析仪** | 用途标准 | 适用固定污染源排放现场监测，符合国家环境保护部的技术要求、标准及规范。 |  |  | **否** |
| 测量组分 | THC、TOC、VOC、NMHC、CH4 |  |  |
| 检测原理 | 完全加热型HFID |  |  |
| 技术要求 | 1、检测器符合国家标准《HJ/38-2017固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》中要求的HFID原理方法。2、分析用的氢气、零气、标气需集成于主机中，免除外接高压气瓶带来的安全隐患。3、主机可内置蓄电池，交直流两用。4、完全加热型HFID，防止样品冷凝而产生的损失。5、内置温控器对加热管线可进行温度调节。6、快速响应，反应灵敏。7、内置不同量程段的标气，能在测量现场根据待测样气的低、中、高浓度，采用相应量程的标气随时标定校准仪器，保证现场测量的准确性。避免无法在现场标定只能通过机械式量程转换时带来的系统误差。8、内置数据存储器，可通过U盘即时导出。9、配备线控制终端：可以显示测试数据曲线，配备便携式打印机现场打印测试数据，能无线远程数据传输。10、仪器便携，适合现场移动监测，进行方便快捷的现场监测。11、多参数数字显示，能同屏显示总烃和甲烷的测量值，可自动进行总烃/非甲烷总烃测量间的快速切换。12、火焰控制：电子自动控制，具有诊断功能，当火焰熄灭发出可视报警信号，可自动重新点燃火焰。13、气体入口/出口：全惰性化处理，防吸附。 |  |  |
| **参数要求** | 1、检测器：完全加热型HFID，全程加热190℃以上 2、采样耐压：大气压±100mbar3、检出限：0.1mg/Nm34、精度和重复性： 优于量程 1% 或 0.2ppm 5、测量范围:0-10000 mg/Nm3 6、操作环境：温度：-5°C至+45°C 湿度： 0%至95% |  |  |
| **配置要求** | 1、分析仪主机一台：测量THC、VOC、TOC、NMHC、CH42、至少3米加热管线，燃料气和标气各10瓶、至少1米的采样探头。 |  |  |
| **九、废气污染源VOC采样装置** |
|  | **废气污染源VOC采样装置** | Voc采样装置技术要求 | 1、使用聚氟乙烯（PVF）等氟聚合物薄膜气袋手工采集温度低于150℃的固定污染源废气中的非甲烷总烃和部分VOCs。2、真空箱与抽气动力源一体式结构，携带方便。3、采用无刷采样泵，采样速度快，克服负载能力强。4、内置可充电高能锂电池，支持长时间采样。5、具备采样管及气袋自动清洗功能6、采样模式自动记忆，实现一键式采样。7、可适用于1L～8L多型号采样气袋8、采用被动采样法，样气直接进入气袋，无过程污染9、实时压力监测，气袋采满自动停止采样10、采样结束后，真空箱内负压自动泄放，方便上盖开启11、适用于HJ 732-2014 固定污染源废气挥发性有机物的采样 气袋法。12、适用于使用聚氟乙烯（PVF）等氟聚合物薄膜气袋手工采集温度低于150℃的固定污染源废气中非甲烷总烃和部分VOCs。13、待机时间不低于15 h，主机重量小于4kg，工作电源内置锂电池，支持长时间采样，待机时间不低于12 h。14、适用工作环境温度（-20～50）℃，环境湿度（0～95）%RH。15、进样速度不小于0.5L/min，进样量：80±3%气袋容积，适用气袋体积（1～8）L。 | 台 | 1 | **否** |
| **十、超低排放烟尘测试仪** \* |
|  | **便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪** | 适用标准 | 1. HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
2. JJG 968-2002 《烟气分析仪》
3. JJG 680-2007 《烟尘采样器》
4. 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ836-2017
 |  |  | **否** |
| 产品要求 | 1、采用大流量采样泵和膜式低浓度取样管，适用于低浓度污染源的大流量采样和测试；2、工业级高速嵌入式工控机核心，运行WINCE操作系统；3 、6.5寸高亮度宽温TFT显示屏，彩色图文显示，视觉可调，适合野外环境；4、丰富的人机接口：具备RS232、USB、网络等接口，支持鼠标、键盘、触摸板等人机对话设备；5、防尘防水工业键盘，按电脑键盘布局，并嵌入触摸板，操作方便；6、支持中文输入，方便用户输入采样地点等信息；7、道工况配置记忆功能：具备烟道工况参数配置数据库，用时可随时调取；8、样数据曲线实时显示，方便观察采样数据变化；9、有线测量；10、气密性自动检测功能；11、能测大气压；12、交直流两用供电功能；13、高效粉尘过滤功能；14 、停电记忆功能；15 、故障检测功能；16 、防尘倒吸功能；17、微机数据库及通信系统；18 、高速低噪声报表打印；19、适用于低浓度污染源的大流量采样和测试20、抗静电、抗干扰能力强；21、高效气水分离器 硅胶利用率高。 |  |  |
| 烟尘采样技术指标 | **参数范围** | **分辨率** | **准确度**  |
| 流量控制稳定性 | (10～100)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 烟气动压 |  优于±2%（电压波动±20%，阻力在3kPa～6kPa内变化）  |
| 烟气静压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 优于±1.5% |
| 烟气全压 | (-30～30)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
| 流量计前压力 | (-30～30)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
| 流量计前温度 | (-40～0)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
| 烟气温度 | (-55～150)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
| 等速吸引流速 | (0～500)℃ | 1℃ | 优于±3℃ |
| 干、湿球温度 | (1～45)m/s | 0.1m/s | 优于±4% |
| 含湿量 | (0～100)℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% |
| 大气压 | (0～60)% | 0.1% | 优于±1.5% |
| 自动跟踪精度 | (50～130)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
| 等速跟踪响应时间 | — | — | 优于±3% |
| 等速跟踪响应时间 | ＜4s |
| 采样泵负载能力 | ≥50L/min(阻力为20kPa时) |
| 烟枪 | 2米、3米，低浓度颗粒物加热采样烟枪 |
| 数据存贮能力 | ＞100000组 |
| 工作电源 | AC220V±10%, 50Hz或DC24V |
| 整机重量 | 小于11.0kg |
| **十一、烟气测量预处理系统** \* |
|  | **适用于超低排放高湿低硫工况的烟气测量预处理系统** |  | 1、液晶屏实时显示主机状态2、内置大功率半导体双级制冷，且制冷温度灵活可调。3、具备冷腔自动冲洗功能，阻止管壁冷凝水对烟气的吸附。4、取样器及伴热管一体化设计，全程加热，加热温度可调5、采用0.1μm过滤器技术要求 指标加热温度 (100-180)℃半导体制冷能力 双级制冷，2.0L/min（最大）制冷温度 (0~9)℃可调（默认2℃）出口露点 ≤5℃过滤粒径 0.1μm预热时间 ≤30mi工作环境温度 (0~40)℃取样器长度 1.5m伴热管长度 2.5m重 量 <9kg供电电源 AC220V ±10% 50Hz |  |  | **否** |

**本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。**

**三、采购标的执行标准**

1、*国家标准：*

（1）强制性产品认证

如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

（2）信息安全产品强制性认证

投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，应在投标文件中提供中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

**四、采购标的的其他技术、服务等要求**

1、投标文件中的产品如果投标人或产品制造商提供虚假产品彩页和技术参数证明书的，投标人或产品制造商将承担相应的法律责任。如果验收时出现供货产品的技术性能参数不符合招标文件参数要求的，采购人将拒绝接受供货产品，投标人承担由此产生的一切法律后果。

2、技术服务与设备运维

本次招标文件中采购清单所列产品除污染源废气监测设备外（序号七、八、九、十、十一），本次所购买的空气质量移动监测设备及挥发性有机物在线、应急及污染源排查系统、大气颗粒物激光雷达、风廓线雷达、微波辐射计等产品均包含两年的运维技术服务，需配置运维各设备所需的相关人员，除两名专职司机外（具有驾驭黄牌车的驾照），每台专用设备均需配置各一名具有出具技术报告、维护管理使用设备能力的技术人员。

在两年的运维服务期内，车辆及各台专用设备产生的各项费用均由中标人承担。

中标人需在投标文件中提供本项目人员配置清单、设备运维服务的承诺及相关技术要求文件。

3、服务与运维总体要求

根据国家及设备生产企业的相关运行技术规范，参考国家相关仪器的运行管理要求，制定该系统运行维护方案。整个运行维护方案包括所有系统集成的各个部分，质保运行维护采用全托管运维方式，包含日常运行和维护、备品备件和耗材更换等。

运行维护主要依据：《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）以及雷达、挥发性有机物在线监测生产企业标准。根据规范、规定要求进行仪器的保养与维护等工作。

运维原则

保密性原则：对运维服务过程中获知的任何用户方系统信息均属秘密信息，绝不泄露给第三方单位或个人，绝不利用这些信息进行任何侵害用户方系统的行为。

规范性原则：运维服务的实施由专业的技术服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果有相应的记录，提供完整的服务报告。

可控性原则：运维服务的工具、方法和过程在双方认可的范围之内，保证运维服务过程的可控性。

具体运维要求（但不限于以下内容）：

承担各监测设备的日常运行和维护及详细的预防性检修工作，包括人工、消耗品更换以及仪器的保养。并包括季度和年度定期维护。

承担因仪器正常使用、非外界不可抗力而发生突发性故障进行针对性维护工作。

中标人须派遣合格工作人员从事本项目日常运行和维护，并保证法定节假日期间系统的正常运行。

建立定期会商报告制度，原则上每个星期一下午汇报系统上周运行情况，并提交上周的维护台帐记录。

建立全托管运行维护制度，建立文件化的日常运行体系。

1.气溶胶激光雷达日常运维要求：

1）每日远程查看激光雷达的回波信号采集状态、运行状态参数等。

2）每月检查窗片状态，根据实际情况进行清洁。

3）每季度进行雷达系统的光路校准工作，查看光路系统有无异常，激光光斑大小情况，光学系统是否发生偏移，利用激光雷达几何因子校正模块对激光雷达过渡区几何因子进行校准。

4）每半年进行系统性调试、维护，包括暗电流的测试、四象限调试、软件测试，

2.测风激光雷达日常运维要求：

1）每日远程查看激光雷达的回波信号采集状态、设备运行参数状态等。

2）每月检查窗片状态，根据实际情况进行清洁。

3）每季度进行雷达系统的光路校准、检查工作，查看四波束信号的一致性，光学系统是否发生偏移。

4）每半年进行系统性调试、维护。

3.微波辐射计日常运维要求：

1）每日远程查看辐射计信号是否正常、运行状态参数等；

2）每季度清理1次微波窗口防护罩、红外玻璃（大雨或雪后及时清理）；

3）每半年进行1次微波辐射计测量校准和系统性的检查、维护。

4.环境空气六因子监测设备运维要求

日常运维工作

每周一次对各监测系统进行现场维护，现场维护内容包括：

a)检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

b)检查站点的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

c)检查监测车及各设备电路系统、通讯系统是否正常。

d)在冬、夏季节应注意站点室内外温差，防止采样装置出现冷凝水现象。

检查各分析仪表易耗品是否满足正常运行的需求。

巡检：注意异常数据及噪音；注意观察站点周围可能影响监测结果的活动，并将之记录在记录表中。

预防性维护

1）每半年清洗一次空调过滤网，防止尘土阻塞空调过滤网影响运行效率。

每半年清洗一次采样头（污染严重时应增加频次）。

3）对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗。

每月对分析仪进行一下校正。

5）维护人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录、故障记录。巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。并做好清洁卫生及安全工作后方能离开。

系统检修

1）若发现仪器故障，检修时需要仪器设备停用、拆除或更换的，应事先报经用户同意。

2）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保维修内容全部完成，性能通过检测程序。若对监测仪器进行了核心部件更换，在正常使用和运行之前应对仪器进行全面性能考核。

3）检修人员进行维修时及时做好维修记录。维修记录应包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

4）对于重大事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同商定解决方案。

系统年度维护及大修工作

为了保证本系统的长期正常运行，每年度对系统进行年度维护和大修，必要时，对气路和关键零部件进行更换，对不合理的地方进行改造。具体内容如下：

1）按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器关键零部件。

对仪器电路各测试点进行测试与调整。

对仪器进行气路检漏和流量检查。

对仪器光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。、

5）对仪器的准确度、检出限及线性进行检查。

6）在每次完成仪器年度维护和大修后，或更换了仪器中的关键零部件后，应对仪器重新进行校准。

7）维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录。维护记录包含对仪器采取的维护措施和 内容，以及校准核查等记录。

8）对所有的历史图谱、数据、文件进行备份。

5、本次采购清单中序号三、挥发性有机物在线、应急及污染源排查系统中所包含的便携式气相色谱质谱仪，七、便携式红外烟气分析仪，八、便携式甲烷\非甲烷总烃分析仪明确设备要求进口产品，并报财政监管部门备案批准，但不排斥具有相同功能、性能和质量的国产产品。投标人所提供的进口产品应满足国家关于进口产品的定义和相关规定，否则采购人拒绝接受。

6、本次采购的进口产品须提供生产厂家或中国区办事处（或总代理）针对本项目出具的授权书原件和售后服务承诺书原件，否则为无效投标。

**五、验收标准**

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

**六、资金支付**

1、支付方式：银行转账。

2、支付时间及条件：经验收合格付合同总价款的90%，剩余 10% 一年无质量问题一次付清。对于有明确运维服务要求的设备（空气质量移动监测设备，挥发性有机物在线、应急及污染源排查系统，颗粒物激光雷达，风廓线雷达，微波辐射计，特种车辆等），根据其中标金额在支付完剩余质保金后需开具第二年运维服务保证的履约保函（为设备总价的5%）。

**七、其他要求**

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，**否则为无效投标。**

2、投标人应就该项目（每包或者标段）完整投标，**否则为无效投标。**

3、产品必须符合国家质量检测标准和本招标文件规定标准的全新正品现货，提供随货物《产品合格证》及其它相关质量证明文件。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

4、本项目为交钥匙工程。

**第三章 投标人须知前附表**

**招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，投标文件须完全响应，未实质响应的，按照无效投标处理。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **说明和要求** |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：许昌市大气污染防治管理决策支撑能力建设项目设备采购项目编号：ZFCG-G2019020-1号项目内容：空气质量移动监测及废气污染源监测设备项目地址：许昌市 |
| 2 | 采购人 | 名称：许昌市环境监测中心地址：许昌市六一路22号联系人：孙宏征 电话：13503744067 |
| 3 | 代理机构 | 名称：许昌市政府采购中心地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦联系人：李女士 电话：0374-2968687 |
| 4 | **★**投标人资格 | **一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供）3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供）4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）5、自然人身份证明。（自然人投标提供）**二、财务状况报告相关材料**1、2017或2018年度的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人）2、银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供）**三、依法缴纳税收相关材料**税务登记证和投标截止时间前四个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）**四、依法缴纳社会保障资金的证明材料**投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）**五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料**相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者附投标人相关承诺函或声明。（格式自拟）**六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明**投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。**七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）(本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况)。**1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）；2、截止时间：同投标截止时间；3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；4、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。5、投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。 |
| 5 | **★**联合体投标 | 本项目不接受□接受联合体投标 |
| 6 | 最高限价 | 1367万元，超出最高限价的投标无效 |
| 7 | 现场考察 | 不组织**□**组织，时间： 地点： |
| 8 | 开标前答疑会 | 不召开□召开，时间： 地点： |
| 9 | 进口产品参与 | 允许 |
| 10 | **★**投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算）中标人投标有效期延至合同验收之日，中标人全部合同义务履行完毕为止。 |
| 11 | 中标人将本项目的非主体、非关键性工作分包 | 不允许 **□**允许 |
| 12 | 投标截止及开标时间 | 2019年5月6日9时30分（北京时间） |
| 13 | 递交投标文件及开标地点 | 许昌市公共资源交易中心三楼开标三室（龙兴路与竹林路交汇处公共资源大厦） |
| 14 | 投标保证金 | 缴纳截止时间：同投标截止时间。金额：贰拾柒万叁仟元（¥273000.00元）一、投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。 二、使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。三、投标保证金缴纳方式：1、投标人网上下载招标文件后，登录<http://221.14.6.70:8088/ggzy>系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；2、成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。3、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。4、投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。5、每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。6、投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。7、不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。8、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。9、汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。四、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。 |
| 15 | 公告发布 | 招标公告、中标公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《[中国·许昌许昌市政府网](https://www.baidu.com/link?url=8rmedzOhlAuXDcXgh4Ih79cf3oX63OtO_HyxHSCPnTT6Bb4nFcbI-6b-kaJFEjJrZKGkaq6fZ0YCvibRAKulsXONz3kZBFBKcnun2fra-tu&wd=&eqid=f166cd3a00044721000000025acd62c1)》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》 |
| 16 | 采购人澄清或修改招标文件时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 17 | 投标人对采购文件质疑截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 18 | 投标文件份数 | 电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件1份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。纸质投标文件：正本**一**份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件电子投标文件和纸质投标文件的内容、格式、水印码、签章应一致。 |
| 19 | 投标文件的签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。纸质投标文件：投标文件封面加盖投标人公章（投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质投标文件）。 |
| 20 | 评标委员会组建 | 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法**□**最低评标价法 |
| 22 | 授权函 | 采购单位委派代表参加资格审查和评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的须进入许昌市公共资源交易中心五楼电子监督室，并向采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。 |
| 23 | 履约保证金 | 无要求**□**要求提交。履约保证金的数额为合同金额的%。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。 |
| 24 | 代理服务费 | 不收取 |
| 25 | 中标人需提交的资料 | 1、中标人在向采购单位领取中标通知书时，须向采购单位提供法人营业执照、税务登记证副本及投标条件中要求的相关证件原件和招标文件 “其它要求”中要求的相关材料（如果本招标文件要求的话），**否则取消其中标资格。**2、中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知交易见证部，联系电话：0374-2968027，邮箱：jzb2968027@163.com。 |
| 26 | 电子化采购模式 | 是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）、纸质投标文件。评标标准中相关证明资料原件开标现场不再提供（招标文件有要求提供原件的除外）。□否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |

**第四章 投标人须知**

**一、概念释义**

**1.适用范围**

1.1本招标文件仅适用于本次“投标邀请”中所述采购项目。

1.2本招标文件解释权属于“投标邀请”所述的采购人。

**2.定义**

2.1“采购项目”：“投标人须知前附表”中所述的采购项目。

2.2“招标人”：“投标人须知前附表”中所述的组织本次招标的代理机构和采购人。

2.3“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。采购人名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

2.4“代理机构”：接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。代理机构名称、地址、电话、联系人见“投标人须知前附表”。

采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.5 “潜在投标人”指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，且按照本项目招标公告及招标文件规定的方式获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.6“投标人”：是指符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规和本招标文件的各项规定，响应招标、参加投标竞争，从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件要求向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.7“进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库［2008］248 号）。

2.7.1 招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

2.7.2 如招标文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

**3.合格的投标人**

3.1在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的法人、其他组织或者自然人。

3.2符合本项目“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.3政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、**严重违法失信企业名单（黑名单）**（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。**(本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况)**

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）；

（2）截止时间：同投标截止时间；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.5除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6“投标邀请”和“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：

（1）在投标文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人[承担连带责任](https://baike.baidu.com/item/%E6%89%BF%E6%8B%85%E8%BF%9E%E5%B8%A6%E8%B4%A3%E4%BB%BB)。

3.7 法律、行政法规规定的其他条件。

**4．合格的货物和服务**

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委指定强制性产品认证机构颁发的《中国国家强制性产品认证证书》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

4.4 投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《[中国国家信息安全产品认证证书](http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/images/2010/07/19/A6C32D2A507AC2A38326896013A67542.doc)》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

**5．投标费用**

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**6．信息发布**

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《[中国·许昌许昌市政府网](https://www.baidu.com/link?url=8rmedzOhlAuXDcXgh4Ih79cf3oX63OtO_HyxHSCPnTT6Bb4nFcbI-6b-kaJFEjJrZKGkaq6fZ0YCvibRAKulsXONz3kZBFBKcnun2fra-tu&wd=&eqid=f166cd3a00044721000000025acd62c1)》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

**7.采购代理机构代理费用收取标准和方式**

不收取任何费用。

**8. 其他**

本“投标人须知”的条款如与“投标邀请”、“项目需求”、“投标人须知前附表”和“资格审查与评标”就同一内容的表述不一致的，以“投标邀请”、“ 项目需求”、 “投标人须知前附表”和“资格审查与评标”中规定的内容为准。

**二、招标文件说明**

**9．招标文件构成**

9.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）项目需求

（3）投标人须知前附表

（4）投标人须知

（5）政府采购政策功能

（6）资格审查与评标

（7）合同条款及格式

（8）投标文件有关格式

（9）本项目招标文件的附件澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

**10.现场考察、开标前答疑会**

10.1 招标人根据采购项目的具体情况，可以在招标文件公告期满后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

10.1.1 招标人组织现场考察或者召开开标前答疑会的，所有投标人应按“投标人须知前附表”规定的时间、地点前往参加现场考察或者开标前答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

10.2 招标人组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件公告期满后在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

10.3 招标人在考察现场和开标前答疑会口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10.4 现场考察及参加开标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

**11.招标文件的澄清或修改**

11.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

11.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。

**三、投标文件的编制**

**12． 投标的语言及计量单位**

12．1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

**13. 投标报价**

13.1 本次招标项目的投标均以**人民币**为计算单位。

13.2 采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

13.3 投标人应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其投标为非实质性响应予以拒绝。

13.4 投标人应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除“项目需求”中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

13.5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在投标报价中。

13.6 本次招标不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非实质性响应投标而作无效投标处理。

13.7 报价不得高于本项目最高限价，且不低于成本价。本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”,投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非实质性响应予以拒绝。

13.8 最低报价不能作为中标的保证。

**14．投标有效期**

14.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。本项目投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于“投标人须知前附表”载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人将不退还投标保证金。

14.3 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

14.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

**15．投标文件构成**

15.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

15.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

15.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

15.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：**0374-2961598**。

**16.投标文件格式**

16.1 投标文件应参照招标文件第七部分（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码并以**A4**幅面装订成册，并在投标文件封面上注明：正本/副本、所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

**17.投标保证金**

**17.1投标保证金的缴纳**

17.1 .1投标人应按“投标人须知前附表”规定时间及金额提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标。

17.1.2 投标保证金用于避免和减少本次招标由于投标人的行为而给采购人带来的损失。

17.1.3 投标保证金的递交方式：银行转帐、银行电汇（均需从投标人注册银行账户转出），不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

17.1.4 使用银行转帐形式的，于缴纳截止时间前通过投标人注册银行账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效，视为未按时交纳。同时投标人应承担节假日、异地、跨行等银行系统不能支付的风险。

17.1.5 投标保证金缴纳方式：

17.1.5.1 投标人网上下载招标文件后，登录<http://221.14.6.70:8088/ggzy>系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

17.1.5.2 成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

17.1.5.3 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

17.1.5.4 投标人要严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳、成功绑定投标保证金，未绑定标段的投标保证金，视为未按时交纳。并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，同时在开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。

17.1.6 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

17.1.7 投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。

17.1.8 不同投标人的投标保证金不得从同一单位或者个人的账户转出。

17.1.9 未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

17.1.10 汇款凭证无需备注项目编号和项目名称。

**17.2 投标保证金的退还**

16.2.1 退还投标保证金时，区别中标与否，按不同时序由银行按来款途径退还原账户。

17.2.1.1 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。（交易见证部电话：0374-2968027）

17.2.1.2 自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（向交易见证部提交合同原件或者复印件）（交易见证部电话：0374-2968027）

17.2.1.3 特殊情况处理：投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到许昌市公共资源交易中心五楼交易见证部办理退款手续（交易见证部电话：0374-2968027）。

17.2.1.4 因投标人自身原因无法及时退还投标保证金，滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。

17.2.2 有下列情形之一的，投标保证金不予退还

17.2.2.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

17.2.2.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

17.2.2.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

17.2.2.4 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

17.2.2.5 法律法规及招标文件规定的其他情形。

17.3 凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录，并予以公示公告。对涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

**18. 投标文件的数量和签署盖章**

18.1 投标人应提交投标文件份数见“投标人须知前附表”。

18.2 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件应按招标文件要求加盖投标人电子印章和法人电子印章或授权代表电子印章。

18.3 纸质投标文件是指投标人电子投标文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的投标文件。纸质投标文件正本和副本封面上应清楚标明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容不一致时，以正本为准。纸质投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

18.4 纸质投标文件副本可以是纸质投标文件的正本复印而成。

**四、投标文件的递交**

**19.投标文件的密封**

19.1 投标人应将纸质投标文件“正本”、“ 副本”密封包装。使用电子介质存储的投标文件单独密封包装，并随纸质投标文件一并提交。

19.2 投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

**20．投标截止时间**

20．1 投标人必须在“投标邀请”和“投标人须知前附表”中规定的投标截止时间前，将所有投标文件送达招标文件指定的开标地点。

20.2 招标人收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.3 招标人可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。投标人按招标人修改通知规定的时间递交投标文件。

**21. 迟交的投标文件**

投标截止时间之后送达/上传的投标文件，招标人将拒绝接收。

**22. 投标文件的修改和撤回**

22.1 投标人在投标截止时间前，对所递交的纸质投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.2 投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.3 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

22.4 投标人不得在投标有效期内撤销投标文件，否则招标人将不退还其投标保证金。

**23．除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。**

**五、开标和评标**

**24. 开标**

24.1 招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

24.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

24.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查纸质投标文件和备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.3.1 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用本单位CA数字证书进行再次解密。

24.3.2 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用纸质投标文件以人工方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

24.4 投标人不足3家的，不得开标。

24.5 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

24.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

**25. 资格审查**

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

**26.评标委员会的组成**

26．1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

26.1.1 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

26.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

26.3 评审专家与投标人存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

26.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

26.5 采购人不得担任评标小组长。

26.6 采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

26.7 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

**27. 符合性审查**

27.1 评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

27.3 可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

**28. 投标文件的澄清**

28.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

**29. 投标文件报价出现前后不一致的修正**

29.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“投标人须知”28.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**30.投标无效情形**

30.1 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

30.1.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

30.1.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

30.1.3 不具备招标文件中规定的资格要求的；

30.1.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

30.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

30.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

30.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

30.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

30.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

30.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

30.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

30.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.3投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

30.4 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

30.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.6 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

31. **相同品牌投标人的认定**

31.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

31.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**32. 投标文件的比较与评价**

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**33.评标方法、评标标准**

33.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

33.1.1 最低评标价法

33.1.1.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

33.1.1.2 采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

33.1.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.2 价格分

33.2.1 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分;

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1+A2+……+An=1)。

33.2.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

33.2.3 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

33.3 **本次评标具体评标方法、评标标准见（第六章 资格审查与评标）。**

**34. 推荐中标候选人**

34.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**35.评审意见无效情形**

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

35.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

35.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》26条规定的情形除外；

35.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

35.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

35.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

35.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

35.7 其他不遵守评标纪律的行为。

**36. 保密**

36.1 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

36.2 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

**六、定标和授予合同**

**37. 确定中标人**

37.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

37.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

**38. 中标公告、发出中标通知书**

38.1 采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

38.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.3 中标人在接到中标通知时，须向代理机构发送投标报价及分项报价一览表（包含主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）电子文档，并同时通知代理机构联系人。

**39.质疑提出与答复**

39.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按照财政部94号令提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

39.1.1 对采购文件提出质疑的，潜在投标人应已依法获取采购文件，且应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》一次性提出，提出后通知中心项目联系人查收，同时将纸质质疑函一式两份送至采购单位，如未提出视为全面接受；

39.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出；
39.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出。

39.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

39.2.1 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

39.2.2 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

39.3 答复

39.3.1 对采购文件提出质疑的，质疑供应商和其他有关供应商在法定时限内到《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》自行下载并打印书面质疑回复函，或者联系采购单位领取书面质疑回复函。

39.3.2 对采购过程提出质疑的，质疑供应商和其他有关供应商在法定时限内联系采购单位领取书面质疑回复函。

39.3.3 对中标结果提出质疑的，质疑供应商和其他有关供应商在法定时限内联系采购单位领取书面质疑回复函。

**40.签订合同**

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

**41.履约保证金**

“投标人须知前附表”中规定中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。
**42. 其他**

本次招标文件未尽事项，以法律法规规定的为准。

**第五章 政府采购政策功能**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

**一、促进中小企业发展**

1、按照财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

**二、支持监狱企业发展**

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

**三、促进残疾人就业**

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**第六章 资格审查与评标**

**一、资格审查**

（一）开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。

（二）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（三）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

|  |
| --- |
| **资格审查因素** |
| **1、投标函** |
| **2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明**（1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供）（2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供）（3）执业许可证。（非专业服务机构投标提供）（4）个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供）（5）自然人身份证明。（自然人投标提供） |
| **3、财务状况报告相关材料**（1）2017或2018年度的财务报告；或基本开户银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。）（2）银行出具的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。（其他组织和自然人投标提供） |
| **4、依法缴纳税收相关材料**税务登记证和投标截止时间前四个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税） |
| **5、依法缴纳社会保障资金的证明材料**投标截止时间前三个月内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） |
| **6、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料**相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等或者投标人相关承诺函或声明。（格式自拟） |
| **7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明**投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| **8、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人。(本项目投标截止时间前三年内供应商信用记录情况)**注：政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、**严重违法失信企业名单（黑名单）**（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；“国家企业信用公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）；（2）截止时间：同投标截止时间；（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信企业名单（黑名单）的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 |
| **9、报价**是否超出招标文件中规定的预算金额，超出预算金额的投标无效。如投标人须知前附表规定最高限价，则超出预算金额和最高限价的投标无效。 |
| **10、联合体协议**招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 |
| **11、投标保证金**是否按投标人须知前附表规定成功交纳。 |
| **12、法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。** |

**二、评标**

**（一）评标方法**

本项目采用综合评分法。

**（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责**

**1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；**

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

注：符合性审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

**2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**3、对投标文件进行比较和评价；**

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

**（1）价格分计算**

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

1）如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

2）监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**（2）关于相同品牌产品**

采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**（3）关于强制性产品认证**

1）如投标人所投产品属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

2)投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则投标文件中应根据本项目招标文件“第二章 项目需求”提供：

中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章或中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》加盖投标人公章的原件扫描件（或图片）。

**（4）投标无效情形**

1）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按招标文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5）提供虚假材料谋取中标、成交的

6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**（5）评标标准**

|  |
| --- |
| **一、商务部分（满分 37分）** |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| **信誉** | 1、投标人提供信用评估机构出具的投标人信用等级证书复印件，AAA等级得2分，AA等级得1分，A等级或以下不得分（须提供在有效期内的相关证书复印件，原件现场备查，加盖投标人公章）。 | **4分** |
| 2、管理认证。投标人具有《ISO9001质量管理体系认证》、《职业健康管理认证18001》和《环境管理体系认证14001》，每提供一个得1分，齐全得2分； |
| **业绩** | 3、投标人提供2016年1月1日以来具有同等规模及以上大气污染防治相关业绩，合同金额大于1000万（含1000万），每提供一个得4分，最高得33分。注：需提供相应中标通知书、合同以及验收报告复印件，投标时原件备查。 | **33分** |
| **二、投标文件规范及服务运维（满分 17 分）** |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| **投标文件****规范程度** | 装订规范、文字清晰、无差错1分，所提供资料准确完整1分。 | **2分** |
| **服务与运维** | 1、总体服务方案的内容按照招标文件中服务与运维的要求详实完整、实际可行，思路清楚，各服务要求齐全，制定的服务方案能够保证项目的顺利完成得,1分，方案内容不完善的得0.5分，缺少不得分； 2、质量控制：投标人针对技术要求并结合项目地域、人员、仪器设备等情况提供移动监测车、雷达等设备质控方案。质控方案中须包括设备仪器比对校验、数据审核、量值溯源，以及其他满足质控目标的质控措施，质控工作安排、数据审核方法明确的得 1 分；投标人未能结合项目地域、人员、仪器设备等情况提供移动监测车、雷达等设备制定质控方案，仅简单制定了质控工作、数据审核方案的得 0.5 分；未提供质控工作、数据审核方案的不得分;  3、服务保障措施：对工作进度计划措施及工作质量保障措施、时间进度管理措施、组织保障措施切实可行的，得1分，虽有对工作进度计划措施及工作质量保障措施、时间进度管理措施但无明确的组织保障措施的得0.5分，缺少不得分； 4、技术档案管理制度：有完善档案的收集，整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度，并采取可靠的安全防护技术和措施的得1分，有档案的收集，整理、保管、利用和鉴定销毁等管理制度，但档案安全的管理制度要素不全的得0.5分，缺少不得分； 5、提供后续服务及其他优化服务方案、违约责任、经济赔偿方案的，得1分，有后续服务方案、违约责任但无经济赔偿方案的得0.5分，缺少不得分。  6、投标人在方案中是否承诺，中标并签订服务合同后，能够按照招标文件要求提供专业人员的，在服务期两年内提供7X24小时技术支持和项目现场服务；是否承诺在合同执行过程中在许昌拟投入本项目人员为常驻人员；是否在许昌设有相关办事机构；在用户提供服务需求后，是否能后及时做出相应迅速到达现场（即相应时间）并有具体措施等进行打分。  一档：在许昌设置办事机构并提供相关证明材料如不动产登记证书或房产证或租赁合同的，且在方案中承诺提供7X24小时技术支持和项目现场服务并且派常驻人员在半小时内到达现场 相应得5分；  二挡：在许昌设置办事机构，在方案中承诺提供7X24小时技术支持和项目现场服务并且派常驻人员在一小时内到达现场相应得3分；  三挡：在许昌无设置办事机构，但在方案中提供7X24小时技术支持和项目现场服务并且派常驻人员在一小时内到达现场 相应得1分； | **10分** |
| **服务与运维团队人员要求** | 投标人承诺项目：各类技术人员六人。项目经理具备中级以上环保专业相关技术职称、本科及以上学历，且承诺项目经理 24个月内专职投入本项目。项目团队中骨干人员（不含项目经理）不得少于3人，骨干人员具备本科及以上学历，团队中需配置空气质量自动监测、挥发性有机物在线监测及雷达运维的相关技术人员。做出上述承诺的该项得分5分，不承诺不得分。 | **5** |
| **三、产品性能参数综合评价（满分16分）** |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
|  | 1、根据投标人所投设备（采购清单中加\*的设备）取得厂家授权、检验报告技术资料的完整性评分。此次采购清单中（一）城市空气自动监测设备需在由中国环境监测总站出具的产品适用性名录中；采购目录清单中（二）大气颗粒物监测激光雷达或（四）风廓线雷达需出具在招标前由省级以上具备CMA资质的计量检验部门的检验报告；核心产品要取得厂家授权并加盖厂家公章技术参数彩页。符合一项的得1分，最多得4分。 | **14** |
| 2 、每种设备技术参数性能有1个（含）以上优于招标文件规定技术参数的，每种设备得1分，最多得10分。 |
| **车辆改装设计** | 3、投标人提供车辆改装的设计图纸、方案，且车辆改装区间设置科学合理、功能配置齐全、辅助设备配置完整，仪器空间布局合理、维护使用空间充足，满足本技术要求中相关车辆改装指标的，此项得分2分；不提供车辆改装的设计图纸及方案的不得分。 | **2** |
| **四、投标报价（满分 30分）** |
| **评分因素** | **评标标准** | **分值** |
| **投标报价** | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。报价得分=最低有效投标报价/有效投标报价×30 | **30分** |

**其中：价格分计算（落实政府采购政策价格调整部分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **情形** | **价格扣除比例** | **计算公式** |
| **1** | 非联合体投标人 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| **2** | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%（不再享受序号3的价格折扣） |
| **3** | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价格＝投标报价×(1-2%) |
| **4** | 监狱企业 | 视同小型、微型企业对监狱企业产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—监狱企业产品的价格×6% |
| **5** | 残疾人福利性单位 | 视同小型、微型企业对残疾人福利性单位产品价格扣除6% | 评标价格＝投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×6% |
| 1、中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。2、经评标委员会审查、评价，投标文件符合招标文件实质性要求且进行了政策性价格扣除后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算。即：评标基准价=评标价格的最低价其他投标报价得分=（评标基准价/评标价格）×评标标准中价格分值 |

备注：

对投标人挂靠借用资质、提供虚假业绩、证书投标行为，一经发现，将按照《政府采购法》给与行政处罚，将其列入“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，并予以公示。

a、不接受联合体投标的项目，本表中第2项、第3项情形不适用。

b、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**（6）评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：**

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

**（7）评标委员会争议处理**

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。**

**第七章合同条款及格式**

**（此合同仅供参考。以最终采购人与中标人签定的合同条款为准进行公示，**

**最终签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突）**

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方（简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供货物设备和服务应与本招标文件规定的标准相一致。

4.合同期限

即自 年 月 日起至 年 月 日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。甲乙双方及相关部门各执一份，具有同等法律效力。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

**第八章 投标文件有关格式**

**（如涉及本项目的提供）**

一、投标人应答索引表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **投标人应答****（有/没有）** | **投标文件中所在页码** | **备注说明** |
| 1 | 投标人应答索引表 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人资格证明书 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人授权书 |  |  |  |
| 6 | 营业执照等证明 |  |  |  |
| 7 | 纳税证明 | 税务登记证 |  |  |  |
| 纳税凭据复印件 |  |  |  |
| 8 | 财务状况报告 | 财务报告 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 基本开户银行资信证明 |  |  |  |
| 银行资信证明 |  |  |  |
| 政府采购投标担保函 |  |  |  |
| 9 | 依法缴纳社会保险凭据复印件 |  |  |  |
| 10 | 证明或承诺函 | 证明材料 | 设备购置发票 |  |  |  |
| 技术人员职称证书 |  |  |  |
| 用工合同 |  |  |  |
| 投标人相关承诺函或声明 |  |  |  |
| 11 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |
| 12 | 投标人须具备的特殊资质证书 |  |  |  |
| 13 | 投标保证金缴纳回执 |  |  |  |
| 14 | 联合体协议 |  |  |  |
| 15 | 投标分项报价表 |  |  |  |
| 16 | 技术规格偏离表 |  |  |  |
| 17 | 技术方案（实施方案） |  |  |  |
| 18 | 售后服务方案 |  |  |  |
| 19 | 业绩情况表 |  |  |  |
| 20 | 中小企业声明函 |  |  |  |
| 21 | 残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |
| 22 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |
| 23 | CCC强制性产品认证 | 所投产品符合国家强制性要求承诺函 |  |  |  |
| 24 | 信息安全产品强制性认证 | 认证机构颁发的认证证书 |  |  |  |
| 中国信息安全认证中心官网产品查询结果截图 |  |  |  |
| 25 | 其它资料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**二、开标一览表**

项目编号：

项目名称： 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **投标报价** | **交付日期（天）** | **备注** |
|  |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |
| … |  | 大写：　　　　　　小写： |  |  |

投标人名称： （全称） （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：年月日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

**三、资格审查证明材料**

**3.1 投 标 函**

致：**（采购人）**

根据贵方\_\_ \_（项目名称、项目编号）采购的招标公告及投标邀请，\_\_\_\_\_\_\_（姓名和职务）被正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目名称、项目编号）招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款和已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求及资金支付规定，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

*(投标人名称)* 作为投标人正式授权*(授权代表全名, 职务)* 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

二、本投标文件的有效期为投标截止时间起天。如中标，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标的，则贵方将不予退还投标保证金。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

六、我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《项目需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的,未提供虚假的资格证书及业绩证明材料谋取中标，若存在虚假证书或者业绩证明材料的违规违法行为，承担法律责任，接受财政部门的处罚。

八、我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。

（2）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近四个月内的相关缴费证明，以便核查。

（3）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的一切正式往来请寄：

地 址：. 邮政编码：.

电 话：. 传 真：.

投标人代表姓名：. 职 务：.

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**3.2 法定代表人资格证明书**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系*投标人名称*的法定代表人。就参加贵方项目编号为*项目编号*的*项目名称*公开招标项目的投标报价，签署上述项目的投标文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

【此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

**3.3 法定代表人授权书**

本人　 *法人姓名*系　*投标人名称* 的法定代表人，现委托　 *姓名，职务*以我方的名义参加贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称： （全称） （盖单位公章）

法定代表人： （签字或加盖名章）

法定代表人授权代表： （签字或加盖名章）

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |

**3.4 没有重大违法记录的声明**

声　 明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**3.5 投标保证金**

许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执

（注：开标现场单独提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询）

**3.6 其他资格证书或材料**

**四、符合性审查证明材料**

**4.1 投标分项报价表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术****参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及****厂家** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写：　　　　　　小写： |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

**4.2 技术规格偏离表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物或服务名称** | **品牌规格型号** | **招标文件****技术参数** | **投标技术****参数** | **偏离** | **说明** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

**4.3 技术方案（实施方案）**

（投标人根据招标文件要求自行编制）

**4.4 业绩情况表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户单位名称** | **项目名称及主要内容** | **合同金额（万元）** | **联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

**4.5 售后服务方案**

（投标人根据招标文件要求自行编制）

**4.6 中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日　 期：

说明：

1、不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

2、如投标人为联合投标的，联合投标人需分别填写上述《中小企业声明函》。

**4.7 残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

**4.8所投产品符合国家强制性要求承诺函**

投标人所投产品涉及国家有属强制性规定的，须承诺其所投产品符合国家强制性要求（如CCC认证，格式自拟）

**五、其他资料（若有）**

**除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。**