## 4.1投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2019033号

项目名称：许昌市质量技术监督检验测试中心“扫描电镜等设备”项目

| 序号 | 货物名称 | 品牌规格型号 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描电镜 | 扫描电镜品牌型号：日本电子JSM-IT500系列 X射线能谱仪品牌型号：英国（牛津）OXFORD AZtecLive Ultim Max40 全自动离子溅射仪品牌型号：和同创业JS-1600 | 1、探头及放大倍数 1.1 SE探头分辨率：3.0nm @ 30KV；15nm@1kv；不仅提供高加速电压下的分辨率，同时提供低加速电压下的分辨率，尤其是1KV下，电子入射深度浅，其分辨率对极表面样品观察具有重要意义，低电压下还可以减少不导电样品充电效应 ▲1.2 BSE探头分辨率：4.0nm @ 30KV； 1.3 放大倍数：最低倍率5倍，最高倍率300,000；显示器标准倍率;14-839724 2、 真空系统 2.1 具有高低真空功能。 2.2真空度：高真空：不低于0.1mPa； 低真空空气浓度不小于650Pa 2.3 真空泵泵系统 涡轮分子泵1台和机械泵2台； 2.4 真空系统阀门：电磁阀，维护更加简单 ▲2.5 高低真空一键切换，无需手动更换压差光阑； 3、 电子光学系统 ▲3.1 电子枪：具有无缝式自动偏压功能，无缝式调节更加连续，调节平顺效果好。 3.2 聚光镜光阑完全安装在长内衬管内，用户可自行更换聚光镜光阑或厂家免费更换。聚光镜采用专利可变焦距聚光镜设计，束流变化也可以保证聚焦状态。 3.3灯丝饱和自动调节，具有高中低三个档位 3.4 灯丝：真正预对中灯丝，安装时放入灯丝即可无需手动调节校正。 ▲3.5 物镜光阑：3孔可动式物镜光阑，且带有X、Y微调功能 4、样品室和样品台 ▲4.1 样品台尺寸：装载直径200mm样品，样品高度不小于80mm； 4.2 五轴马达驱动样品台，具有彩色外界图片导航功能，同时带有Zeromag模式，该模式可以实现光学图片的放大，可以实现到电子图像的无缝式切换； ▲4.3 行程：不低于X=125mm ；Y=100mm；Z=80mm；R=3600；T=-10～+900 4.4大开门式样品台，同时采用锁扣式设计，安装样品更加方便。 ▲4.5 非接触报警装置：通过输入的样品尺寸数据，自动避免样品台的危险操作。 5 、探测器及成像系统 ▲5.1 二次电子探测器：二次电子像 高灵敏多分割背散射电子探测器：半导体型背散射探头，成分像、形貌像和三维像（也叫阴影像）； 5.2 成像模式：同时得到二次电子像，背散射电子像(包括：成分像、形貌像和三维像），两种图像的混合像，以及REF像；也可四幅图像同时成像，BSE可分别成像，并和SE任意叠加混合，形成画中画功能。 5.3 图像捕捉模式：快慢扫描捕捉、积分捕捉，CF模式； 5.4 电镜操作控制系统：鼠标、键盘、旋钮盒、轨迹球，还带有触控屏操作，使电镜操作跟ipad一样简单。 5.5存储单张图像像素不小于5120 X 3840，采用蒙太奇模式拼接后可以得到大视野范围和更高像素的图片，分辨率为N X 5120 X 3840，N为选择拼接的张数。 6、X射线能谱仪 6.1制冷方式：电制冷 6.2能量分辨率（MnKa处）：探头优于127eV 6.3检测元素范围：Be4-Cf98 ▲6.4 有效晶体活区面积：60mm2,探测器有效面积不小于40 mm2 ▲7、相关软件：要求软件功能完备，配备能谱仪专业分析软件及智能分析系统软件，具有实时元素成像分析系统（Live功能），导航器界面，中英文操作系统可任意切换，软件免费升级。包含以下高级软件： 7.1.X射线面分布线扫描叠加，元素面分布图实时显示 7.2.相分析 7.3.形态学 7.4.自动颗粒物分析 7.5.电子束漂移校正 7.6.自动样品台控 8、辅助设备 全自动离子溅射仪 靶（上部电极）：优于金： 直径：50mm， 厚度：0.1mm， 纯度：99.999% 溅射面积：直径50mm 真空样品室：直径：160mm，高：120mm 定时器：根据溅射习惯设定单次溅射时间，最长时间不小于3600S 机械泵：容量 2L/S，可接多种气体 真空气阀： 配有氩气专用进气口和微量充气调节，可连接φ4*2.5mm软管。 9、数据采集系统： 电脑型号：联想ThinkCentre M910t-B810 商用电脑 操作系统 ：预装Windows 10 Professional 64bit（64位专业版） 主板芯片组：Intel Q270 CPU型号：Intel 酷睿i7 7700 内存容量：8GB 硬盘容量：1TB 硬盘描述：7200转 光驱类型：DVD刻录机 显卡类型：独立显卡 显存容量：2GB 显示器：23.8寸LCD 打印机型号：Hp LaserJet Pro M203dn 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：1200×1200dpi 处理器：800MHz 打印方式：激光打印 10.电镜配置： 扫描电子显微镜 1 扫描电镜基本单元（标配二次电子探头，高低真空） 1 可动光阑 1 背散射电子探测器 1 操作台 1 标准工具 1 功能操作键盘 1 自动稳压电源 1 备品备件 1 样品台导航系统 1 控制器 1 USD接口 1 外部扫描接口-外接能谱仪用 1 能谱仪一体化软件(装配第三方能谱仪系统时需要) 1 能谱仪配置： ULTIMMax40System主机 1套 ULTIMMax40Detector分析型探头 1个 软件 1套 离子溅射仪 1套 | 套 | 1 | 1673500.00 | 1673500.00 | 扫描电镜产地、厂家：日本、日本电子侏式会社 X射线能谱仪产地厂家：英国、牛津仪器集团 全自动离子溅射仪产地、厂家：中国、北京和同创业科技有限责任公司 |
| 合计 |  | 大写：壹佰陆拾柒万叁仟伍佰元整 小写：1673500.00元 |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：河南博奥贸易有限公司

投标人法定代表人 （或授权代表）签字：_____________