鄢陵县粮食质检体系建设项目-检验仪器及配套设备采购

采购需求说明

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县粮食质检体系建设项目-检验仪器及配套设备采购

（二）项目编号：Y2019HZ262

招标编号：鄢招公2019122407

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容：

一标段：标准光源、超纯水机、百分之一天平、万分之一天平、分样器、粉碎机、水分磨、旋风磨、实验磨、谷物选筛、烘箱、马弗炉、振荡器、恒温水浴锅、旋转蒸发器、超声波清洗器	、扦样器、除杂机、冰箱、容重器、砻谷机、碾米机、硬度仪、验粉筛、磁性金属物测定仪、小麦粉加工精度测定仪、大米加工精度测定仪、罗维朋比色计、密度计、熔点测定仪、烟点测定仪、阿贝折射仪、电子式粉质仪、拉伸仪、面筋测定仪、降落数值测定仪、全自动凯氏定氮仪、近红外谷物测定仪、紫外可见分光光度计、微波消解仪、真菌毒素胶体金定量检测系统、X-荧光重金属快速测定仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、液相-原子荧光联用仪等仪器设备。（具体要求详见招标文件）

二标段：电脑、空调及办公设备、办公家具等。（具体要求详见招标文件）

（五）预算金额：一标段：180.00万元,二标段：22.50万元；

最高限价：一标段：180.00万元,二标段：22.50万元；

（六）资金来源：财政资金，已落实

（七）交付（服务、完工）时间：合同签订之日起30日历天内。

（八）交付（服务、施工）地点：鄢陵县粮食购销服务中心

（九）进口产品：不允许

（十）分包：不允许分包

（十一）标段划分：本项目共划分为两个标段
二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/） 经营异常名录或严重失信黑名单；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、项目需求

- 本项目需实现的功能或者目标

通过本次项目建设使中心粮食质量安全检测能力大幅提升，质量品质类检测、储存品质类检测、安全卫生类检测等参数得到显著提高。

（二）采购清单

一标段：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准光源 | 2 | 台 | 1 用途：用于感官检验环境照明。 2 工作条件 2.1 电源：220V±10% ，50Hz 环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 3 技术指标要求 3.1 光源的色温为 6500K±200K； 3.2 可按照检验所需要的不同光照度要求开启照明灯管的数量； 3.3 检验工作区上的光线均匀，没有眩光和交叉照明； 3.4 可配光源遥控开关； 3.5 根据 GB/T22505-2008《粮油检验 感官检验环境照明》标准设计，满足感官检验时的照明质量、光照度。 4 主要配置和耗材 台式标准光源一台、每个灯管数量 1 支。 | 否 |
| 2 | 超纯水机 | 1 | 台 | 1、主要用途 玻璃器皿洗涤、试剂配制；化学仪器分析：UV/VIS、 AAS、IC、ICP、AFS、 HPLC、GC、电化学、颗粒计数；生物分析：PCR、DNA测序、电泳；动、植物细胞培养、分子生物学等分析方法用水。 2、技术规格 2.1进水要求：自来水 2.2产水量:30L/h 2.3纯水水质:≥98%（除盐率） 2.4 超纯水产水质（UP） 2.4.1电阻率：18.2MΩ.cm @25℃ 2.4.2阴、阳离子：＜0.1ppb 2.4.3总有机碳：≤5 ppb 2.4.4微生物/细菌：＜1 cfu/1000ml ； 2.4.5颗粒物（＞0.22μm）：＜1； 2.4.6热源：< 0.001 EU/ml 3.功能要求: 3.1微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗。 3.2一键式取水：双模式独立取水键，即可点按开或关，也可长按取水，松开即停，更适合小器皿精准取水。 3.3可任意选择的双模式定量取水：不仅可对超纯水进行定量取水，还可以在制取大量纯水时实施定量控制。 3.4核心制水模块的精密监控：系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，并可查看，较传统的预设使用时间等方法更准确，避免更换提示误判断。 3.5RO膜、超纯水包（UP包）、终端过滤器均采用进口材料，确保产水水质的稳定性。 3.6前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。 3.7可设置自动循环冲洗时间，保持最佳水质状态。 3.8历史数据查询，用水记录查询：用户可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等，使实验用水实现可追溯，满足GLP要求；报警状况记录查询：可对故障报警、水质报警进行历史查询。 3.9背景灯LCD数字液晶显示，背光亮度可关闭还可根据需要七级逐调。 3.10内置254/185nm双波长紫外灯配合0.22um终端过滤器降低TOC除菌更彻底。 3.11内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定。 | 是 |
| 3 | 百分之一天平 | 1 | 台 | 秤盘尺寸：≥128mm 电 源：交直两用 校准方式：外部校准 精度：10mg 最大称量范围：≥200g | 否 |
| 4 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 秤盘尺寸：≥90mm 电 源 ：交流电 校准方式 ：外部校准 精度 ：0.1mg 最大称量范围：≥200g | 是 |
| 5 | 分样器 | 2 | 台 | 高精度电动离心式分样器技术参数： 分样量：200-1500g 分样误差：每千克小于±0.5% | 否 |
| 6 | 粉碎机 | 2 | 台 | 最大试样量≤50 g 转子直径≥100mm 筛孔直径 Φ1.5 电机转速≤1400r/min | 否 |
| 7 | 水分磨 | 1 | 台 | 磨盘直径：Φ80㎜； 粮食水分测试粉碎磨研磨能力：≥300g/min； 工作噪音：<68dB； 调节档位：20档； 磨碎样品水分范围：≤17%； 收集容器的容积：≥50g； 研磨细度：粉碎样品98％通过ф1.0mm筛； 粉碎样品90％以上通过ф0.5mm筛； 粉碎样品80％以上通过40目筛。 | 是 |
| 8 | 旋风磨 | 1 | 台 | 电机功率：370W 叶轮最高转速：≥10000转/分 平均料流：150克/分 粉碎细度：60-100目 研磨出率：>98% | 否 |
| 9 | 实验磨 | 1 | 台 | 磨辊转速：快辊：≥1200 r/min，慢辊：≥550 r/min 研磨量：0-100 g/min 出粉率：60-70 % 灰分：≤0.7 %（干基） 磨辊规格：φ70×30 | 否 |
| 10 | 谷物选筛 | 1 | 台 | 谷物套筛是检验颗粒粮食、油料试样的含杂率及大米中、糠粉含量，确定其品质等级的一种检验仪器。 谷物套筛技术规格： 层数：12层(连底带盖共14层) 外径：Φ220mm 高度：50mm 孔径( mm )：Φ 1.0 、1.5 、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、10、12 | 否 |
| 11 | 烘箱 | 1 | 台 | 电源电压：220V 50HZ 控温范围：RT 10-300℃ 恒温波动度：±1℃ 温度分辨率：0.1℃ 输入功率：2000W 内胆尺寸：（mm）≥350×450×450 载物托架：2块（标配） 定时范围：1—99min | 否 |
| 12 | 马弗炉 | 1 | 台 | 1.额定功率：2.5KW 2.电源电压：220V 3.额定温度：1000 4.空炉升温时间（min）：≤50 | 否 |
| 13 | 振荡器 | 1 | 台 | 1、振荡幅度：20mm 2、振荡频率：0-300rpm 3、定时范围：0-120分 4、工作尺寸：≥440*335mm | 否 |
| 14 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 规格：双列四孔 工作室尺寸(mm)：≥300*320*90 功率(kW)：1 温控范围及温度误差：RT+5-100℃ ±1℃ | 否 |
| 15 | 旋转蒸发器 | 1 | 台 | 1.输入电压：220V±10% 50Hz 2.转速：10-120rpm无级调速 3.最大升降距离：≥150mm 4.速度调节：通过控制箱上调整旋钮实现 5.控制精度：±2℃ | 否 |
| 16 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | 1.容 量：≥6L 2.超声频率：40KHZ 3.进水液位：1-120（mm） 4.温度可调：10-80℃ 5.时间可调：1-480min 6.累计时间：999999 7.网 架：塑料 8.降音盖：有 9.排水：有 | 否 |
| 17 | 扦样器 | 1 | 台 | 产品用途: 适用粮食品种包括小麦、稻谷、大米、玉米、油菜籽、高粱等颗粒状原粮。 性能特点: 1、主机最大吸力可达30m； 2、可干湿两用吸尘与取样； 3、所取样品能较好地保持原粮的原始质量状况； 4、带有吹气功能，满足不同要求； 5、带插孔底座，方便储存附件； 6、自动卷线及安全保护装置，保护电机正常运转； 7、具有吸力强、取样快，减少工人劳动力，使用可靠，操作简便等优点； 技术说明: 规格：0-10（主机吸力范围） | 否 |
| 18 | 除杂机 | 1 | 台 | 1、机壳外形尺寸：≥270x180x335mm 2、最高转速度：≥2800r/min 3、除杂量小麦：720g/min稻谷400g/min | 否 |
| 19 | 冰箱 | 2 | 台 | 制冷方式：风冷 控制方式：电脑式 除霜模式：智能除霜 定频/变频：定频 总容积(升)：≥258 能效等级：2级 | 否 |
| 20 | 容重器 | 1 | 台 | 1、根据谷物电子容重器产品测量品种分为小颗粒（料斗直径30mm）、大颗粒（料斗直径40mm）和两用型三种测量仪器； 2、最大工作称量：≥1000±2g 3、最小工作称量：100g 4、分辨率：1g 5、容重筒容积：≥1000±1.5ml 6、测量小颗粒料斗直径：30mm 7、测量大颗粒料斗直径：40mm | 否 |
| 21 | 砻谷机 | 1 | 台 | 一次砻谷的脱壳率达97%，两次砻谷的脱壳率达100%。 50g稻谷试样脱壳时间：40s左右 脱壳后糙米粒无损伤，正常稻谷脱壳后糙米的碎米率<3% 胶辊转速：≥2800r/min 胶辊可调间距：0~3mm 糙米收集盒容量：≥120g 谷壳收集盒容量：≥60g | 否 |
| 22 | 碾米机 | 1 | 台 | 碾磨量：10g-20g糙米； 最佳碾磨量约16g； 碾磨时间：01s-99s； 测试范围：圆粒型和长粒型糙米的碾白。 | 否 |
| 23 | 硬度仪 | 1 | 台 | 1.测量范围：0-20kg 2.最大直径：≥18mm 3.测量精度：±2% 4.分辨率：0.1kg | 是 |
| 24 | 验粉筛 | 1 | 台 | 仪器特点 采用高精度的蜗轮蜗杆变速传动，电子定时器单片机控制，实现时间可调、工作急停等多种功能。 技术参数： 筛格尺寸：φ300mm×30mm 筛网规格：按国标配：CQ10（25目）、CQ16(41目）、CQ20(51目）、CQ27(69目）；CB30(76目）、CB36(91目）、CB42(107目）筛框格一套 回转直径：50mm 回转速度：≥260r/min 试样重量：50.0g 定时时间：0～900s | 否 |
| 25 | 磁性金属物测定仪 | 1 | 台 | 1.电源：AC（220±22）V、50Hz、1A 2.电机(双刮刀)最大转速：≥50r/min 3.电磁铁吸力：≥40kg 4.试样量：≤1kg 5．回收率：≥95% 磁性分离板技术规格 磁感应强度：不少于120mT 强磁区域尺寸：≥130mm×130mm 分离板尺寸：≥210mm×210mm×6mm | 是 |
| 26 | 小麦粉加工精度测定仪 | 1 | 台 | 1、光源：模拟D65照明体 2、粉色表示：色空间值L*、a*、b*（L、a、b） 3、麸星含量表示：试样表面麸星面积与试样表面积的比值（%） 4、白度表示：蓝光白度Wb 5、显示：图形点阵液晶显示器 6、示值精度：白度≤0.3麸星百分比≤0.2% 7、麸星含量测定重复性：同一份试样两次测定的绝对差值小于算术平均值的10% 8、色度值重复性：△E*ab≤0.1 | 是 |
| 27 | 大米加工精度测定仪 | 1 | 台 | 1 用途 用于大米样品的加工精度检测。 2 技术指标要求 2.1测量对象：大米； 2.2测量项目： 留皮率、完整米粒数、完整粒留皮程度的分类计算结果； 2.3检测样品量：约12g； 2.4检测时间：从染色到得到结果仅需10分钟； 2.5检测结果符合现有国家标准GB 1354《大米》对加工精度的定义； 2.6可以直接检测符合国标定义的留皮度结果，适用于《中国好粮油》系列产品标准； 2.7可实施数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理； 2.8可以显示和输出检测样品的原始图像和分类排列图像； 2.9具有安全性，测定后的废液可以直接排入下水。 | 是 |
| 28 | 罗维朋比色计 | 1 | 台 | 1、测量范围： 红 色 R0.1~79.9 罗维朋单位 黄 色 Y0.1~79.9 罗维朋单位 兰 色 B0.1~49.9 罗维朋单位 中性灰色 N0.1~3.9 罗维朋单位 2、最小示值：0.1 罗维朋单位 3、白板漫反射率：>80% | 否 |
| 29 | 密度计 | 1 | 台 | 秤重范围：0.005g~300g 比重精度：0.001g/cm3 测量时间：约10秒 测量功能：重量、密度、体积 | 否 |
| 30 | 熔点测定仪 | 1 | 台 | 1.熔点测量范围：40℃ ～ 280℃ 2．熔点显示方式：液晶显示 3.温度数显最小示值：0.1℃ 4．测量示值误差：＜200℃范围内：±0.5℃；≥200℃范围内：±0.8℃ 5．重复性：升温速率为1.0℃/min时为0.3℃ 6．起始温度设定误差：±1℃ 7．线性升温速率：0.5℃/min、1.0℃/min、1.5℃/min、3℃/min四档 8．线性升温速率误差：10% 9．导热介质：硅油 | 是 |
| 31 | 烟点测定仪 | 1 | 台 | 1．双试验误差≤2℃ 2.结果输出方式：数字显示 3.探头（样品）测温范围：0℃-350℃ 4.探头温度范围（0～400）℃ | 是 |
| 32 | 阿贝折射仪 | 1 | 台 | 1、测定液体或固体的折射率nD和糖水溶液中干固物的百分含量及Brix锤度，采用目视瞄准，数显读数，测定锤度时可进行温度修正，配有RS232接口，可向PC机传送数据 2、折射率测量范围（nD）：1.3000-1.7000 3、测量示值准确度（nD）：≤±0.0002 4、测量分辨率（nD）：0.0001 5、测量范围（锤度Brix）：0-95% 6、测量示值误差（锤度Brix）：±0.1% 7、测量分辨率（锤度Brix）：≤±0.1% 8、温度显示范围（最小示值0.1℃）：0-50℃ | 是 |
| 33 | 电子式粉质仪 | 1 | 台 | 技术参数： 1.工作电源220V,电机功率≤250W 2.输出轴转速63±1r/min，快慢搅拌刀转速比为1：1.5 3.输出轴转速可调，需31.5rpm以适用不同的评价方法 4.采用扭矩传感器检测揉混过程，扭矩范围：1～10Nm，精度不低于0.5% 5.和面钵容量：300g 6.和面钵钵体以及和面钵刀采用优质不锈钢 7.传感器及和面钵有过载保护 8.揉混器具有安全保护功能 9.测定范围：0～1000粉质单位，单位转矩：（9.8±0.2）mN·m/FU 10.加水及操作过程全电脑提示，数据自动处理 11.可对比不同试验的粉质曲线 12.测试结果可以以数据格式导出，以便统计分析 13.可以按照国家标准方法、国际标准方法对粉质曲线进行评价 14.和面钵工作温度30±0.2℃ 15水浴最大压力：340mbar，最大流量：15L/min 16.加水精度为0.2ml(300g揉混器) 17.产品出厂采用标准样品进行检测，稳定时间误差在标准值的15%的范围内 | 是 |
| 34 | 拉伸仪 | 1 | 台 | 1．面团质量：150g 2．单位阻力：12.3±0.3mN/EU 3．搓条器转速：15±1r/min 4．揉球器转速：83±3r/min，20r后自停 5．拉面构下降速度：1.45±0.05cm/s，采用同步带传动 6．横坐标行进速度：0.65±0.05cm/s 7．面团托架个数：6只 8．恒温水浴箱：温度波动度±0.1℃，数显分辨率0.1℃，具液位报警功能 | 是 |
| 35 | 面筋测定仪 | 1 | 台 | 单头面筋洗涤部分： 搅拌器转速：≥120±2r/min 细洗涤网规格：筛孔为80μm（ 200目） 金属筛 粗洗涤网规格：筛孔为800μm（ 26目） 金属筛 洗杯内径：54mm 洗涤试样量：10g (单头） 洗涤液流量：50～56ml/min 和面时间：1～99s(数显可调） 洗涤时间：1～9min(数显可调） 面筋离心部分： 离心转速 ≥6000±5r/min 离心工作时间1s-59Ss、 1min~9min(数显可调） 电机转速：3000、6000±2 r/min （可调），高精度控速，有安全锁定盖 离心筛盒：孔径为500μm 指数筛盒：孔径为500μm 面筋指数 在指数70-100之间，两次测定结果允许差不超过11个单位；在指数70以下，两次测定结果允许差不超过15个单位 烘干仪部分： 工作温度：100-200℃ | 是 |
| 36 | 降落数值测定仪 | 1 | 台 | 1、水浴装置：由整体加热单元、冷却系统和水位指示器组成 2、显示器：数显双测试样品降落数值及报错提示功能 3、样品结果：由单片机自动计算，通过热敏打印机打印双测试结果及平均值，并可通过RS232串口将数据传入普通计算机保存。 4、可存储样品编号及年月日时间信息，测试完成打印机能自动打印样品编号、降落数值、日期 5、内置热敏打印机（打印机和仪器一体化），全自动一键式操作 6、粘度搅拌杆：金属制，能在硬橡胶塞孔上下自如转动 7、橡胶塞：与粘度管配合 8、粘度搅拌杆重量：25.00g±0.05g 9、双测试管 10、精致粘度管：由特种玻璃制成 内径 21.00mm±0.02mm 外径 23.80mm±0.25mm 内高 220.0mm±0.3mm 11、加热管功率：600W 12、重复性：两次独立测试结果之差值不应超过平均值的10% 13、测量误差：＜5% | 是 |
| 37 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 1 工作条件 1.1 电源：220 VAC ±10% 50Hz 1.2 温度：操作环境10˚C-28˚C 1.3 冷凝水压：0.02Mpa-1 Mpa； 2 技术参数 *2.1仪器配置：全自动凯氏定氮仪 含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、消解部分、排废系统 2.2主机基础要求 2.2.1采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。 2.2.2 检测范围：0.1-240mg氮； 2.2.3 回收率≥99.5%； *2.2.4 重复性误差：±0.5%； 2.2.5滴定精度：1.0 μL/步 2.2.6测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； 2.2.7操作系统：中文操作界面，内置触摸屏操作操作，实时监测和显示实验过程； 2.2.8全自动加碱加酸、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排废清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果； 2.2.9嵌入常规检测实验方法及参数，实验过程可直接调用； 2.2.10数据存储量 ≥1000套； 2.3 蒸馏系统 2.3.1 可以控制蒸汽量大小； *2.3.2 蒸馏结束前再次自动加碱，保证管路中氨残留部分自动回收； 2.3.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选； 2.3.4 蒸馏时间：0—30min 连续可调； *2.3.5 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护； *2.3.6 具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率； 2.3.7 溜出液温度检测功能，以避免溜出液温度过高造成氨挥发； *2.3.8 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质；（提供防溅瓶图片作为证明文件） 2.4 滴定系统 2.4.1 采用柱塞泵式滴定系统； *2.4.2 外置滴定杯且具备观察窗，实验过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响； 2.4.3 最小滴定体积：1.0μL； 2.4.4 具备变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性； 2.5 其他安全保证 2.5.1 安全门检测、定氮管在位检测、溶液桶液位检测、接收杯溢出检测； *2.5.2 安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证；售后服务通过SGS认证（提供认证证书） *2.5.3主机产品操作软件权属清晰，取得的软件企业认定证书和计算机软件著作权登记证书（提供认证证书） 2.6 石墨消解仪部分 2.6.1消化能力：20个样品； 2.6.2加热方式：红外辐射石墨传导； 2.6.3控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 2.6.4控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25分钟）； 2.6.5升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 2.6.6显示系统：彩色液晶显示； 2.6.7隔热方式：陶瓷及风道隔热； 2.6.8控温精度：±1℃； 2.6.9消化管：300mL； *2.6.10表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； *2.6.11自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； *2.6.12具备过压、过流、过热、超温报警、故障自动报警； *2.6.13具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 2.6.14加热模块整合了红外加热和电热管加热多项优点设计，能耗降低、立体环绕加热升温更加均匀； 2.6.15整机无保温材料外露，环保安全，而且避免了酸液、酸气对保温材料的腐蚀影响保温效果； 2.6.16石墨加热块采用气相沉积抗氧化处理，解决高温加热后掉粉、脱粒等缺陷，延长使用寿命。 2.7排废系统 2.7.1简易、轻便、结构紧凑，易操作； 2.7.2密封盖采用卡扣式设计，可以自由拆卸、清洗方便； *2.7.3密封盖采用PFA注塑成型，耐强酸强碱腐蚀； 2.7.4内部逆止阀设计，防止冷凝水逆流影响实验； *2.7.5标配水射真空泵，清除消解实验过程中产生的酸气； 2.7.6排气口快插接头式设计，可以同时满足与标配水射真空泵； 2.7.7整机采用防腐材料制成； 2.7.8滴盘设计，防止酸液滴落损伤实验人员。 3 其他要求 3.1仪器生产厂家需在河南省境内设有售后服务机构（需提供营业执照复印件和工程师名单、联系电话）； 3.2 质保期：质量保证期一年，终身维修； 3.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修； 4 技术资料 4.1 供货时提供：仪器说明书。 | 是 |
| 38 | 近红外谷物测定仪 | 1 | 台 | 1 用途 快速测定谷物样品中各种成分。 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz；温度：0℃-40℃；相对湿度：≤80%。 3 技术 参数 要求 3.1 工作方式：采用近红外透射或反射检测技术，快速直接测定样品的组份含量； 3.2 检测项目：小麦（粉）：水分、蛋白质、湿面筋等； 3.3 测量精度： 1%-5%相对误差； 3.4 工作条件：可以 24 小时连续工作不关机； 3.5 光栅：固定光栅或移动光栅； 3.6 波长范围：680-1050nm； 3.7 光谱分辨率：≤ 10nm； 3.8 重复性信噪比：优于 5000:1； 3.9 光源灯使用寿命：工作时间 10000 小时以上； 3.10 环境变化自动校正：仪器内置多参数环境传感器，根据环境变化自动校正检测结果， 以保证检测结果的可靠性与稳定性； 3.11 联网功能：可组网监管、溯源对接，远程领取检测任务，检测完成后自动上传检测结 果，可远程维护，方便仪器日常维护及模型升级，数据库更新与管理。 4 基本配置要求 近红外谷物分析仪主机（含样品池，适合测定小麦、玉米、稻谷、大豆等样品）1 台；电源 适配器、配套工具、仪器操作说明书各 1 套。 | 是 |
| 39 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 光学系统：双光束比例监测系统 波长范围：190nm～1100nm 波长示值误差：±1.0nm(开机自动校准) 波长重复性：≤0.2nm 最小光谱带宽：2.0nm±0.4nm 杂散光：≤0.05% 光度方式：透过率，吸光度，能量 光度范围：-0.3～3.0Abs 透射比示值误差：±0.3%T(0～100%T) 透射比重复性：≤0.15%T(0～100%T) 基线平直度（吸光度）：±0.002Abs(200nm～1090nm) 基线漂移：≤0.35%/h(500nm, 预热2小时后) 噪声：≤0.15% (500nm,250nm，P～P，开机预热半小时后) 配置自动五联长样品池架或八联池架 主机具备自动波长定位及波长校正；自动光源和样品池切换；自动仪器暗电流校正；自动记录仪器设置参数。 波长移动速度可达7000nm/min用户可实现工作曲线、系数法、单标样法等，具有高准确度的浓度运算程序。 长寿命进口钨灯、氘灯,具有点灯时间记录功能 采用全注塑结构、不锈钢标准件，耐腐蚀性能强；防尘性能佳；扩展功能强；整机重量小于13Kg。 2．数据处理： 使用软件能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成。具有定量分析；光谱扫描；时间扫描（1-10个波长处的吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等）；DNA/蛋白质测量及处理软件,可进行峰值检出,导数光谱,谱图运算等。 3．配置要求： (1)紫外可见分光光度计主机一台 (2)石英比色皿一对 (3)可调五联池或自动八联池一套 | 否 |
| 40 | 微波消解仪 | 1 | 台 | 一、技术参数： 1、微波频率：2450MHz。 2、采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制，整机安装功率1800W，微波最大输出功率1000W。满足≥8个消解罐消解\萃取工作。 3、微波炉腔：工业级专用微波炉腔，微波聚焦设计使加热更高效，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。 4、防爆安全炉门：弹出式缓冲安全防爆平移炉门AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，操作轻松简便。 5、温度、压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。 6、主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-300℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 7、主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低，易污染的缺陷。 8、全罐压力监控系统：顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调 9、消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性； 10、液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。 11、主被动安全保护措施：智能化安全报警装置（反应罐泄漏切断、罐体位置异常和操作顺序颠倒报警等），安全泄压片，密封碗等。 12、消解罐设计无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低。 13、炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，15分钟从200℃降到60℃ 二、高强度框架式消解罐的技术参数： 1、最大批处理样品数：≥8 2、消解转子结构：每个消解罐独立框架结构 3、样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃，物理性能及耐腐蚀性能优于传统改性PEEK材料 4、样品反应罐内罐：进口TFM材料 5、每个反应罐容积：100ml 6、最高设计压力： 15 MPa (2250psi) 7、最高工作压力：5.0MPa (800psi) 8、最高设计温度：300℃ 9、最高工作温度：250℃ 三、标准配置： 密闭式微波消解/萃取工作站 1台 压电晶体压力传感器1套（已装在罐架上） 1 套 高精度铂电阻温度传感器 1 套 高压微波反应罐 6 套 （其中：温压双控主控罐 1 套 宇航复合纤维外罐 6 套 微波反应内罐总成（TFM） 6 套） 可装载8个消解罐的转盘架 1 副 12孔溶样杯架 1 个 工具盒（其他附件若干） 1个 固定力矩操作工具 1套 | 是 |
| 41 | 真菌毒素胶体金定量检测系统 | 1 | 台 | 1.产品参数 1.1外箱尺寸：仪器箱 ≥61*43.5*28 ( 单位：cm3)，耗材箱 ≥48*34*28( 单位：cm3) 1.2外箱材质：铝合金拉杆仪器箱；环保 PP5耗材箱 1.3检测项目：黄曲霉毒素 B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、伏马毒素、T-2毒素。可扩项检测重金属、农药残留、转基因等项目。 1.4可接入云平台，实现联网检测，数据实时上传，可溯源 1.5系统包含真菌毒素及重金属试纸条前处理所需各种仪器及耗材，无需额外配置 2.读数仪 2.1屏幕：电容式触摸屏 2.2光源：节能环保LED光源 2.3操作系统：安卓系统 2.4待机时间：最短待机5h，最长待机7-9h 2.5系统内存：1G 2.6 SD卡内存： 8G 2.7曲线传输方式：二维码/IC卡 2.8数据传输方式： WIFI/蓝牙/USB/网口 2.9变异系数：CV<1%（标准卡测试） 2.10基础功能：自动识别CT线位置,定量测读胶体金快速检测试纸条 2.11兼容性：兼容测读真菌毒素和重金属两类检测项目 2.12联网功能：支持检测数据实时联网（服务器另购），可实现采样、收样、检测全过程监控和多点联网布控（可为客户搭建云平台或接入客户信息化系统，费用另计，通过省级以上粮食局试点验证），便于整体监控，数据可溯源，支持新版本联网更新 2.13一键检测功能：支持一键快速检测功能，可以直接进入检测状态 2.14打印功能：自带热敏打印功能，可打印检测结果/二维码，用户可以通过扫描二维码获取更多样本信息 3.粉碎机 3.1材质：不锈钢 3.2转速：25000转/分钟 3.3产量：10-100g/次 3.4细度：10-150目,通过控制粉碎时间的长短控制细度 4.电子天平 4.1最大量程：≥500g 4.2分度值：0.01g 4.3不锈钢称台，蓝色 LCD 显示器 4.4低电压报警 4.5 6种称量单位选择 5. 迷你振荡器 5.1运行方式：圆周 5.2周转直径：4.5 mm 5.3允许震荡承重量(含夹具)：0.1 kg 5.4固定转速：2800 rpm 5.5点动功能：是 6. 迷你离心机 6.1最高转速：≥6000转/分 6.2相对离心力：2000g 6.3盖开关外凸设计，具有启动/停止动能，方便单手操作。 6.4重 量：≤0.9kg 7. 微型干式加热器 7.1温控范围：2-100℃ 7.2升温时间：≤12分钟（从20℃升至100℃） 7.3温度稳定性@100℃：≤±0.5℃ 7.4模块最大温差@40℃：0.3℃ 7.5模块温度均匀性：≤±0.5℃ 7.6显示精度：0.5℃ 7.7时间设置最长： 99h59min59s 7.8通道数：32 8. 计时器 8.1到时提醒功能 8.2三道计时轨道：同时计时，互不干扰 8.3背面有支架与磁铁 9. 移液器 9.1通道：单道 9.2自动程度：手动移液器 10. 胶体金定量试纸条曲线及扩展范围 10.1黄曲霉毒素B1：曲线范围0-40ppb最大扩展范围：0-160ppb 玉米赤霉烯酮：曲线范围0-150最大扩展范围：0-1500ppb 呕吐毒素：曲线范围0-4000ppb最大扩展范围0-8000ppb 赭曲霉毒素A：曲线范围0-30ppb最大扩展范围0-150ppb 伏马毒素：曲线范围0-6000ppb 最大扩展范围0-60000ppb T-2毒素：曲线范围0-1000ppb 最大扩展范围0-3000ppb 10.2提取液：真菌毒素采用乙醇溶液/水提取，安全环保 10.3前处理：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素前处理方法统一，可实现一次提取分别检测,提升检测效率。 | 是 |
| 42 | X-荧光重金属快速测定仪 | 1 | 台 | *1：多元素快速分析。 可检测小麦中重金属元素镉(Cd)、铬（Cr）、硒(Se)、 铅(Pb) 可检测稻谷中重金属元素镉(Cd)、铬（Cr）、硒(Se)、铅(Pb)、总砷(As) 可检测玉米中重金属元素镉(Cd)、铬（Cr）、硒(Se)、总砷(As) *2：检出限 镉（Cd）检出限≤0.05mg/kg，分析精度RSD≤10%。 硒（Se）检出限≤0.06mg/kg，分析精度RSD≤10%。 砷（As）检出限≤0.06mg/kg，分析精度RSD≤10%。 铅（Pb）检出限≤0.08mg/kg，分析精度RSD≤20%。 铬（Cr）检出限≤0.5mg/kg，分析精度RSD≤20%。 3：检测时间： 快速筛查：Cd≤200S /硒(Se)、铅(Pb)、总砷(As)≤300S 准确定量：Cd≤900S /硒(Se)、铅(Pb)、总砷(As)≤600S 4：台间差：同一样品在不同设备上的测定结果相对误差≤20%。 5：样品腔保护盖自动开闭，无需手动开闭，便于测试完毕清理灰尘，保证测试人员安全和操作方便。 6：样品测试用的样品杯：采用螺旋式密封设计，便于长期保存样品，无需覆膜。 7：主机与电脑集成一体化设计，便于操作与携带 8：具有保证测试精度的三种或以上的自动滤光片切换系统 9:大于50杯位以上自动进样系统，进样系统样品盘半开放式设计，可随时更换样品，便于大批量样品检测的需求。 10：自动进样系统与主机可自由搭配的分体式设计，便于操作人员的维护与操作以及搬运。 11: 探测器：Fast-SDD探测器，进口原装一体封装，探测器能量分辨率：≤129ev。 12：高压电源：进口高精度数字控制高压电源，高压≥65kv，功率≤100W，电压8小时稳定性≤0.05%。 13：X射线管：优质风冷侧窗X射线管、钨靶光管，≥65kv 14：软件模式类型：筛查模式、定量模式。 15：软件权限分级：管理员（专家模式）、操作员（测试模式）。 16：软件结果输出：测试报告自动生成，可输出报表；可人性化设置报告模板及EXECL格式。 17：软件具有自动保存测试状态，断电自动恢复功能。 18：仪器智能性：仪器具有无线便携式蓝牙打印功能、条码扫描枪功能，样品腔内具有红外线探测功能，智能判断是否有样品，防止误操作。 *19：辐射安全：设备在使用中无放射泄露。射线防护优于国标《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准GBZ115-2002》。需满足： （1）安全措施：在进行测试或X射线管工作时打开上盖，仪器应立即中断X射线管工作，避免产生射线泄露； （2）有保证无射线泄漏的硬件设计，工作时的辐射水平远低于国家安全标准，测试时无辐射泄漏； （3）硬件联动装置，软件失效的情况下还能对设备进行控制，保证设备在使用中的人身与环境安全。 20：仪器主机尺寸：≤400mm*400*400mm（L*W*H），体积≤0.07m³，便于搬运。 21：仪器主机重量：≤40kg。 | 是 |
| 43 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 1、气相色谱仪主机： 柱温箱： 温度范围：室温上7℃～400℃（增量1℃） 控温对象：柱箱、前/后检测器、前/后进样器、辅助，共6路 控温精度：优于±0.1℃（200℃时测） 程升阶数：七阶（反控软件支持十阶） 程升速率：0.1℃～40℃/min(增量0.1℃/min) 恒温时间：0～655min（增量1min） 2、氢火焰离子化检测器(FID) 检 测 限：Dt ≤7×10-12g／s（正十六烷） 样品：正十六烷 基线噪声：≤2×10-13A 基线漂移：≤4×10-13A/30min 线性范围：107 3、电子捕获检测器（ECD）： 检 测 限：≤2×10-13g/ml（γ-666） 线性范围：≥103（γ-666） 基线漂移：≤80μV/h 基线噪声：≤20μV 最高使用温度：350℃ *4、气相色谱仪反控软件 1)配置反控软件和采集板，可采集仪器控制状态和色谱输出信号，实现用一根通讯线连接电脑与仪器实时控制和数据处理。 2)实时控制包括各路温度、检测器选择与设置、程序升温和曲线跟踪、流量值显示等功能。 3)双通道色谱数据高速采集，具有积分参数自动或手动设置、5种定量方法、基线扣除、报告编制等功能。 4)可选配最新的数字化流量监测单元，通过屏幕显示载气流量、毛细管分流流量值，最多可显示4组流量，且流量参数可自动存储，便于分析条件的记录和调用。 5、配置要求 5.1气相色谱主机 1套 5.2毛细柱进样器 1套 5.3气相色谱工作站 1套 5.4 ECD检测器 1套 5.5 FID检测器 1套 5.6专用色谱柱 2根 5.7空气发生器 1套 5.8氮气钢瓶及双级减压阀 1套 5.9氢气发生器 1套 5.10电脑打印机 1套 | 是 |
| 44 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 一：技术要求： 1.分光系统 波长范围：190-900nm 装置：消象差C-T型 单色器装置 *光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm五档自动切换 波长准确度：±0.25nm 波长重复性：0.15nm 基线稳定性：0.005A/30min 2.火焰分析 特征浓度（Cu）：0.03µg/ml/1% 检出限（Cu）：0.006µg/ml 精密度：RSD≤1% 核心部件进口：氘灯、光电倍增管、光栅等 * 8灯自动切换，自动调入优化的工作参数及分析条件 燃烧器：金属钛燃烧器 喷雾器：高效玻璃雾化器 雾化室：耐腐蚀材料雾化室 位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定 *完善的安全保护措施：火焰监视器、 乙炔泄漏报警、可靠的位置识别、异常压力监视器。 3.石墨炉分析 特征量（Cd） 0.5×10-12g 检出限（Cd） 1.0×10-12g 精密度 RSD≤3% *横向加热石墨炉,热解涂层平台石墨管 加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控最大功率方式 加热条件设定：最多9个程序 斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温 石墨炉保护：同时监测保护气压，冷却水流量和石墨管是否断裂，当出现以上任何异常波动，立即停止加热，同时提示报警。 4.火焰和石墨炉原子化器自动切换 5.气体流量控制采用质量流量计 6.氘灯、自吸背景校正 7.浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线）；标准加入法；内差法 8.重复测量次数：1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差 AAWIN中文控制软件（98/2000/XP），操作简单方便，提供单元素与多元素分析的报告汇总显示和打印功能，同时可以显示和打印元素的波谱图、分析工作曲线样品、信号曲线及分析参数。质量控制功能，对分析测试过程中的数据仪器包括“浓度、吸光度、标准偏差、相对标准偏差”的检测和后处理功能。支持通过电子文件多格式导出分析数据。 配置： 原子吸收分光光度计 1套 原子吸收操作控制软件 1套 铜，锰，汞，镉,铅元素灯 各1只 空气压缩机 1台 乙炔,氩气各一套 电脑,打印机各一套 | 是 |
| 45 | 液相-原子荧光联用仪 | 1 | 台 | 1：原子荧光技术参数： 1：主机指标： 检出限：≤0.01ng/ml（代表元素As 、Te、 Bi），Hg的检出限≤0.001ng/ml 相对标准偏差（RSD）: ≤1.0%(代表元素As 、Te、 Bi、Hg) 漂移：≤2.0% ； 噪声：≤2% ； 通道间干扰：±2% *2：自动进样器指标： 定位精度：±0.5mm 定位重复性：0.3mm 样品最大携留：<0.1% 最大样品数：96*10ml；40*25ml；24*50ml 产品特点： 1高度自动化：开机自检、具有完善的自诊断技术和故障提示系统，实现系统自动诊断功能，进样器能够实现样品自动稀释功能，自动配置标准曲线。 *2双光束光学系统：独特的双光束光路设计实现同一接收器采集样品及参比信号，克服了单光束仪器光源及接收器温漂对测试结果的影响，保证测量结果的稳定性。 *3采用独创免调元素灯：内置电气连接线，具有自动识别，带电插拔等功能，按照元素灯最大能力值校准、固化，即插即用。无需手动调节光斑，确保光源光斑的一致性。 *4全自动顺序流动注射系统：采用注射泵与蠕动泵相结合的进样方式。 *5采用新型回流式气液分离器,双腔体设计，除水效果好。可有效在线消除气泡和水蒸气对分析的影响，无需再接多级气液分离器。 6 科学的整体结构设计——安全、环保。 *7自动进样器：具有可独立更换的三个样品盘区，放置适用于10mL、25mL、50mL具塞比色管的样品盘，实现样品处理、测量同一容器，有效避免转移带来的二次污染。 8高稳定性屏蔽式低温点火石英原子化器，升温速度快、控温精度好、使用寿命长。 9具有形态分析扩展接口，方便进行元素形态分析。 10强大的软件功能:基于Windows平台中英文操作软件；完善的专家系统, 推荐最佳仪器设置条件和优越方法、以及样品预处理、标液配置等,更便于用户参考；荧光图形自动缩放适应功能；手动单步测量、自动全功能测量功能；软件实时帮助功能。 2：形态分析技术参数 2.1内置高压输液泵：串联式的双柱塞设计，经过精密计算的双凸轮，保证输液准确，液流稳定，优异的重现性。运用先进的溶剂压缩性补偿技术，通过优化参数能够减小泵的压力脉动，使压力脉动低于1％，提供更加平稳的液流。 *2.2石英消解装置：采用折返式流路设计，石英板与基板键合，石英破璃管不易破碎，提高紫外线的利用率，保证消解效果。 *2.3高效电子除水装置：采用特殊构造Peltier冷凝装置，对气液分离器直接接触式制冷，将氢化物中的水含量降到最低。冷凝装置具有超强除水能力，使气液分离效果更佳。 *2.4 采用专门为形态分析设计的卷流自排式气液分离器，磁力搅拌形成卷流，样品与还原剂混合更加充分，有效提高分析结果的重现性。 2.5全封闭式的废液瓶和试剂瓶，避免了酸气、废气的挥发。 2.6形态分析检出限（DL）： As（III）<0.04ng、DMA<0.08ng、MMA<0.08ng、As（V）<0.2ng SeCys<0.3ng SeMeCys<1ng、Se（IV）<0.1ng、SeMet<2ng Hg（II）<0.05ng、MeHg<0.05ng、EtHg<0.05ng、PhHg<0.1ng Sb（III）<0.1ng 、Sb（v）<0.5ng 2.8精密度（RSD）<5% 2.9线性范围达到三个数量级 2.10整个形态单元无蠕动泵，无泵管耗材。 3：配置 原子荧光光度计 1套 原子荧光自动进样器 1套 原子荧光光度计控制软件 1套 梯度形态分析单元 1套 色谱柱PRP-X100 （测砷，硒，锑） 1根 PRP-X100保护柱套装（测砷，硒，锑） 1套 Pgrandsil FE C18色谱柱（测汞） 1根 C18保护柱芯 （测汞） 1根 保护柱卡套（测汞） 1套 形态分析控制软件 1套 氩气 1瓶 电脑 1套 4.服务要求： *1生产厂家提供详细的售后服务计划书，服务人员姓名、电话、办公地点等。并具备国家认可检测技术培训的能力（提供认证证书） | 是 |

全自动凯氏定氮仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、液相-原子荧光联用仪加盖厂家公章带详细技术参数的技术证明文件或彩页。

二标段：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 台 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 操作系统Win 10 处理器CPU：I3-7100 存储设备内存容量4G 硬盘容量1TB 显卡/声卡集成 显示器尺寸21.5寸 网络通信I/O接口 | 12 | 台 | 是 |
| 2 | 电脑 | 操作系统：预装Windows 10 64bit（64位简体中文版） 主板芯片组：Intel B250 处理器 CPU系列：英特尔 酷睿i5 7代系列 CPU:：Intel 酷睿i5 7400 CPU频率：3GHz 核心/线程数：双核心/四线程 存储设备 内存容量：4GB 内存类型：DDR4 硬盘容量：1TB 硬盘描述：7200转 显卡/声卡 显卡类型：集成显卡 显示器 显示器尺寸：21.5英寸 网络通信 无线网卡：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 有线网卡：1000Mbps以太网卡 I/O接口 音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口：VGA，HDMI 网络接口：RJ45（网络接口），PS/2 | 台 | 6 | 是 |
| 3 | 针式打印机 | 产品类型：票据针式打印机（平推式）纠错 打印方式：点阵击打式 打印方向：双向逻辑查找 打印宽度：82列 打印针数：24针 可靠性：打印头寿命：4亿次/针 色带性能：型号：JMR101，寿命：800万字符 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 复印机 | 产品类型：数码复合机 颜色类型：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描 速度类型：中速 最大原稿尺寸：A3 内存容量：标配：64MB，最大：192MB；打印标准：256MB 供纸容量：标配纸盒：250页，多功能手送托盘：100页 最大：850页 双面器：标配 自动输稿器：标配，双面自动输稿器 网络功能：支持有线网络打印 接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 复印功能 复印速度：20cpm 复印分辨率：600×600dpi 复印尺寸：A3-A6 预热时间：25秒 连续复印页数：1-999页 缩放范围：25-400%（使用RSPF时，50-200%） 打印功能 打印控制器：标准配置 打印速度：20ppm 打印分辨率：600×600dpi 扫描功能 扫描控制器：标准配置 输出格式：TIFF/PDF/JPEG 扫描其它性能：扫描协议：TWAIN，WIA 标配Button Manager扫描软件 | 2 | 台 | 是 |
| 5 | 碎纸机 | 碎纸方式：粒状 碎纸能力：A4，70g国产纸：12张/次 碎CD或信用卡能力：1张/次 碎CD或信用卡效果：3段纠错 碎纸速度：2.5米/分 碎纸宽度：220mm 碎纸箱容积：13L/CD桶1.9L 连续碎纸时间：5min 产品尺寸：410×220×485mm 电源功率：200W | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 传真机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉分离 双面功能：手动 打印功能 黑白打印速度：24ppm 打印分辨率：HQ1200，600×600dpi 首页打印时间：＜8.5秒 复印功能 复印速度：24cpm 复印分辨率：600×600dpi 连续复印：1-99页 证卡复印：一键身份证双面复印，一键票证复印 缩放范围：25-400% 扫描功能 扫描控制器：标准配置 扫描类型：平板+馈纸式 扫描速度：单色(A4)：2.63秒，彩色(A4)：7.89秒 光学分辨率：黑白：600×1200dpi，彩色：600×2400dpi，从自动进稿器进纸：600×600dpi 最大分辨率：19200×19200dpi 传真功能 传真控制器：标准配置 传真类型：黑白 调制解调器速度：14.4kbps 传真内存：500页 介质规格 介质类型：普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，纸标签 介质尺寸：A4，Letter，B5(ISO/JIS)，A5，A5(长边)，B6(ISO)，A6，Executive纠错 介质重量：标准：60-105g/㎡，手动纸盘：60-163g/㎡ 供纸盒容量：标配：250页，手动纸盘：1页 输出容量：标配：100页 处理器：200MHz 内存 ：标配：16MB，最大：16MB | 1 | 台 | 是 |
| 7 | 空调 | 35空调.1.5匹 能效比：3.25 耗电度：1075w 制热量：3850w 制热量：3850w | 5 | 台 | 是 |
| 8 | 办公桌 | 尺寸：160cm*80cm*76cm; 材质说明：选用中密度板基材，台面板选用双面贴A级胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%，采用五金配件。 环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 6 | 张 | 否 |
| 9 | 办公椅子 | 尺寸：高90cm*宽55cm，西皮背板； 材质要求：西皮饰面，内充45#以上高弹泡绵。椅架采用优质钢材。电镀工艺处理。 | 8 | 把 | 否 |
| 10 | 板桌 | 尺寸：180cm*90cm*76cm 材质说明：选用中密度板基材，台面板选用双面贴A级胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%4，采用五金配件。环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 6 | 张 | 否 |
| 11 | 板椅 | 尺寸：高120cm*宽67cm，西皮背板； 材质说明：面料：真皮，磨擦次数>>4.5万次，出厂前经防虫、防腐、防褪色处理，皮质柔软、有光泽。高弹性海绵：椅面内材采用海绵，密度高于45。升降气泵：采用协调式机构，受力200-900KN，可升降、升降次数达25万次，同步倾仰20万次不漏气，旋转次数达25万次。实木五星脚。聚脂尼龙脚轮。采用耐磨聚脂漆喷涂。 | 6 | 把 | 否 |
| 12 | 大会议椅 | 尺寸：高110cm*宽68cm，西皮背板； 材质说明：实木，经脱脂技术处理、烘干‘具有不变形、不开裂的特点；海绵采用环保型海绵。采用优质西皮座面 | 24 | 把 | 否 |
| 13 | 会议桌 | 5米，长方形会议桌 | 1 | 张 | 是 |
| 14 | 三人沙发 | 尺寸：1950*950*820； 材质说明：面料：头环保皮，透气性强。 海绵采用定型回弹海绵，密度≥45，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，压缩永久变型率小于1.3%，不易变形；框架：实木框架；弹簧：中凹形螺旋弹簧。油漆采用PE底漆，PU面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，不褪色 | 9 | 个 | 否 |
| 15 | 单人沙发 | 尺寸：1100*950*820； 面料：头环保皮，透气性强。 海绵采用定型回弹海绵，密度≥45，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，压缩永久变型率小于1.3%，不易变形；框架：实木框架；弹簧：中凹形螺旋弹簧。油漆采用PE底漆，PU面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，不褪色 | 18 | 个 | 否 |
| 16 | 大茶几 | 尺寸：120cm*60cm； 材质说明：实木几架，台面为中纤板基板，优质0.6MM胡桃木皮饰面；油漆，五底三面工艺。 | 9 | 个 | 否 |
| 17 | 小茶几 | 尺寸：60cm*60cm； 材质说明：实木几架，台面为中纤板基板，优质0.6MM胡桃木皮饰面；油漆五底三面工艺 | 9 | 个 | 否 |
| 18 | 茶柜 | 尺寸：80cm*10cm*45cm； 材质说明：选用中密度板基材，台面板选用双面贴A级 胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%4，采用五金配件。采用环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 10 | 个 | 否 |
| 19 | 三门书柜 | 尺寸：200cm*120cm*45cm; 材质说明：选用中密度板基材，台面板选用双面贴A级胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%4，采用五金配件。环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 6 | 组 | 否 |
| 20 | 文件柜 | 尺寸：180cm*85cm*40cm； 材质说明：采用优质冷轧钢采用优质冷轧钢板模压成型，表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理。 采用最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防腐蚀性能好。立柱：1.5mm 侧板：1.2mm 隔板：1.0mm。 | 3 | 个 | 否 |
| 21 | 条桌 | 尺寸：120cm*40cm*76cm; 材质说明：选用中密度板基材。台面板选用双面贴A级 胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%4，采用五金配件。保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 4 | 张 | 否 |

（三）其他要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、交付（服务、完工）时间：合同签订之日起30日历天内，超出者为无效投标。

4、最高限价：一标段：180.00万元,二标段：22.50万元，超出者为无效投标。

5、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

6、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。(须提供加盖公章的承诺函)

7、投标人须提供售后服务承诺书（须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）

8、本项目为交钥匙工程（包括制作、运输、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、质保、验收等产生的所有费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

9、验收标准

9.1本项目完成后，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

9.2按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

9.3按照国家及行业相关标准验收。

五、评标方法

评标方法：本项目采用综合评标法

一标段：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30 分 商务部分：27 分 技术部分：43 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 二、商务部分（满分27分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 企业实力 | 1：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得2分，满分得6分。 2：投标人信用等级为AAA级得2分，AA级得1分，A及以下不得分，满分2分。（需提供信用等级证书） 3：所投产品厂家通过SGS认证，每提供一份证明材料得2分，最多得2分，不提供不得分。 | 10分 |
| 业绩 | 标人提供自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩（粮油、粮食行业检测类设备供货业绩），每提供一份得3分，共15分。（须同时提供：合同、中标通知书及中标公告网上截图；对于多份合同对应同一个中标通知书及中标公告的情况，仅视为提供一份业绩。） | 15分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项0.5分，满分1分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项0.5分，满分1分。 | 2分 |
| 三、技术部分（满分43分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 项目实施方案 | 1、根据投标人售后服务计划、组织安排、售后服务人员配置情况,满分8分：优（8分）、较好（6分）、一般（4分） 2、评标委员根据投标人提供的优惠条件进行评分,满分8分：优（8分）、较好（6分）、一般（4分） 3、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力制定合理可行的实施方案；由评委根据标书的具体内容酌情打分。 满分10分：优（10分）、较好（7分）、一般（5分） | 26分 |
| 质量保证措施 | 产品及服务质量保证措施，由评委根据投标文件的具体内容酌情打分。 满分7分：优（7分）、较好（5分）、一般（3分） | 7分 |
| 服务承诺 | 1、根据投标人的服务保障措施、响应时间、解决问题时间（24小时内到达现场解决）进行横向比较、综合评定； 好（5分）；较好（5分）；一般（3分） 2、有合理的技术培训方案，根据培训方案的全面性、详细性和可操作性评分； 好（5分）；较好（5分）；一般（3分） | 10分 |

二标段：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30 分 商务部分：11 分 技术部分：59 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 二、商务部分（满分11分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 企业实力 | 1：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得1分，满分得3分。 | 3分 |
| 业绩 | 标人提供自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一份得2分，共4分。（以合同、中标通知书及中标公告网上截图为准） | 4分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项1分，满分2分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项1分，满分2分。 | 4分 |
| 三、技术部分（满分59分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 项目实施方案 | 1、根据投标人售后服务计划、组织安排、售后服务人员配置情况,满分12分：优（12分）、较好（9分）、一般（5分） 2、评标委员根据投标人提供的优惠条件进行评分,满分10分：优（10分）、较好（8分）、一般（5分） 3、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力制定合理可行的实施方案；由评委根据标书的具体内容酌情打分，满分12分：优（12分）、较好（9分）、一般（5分） | 34分 |
| 质量保证措施 | 产品及服务质量保证措施，由评委根据投标文件的具体内容酌情打分。满分10分：优（10分）、较好（8分）、一般（5分） | 10分 |
| 服务承诺 | 1、根据投标人的服务保障措施、响应时间、解决问题时间（24小时内到达现场解决）进行横向比较、综合评定； 好（8分）；较好（6分）；一般（3分） 2、有合理的技术培训方案，根据培训方案的全面性、详细性和可操作性评分； 好（7分）；较好（5分）；一般（3分） | 15分 |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：按合同约定支付。

七、联系方式

联 系 人：汪先生

联系电话：0374-7162395

单位地址：鄢陵县花都大道西段

鄢陵县粮食购销服务中心

2020年1月2日