- 采购需求

| 序号 | 货物或服务名称 | 主要技术参数及功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残留快速检测仪 | 技术要求： 1.依据标准：既可依据国标GB/T5009.199-2003，又可依据行标NY/T448-2001检测； 2.彩色LCD7寸触摸屏显示，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息，实现良好的人机对话功能； 3.乙酰胆碱酶、丁酰胆碱酶通用设计，可在设置中选择相应酶试剂进行检测； 4.微机通讯接口，带上位机软件，既可电脑操控也可独立操作仪器； 5.大容量存储器，能存储三万五千条以上数据，并能根据时间或序号查询所存储 的任意一组原始数据； 6.配备嵌入式热敏打印机，快速自动打印检测结果；打印结果自带检测单位、检测人员及检测结果 7.原装进口长寿命无热固态光源，精度高，性能稳定、光源可控，大大延长使用寿命； 8.智能判断通道内是否放有样品，三分钟内出检测结果； 9.特有的酶试剂活性判定功能，自动判断试剂是否有效，失效自动报警； 10.操作过程中的每一步都有声音提示，出现故障或操作错误都有报警提示，并显示在液晶显示屏上 11.阵列式暗盒设计，12通道操作方便; 12.独有的专利技术：样品即放即检测，确保酶的活性在最佳时间内发挥作用，提高结果的准确性。 13.支持中英文输入，内含不少于60种蔬菜名字并可根据实际需要自行编辑蔬菜名称，自主增加或删除蔬菜名称。 14.具有设备锁，安全，可靠性强。 15.支持农产品安全检测信息网络,即时信息传输功能，通过软件接口与农产品安全检测信息网络数据库对接，即时把监测结果传送至农产品安全监测信息网络，实现实时监测功能。 16.免费提供云数据库数据支持，保证数据安全可靠。 技术参数： 1、光源波长：410±2nm 2、波长重复性：±1.5 nm 3、波长准确度：±2nm 4、测光方式：t%(%τ)、a、r% 5、光度范围：0%τ～200%τ(-0.301a～3.000a) 6、使用环境：温度：5℃~45℃;湿度：≤85% 7、电源电压：交流200~240V，50Hz *8、零点漂移：0.1%(透射比) *9、光电流漂移：0.1%(透射比) *10、透射比分辨率：0.01%；吸光度分辨率0.001A *11、透射比示值误差：-0.2% *12、透射比重复性：0.0% *13、通道间误差：0.1% *14、抑制率范围：（0.0-100.0）% *15、抑制率测量重复性：0.1% *16、抑制率示值误差：-3.0% *17、最小响应浓度（mg/l）：甲胺磷：0.8；灭多威：0.02；甲萘威：0.1；克百威：0.002；异丙威：0.05；敌敌畏：0.05；马拉硫磷：0.14 8-17条须出具省级以上计量科学研究院出具的检测报告原件备查，等于或者优于各项参数即可 产品及厂家应具有如下资质： （1）制造企业具有GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证证书，ISO 14001：2004环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体OHSAS 18001:2007认证证书； （2）省级及以上计量科学研究院出具的检测报告； （3）制造企业具有安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化三级（包括三级）以上达标企业证书； （4）农药残毒速测仪控制软件的计算机软件著作权登记证书。 说明：投标文件中提供上述证明文件的复印件。 | 套 | 12 |
| 2 | 农药残留酶试剂 | 1000样/盒。 | 套 | 96 |
| 3 | 电子天平 | 功能： ※ 自动校准；积分时间可调；灵敏度可调；故障报警；悬挂称量；累计称量；称量单位转换（克、克拉、盎司）；计数功能；打印功能；RS232C，标准输出接口；液晶大字体显示。 技术参数： 称量范围：0～200g； 读数精度：0.1mg； 重复性误差（g）：0.0001； 线性误差（g）：0.0002； 称盘尺寸：Φ80mm； 输出接口：RS232C。 | 台 | 12 |
| 4 | 恒温箱 | 产品要求： 1.微电脑智能数显控温仪，控温精确可靠。 2.外门带观察窗型,不锈钢内胆。 3.电加热采用外加热式温度无过衡或损坏培养物之弊。 技术参数： - 控温范围：室温+5～65℃； 2. 温度均匀度：±0.5℃； 3. 温度分辨率：0.1℃； 4. 定时范围：1-9999min； 5. 消耗功率：≤150W； 6. 工作室尺寸：300×280×300； 7. 载物托架（标配）（块）：2。 | 台 | 12 |
| 5 | 振荡器 | 产品要求： - 万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比实验的生物样品的培养制备。 - 设有机械定时。 - 无级调速，操作简便安全。 - 振荡方式：往复运动。 技术指标： 转速范围：起动—360r/min； 振幅：20mm； 定时范围：0-120min常开； 外形尺寸：440×310×240； 数显测速。 | 台 | 12 |
| 6 | 100uL移液器 | 量程：100-1000μl 产品要求： 人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上。 管嘴弹出按钮设计轻巧。 清晰的显示读数窗口。 管嘴推出器可拆卸，可高温高压消毒，便于清洗和保养。 备有配套的移液器挂钩、拆卸工具。 技术参数： 量程：100-1000ul； 增量：5ul； 适用管嘴代码：80102090； 测 试 点： 1000 500 100； 准确度≤：±0.60% ±0.70% ±2.00%； 精确度≤：±0.20% ±0.25% ±0.70%； | 台 | 24 |
| 7 | 5mlL移液器 | 量程：1000-5000μl。 产品要求： 人体学的手柄挂钩设计, 可轻松挂靠在手掌上。 管嘴弹出按钮设计轻巧。 清晰的显示读数窗口。 管嘴推出器可拆卸，可高温高压消毒，便于清洗和保养。 备有配套的移液器挂钩、拆卸工具。 技术参数： 量程：1000-5000ul； 增量：0.05ml； 适用管嘴代码：80102100； 测 试 点： 5ml 2.5ml 1ml； 准确度≤：±0.50% ±0.60% ±70%； 精确度≤：±0.15% ±0.30% ±0.30%； | 台 | 24 |
| 8 | 100uL移液器枪头 | 规格：7.5*70mm；1000个/包。 | 包 | 120 |
| 9 | 5mlL移液器枪头 | 规格：13*120mm；200个/包。 | 包 | 120 |
| 10 | 电脑 | 平台：Intel； 平台型号：M4000s； 显示器屏幕尺寸：23英寸； CPU型号：i3-9100核心数四核； 内存：8GB； 硬盘转速：7200转/分钟； 硬盘容量：1TB； 显卡类型：集成显卡芯片组B365； 声卡：集成声卡； 网卡：1000Mbps以太网卡； 光驱：无光驱 注：该产品为政府强制采购产品，投标文件中提供所投产品节能认证复印件。 | 台 | 12 |
| 11 | 打印机 | 类型：黑白激光； 多功能：打印、扫描、复印； 打印幅面：A4 幅面； 分辨率：黑白（最佳）：高达 600 x 600 dpi； 打印速度：黑白 (A4)： 高达 20 页/分钟； 首页打印时间：仅需 9.5 秒； 打印负荷：高达 8,000 页。 注：该产品为政府强制采购产品，投标文件中提供所投产品节能认证复印件。 | 台 | 12 |
| 12 | 废液回收桶 | 瓶身为全新HDPE材质生产无荧光剂，耐酸碱，抗老化，不易发生化学反应；瓶盖为螺纹盖；配有PP内盖防漏夜；瓶子为半透明色、蓝色可选；可用于生物、化工、医药等行业。 容量：30L； 长*宽*高：327*286*427mm； 瓶口内径：45mm； 瓶重：1500g。 | 个 | 24 |
| 13 | 实验台 | 实验操作台：板式结构 台面：采用理化板（厚12.7㎜），颜色为黑色。 耐酸碱、抗冲击、易清洗 背板、层板：背板采用9㎜三聚氰胺双贴面中纤板，层板采用18㎜厚三聚氰胺双贴面中纤板。外围均以2㎜PVC封边条封边。 拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护 柜体：柜体侧板采用18㎜厚三聚氰胺板，并以2㎜的PVC封边条封边。 使用PVC封边条封边，防水、耐潮 配件：PVC封边条、一字型隐藏式PVC拉手；DTC铰链；三节钢珠导轨； 名牌厂家生产的专业配件，从而保证了产品的整体质量，使产品更具牢固稳定性 门板：门板采用优质防火板贴面，外缘以2㎜厚PVC封边条封边防水处理。 防水、耐潮 抽屉：抽屉底板及背板采用9㎜厚三聚氰胺双贴面板制作，外缘以1㎜厚封边条封边防水处理。 | 个 | 24 |
| 14 | 冰箱 | #### 控温方式：电脑控温； #### 制冷方式：风冷（无霜）； #### 能效等级：1级； #### 高度：180.1-190cm； #### 面板颜色：白色； #### 压缩机：变频（节能）； #### 宽度：60cm及以下； #### 总容积：201-250升； #### 深度：60.1-65cm； #### 门款式：三门。 | 台 | 12 |
| 15 | 玻璃器皿 | 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 刻度试管; 25mm; 支; 30. 2; 刻度试管; 10mm; 支; 30. 3; 玻璃样品提取瓶; 250ml; 个; 30. 4; 玻璃缓冲液试剂瓶; 250ml; 个; 30. 5; 烧杯; 250m; 个; 30. 6; 玻璃瓶; 250m; 个; 30. 7; ∅100漏斗; 个; 20. 8; 试管; 15*100; 支; 30. 9; 玻璃棒; 个; 20. 10; 比色皿; 1cm; 套; 10. 11; 平底烧瓶; 50ml; 只; 20. 12; 平底烧瓶; 250ml; 只; 10. 13; 弯头滴管; 小号; 支; 30. 14; 弯头滴管胶头; 50/包; 包; 10. 15; 加液瓶; 20ml; 个; 20. 16; 培养皿; 120mm; 套; 10. 17; 培养皿; 90mm; 套; 20. 18; 培养皿; 60mm; 套; 20. 19; 玻璃三角瓶; 250ml; 个; 20. 20; 圆底蒸发皿; 150ml; 只; 10. 21; 圆底蒸发皿; 120ml; 只; 10. 22; 圆底蒸发皿; 60ml; 只; 10. 合计; 470. | 套 | 12 |
| 16 | 档案柜 | 柜体： 木质基材采用优质环保中密度板，双面均粘压优质三聚氰胺板。断面均采用PVC封边,严格保证对人体无伤害.抽屉面板、门面板截面采用2MMPVC封边处理;封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合，具有防腐、防水、防火、防蛀等性能，美观耐用。 层板： 层板采用18mm优质中密度板，双面均粘压优质三聚氰胺板,防止层板变形及加强层板的承重性能。 柜门： 内嵌式玻璃平开门 采用6mm的优质玻璃，镶木门框，门框材质15mm优质中密度板, 板材截面PVC封边处理。 铰 链： 采用DTC优质全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，不折断，使用寿命长等特点。 拉手: 采用U型不锈钢沙银拉手。 | 个 | 24 |
| 17 | 超声波清洗机 | 产品特点: 1、手动设定超声清洗时间、温度。 2、时间设定范围为1-35分钟。 3、温度设定范围RT-99度。 4、配备专用不锈钢网篮、降音盖、迷你阀门、经久耐用，内部为铜接头。 5、仪器的内外壳体和降音盖采用优质304不锈钢、外表面为拉丝面。 6、国际知名品牌风机，风量大，噪音低。 7、自主研发核心电路，振荡电路为IGBT模块控制的他激式电路，输出功率比自激式大15%，输出电压范围宽±10%，不容易损坏等优点。 8、工作模块简单，维修方便。 9、仪器的操作程序采用单片机编程，修正方便，工作参数断电记忆功能。 技术参数： 内槽尺寸（mm）:300*240*150； 容量（L）:10； 超声频率（khz）:40； 超声功率（w）:240； 温度范围（℃）:室温-99； 加热功率（W）:240； 时间范围（min）:0-35； 降音盖:选配； 网架:标配。 | 台 | 12 |

注：（1）序号1“农药残留快速检测仪”为核心产品。（2）上述各产品，投标时技术参数在不影响设备整体性能和功能的前提下可以有负偏离，但在偏离表中必详细说明负偏离的情况。