鄢陵县粮食质检体系建设项目-检验仪器及配套设备采购

招　标　文　件

项目编号：Y2019HZ262

招标编号：鄢招公2019122407

采 购 人：鄢陵县粮食购销服务中心

代理机构：河南特慧工程咨询有限公司

日    期：二○二○年一月

目     录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、定标和授予合同

第三章 项目需求及其他要求

第四章 政府采购政策功能

第五章 资格审查与评标办法、评标标准

- 第六章 合同条款及格式

第七章 投标文件有关格式

第一章 投标邀请

受鄢陵县粮食购销服务中心的委托，河南特慧工程咨询有限公司就“鄢陵县粮食质检体系建设项目-检验仪器及配套设备采购”进行公开招标，欢迎合格的投标人前来投标。

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县粮食质检体系建设项目-检验仪器及配套设备采购

（二）项目编号：Y2019HZ262

招标编号：鄢招公2019122407

（三）采购方式：公开招标

（四）项目主要内容：

一标段：标准光源、超纯水机、百分之一天平、万分之一天平、分样器、粉碎机、水分磨、旋风磨、实验磨、谷物选筛、烘箱、马弗炉、振荡器、恒温水浴锅、旋转蒸发器、超声波清洗器	、扦样器、除杂机、冰箱、容重器、砻谷机、碾米机、硬度仪、验粉筛、磁性金属物测定仪、小麦粉加工精度测定仪、大米加工精度测定仪、罗维朋比色计、密度计、熔点测定仪、烟点测定仪、阿贝折射仪、电子式粉质仪、拉伸仪、面筋测定仪、降落数值测定仪、全自动凯氏定氮仪、近红外谷物测定仪、紫外可见分光光度计、微波消解仪、真菌毒素胶体金定量检测系统、X-荧光重金属快速测定仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、液相-原子荧光联用仪等仪器设备。（具体要求详见招标文件）

二标段：电脑、空调及办公设备、办公家具等。（具体要求详见招标文件）

（五）预算金额：一标段：180.00万元,二标段：22.50万元；

最高限价：一标段：180.00万元,二标段：22.50万元；

（六）资金来源：财政资金，已落实

（七）交付（服务、完工）时间：合同签订之日起30日历天内。

（八）交付（服务、施工）地点：鄢陵县粮食购销服务中心

（九）进口产品：不允许

（十）分包：不允许分包

（十一）标段划分：本项目共划分为两个标段
二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/） 经营异常名录或严重失信黑名单；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）网上下载招标文件

1、持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

2、在投标截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

（二）网上下载招标文件时间：自招标文件在网上发出之日起至提交电子介质存储的投标文件截止时均可进行投标报名、下载招标文件。

（三）未通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）网下载招标文件的投标企业，拒收其递交的投标文件。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

（一）投标截止及开标时间：2020年2月5日09时00分（北京时间），逾期送达或不符合规定的电子介质存储的投标文件不予接受。

（二）开标地点：鄢陵县公共资源交易中心（S219（鄢陶路）与未来大道交叉口，鄢陵创客园院内南楼四楼开标一室）

（三）本项目为全流程电子化交易项目，投标人须提交电子投标文件（不再提供纸质投标文件）。

1、加密电子投标文件（.file格式）须在投标截止时间（开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省•许昌市)》公共资源交易系统成功上传。

2、备份文件2份（使用电子介质存储）在投标截止时间（开标时间）前递交至本项目开标地点。

六、本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》发布。

七、公告期限

本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

八、代理机构及采购单位地址、联系人、联系电话

- 采 购 人：鄢陵县粮食购销服务中心

联系人姓名：汪先生

联系电话：0374-7162395

单位地址：鄢陵县花都大道西段

代理机构：河南特慧工程咨询有限公司

地    址：许昌市信通国际D座403

联 系 人：朱先生

电    话：0374-8327199、15565293871

特别提示：所有投标单位请时刻关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，该项目所有澄清、修改、答疑、变更均在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布，不再另行通知。如未及时查看影响其投标，后果自负。

温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。开、评标现场不接受投标人递交的备份电子投标文件以外的其他资料。

2.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，后缀名为“.PDF”的文件用于打印纸质投标文件，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4.加密电子投标文件的提交

4.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 加密电子投标文件成功提交后，投标人应打印“投标文件提交回执单”供开标现场备查。

5.评标依据

5.1采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

5.2全流程电子化交易如因系统异常情况无法完成，将以人工方式进行。评标委员会以电子介质存储的投标文件为依据评标。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 项目名称：鄢陵县粮食质检体系建设项目-检验仪器及配套设备采购 项目编号：Y2019HZ262 招标编号：鄢招公2019122407 采购方式：公开招标 资金来源：财政资金，已落实 采购内容：一标段：标准光源、超纯水机、百分之一天平、万分之一天平、分样器、粉碎机、水分磨、旋风磨、实验磨、谷物选筛、烘箱、马弗炉、振荡器、恒温水浴锅、旋转蒸发器、超声波清洗器 、扦样器、除杂机、冰箱、容重器、砻谷机、碾米机、硬度仪、验粉筛、磁性金属物测定仪、小麦粉加工精度测定仪、大米加工精度测定仪、罗维朋比色计、密度计、熔点测定仪、烟点测定仪、阿贝折射仪、电子式粉质仪、拉伸仪、面筋测定仪、降落数值测定仪、全自动凯氏定氮仪、近红外谷物测定仪、紫外可见分光光度计、微波消解仪、真菌毒素胶体金定量检测系统、X-荧光重金属快速测定仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、液相-原子荧光联用仪等仪器设备。（具体要求详见招标文件） 二标段：电脑、空调及办公设备、办公家具等。（具体要求详见招标文件） 交付（服务、完工）时间：合同签订之日起30日历天内。 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：鄢陵县粮食购销服务中心 联系人姓名：汪先生 联系电话：0374-7162395 单位地址：鄢陵县花都大道西段 |
| 3 | 代理机构 | 代理机构：河南特慧工程咨询有限公司 地 址：许昌市信通国际D座403 联 系 人：朱先生 电 话：0374-8327199、15565293871 |
| 4 | 投标人资格要求 | - （一）具备《政府采购法》第二十二条规定条件并提供相关材料。 （二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织; “国家企业信用信息公示系统” （http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录或严重失信黑名单。 （三）本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 最高限价 | 最高限价：一标段：180.00万元,二标段：22.50万元； 超出最高限价的投标无效 |
| 6 | 现场考察 | 不组织 |
| 7 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 8 | 投标有效期 | 60天（自提交投标文件的截止之日起算） |
| 9 | 中标人将本项目的非主体、非关键性 工作分包 | 不允许 |
| 10 | 电子投标文件递交截止时间及开标时间 | 2020年2月5日09时00分（北京时间） |
| 11 | 递交电子投标文件及开标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心（S219鄢陶路与未来大道交叉口鄢陵创客园院内南楼四楼开标一室） |
| 12 | 投标保证金 | 不收取。 供应商应提供投标承诺函。 |
| 13 | 履约保证金 (签订合同前缴纳) | 履约保证金递交方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 履约保证金的金额：中标合同金额的10% 履约保证金的收款人：本项目采购人 |
| 14 | 采购人澄清的时间 | 投标截止时间15日前（澄清内容可能影响投标文件编制的） |
| 15 | 投标人对采购文件质疑的截止时间 | 招标公告期满之日起七个工作日 |
| 16 | 投标文件份数 | 1、电子投标文件：成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统加密电子投标文件1份（文件格式为： XXX公司XXX项目编号.file）。使用电子介质存储的备份文件2份（文件格式为：名称为“备份”的文件夹）。 2、电子投标文件和电子介质存储的投标文件的内容、格式、水印码、电子签章应一致。 |
| 17 | 投标文件的 签署盖章 | 电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。 |
| 18 | 投标文件的密封 | 使用电子介质存储的投标文件2份密封包装，盖章提交。 |
| 19 | 投标文件的拒收 | 1、法定代表人或其委托代理人未在规定时间内持有效证件到场的； 2、逾期送达的或者未送达指定地点的电子介质存储的投标文件、 电子投标文件在投标文件提交截止时间（开标时间）之前未成功 提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易 系统的； 3、电子介质存储的投标文件未按招标文件要求密封的; 4、开标时，投标人法定代表人未持法定代表人有效身份证明原件 (法定代表人资格证明书和身份证)或其委托人未持授权委托证明 原件(授权委托书和身份证)的; |
| 20 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组建：由采购人代表和评审专家5人组成，其中经济类专家 2 人，技术类专家 2 人。 确定方式：评审专家评标前在河南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22 | 授权函 | 采购单位委派代表参加评审委员会的，须向采购代理机构出具授权函。 |
| 23 | 中标候选人 | 由评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 24 | 中标人需提交的资料 | 中标人在接到中标通知时，须向鄢陵政府采购中心发送投标报价和主要中标标的的服务要求等电子文档，并同时通知代理机构联系人。邮箱henantehui@126.com.com。 |
| 25 | 电子化采购模式 | √是。投标人投标时须提供加密电子投标文件、备份文件（使用电子介质存储）。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件开标现场不再提供(参加开标会议投标人代表须提供身份证明原件核验身份)。 □否。投标人投标时须提供纸质投标文件。投标人资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。 |
| 26 | 投标人/供应商注意事项： | 1、需及时查看CA证书信息是否过期，确保所投项目从文件下载至项目结束整个周期CA证书的信息不能变更（包括不能办理延期、丢失补锁、损坏补锁等）。 2、使用电子签章需下载PDF阅读器。 3、投标人/供应商需确保CA证书的单位、法人等电子签章有效可用。 4、招标文件中“投标文件格式”发生变更的，投标人/供应商需重新下载招标文件（EGP版）并重新制作、上传投标文件。 |
| 27 | 代理服务费 | 不收取收取中标人 收取标准: 参照国家计委计价格[2002]1980号文、发改价格[2015]299号文、[2011]534号文文件费率标准计算。 |

一、说 明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述的货物及服务。

1.2本招标文件解释权属于《投标邀请》所述的采购人。

2.定义

2.1招标文件中出现的措辞理解：“采购单位”与“采购人”含义相同；“投标人”与“投标单位”“供应商”含义相同；“评标”与“评审”含义相同；“中标人”与“中标单位”“中标供应商”含义相同；“中标公告”与“中标公示”含义相同；“资格要求”与“投标条件”含义相同；“无效投标”与“投标无效”含义相同；“实质性响应”与“明确响应”含义相同；“项目需求”与“采购需求”含义相同;“电子投标文件”与“电子介质存储”含义相同。

2.2招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

2.3“招标人”系指组织本次招标的采购单位。

2.4“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商（公司或企业）。

2.5“项目”系指供应商按招标文件规定，须向采购方提供的货物或服务。

3.合格的投标人

3.1 符合本项目《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的条件。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4以联合体形式参加投标的供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》之规定。

3.5 法律、行政法规规定的其他条件。

4．合格的货物和服务

4.1 投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.2 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.3 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为《节能产品政府采购清单（投标截止时间前最新一期）》中的产品，并提供证明文件，否则其投标将被拒绝。

4.4 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。

4.5 投标人所投产品如被列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》，则该产品应具备国家认监委颁发的《中国强制认证》（CCC 认证）。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

4.6 投标人所投产品如被列入《信息安全产品强制性认证目录》，则该产品应具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并根据招标文件要求提供相关证明。

5．投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6．保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、招标文件

9．招标文件构成

9.1 招标文件由以下部分组成：

(1)投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）项目需求及其他要求

（4）政府采购政策功能

（5）资格审查、评标方法与评标标准

（6）合同条款及格式

（7）投标文件有关格式

根据本章第10款和第11款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致投标被拒绝，其风险由投标人自行承担。

9.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.招标文件的澄清

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上发布疑问内容，要求招标人对招标文件予以澄清。

10.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前发布在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上，所有下载招标文件的投标人请及时查看。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

11.招标文件的修改

11.1 在投标截止时间15天前，招标人在全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）平台上发布修改招标文件，各投标单位请及时查看。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

11.2 招标文件澄清和修改作为招标文件的组成部分，前后矛盾时以最后发出的为准。

备注：如果供应商认为本次采购项目存在倾向性或排斥性内容，请在公告期限截止之日起七个工作日内，通过公共资源交易平台提出询问和澄清（并同时电话通知中心项目联系人）或者提出书面形式质疑，如未提出，视为全面接受。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标文件的澄清在许昌市公共资源交易系统平台发布，供所有潜在的投标人查看，不再另行通知，各投标人要随时浏览相关网站，未及时查阅相关信息造成的后果由投标人自负。

三、投标文件

12.投标文件的组成

12.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

12.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.3 投标文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。

12.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包必须同时符合国家相关法律法规的规定。
本项目采购单位不允许分包。

12.5 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.0”，按招标文件要求根据所投标段制作电子投标文件。

12.6 一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

电子投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

13.投标报价

13.1 投标人根据采购人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合本项目实际情况和市场行情自主合理报价。

13.2 本次投标报价采用采购范围内固定总价方式。投标报价应是采购人指定地点的交货价格，包括各种税费、运费、设计费、安装费、装卸费、质量检测费以及伴随的其他服务费总报价（货物交付采购人正常使用前所发生的一切费用。）

13.3 投标报价为投标人完成采购范围内各项费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

13.4 各投标人单位的投标报价中若出现采购范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人已综合在报价内，一律不作调整；各投标人的预算书中若出现多计项目时，采购人将有权在货物接收时扣除。

13.5 成交价结算时除合同约定可调整内容以外，均不作调整。

13.6投标人所提供的产品必须是符合国家相关质量标准的正规厂家的合格产品。

14. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

15．投标有效期

15.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算为60天，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于《投标人须知》前附表载明的投标有效期。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行

完毕为止。

16.投标文件格式

16.1投标文件应参照招标文件第七章（投标文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人应按照以上要求将投标文件编上唯一的连贯页码，并在投标文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、投标人名称、日期等字样。

16.2 投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件未提供标准格式的投标人可自行拟定。

17. 投标文件的签署

在招标文件中已明示需盖章及签名之处，电子投标文件按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

18. 备选投标方案

不允许递交备选投标方案。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封

19.1 使用电子介质存储的投标文件2份密封包装，盖章提交。

19.2 电子投标文件如果未按规定密封，招标人将拒绝接收。

20．投标截止时间

投标人必须在《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的投标截止时间前，将所有电子投标文件送达招标文件指定的开标地点。

21. 迟交的投标文件

投标截止时间之后送达的电子投标文件，招标人将拒绝接收。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知招标人。

22.2投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。

22.3投标人补充、修改的内容并作为投标文件的组成部分。补充或修改应当按招标文件要求签署、盖章、密封、递交，并应注明“修改”或“补充”字样。

22.4 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

22.5投标人不得在投标有效期内撤销投标文件。

22.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件、纸质投标文件及电子介质存储的备份文件不予退还。

五、开标和评标

23. 开标

23.1 开标时间和地点招标人将按招标文件规定的时间和地点组织公开开标。开标由代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 招标人应当对开标、评标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

23.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查备份文件（使用电子介质存储）的密封情况；经确认无误后进行电子投标文件的解密。解密后宣布投标人名称、投标价格、修改和撤回投标的通知（如有的话）和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

23.4 电子投标文件的解密

全流程电子化交易项目电子投标文件采用双重加密。解密需分标段进行两次解密。

（1）投标人解密：投标截止时间后，投标人使用本单位CA数字证书远程或现场进行解密。需开标现场使用一体机进行解密的，请在代理机构引导下进行。

（2）代理机构解密：代理机构按电子投标文件到达交易系统的先后顺序，使用代理机构CA数字证书进行再次解密。

23.5 电子投标文件解密异常情况处理

（1）因电子交易系统异常无法解密电子投标文件的，使用电子介质存储的投标文件的方式进行。

（2）因投标人原因电子投标文件解密失败的，由系统技术人员协助投标人将备份文件（电子介质存储）导入系统。若备份文件（电子介质存储）无法导入系统或导入系统仍无法解密的，其投标将被拒绝。

23.6 投标人不足3家的，不得开标。

23.7 开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23.8投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.9 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24. 资格审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.评标委员会的组成

25.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成.评标委员会成员人数确定方式见投标人须知前附表。

25.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

25.3评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

25.4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

25.5 采购人不得担任评标小组长。

25.6 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26. 符合性审查

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。。

26.2评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使投标成为实质性响应的投标。

26.3.对投标文件的评估和比较

评标委员会将对实质性响应的投标文件进行比较和评价。

27. 投标文件的澄清

27.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

28.评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

29. 投标文件报价出现前后不一致的修正

29.1 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

29.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

29.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

29.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《投标人须知》27.2规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 30.评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正的原则。

31.评标方法及评标标准（见第五章资格审查、评标方法及评标标准）

32.评审意见无效情形

评标委员会及其成员有下列行为之一的，其评审意见无效：

32.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

32.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《投标人须知》28条规定的情形除外；

32.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

32.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

32.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

32.6 记录、复制或者带走任何评标资料；

32.7 其他不遵守评标纪律的行为。

33. 保密

33.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

33.2投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标。

六、定标和授予合同

34. 确定中标人

34.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

34.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

35. 中标公告、发出中标通知书

35.1 采购人确认中标人后，招标人在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

35.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

36.质疑

36.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

36.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：
36.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
36.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
36.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
37.档案保存

招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。

38.签订合同

采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 39.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后实质性响应招标文件的供应商不足三家的。

第三章   项目需求及其他要求

一、项目需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

通过本次项目建设使中心粮食质量安全检测能力大幅提升，质量品质类检测、储存品质类检测、安全卫生类检测等参数得到显著提高。

（二）采购需求

一标段：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准光源 | 2 | 台 | 1 用途：用于感官检验环境照明。 2 工作条件 2.1 电源：220V±10% ，50Hz 环境温度：5℃-40℃；相对湿度：10-85%。 3 技术指标要求 3.1 光源的色温为 6500K±200K； 3.2 可按照检验所需要的不同光照度要求开启照明灯管的数量； 3.3 检验工作区上的光线均匀，没有眩光和交叉照明； 3.4 可配光源遥控开关； 3.5 根据 GB/T22505-2008《粮油检验 感官检验环境照明》标准设计，满足感官检验时的照明质量、光照度。 4 主要配置和耗材 台式标准光源一台、每个灯管数量 1 支。 | 否 |
| 2 | 超纯水机 | 1 | 台 | 1、主要用途 玻璃器皿洗涤、试剂配制；化学仪器分析：UV/VIS、 AAS、IC、ICP、AFS、 HPLC、GC、电化学、颗粒计数；生物分析：PCR、DNA测序、电泳；动、植物细胞培养、分子生物学等分析方法用水。 2、技术规格 2.1进水要求：自来水 2.2产水量:30L/h 2.3纯水水质:≥98%（除盐率） 2.4 超纯水产水质（UP） 2.4.1电阻率：18.2MΩ.cm @25℃ 2.4.2阴、阳离子：＜0.1ppb 2.4.3总有机碳：≤5 ppb 2.4.4微生物/细菌：＜1 cfu/1000ml ； 2.4.5颗粒物（＞0.22μm）：＜1； 2.4.6热源：< 0.001 EU/ml 3.功能要求: 3.1微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗。 3.2一键式取水：双模式独立取水键，即可点按开或关，也可长按取水，松开即停，更适合小器皿精准取水。 3.3可任意选择的双模式定量取水：不仅可对超纯水进行定量取水，还可以在制取大量纯水时实施定量控制。 3.4核心制水模块的精密监控：系统对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，并可查看，较传统的预设使用时间等方法更准确，避免更换提示误判断。 3.5RO膜、超纯水包（UP包）、终端过滤器均采用进口材料，确保产水水质的稳定性。 3.6前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。 3.7可设置自动循环冲洗时间，保持最佳水质状态。 3.8历史数据查询，用水记录查询：用户可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等，使实验用水实现可追溯，满足GLP要求；报警状况记录查询：可对故障报警、水质报警进行历史查询。 3.9背景灯LCD数字液晶显示，背光亮度可关闭还可根据需要七级逐调。 3.10内置254/185nm双波长紫外灯配合0.22um终端过滤器降低TOC除菌更彻底。 3.11内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定。 | 是 |
| 3 | 百分之一天平 | 1 | 台 | 秤盘尺寸：≥128mm 电 源：交直两用 校准方式：外部校准 精度：10mg 最大称量范围：≥200g | 否 |
| 4 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 秤盘尺寸：≥90mm 电 源 ：交流电 校准方式 ：外部校准 精度 ：0.1mg 最大称量范围：≥200g | 是 |
| 5 | 分样器 | 2 | 台 | 高精度电动离心式分样器技术参数： 分样量：200-1500g 分样误差：每千克小于±0.5% | 否 |
| 6 | 粉碎机 | 2 | 台 | 最大试样量≤50 g 转子直径≥100mm 筛孔直径 Φ1.5 电机转速≤1400r/min | 否 |
| 7 | 水分磨 | 1 | 台 | 磨盘直径：Φ80㎜； 粮食水分测试粉碎磨研磨能力：≥300g/min； 工作噪音：<68dB； 调节档位：20档； 磨碎样品水分范围：≤17%； 收集容器的容积：≥50g； 研磨细度：粉碎样品98％通过ф1.0mm筛； 粉碎样品90％以上通过ф0.5mm筛； 粉碎样品80％以上通过40目筛。 | 是 |
| 8 | 旋风磨 | 1 | 台 | 电机功率：370W 叶轮最高转速：≥10000转/分 平均料流：150克/分 粉碎细度：60-100目 研磨出率：>98% | 否 |
| 9 | 实验磨 | 1 | 台 | 磨辊转速：快辊：≥1200 r/min，慢辊：≥550 r/min 研磨量：0-100 g/min 出粉率：60-70 % 灰分：≤0.7 %（干基） 磨辊规格：φ70×30 | 否 |
| 10 | 谷物选筛 | 1 | 台 | 谷物套筛是检验颗粒粮食、油料试样的含杂率及大米中、糠粉含量，确定其品质等级的一种检验仪器。 谷物套筛技术规格： 层数：12层(连底带盖共14层) 外径：Φ220mm 高度：50mm 孔径( mm )：Φ 1.0 、1.5 、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、10、12 | 否 |
| 11 | 烘箱 | 1 | 台 | 电源电压：220V 50HZ 控温范围：RT 10-300℃ 恒温波动度：±1℃ 温度分辨率：0.1℃ 输入功率：2000W 内胆尺寸：（mm）≥350×450×450 载物托架：2块（标配） 定时范围：1—99min | 否 |
| 12 | 马弗炉 | 1 | 台 | 1.额定功率：2.5KW 2.电源电压：220V 3.额定温度：1000 4.空炉升温时间（min）：≤50 | 否 |
| 13 | 振荡器 | 1 | 台 | 1、振荡幅度：20mm 2、振荡频率：0-300rpm 3、定时范围：0-120分 4、工作尺寸：≥440*335mm | 否 |
| 14 | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 规格：双列四孔 工作室尺寸(mm)：≥300*320*90 功率(kW)：1 温控范围及温度误差：RT+5-100℃ ±1℃ | 否 |
| 15 | 旋转蒸发器 | 1 | 台 | 1.输入电压：220V±10% 50Hz 2.转速：10-120rpm无级调速 3.最大升降距离：≥150mm 4.速度调节：通过控制箱上调整旋钮实现 5.控制精度：±2℃ | 否 |
| 16 | 超声波清洗器 | 1 | 台 | 1.容 量：≥6L 2.超声频率：40KHZ 3.进水液位：1-120（mm） 4.温度可调：10-80℃ 5.时间可调：1-480min 6.累计时间：999999 7.网 架：塑料 8.降音盖：有 9.排水：有 | 否 |
| 17 | 扦样器 | 1 | 台 | 产品用途: 适用粮食品种包括小麦、稻谷、大米、玉米、油菜籽、高粱等颗粒状原粮。 性能特点: 1、主机最大吸力可达30m； 2、可干湿两用吸尘与取样； 3、所取样品能较好地保持原粮的原始质量状况； 4、带有吹气功能，满足不同要求； 5、带插孔底座，方便储存附件； 6、自动卷线及安全保护装置，保护电机正常运转； 7、具有吸力强、取样快，减少工人劳动力，使用可靠，操作简便等优点； 技术说明: 规格：0-10（主机吸力范围） | 否 |
| 18 | 除杂机 | 1 | 台 | 1、机壳外形尺寸：≥270x180x335mm 2、最高转速度：≥2800r/min 3、除杂量小麦：720g/min稻谷400g/min | 否 |
| 19 | 冰箱 | 2 | 台 | 制冷方式：风冷 控制方式：电脑式 除霜模式：智能除霜 定频/变频：定频 总容积(升)：≥258 能效等级：2级 | 否 |
| 20 | 容重器 | 1 | 台 | 1、根据谷物电子容重器产品测量品种分为小颗粒（料斗直径30mm）、大颗粒（料斗直径40mm）和两用型三种测量仪器； 2、最大工作称量：≥1000±2g 3、最小工作称量：100g 4、分辨率：1g 5、容重筒容积：≥1000±1.5ml 6、测量小颗粒料斗直径：30mm 7、测量大颗粒料斗直径：40mm | 否 |
| 21 | 砻谷机 | 1 | 台 | 一次砻谷的脱壳率达97%，两次砻谷的脱壳率达100%。 50g稻谷试样脱壳时间：40s左右 脱壳后糙米粒无损伤，正常稻谷脱壳后糙米的碎米率<3% 胶辊转速：≥2800r/min 胶辊可调间距：0~3mm 糙米收集盒容量：≥120g 谷壳收集盒容量：≥60g | 否 |
| 22 | 碾米机 | 1 | 台 | 碾磨量：10g-20g糙米； 最佳碾磨量约16g； 碾磨时间：01s-99s； 测试范围：圆粒型和长粒型糙米的碾白。 | 否 |
| 23 | 硬度仪 | 1 | 台 | 1.测量范围：0-20kg 2.最大直径：≥18mm 3.测量精度：±2% 4.分辨率：0.1kg | 是 |
| 24 | 验粉筛 | 1 | 台 | 仪器特点 采用高精度的蜗轮蜗杆变速传动，电子定时器单片机控制，实现时间可调、工作急停等多种功能。 技术参数： 筛格尺寸：φ300mm×30mm 筛网规格：按国标配：CQ10（25目）、CQ16(41目）、CQ20(51目）、CQ27(69目）；CB30(76目）、CB36(91目）、CB42(107目）筛框格一套 回转直径：50mm 回转速度：≥260r/min 试样重量：50.0g 定时时间：0～900s | 否 |
| 25 | 磁性金属物测定仪 | 1 | 台 | 1.电源：AC（220±22）V、50Hz、1A 2.电机(双刮刀)最大转速：≥50r/min 3.电磁铁吸力：≥40kg 4.试样量：≤1kg 5．回收率：≥95% 磁性分离板技术规格 磁感应强度：不少于120mT 强磁区域尺寸：≥130mm×130mm 分离板尺寸：≥210mm×210mm×6mm | 是 |
| 26 | 小麦粉加工精度测定仪 | 1 | 台 | 1、光源：模拟D65照明体 2、粉色表示：色空间值L*、a*、b*（L、a、b） 3、麸星含量表示：试样表面麸星面积与试样表面积的比值（%） 4、白度表示：蓝光白度Wb 5、显示：图形点阵液晶显示器 6、示值精度：白度≤0.3麸星百分比≤0.2% 7、麸星含量测定重复性：同一份试样两次测定的绝对差值小于算术平均值的10% 8、色度值重复性：△E*ab≤0.1 | 是 |
| 27 | 大米加工精度测定仪 | 1 | 台 | 1 用途 用于大米样品的加工精度检测。 2 技术指标要求 2.1测量对象：大米； 2.2测量项目： 留皮率、完整米粒数、完整粒留皮程度的分类计算结果； 2.3检测样品量：约12g； 2.4检测时间：从染色到得到结果仅需10分钟； 2.5检测结果符合现有国家标准GB 1354《大米》对加工精度的定义； 2.6可以直接检测符合国标定义的留皮度结果，适用于《中国好粮油》系列产品标准； 2.7可实施数据收集、数据输出、结果打印等一系列的数据管理； 2.8可以显示和输出检测样品的原始图像和分类排列图像； 2.9具有安全性，测定后的废液可以直接排入下水。 | 是 |
| 28 | 罗维朋比色计 | 1 | 台 | 1、测量范围： 红 色 R0.1~79.9 罗维朋单位 黄 色 Y0.1~79.9 罗维朋单位 兰 色 B0.1~49.9 罗维朋单位 中性灰色 N0.1~3.9 罗维朋单位 2、最小示值：0.1 罗维朋单位 3、白板漫反射率：>80% | 否 |
| 29 | 密度计 | 1 | 台 | 秤重范围：0.005g~300g 比重精度：0.001g/cm3 测量时间：约10秒 测量功能：重量、密度、体积 | 否 |
| 30 | 熔点测定仪 | 1 | 台 | 1.熔点测量范围：40℃ ～ 280℃ 2．熔点显示方式：液晶显示 3.温度数显最小示值：0.1℃ 4．测量示值误差：＜200℃范围内：±0.5℃；≥200℃范围内：±0.8℃ 5．重复性：升温速率为1.0℃/min时为0.3℃ 6．起始温度设定误差：±1℃ 7．线性升温速率：0.5℃/min、1.0℃/min、1.5℃/min、3℃/min四档 8．线性升温速率误差：10% 9．导热介质：硅油 | 是 |
| 31 | 烟点测定仪 | 1 | 台 | 1．双试验误差≤2℃ 2.结果输出方式：数字显示 3.探头（样品）测温范围：0℃-350℃ 4.探头温度范围（0～400）℃ | 是 |
| 32 | 阿贝折射仪 | 1 | 台 | 1、测定液体或固体的折射率nD和糖水溶液中干固物的百分含量及Brix锤度，采用目视瞄准，数显读数，测定锤度时可进行温度修正，配有RS232接口，可向PC机传送数据 2、折射率测量范围（nD）：1.3000-1.7000 3、测量示值准确度（nD）：≤±0.0002 4、测量分辨率（nD）：0.0001 5、测量范围（锤度Brix）：0-95% 6、测量示值误差（锤度Brix）：±0.1% 7、测量分辨率（锤度Brix）：≤±0.1% 8、温度显示范围（最小示值0.1℃）：0-50℃ | 是 |
| 33 | 电子式粉质仪 | 1 | 台 | 技术参数： 1.工作电源220V,电机功率≤250W 2.输出轴转速63±1r/min，快慢搅拌刀转速比为1：1.5 3.输出轴转速可调，需31.5rpm以适用不同的评价方法 4.采用扭矩传感器检测揉混过程，扭矩范围：1～10Nm，精度不低于0.5% 5.和面钵容量：300g 6.和面钵钵体以及和面钵刀采用优质不锈钢 7.传感器及和面钵有过载保护 8.揉混器具有安全保护功能 9.测定范围：0～1000粉质单位，单位转矩：（9.8±0.2）mN·m/FU 10.加水及操作过程全电脑提示，数据自动处理 11.可对比不同试验的粉质曲线 12.测试结果可以以数据格式导出，以便统计分析 13.可以按照国家标准方法、国际标准方法对粉质曲线进行评价 14.和面钵工作温度30±0.2℃ 15水浴最大压力：340mbar，最大流量：15L/min 16.加水精度为0.2ml(300g揉混器) 17.产品出厂采用标准样品进行检测，稳定时间误差在标准值的15%的范围内 | 是 |
| 34 | 拉伸仪 | 1 | 台 | 1．面团质量：150g 2．单位阻力：12.3±0.3mN/EU 3．搓条器转速：15±1r/min 4．揉球器转速：83±3r/min，20r后自停 5．拉面构下降速度：1.45±0.05cm/s，采用同步带传动 6．横坐标行进速度：0.65±0.05cm/s 7．面团托架个数：6只 8．恒温水浴箱：温度波动度±0.1℃，数显分辨率0.1℃，具液位报警功能 | 是 |
| 35 | 面筋测定仪 | 1 | 台 | 单头面筋洗涤部分： 搅拌器转速：≥120±2r/min 细洗涤网规格：筛孔为80μm（ 200目） 金属筛 粗洗涤网规格：筛孔为800μm（ 26目） 金属筛 洗杯内径：54mm 洗涤试样量：10g (单头） 洗涤液流量：50～56ml/min 和面时间：1～99s(数显可调） 洗涤时间：1～9min(数显可调） 面筋离心部分： 离心转速 ≥6000±5r/min 离心工作时间1s-59Ss、 1min~9min(数显可调） 电机转速：3000、6000±2 r/min （可调），高精度控速，有安全锁定盖 离心筛盒：孔径为500μm 指数筛盒：孔径为500μm 面筋指数 在指数70-100之间，两次测定结果允许差不超过11个单位；在指数70以下，两次测定结果允许差不超过15个单位 烘干仪部分： 工作温度：100-200℃ | 是 |
| 36 | 降落数值测定仪 | 1 | 台 | 1、水浴装置：由整体加热单元、冷却系统和水位指示器组成 2、显示器：数显双测试样品降落数值及报错提示功能 3、样品结果：由单片机自动计算，通过热敏打印机打印双测试结果及平均值，并可通过RS232串口将数据传入普通计算机保存。 4、可存储样品编号及年月日时间信息，测试完成打印机能自动打印样品编号、降落数值、日期 5、内置热敏打印机（打印机和仪器一体化），全自动一键式操作 6、粘度搅拌杆：金属制，能在硬橡胶塞孔上下自如转动 7、橡胶塞：与粘度管配合 8、粘度搅拌杆重量：25.00g±0.05g 9、双测试管 10、精致粘度管：由特种玻璃制成 内径 21.00mm±0.02mm 外径 23.80mm±0.25mm 内高 220.0mm±0.3mm 11、加热管功率：600W 12、重复性：两次独立测试结果之差值不应超过平均值的10% 13、测量误差：＜5% | 是 |
| 37 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 台 | 1 工作条件 1.1 电源：220 VAC ±10% 50Hz 1.2 温度：操作环境10˚C-28˚C 1.3 冷凝水压：0.02Mpa-1 Mpa； 2 技术参数 *2.1仪器配置：全自动凯氏定氮仪 含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、消解部分、排废系统 2.2主机基础要求 2.2.1采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。 2.2.2 检测范围：0.1-240mg氮； 2.2.3 回收率≥99.5%； *2.2.4 重复性误差：±0.5%； 2.2.5滴定精度：1.0 μL/步 2.2.6测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； 2.2.7操作系统：中文操作界面，内置触摸屏操作操作，实时监测和显示实验过程； 2.2.8全自动加碱加酸、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排废清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算及打印结果； 2.2.9嵌入常规检测实验方法及参数，实验过程可直接调用； 2.2.10数据存储量 ≥1000套； 2.3 蒸馏系统 2.3.1 可以控制蒸汽量大小； *2.3.2 蒸馏结束前再次自动加碱，保证管路中氨残留部分自动回收； 2.3.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选； 2.3.4 蒸馏时间：0—30min 连续可调； *2.3.5 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护； *2.3.6 具备冷凝水流量和温度检测功能，冷凝充分，保证回收率； 2.3.7 溜出液温度检测功能，以避免溜出液温度过高造成氨挥发； *2.3.8 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质；（提供防溅瓶图片作为证明文件） 2.4 滴定系统 2.4.1 采用柱塞泵式滴定系统； *2.4.2 外置滴定杯且具备观察窗，实验过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响； 2.4.3 最小滴定体积：1.0μL； 2.4.4 具备变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性； 2.5 其他安全保证 2.5.1 安全门检测、定氮管在位检测、溶液桶液位检测、接收杯溢出检测； *2.5.2 安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证；售后服务通过SGS认证（提供认证证书） *2.5.3主机产品操作软件权属清晰，取得的软件企业认定证书和计算机软件著作权登记证书（提供认证证书） 2.6 石墨消解仪部分 2.6.1消化能力：20个样品； 2.6.2加热方式：红外辐射石墨传导； 2.6.3控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 2.6.4控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25分钟）； 2.6.5升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 2.6.6显示系统：彩色液晶显示； 2.6.7隔热方式：陶瓷及风道隔热； 2.6.8控温精度：±1℃； 2.6.9消化管：300mL； *2.6.10表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； *2.6.11自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； *2.6.12具备过压、过流、过热、超温报警、故障自动报警； *2.6.13具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 2.6.14加热模块整合了红外加热和电热管加热多项优点设计，能耗降低、立体环绕加热升温更加均匀； 2.6.15整机无保温材料外露，环保安全，而且避免了酸液、酸气对保温材料的腐蚀影响保温效果； 2.6.16石墨加热块采用气相沉积抗氧化处理，解决高温加热后掉粉、脱粒等缺陷，延长使用寿命。 2.7排废系统 2.7.1简易、轻便、结构紧凑，易操作； 2.7.2密封盖采用卡扣式设计，可以自由拆卸、清洗方便； *2.7.3密封盖采用PFA注塑成型，耐强酸强碱腐蚀； 2.7.4内部逆止阀设计，防止冷凝水逆流影响实验； *2.7.5标配水射真空泵，清除消解实验过程中产生的酸气； 2.7.6排气口快插接头式设计，可以同时满足与标配水射真空泵； 2.7.7整机采用防腐材料制成； 2.7.8滴盘设计，防止酸液滴落损伤实验人员。 3 其他要求 3.1仪器生产厂家需在河南省境内设有售后服务机构（需提供营业执照复印件和工程师名单、联系电话）； 3.2 质保期：质量保证期一年，终身维修； 3.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修； 4 技术资料 4.1 供货时提供：仪器说明书。 | 是 |
| 38 | 近红外谷物测定仪 | 1 | 台 | 1 用途 快速测定谷物样品中各种成分。 2 工作条件 电源：220V±10%、50 Hz；温度：0℃-40℃；相对湿度：≤80%。 3 技术 参数 要求 3.1 工作方式：采用近红外透射或反射检测技术，快速直接测定样品的组份含量； 3.2 检测项目：小麦（粉）：水分、蛋白质、湿面筋等； 3.3 测量精度： 1%-5%相对误差； 3.4 工作条件：可以 24 小时连续工作不关机； 3.5 光栅：固定光栅或移动光栅； 3.6 波长范围：680-1050nm； 3.7 光谱分辨率：≤ 10nm； 3.8 重复性信噪比：优于 5000:1； 3.9 光源灯使用寿命：工作时间 10000 小时以上； 3.10 环境变化自动校正：仪器内置多参数环境传感器，根据环境变化自动校正检测结果， 以保证检测结果的可靠性与稳定性； 3.11 联网功能：可组网监管、溯源对接，远程领取检测任务，检测完成后自动上传检测结 果，可远程维护，方便仪器日常维护及模型升级，数据库更新与管理。 4 基本配置要求 近红外谷物分析仪主机（含样品池，适合测定小麦、玉米、稻谷、大豆等样品）1 台；电源 适配器、配套工具、仪器操作说明书各 1 套。 | 是 |
| 39 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 光学系统：双光束比例监测系统 波长范围：190nm～1100nm 波长示值误差：±1.0nm(开机自动校准) 波长重复性：≤0.2nm 最小光谱带宽：2.0nm±0.4nm 杂散光：≤0.05% 光度方式：透过率，吸光度，能量 光度范围：-0.3～3.0Abs 透射比示值误差：±0.3%T(0～100%T) 透射比重复性：≤0.15%T(0～100%T) 基线平直度（吸光度）：±0.002Abs(200nm～1090nm) 基线漂移：≤0.35%/h(500nm, 预热2小时后) 噪声：≤0.15% (500nm,250nm，P～P，开机预热半小时后) 配置自动五联长样品池架或八联池架 主机具备自动波长定位及波长校正；自动光源和样品池切换；自动仪器暗电流校正；自动记录仪器设置参数。 波长移动速度可达7000nm/min用户可实现工作曲线、系数法、单标样法等，具有高准确度的浓度运算程序。 长寿命进口钨灯、氘灯,具有点灯时间记录功能 采用全注塑结构、不锈钢标准件，耐腐蚀性能强；防尘性能佳；扩展功能强；整机重量小于13Kg。 2．数据处理： 使用软件能够实现多模式同时显示,测量方式切换瞬间完成。具有定量分析；光谱扫描；时间扫描（1-10个波长处的吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等）；DNA/蛋白质测量及处理软件,可进行峰值检出,导数光谱,谱图运算等。 3．配置要求： (1)紫外可见分光光度计主机一台 (2)石英比色皿一对 (3)可调五联池或自动八联池一套 | 否 |
| 40 | 微波消解仪 | 1 | 台 | 一、技术参数： 1、微波频率：2450MHz。 2、采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制，整机安装功率1800W，微波最大输出功率1000W。满足≥8个消解罐消解\萃取工作。 3、微波炉腔：工业级专用微波炉腔，微波聚焦设计使加热更高效，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。 4、防爆安全炉门：弹出式缓冲安全防爆平移炉门AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，操作轻松简便。 5、温度、压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。 6、主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-300℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 7、主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低，易污染的缺陷。 8、全罐压力监控系统：顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调 9、消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性； 10、液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。 11、主被动安全保护措施：智能化安全报警装置（反应罐泄漏切断、罐体位置异常和操作顺序颠倒报警等），安全泄压片，密封碗等。 12、消解罐设计无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低。 13、炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，15分钟从200℃降到60℃ 二、高强度框架式消解罐的技术参数： 1、最大批处理样品数：≥8 2、消解转子结构：每个消解罐独立框架结构 3、样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃，物理性能及耐腐蚀性能优于传统改性PEEK材料 4、样品反应罐内罐：进口TFM材料 5、每个反应罐容积：100ml 6、最高设计压力： 15 MPa (2250psi) 7、最高工作压力：5.0MPa (800psi) 8、最高设计温度：300℃ 9、最高工作温度：250℃ 三、标准配置： 密闭式微波消解/萃取工作站 1台 压电晶体压力传感器1套（已装在罐架上） 1 套 高精度铂电阻温度传感器 1 套 高压微波反应罐 6 套 （其中：温压双控主控罐 1 套 宇航复合纤维外罐 6 套 微波反应内罐总成（TFM） 6 套） 可装载8个消解罐的转盘架 1 副 12孔溶样杯架 1 个 工具盒（其他附件若干） 1个 固定力矩操作工具 1套 | 是 |
| 41 | 真菌毒素胶体金定量检测系统 | 1 | 台 | 1.产品参数 1.1外箱尺寸：仪器箱 ≥61*43.5*28 ( 单位：cm3)，耗材箱 ≥48*34*28( 单位：cm3) 1.2外箱材质：铝合金拉杆仪器箱；环保 PP5耗材箱 1.3检测项目：黄曲霉毒素 B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、伏马毒素、T-2毒素。可扩项检测重金属、农药残留、转基因等项目。 1.4可接入云平台，实现联网检测，数据实时上传，可溯源 1.5系统包含真菌毒素及重金属试纸条前处理所需各种仪器及耗材，无需额外配置 2.读数仪 2.1屏幕：电容式触摸屏 2.2光源：节能环保LED光源 2.3操作系统：安卓系统 2.4待机时间：最短待机5h，最长待机7-9h 2.5系统内存：1G 2.6 SD卡内存： 8G 2.7曲线传输方式：二维码/IC卡 2.8数据传输方式： WIFI/蓝牙/USB/网口 2.9变异系数：CV<1%（标准卡测试） 2.10基础功能：自动识别CT线位置,定量测读胶体金快速检测试纸条 2.11兼容性：兼容测读真菌毒素和重金属两类检测项目 2.12联网功能：支持检测数据实时联网（服务器另购），可实现采样、收样、检测全过程监控和多点联网布控（可为客户搭建云平台或接入客户信息化系统，费用另计，通过省级以上粮食局试点验证），便于整体监控，数据可溯源，支持新版本联网更新 2.13一键检测功能：支持一键快速检测功能，可以直接进入检测状态 2.14打印功能：自带热敏打印功能，可打印检测结果/二维码，用户可以通过扫描二维码获取更多样本信息 3.粉碎机 3.1材质：不锈钢 3.2转速：25000转/分钟 3.3产量：10-100g/次 3.4细度：10-150目,通过控制粉碎时间的长短控制细度 4.电子天平 4.1最大量程：≥500g 4.2分度值：0.01g 4.3不锈钢称台，蓝色 LCD 显示器 4.4低电压报警 4.5 6种称量单位选择 5. 迷你振荡器 5.1运行方式：圆周 5.2周转直径：4.5 mm 5.3允许震荡承重量(含夹具)：0.1 kg 5.4固定转速：2800 rpm 5.5点动功能：是 6. 迷你离心机 6.1最高转速：≥6000转/分 6.2相对离心力：2000g 6.3盖开关外凸设计，具有启动/停止动能，方便单手操作。 6.4重 量：≤0.9kg 7. 微型干式加热器 7.1温控范围：2-100℃ 7.2升温时间：≤12分钟（从20℃升至100℃） 7.3温度稳定性@100℃：≤±0.5℃ 7.4模块最大温差@40℃：0.3℃ 7.5模块温度均匀性：≤±0.5℃ 7.6显示精度：0.5℃ 7.7时间设置最长： 99h59min59s 7.8通道数：32 8. 计时器 8.1到时提醒功能 8.2三道计时轨道：同时计时，互不干扰 8.3背面有支架与磁铁 9. 移液器 9.1通道：单道 9.2自动程度：手动移液器 10. 胶体金定量试纸条曲线及扩展范围 10.1黄曲霉毒素B1：曲线范围0-40ppb最大扩展范围：0-160ppb 玉米赤霉烯酮：曲线范围0-150最大扩展范围：0-1500ppb 呕吐毒素：曲线范围0-4000ppb最大扩展范围0-8000ppb 赭曲霉毒素A：曲线范围0-30ppb最大扩展范围0-150ppb 伏马毒素：曲线范围0-6000ppb 最大扩展范围0-60000ppb T-2毒素：曲线范围0-1000ppb 最大扩展范围0-3000ppb 10.2提取液：真菌毒素采用乙醇溶液/水提取，安全环保 10.3前处理：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素前处理方法统一，可实现一次提取分别检测,提升检测效率。 | 是 |
| 42 | X-荧光重金属快速测定仪 | 1 | 台 | *1：多元素快速分析。 可检测小麦中重金属元素镉(Cd)、铬（Cr）、硒(Se)、 铅(Pb) 可检测稻谷中重金属元素镉(Cd)、铬（Cr）、硒(Se)、铅(Pb)、总砷(As) 可检测玉米中重金属元素镉(Cd)、铬（Cr）、硒(Se)、总砷(As) *2：检出限 镉（Cd）检出限≤0.05mg/kg，分析精度RSD≤10%。 硒（Se）检出限≤0.06mg/kg，分析精度RSD≤10%。 砷（As）检出限≤0.06mg/kg，分析精度RSD≤10%。 铅（Pb）检出限≤0.08mg/kg，分析精度RSD≤20%。 铬（Cr）检出限≤0.5mg/kg，分析精度RSD≤20%。 3：检测时间： 快速筛查：Cd≤200S /硒(Se)、铅(Pb)、总砷(As)≤300S 准确定量：Cd≤900S /硒(Se)、铅(Pb)、总砷(As)≤600S 4：台间差：同一样品在不同设备上的测定结果相对误差≤20%。 5：样品腔保护盖自动开闭，无需手动开闭，便于测试完毕清理灰尘，保证测试人员安全和操作方便。 6：样品测试用的样品杯：采用螺旋式密封设计，便于长期保存样品，无需覆膜。 7：主机与电脑集成一体化设计，便于操作与携带 8：具有保证测试精度的三种或以上的自动滤光片切换系统 9:大于50杯位以上自动进样系统，进样系统样品盘半开放式设计，可随时更换样品，便于大批量样品检测的需求。 10：自动进样系统与主机可自由搭配的分体式设计，便于操作人员的维护与操作以及搬运。 11: 探测器：Fast-SDD探测器，进口原装一体封装，探测器能量分辨率：≤129ev。 12：高压电源：进口高精度数字控制高压电源，高压≥65kv，功率≤100W，电压8小时稳定性≤0.05%。 13：X射线管：优质风冷侧窗X射线管、钨靶光管，≥65kv 14：软件模式类型：筛查模式、定量模式。 15：软件权限分级：管理员（专家模式）、操作员（测试模式）。 16：软件结果输出：测试报告自动生成，可输出报表；可人性化设置报告模板及EXECL格式。 17：软件具有自动保存测试状态，断电自动恢复功能。 18：仪器智能性：仪器具有无线便携式蓝牙打印功能、条码扫描枪功能，样品腔内具有红外线探测功能，智能判断是否有样品，防止误操作。 *19：辐射安全：设备在使用中无放射泄露。射线防护优于国标《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准GBZ115-2002》。需满足： （1）安全措施：在进行测试或X射线管工作时打开上盖，仪器应立即中断X射线管工作，避免产生射线泄露； （2）有保证无射线泄漏的硬件设计，工作时的辐射水平远低于国家安全标准，测试时无辐射泄漏； （3）硬件联动装置，软件失效的情况下还能对设备进行控制，保证设备在使用中的人身与环境安全。 20：仪器主机尺寸：≤400mm*400*400mm（L*W*H），体积≤0.07m³，便于搬运。 21：仪器主机重量：≤40kg。 | 是 |
| 43 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 1、气相色谱仪主机： 柱温箱： 温度范围：室温上7℃～400℃（增量1℃） 控温对象：柱箱、前/后检测器、前/后进样器、辅助，共6路 控温精度：优于±0.1℃（200℃时测） 程升阶数：七阶（反控软件支持十阶） 程升速率：0.1℃～40℃/min(增量0.1℃/min) 恒温时间：0～655min（增量1min） 2、氢火焰离子化检测器(FID) 检 测 限：Dt ≤7×10-12g／s（正十六烷） 样品：正十六烷 基线噪声：≤2×10-13A 基线漂移：≤4×10-13A/30min 线性范围：107 3、电子捕获检测器（ECD）： 检 测 限：≤2×10-13g/ml（γ-666） 线性范围：≥103（γ-666） 基线漂移：≤80μV/h 基线噪声：≤20μV 最高使用温度：350℃ *4、气相色谱仪反控软件 1)配置反控软件和采集板，可采集仪器控制状态和色谱输出信号，实现用一根通讯线连接电脑与仪器实时控制和数据处理。 2)实时控制包括各路温度、检测器选择与设置、程序升温和曲线跟踪、流量值显示等功能。 3)双通道色谱数据高速采集，具有积分参数自动或手动设置、5种定量方法、基线扣除、报告编制等功能。 4)可选配最新的数字化流量监测单元，通过屏幕显示载气流量、毛细管分流流量值，最多可显示4组流量，且流量参数可自动存储，便于分析条件的记录和调用。 5、配置要求 5.1气相色谱主机 1套 5.2毛细柱进样器 1套 5.3气相色谱工作站 1套 5.4 ECD检测器 1套 5.5 FID检测器 1套 5.6专用色谱柱 2根 5.7空气发生器 1套 5.8氮气钢瓶及双级减压阀 1套 5.9氢气发生器 1套 5.10电脑打印机 1套 | 是 |
| 44 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 台 | 一：技术要求： 1.分光系统 波长范围：190-900nm 装置：消象差C-T型 单色器装置 *光谱带宽：0.1，0.2，0.4，1.0，2.0nm五档自动切换 波长准确度：±0.25nm 波长重复性：0.15nm 基线稳定性：0.005A/30min 2.火焰分析 特征浓度（Cu）：0.03µg/ml/1% 检出限（Cu）：0.006µg/ml 精密度：RSD≤1% 核心部件进口：氘灯、光电倍增管、光栅等 * 8灯自动切换，自动调入优化的工作参数及分析条件 燃烧器：金属钛燃烧器 喷雾器：高效玻璃雾化器 雾化室：耐腐蚀材料雾化室 位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定 *完善的安全保护措施：火焰监视器、 乙炔泄漏报警、可靠的位置识别、异常压力监视器。 3.石墨炉分析 特征量（Cd） 0.5×10-12g 检出限（Cd） 1.0×10-12g 精密度 RSD≤3% *横向加热石墨炉,热解涂层平台石墨管 加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控最大功率方式 加热条件设定：最多9个程序 斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温 石墨炉保护：同时监测保护气压，冷却水流量和石墨管是否断裂，当出现以上任何异常波动，立即停止加热，同时提示报警。 4.火焰和石墨炉原子化器自动切换 5.气体流量控制采用质量流量计 6.氘灯、自吸背景校正 7.浓度计算方式：标准曲线法（1-3次曲线）；标准加入法；内差法 8.重复测量次数：1-20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差 AAWIN中文控制软件（98/2000/XP），操作简单方便，提供单元素与多元素分析的报告汇总显示和打印功能，同时可以显示和打印元素的波谱图、分析工作曲线样品、信号曲线及分析参数。质量控制功能，对分析测试过程中的数据仪器包括“浓度、吸光度、标准偏差、相对标准偏差”的检测和后处理功能。支持通过电子文件多格式导出分析数据。 配置： 原子吸收分光光度计 1套 原子吸收操作控制软件 1套 铜，锰，汞，镉,铅元素灯 各1只 空气压缩机 1台 乙炔,氩气各一套 电脑,打印机各一套 | 是 |
| 45 | 液相-原子荧光联用仪 | 1 | 台 | 1：原子荧光技术参数： 1：主机指标： 检出限：≤0.01ng/ml（代表元素As 、Te、 Bi），Hg的检出限≤0.001ng/ml 相对标准偏差（RSD）: ≤1.0%(代表元素As 、Te、 Bi、Hg) 漂移：≤2.0% ； 噪声：≤2% ； 通道间干扰：±2% *2：自动进样器指标： 定位精度：±0.5mm 定位重复性：0.3mm 样品最大携留：<0.1% 最大样品数：96*10ml；40*25ml；24*50ml 产品特点： 1高度自动化：开机自检、具有完善的自诊断技术和故障提示系统，实现系统自动诊断功能，进样器能够实现样品自动稀释功能，自动配置标准曲线。 *2双光束光学系统：独特的双光束光路设计实现同一接收器采集样品及参比信号，克服了单光束仪器光源及接收器温漂对测试结果的影响，保证测量结果的稳定性。 *3采用独创免调元素灯：内置电气连接线，具有自动识别，带电插拔等功能，按照元素灯最大能力值校准、固化，即插即用。无需手动调节光斑，确保光源光斑的一致性。 *4全自动顺序流动注射系统：采用注射泵与蠕动泵相结合的进样方式。 *5采用新型回流式气液分离器,双腔体设计，除水效果好。可有效在线消除气泡和水蒸气对分析的影响，无需再接多级气液分离器。 6 科学的整体结构设计——安全、环保。 *7自动进样器：具有可独立更换的三个样品盘区，放置适用于10mL、25mL、50mL具塞比色管的样品盘，实现样品处理、测量同一容器，有效避免转移带来的二次污染。 8高稳定性屏蔽式低温点火石英原子化器，升温速度快、控温精度好、使用寿命长。 9具有形态分析扩展接口，方便进行元素形态分析。 10强大的软件功能:基于Windows平台中英文操作软件；完善的专家系统, 推荐最佳仪器设置条件和优越方法、以及样品预处理、标液配置等,更便于用户参考；荧光图形自动缩放适应功能；手动单步测量、自动全功能测量功能；软件实时帮助功能。 2：形态分析技术参数 2.1内置高压输液泵：串联式的双柱塞设计，经过精密计算的双凸轮，保证输液准确，液流稳定，优异的重现性。运用先进的溶剂压缩性补偿技术，通过优化参数能够减小泵的压力脉动，使压力脉动低于1％，提供更加平稳的液流。 *2.2石英消解装置：采用折返式流路设计，石英板与基板键合，石英破璃管不易破碎，提高紫外线的利用率，保证消解效果。 *2.3高效电子除水装置：采用特殊构造Peltier冷凝装置，对气液分离器直接接触式制冷，将氢化物中的水含量降到最低。冷凝装置具有超强除水能力，使气液分离效果更佳。 *2.4 采用专门为形态分析设计的卷流自排式气液分离器，磁力搅拌形成卷流，样品与还原剂混合更加充分，有效提高分析结果的重现性。 2.5全封闭式的废液瓶和试剂瓶，避免了酸气、废气的挥发。 2.6形态分析检出限（DL）： As（III）<0.04ng、DMA<0.08ng、MMA<0.08ng、As（V）<0.2ng SeCys<0.3ng SeMeCys<1ng、Se（IV）<0.1ng、SeMet<2ng Hg（II）<0.05ng、MeHg<0.05ng、EtHg<0.05ng、PhHg<0.1ng Sb（III）<0.1ng 、Sb（v）<0.5ng 2.8精密度（RSD）<5% 2.9线性范围达到三个数量级 2.10整个形态单元无蠕动泵，无泵管耗材。 3：配置 原子荧光光度计 1套 原子荧光自动进样器 1套 原子荧光光度计控制软件 1套 梯度形态分析单元 1套 色谱柱PRP-X100 （测砷，硒，锑） 1根 PRP-X100保护柱套装（测砷，硒，锑） 1套 Pgrandsil FE C18色谱柱（测汞） 1根 C18保护柱芯 （测汞） 1根 保护柱卡套（测汞） 1套 形态分析控制软件 1套 氩气 1瓶 电脑 1套 4.服务要求： *1生产厂家提供详细的售后服务计划书，服务人员姓名、电话、办公地点等。并具备国家认可检测技术培训的能力（提供认证证书） | 是 |

二标段：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 台 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 操作系统Win 10 处理器CPU：I3-7100 存储设备内存容量4G 硬盘容量1TB 显卡/声卡集成 显示器尺寸21.5寸 网络通信I/O接口 | 12 | 台 | 是 |
| 2 | 电脑 | 操作系统：预装Windows 10 64bit（64位简体中文版） 主板芯片组：Intel B250 处理器 CPU系列：英特尔 酷睿i5 7代系列 CPU:：Intel 酷睿i5 7400 CPU频率：3GHz 核心/线程数：双核心/四线程 存储设备 内存容量：4GB 内存类型：DDR4 硬盘容量：1TB 硬盘描述：7200转 显卡/声卡 显卡类型：集成显卡 显示器 显示器尺寸：21.5英寸 网络通信 无线网卡：支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 有线网卡：1000Mbps以太网卡 I/O接口 音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口：VGA，HDMI 网络接口：RJ45（网络接口），PS/2 | 台 | 6 | 是 |
| 3 | 针式打印机 | 产品类型：票据针式打印机（平推式）纠错 打印方式：点阵击打式 打印方向：双向逻辑查找 打印宽度：82列 打印针数：24针 可靠性：打印头寿命：4亿次/针 色带性能：型号：JMR101，寿命：800万字符 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） | 1 | 台 | 否 |
| 4 | 复印机 | 产品类型：数码复合机 颜色类型：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描 速度类型：中速 最大原稿尺寸：A3 内存容量：标配：64MB，最大：192MB；打印标准：256MB 供纸容量：标配纸盒：250页，多功能手送托盘：100页 最大：850页 双面器：标配 自动输稿器：标配，双面自动输稿器 网络功能：支持有线网络打印 接口类型：USB2.0 10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口） 复印功能 复印速度：20cpm 复印分辨率：600×600dpi 复印尺寸：A3-A6 预热时间：25秒 连续复印页数：1-999页 缩放范围：25-400%（使用RSPF时，50-200%） 打印功能 打印控制器：标准配置 打印速度：20ppm 打印分辨率：600×600dpi 扫描功能 扫描控制器：标准配置 输出格式：TIFF/PDF/JPEG 扫描其它性能：扫描协议：TWAIN，WIA 标配Button Manager扫描软件 | 2 | 台 | 是 |
| 5 | 碎纸机 | 碎纸方式：粒状 碎纸能力：A4，70g国产纸：12张/次 碎CD或信用卡能力：1张/次 碎CD或信用卡效果：3段纠错 碎纸速度：2.5米/分 碎纸宽度：220mm 碎纸箱容积：13L/CD桶1.9L 连续碎纸时间：5min 产品尺寸：410×220×485mm 电源功率：200W | 1 | 台 | 否 |
| 6 | 传真机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描/传真 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉分离 双面功能：手动 打印功能 黑白打印速度：24ppm 打印分辨率：HQ1200，600×600dpi 首页打印时间：＜8.5秒 复印功能 复印速度：24cpm 复印分辨率：600×600dpi 连续复印：1-99页 证卡复印：一键身份证双面复印，一键票证复印 缩放范围：25-400% 扫描功能 扫描控制器：标准配置 扫描类型：平板+馈纸式 扫描速度：单色(A4)：2.63秒，彩色(A4)：7.89秒 光学分辨率：黑白：600×1200dpi，彩色：600×2400dpi，从自动进稿器进纸：600×600dpi 最大分辨率：19200×19200dpi 传真功能 传真控制器：标准配置 传真类型：黑白 调制解调器速度：14.4kbps 传真内存：500页 介质规格 介质类型：普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，纸标签 介质尺寸：A4，Letter，B5(ISO/JIS)，A5，A5(长边)，B6(ISO)，A6，Executive纠错 介质重量：标准：60-105g/㎡，手动纸盘：60-163g/㎡ 供纸盒容量：标配：250页，手动纸盘：1页 输出容量：标配：100页 处理器：200MHz 内存 ：标配：16MB，最大：16MB | 1 | 台 | 是 |
| 7 | 空调 | 35空调.1.5匹 能效比：3.25 耗电度：1075w 制热量：3850w 制热量：3850w | 5 | 台 | 是 |
| 8 | 办公桌 | 尺寸：160cm*80cm*76cm; 材质说明：选用中密度板基材，台面板选用双面贴A级胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%，采用五金配件。 环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 6 | 张 | 否 |
| 9 | 办公椅子 | 尺寸：高90cm*宽55cm，西皮背板； 材质要求：西皮饰面，内充45#以上高弹泡绵。椅架采用优质钢材。电镀工艺处理。 | 8 | 把 | 否 |
| 10 | 板桌 | 尺寸：180cm*90cm*76cm 材质说明：选用中密度板基材，台面板选用双面贴A级胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%4，采用五金配件。环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 6 | 张 | 否 |
| 11 | 板椅 | 尺寸：高120cm*宽67cm，西皮背板； 材质说明：面料：真皮，磨擦次数>>4.5万次，出厂前经防虫、防腐、防褪色处理，皮质柔软、有光泽。高弹性海绵：椅面内材采用海绵，密度高于45。升降气泵：采用协调式机构，受力200-900KN，可升降、升降次数达25万次，同步倾仰20万次不漏气，旋转次数达25万次。实木五星脚。聚脂尼龙脚轮。采用耐磨聚脂漆喷涂。 | 6 | 把 | 否 |
| 12 | 大会议椅 | 尺寸：高110cm*宽68cm，西皮背板； 材质说明：实木，经脱脂技术处理、烘干‘具有不变形、不开裂的特点；海绵采用环保型海绵。采用优质西皮座面 | 24 | 把 | 否 |
| 13 | 会议桌 | 5米，长方形会议桌 | 1 | 张 | 是 |
| 14 | 三人沙发 | 尺寸：1950*950*820； 材质说明：面料：头环保皮，透气性强。 海绵采用定型回弹海绵，密度≥45，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，压缩永久变型率小于1.3%，不易变形；框架：实木框架；弹簧：中凹形螺旋弹簧。油漆采用PE底漆，PU面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，不褪色 | 9 | 个 | 否 |
| 15 | 单人沙发 | 尺寸：1100*950*820； 面料：头环保皮，透气性强。 海绵采用定型回弹海绵，密度≥45，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，压缩永久变型率小于1.3%，不易变形；框架：实木框架；弹簧：中凹形螺旋弹簧。油漆采用PE底漆，PU面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，不褪色 | 18 | 个 | 否 |
| 16 | 大茶几 | 尺寸：120cm*60cm； 材质说明：实木几架，台面为中纤板基板，优质0.6MM胡桃木皮饰面；油漆，五底三面工艺。 | 9 | 个 | 否 |
| 17 | 小茶几 | 尺寸：60cm*60cm； 材质说明：实木几架，台面为中纤板基板，优质0.6MM胡桃木皮饰面；油漆五底三面工艺 | 9 | 个 | 否 |
| 18 | 茶柜 | 尺寸：80cm*10cm*45cm； 材质说明：选用中密度板基材，台面板选用双面贴A级 胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%4，采用五金配件。采用环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 10 | 个 | 否 |
| 19 | 三门书柜 | 尺寸：200cm*120cm*45cm; 材质说明：选用中密度板基材，台面板选用双面贴A级胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%4，采用五金配件。环保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 6 | 组 | 否 |
| 20 | 文件柜 | 尺寸：180cm*85cm*40cm； 材质说明：采用优质冷轧钢采用优质冷轧钢板模压成型，表面经除油、去锈、磷化等九道工序处理。 采用最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成，防腐蚀性能好。立柱：1.5mm 侧板：1.2mm 隔板：1.0mm。 | 3 | 个 | 否 |
| 21 | 条桌 | 尺寸：120cm*40cm*76cm; 材质说明：选用中密度板基材。台面板选用双面贴A级 胡桃木皮 ，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。四周实木封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理，木材含水率10-12%4，采用五金配件。保油漆五底三面工艺，漆膜附着力达到1级，达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 | 4 | 张 | 否 |

二、其他要求：

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

2、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标。

3、交付（服务、完工）时间：合同签订之日起30日历天内，超出者为无效投标。

4、最高限价：一标段：180.00万元,二标段：22.50万元，超出者为无效投标。

5、投标人所投产品若属于“中国强制性产品认证”（3C认证）范围内,则必须承诺采用《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》并在有效期内的产品，应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性要求承诺函”并加盖投标人公章，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

6、专利权：投标人应保证用户在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权等的起诉。(须提供加盖公章的承诺函)

7、投标人须提供售后服务承诺书（须明确免费保修期，同时应提出故障响应时间，在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。）

8、本项目为交钥匙工程（包括制作、运输、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、质保、验收等产生的所有费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

9、验收标准

9.1本项目完成后，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

9.2按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

9.3按照国家及行业相关标准验收。

10、资金支付

10.1支付方式：银行转账

10.2支付时间及条件：按合同约定支付。

第四章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持脱贫攻坚等政府采购政策。

一、节能能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号），采购属于政府强制采购产品类别的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书；采购属于政府优先采购产品类别的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、如果本项目为非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4、中小企业投标应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

五、支持脱贫攻坚（物业服务采购）

1、根据《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号有关要求，鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

2、优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

第五章 资格审查与评标办法、评标标准

一、评标方法

1、本次评标采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

二、资格审查

1、开标结束后，采购人依法对投标人资格进行审查。

2、资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

3、资格审查中所涉及到的证书材料，均需在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则为无效投标。

资格审查因素表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） 2、事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 3、执业许可证。（非专业服务机构投标提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户投标提供） 5、自然人身份证明。（自然人投标提供）

二、财务状况报告相关材料 1、2018年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明(有效期内)。（法人投标提供。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。） 2、银行出具的资信证明。（其他组织和自然人投标提供）

三、依法缴纳税收相关材料 投标截止时间前六个月内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的投标人，应提供相应文件证明依法免税）

四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 投标截止时间前六个月内任意一个月投标人缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人成立不足三年的，按成立之日计算） 投标人“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”。 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及被授权人身份证。

七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信名单的社会组织; “国家企业信用信息公示系统” （http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录或严重失信黑名单。

4、供应商信用信息查询及使用：

政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 “中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单、“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）严重违法失信社会组织名单的投标人；“国家企业信用信息公示系统” （http://www.gsxt.gov.cn/）经营异常名录或严重失信黑名单。（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

（1）查询渠道：

①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）

③“中国社会组织公共服务平台”网站（www.chinanpo.gov.cn）（仅查询社会组织）；

④“国家企业信用信息公示系统” （http://www.gsxt.gov.cn/）

（2）截止时间：投标截止时间至资格性审查结束；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：经采购人确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。

（5）投标人无须提供信用记录查询结果网页截屏。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

三、符合性审查

符合性审查中所涉及到的证明文件及材料，均需在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则为无效投标。

评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并记录评审结果。

1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件的规定提交投标承诺函的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）不符合第三章采购项目内容及其他要求的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

4、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码” 相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5、细微偏差不影响投标文件的有效性。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正后不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6、相同品牌的认定

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

四、评标方法和评标标准

（一）、评标方法

本项目采用综合评分法。

- （二）、评标标准

- 一标段：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30 分 商务部分：27 分 技术部分：43 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 二、商务部分（满分27分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 企业实力 | 1：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得2分，满分得6分。 2：投标人信用等级为AAA级得2分，AA级得1分，A及以下不得分，满分2分。（需提供信用等级证书） 3：所投产品厂家通过SGS认证，每提供一份证明材料得2分，最多得2分，不提供不得分。 | 10分 |
| 业绩 | 标人提供自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩（粮油、粮食行业检测类设备供货业绩），每提供一份得3分，共15分。（须同时提供：合同、中标通知书及中标公告网上截图；对于多份合同对应同一个中标通知书及中标公告的情况，仅视为提供一份业绩。） | 15分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项0.5分，满分1分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项0.5分，满分1分。 | 2分 |
| 三、技术部分（满分43分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 项目实施方案 | 1、根据投标人售后服务计划、组织安排、售后服务人员配置情况,满分8分：优（8分）、较好（6分）、一般（4分） 2、评标委员根据投标人提供的优惠条件进行评分,满分8分：优（8分）、较好（6分）、一般（4分） 3、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力制定合理可行的实施方案；由评委根据标书的具体内容酌情打分。 满分10分：优（10分）、较好（7分）、一般（5分） | 26分 |
| 质量保证措施 | 产品及服务质量保证措施，由评委根据投标文件的具体内容酌情打分。 满分7分：优（7分）、较好（5分）、一般（3分） | 7分 |
| 服务承诺 | 1、根据投标人的服务保障措施、响应时间、解决问题时间（24小时内到达现场解决）进行横向比较、综合评定； 好（5分）；较好（5分）；一般（3分） 2、有合理的技术培训方案，根据培训方案的全面性、详细性和可操作性评分； 好（5分）；较好（5分）；一般（3分） | 10分 |

二标段：

| 分值构成 (总分100分) | 价格分值：30 分 商务部分：11 分 技术部分：59 分 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分 30分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 投标报价 评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30分 |
| 二、商务部分（满分11分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 企业实力 | 1：投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项证书得1分，满分得3分。 | 3分 |
| 业绩 | 标人提供自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩，每提供一份得2分，共4分。（以合同或中标通知书为准） | 4分 |
| 节约能源、保护环境政策加分 | 1、除政府强制采购的节能产品外，投标人所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”优先采购产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。每项1分，满分2分。 2、投标人所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”内产品，投标文件中提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。每项1分，满分2分。 | 4分 |
| 三、技术部分（满分59分） |  |  |
| 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 项目实施方案 | 1、根据投标人售后服务计划、组织安排、售后服务人员配置情况,满分12分：优（12分）、较好（9分）、一般（5分） 2、评标委员根据投标人提供的优惠条件进行评分,满分10分：优（10分）、较好（8分）、一般（5分） 3、投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力制定合理可行的实施方案；由评委根据标书的具体内容酌情打分，满分12分：优（12分）、较好（9分）、一般（5分） | 34分 |
| 质量保证措施 | 产品及服务质量保证措施，由评委根据投标文件的具体内容酌情打分。满分10分：优（10分）、较好（8分）、一般（5分） | 10分 |
| 服务承诺 | 1、根据投标人的服务保障措施、响应时间、解决问题时间（24小时内到达现场解决）进行横向比较、综合评定； 好（8分）；较好（6分）；一般（3分） 2、有合理的技术培训方案，根据培训方案的全面性、详细性和可操作性评分； 好（7分）；较好（5分）；一般（3分） | 15分 |

注：1、评标标准中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片），否则不得分。

五、评标结果

评标委员会按评审后得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六章合同条款及格式

- 一、合同一般条款

1. 定义

1.1“合同”系指甲方和乙方（简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的款项。

1.3“甲方”系指通过招标方式，接受合同服务的采购人

1.4“乙方”系指中标后提供合同服务的中标方或供应商。

2.适用范围

本合同条款仅适用于本次招标活动。

3.技术规格和标准

本合同项下所提供服务的技术规格标准应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。

4.合同期限

即自	年	月	日起至	年	月	日止。

5.价格

除非合同中另有规定，乙方为其所提供货物设备和服务而要求甲方支付的金额应与其投标报价一致。

6.索赔

6.1乙方对所提供货物设备和服务与合同要求不符负有责任，并且甲方已于合同规定的期限内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

6.1.1乙方同意甲方取消其不符合要求的货物设备和服务项目，退还已经收取的该类货物设备的货款。

6.1.2对于情节严重、造成甲方损失金额巨大的，同意甲方终止全部项目合同，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.2 如果甲方提出索赔通知后 30天内乙方未能予以签复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将乙方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

7.不可抗力

7.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

7.2受损一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后 14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 60天以上，双方应通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.履约保证金

8.1履约保证金的有效期至供货完毕且验收合格。

8.2乙方提供的履约保证金按规定格式转帐支票、电汇的形式提供，与此有关的费用由乙方负担。

8.4如果乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金取得补偿。

9.争议的解决

9.1在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

9.2 提交正式仲裁的争端属涉外的，应在北京或中国国内其他地点，由指定的国际经济仲裁委员会根据该委员会的仲裁程序或规则予以最终裁决。

9.3 合同双方均为国内法人的，其争端的仲裁应由合同发生地许昌市仲裁委员会根据其仲裁程序进行。

9.4 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

9.5 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

9.6 在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

10.合同终止

10.1合同到期甲乙双方均未提出新的意向，合同自行终止。合同期内任何一方不得擅自停止协议，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

10.2 出现下列情况时合同自动终止：

10.2.1发生不可抗力时。

10.2.2一方不履行合同条款，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，合同终止，责任方赔偿损失。

11.合同修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书，作为合同的补充协议。

12.适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律解释。

13.主导语言与计量单位

13.1 合同书写应用中文书写。

13.2 除技术规格另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

14.合同生效

除非合同中另有说明，本合同经双方签字盖章，并在招标人收到乙方的履约保证金后，即开始生效。

- 二、合同特殊条款

（具体条款由甲乙双方根据该项目的特殊性协商约定）略。

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

- 三、 合同书

- （仅供参考，最终以签订合同为准，最终签订合同的主要条款不能与招标文件有冲突）

合同编号：

供方：需方：

供、需双方根据年月日招标人签发的中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，在平等互利的基础上，达成以下合同条款：

一、招标文件、投标文件、澄清文件及材料（如果有的话）、中标通知书、合同条款、补充协议（如果有的话）均为合同不可分割的部分。

二、货物名称、数量、规格、型号、金额及交货期

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货期或工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

三、设备质量要求及供方对质量负责的条件和期限

1、供方提供的货物须是全新的且保证不是库存或积压品(包括零部件)，符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。

2、供方应在产品使用期限内，承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

四、交货时间、地点、方式：年月日前，供方负责将货物按需方规定的地点交货、安装、调试完毕，并具备验收条件。

五、货物标志、包装、运输：按招标文件办理。供方将货物直接运至规定的地点，运费自理。

六、技术资料及技术服务：供方在交货时应执行招标文件中有关技术资料、技术服务的规定，向需方交付技术资料并进行技术培训。

七、货物验收：验收标准按招标文件规定执行。需方有权对供方所交货物抽样做试运行实验、实验室检查。

八、售后服务：按招标文件及投标文件相应条款执行。

九、结算方式：

十、法律责任

1、供方所交的货物品种、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及本合同规定，需方有权拒收，供方应在本合同规定的交货期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成的逾期交货，则按逾期交货处理。

2、供方逾期交付货物，应向需方每日支付逾期交货部分货款总值5%的违约金；在合同规定的交货期满15日仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，供方应承担由此发生的全部费用。

3、供方在本合同规定的交货期内不能交货，应向需方支付全部合同金额5%的违约金，需方有权终止合同。

4、需方无正当理由拒收设备，应向供方支付无正当理由拒收设备金额5%的违约金。

5、因供方原因造成逾期付款，需方不承担责任。

十一、质量鉴定：因质量问题发生争议，由许昌市技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方均应当接受鉴定结论。

十二、合同生效及其它：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

供方：                                需方：

地址：                                 地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                                 帐号：

税务登记证号：                         签定时间：

第七章 投标文件有关格式

项目名称、标段

投 标 文 件

项目编号：

招标编号:

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期： 年  月  日

一、开标一览表

| 项目名称、标段 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 交付时间 | 投标有效期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：本表为本次招标的所有项目及服务的总报价是交付使用前的全部费用，

投标人        (全称)  （公章）：

投标人法定代表人或授权代表:(签字或盖章)

日 期(年  月  日)

二、资格审查证明材料

2.1法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄 职务

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须出具此证明书。

2.2法定代表人授权书

本人　 法人姓名系　投标人名称的法定代表人，现委托　 姓名 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　   项目名称、标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于　  年     月　  日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（反面） |
| --- | --- |

| 法定代表人授权代表身份证（正面） | 法定代表人授权代表身份证（反面） |
| --- | --- |

2.3没有重大违法记录的声明

声　   明

本公司参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年     月     日

2.4其他资格证明文件或材料

（投标人须按照“第五章 资格审查与评标办法、评标标准”中“资格审查因素表”要求，提交其他资格证明文件或材料，加盖投标人的单位公章后在此项下提交。）

- 符合性审查证明材料

3.1投 标 函

致：（采购人）

我们收到了项目编号 的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求提供 （项目名称、标段）  的所有采购内容 ，投标总报价为  大写    小写  元人民币。详见“开标一览表”。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起天。

如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们保证在收到中标通知书后，按招标文件的规定向采购人提交履约保证金。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、如果所提供的货物及服务没有达到采购方所提要求，由投标方负责按实际损失赔偿。

8、我们已经详细审阅了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

地     址：

电     话：

传     真：

邮     编：

年    月    日

3.2投标承诺函

致采购人：

经研究，我方自愿参与贵方年____月   日         （招标编号、项目名称、标段）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称:（盖章）

日　  期：    年   月    日

- 3.3投标报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表:(签字或盖章)

- 3.4技术规格偏离表

| 序号 | 名称 | 招标文件 技术参数 | 投标技术 参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表:(签字或盖章)

3.5服务承诺

（投标人根据招标文件要求自行编制）

3.6其他符合性证明文件或材料

根据招标文件要求或投标人认为需要提交的其他证明文件或材料，加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

- 3.7中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位声明函

（投标人属于该类型的提供,否则不提供）

3.7.1中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加             单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.7.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商符合中小型、微型企业的须填写以上相应声明函；残疾人福利性单位提供残疾人福利性单位声明函，并对声明的真实性负责。

2.供应商属于监狱企业的不需填写此声明函，须附由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件（或图片）。