## 4.5 售后服务方案

### 4.5.1售后服务承诺

我方保证按以下承诺内容认真履行合同：

- 自验收合格之日起，提供整机12个月保修

- 维修响应时间为接报修后2小时响应，24小时内到达现场。若仪器故障无法排除，我公司保证在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

- 提供所投产品售后服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。地址：河南省郑州市郑东新区学理路9号院3-1-8，联系方式：赵聚旺19803212697.技术人员数量：3人

- 本项目为交钥匙工程。

- 资金支付

- 1）支付方式：银行转账

- 2）支付时间及条件：设备到货经验收合格后付货款总额的90%；剩余10%满一年无质量问题一次性付清。

- 提供定期检测、故障排查服务。

- 质保期后的维修、维护（升级）内容：本次所投的全部设备维修维护

- 服务方式：上门服务，提供每周7天、每天24小时服务

- 服务范围：全部设备的故障问题。

- 质保期完后，备品备件耗材按市场价的9折进行收费。

供应商名称（并加盖公章）：河北先河环保科技股份有限公司

日　  期：  2020 年 3 月20日

### 4.5.2人员配置

| 姓名 | 职务 | 考核合格证 |  |  |  | 学历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 考核合格项目 |  |
| 郑凯源 | 服务人员 | 河南省环境空气自动监测运维技术人员考核合格证 | 省级 | ZDJC—HN—XH—001 | 环境空气质量自动监测系统 | 大专 |
| 赵聚旺 | 服务人员 | 河南省环境空气自动监测运维技术人员考核合格证 | 省级 | ZDJC—HN—XH—033 | 环境空气质量自动监测系统 | 大专 |
| 魏亚克 | 服务人员 | 河南省环境空气自动监测运维技术人员考核合格证 | 省级 | ZDJC—HN—XH—009 | 环境空气质量自动监测系统 | 大专 |

### 4.5.3车辆配置

| 序号 | 车型 | 车牌号 | 车辆来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比亚迪 | 冀AXH842 | 先河自有 |
| 2 | 大众 | 冀AW4066 | 先河自有 |
| 3 | 北斗星 | 冀A262M0 | 先河自有 |

| 冀AXH842 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冀AW4066 |  |  |  |
| 冀A 262M0 |  |  |  |

### 4.5.4运维制度及运维方案

#### 4.5.4.1运维制度

##### 运维管理制度

一、严格遵守空气站日常运行维护工作要求：

- 加强人员培训，接受中国环境监测总站或省站组织的技术能力培训，并通过考核；

- 定期进行仪器设备维护保养，建立故障报修制度，设立备品备件库及备机库。按照国家环境空气自动监测技术规范和仪器说明书要求定期更换备品备件；

- 定期检查站房消防、防雷、供电、网络通信、视频监控、空调、除湿机、加湿机等设施，保证其正常运行；

- 每日查看监测数据并形成记录，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，判断监测系统数据采集与传输情况。每月对数据进行备份；

- 及时发现监测数据异常情况，并在18小时内向省站提交监测数据异常报告；

- 满足环保部门对空气站故障响应时间要求。每日6时至23时出现故障时，在发现故障1小时之内响应，4小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，但及时与相关部门联系解决；

二、建立空气站档案制度，所有资料妥善保管，便于使用和检查：

- 建立站点档案，包括站点名称、编码、位置、经纬度、海拔、平面示意图、面积、站点八方位图和站房周边环境等内容，报省站备案，并在相关内容发生变动时及时更新；

- 建立仪器设备档案，包括仪器说明书、型号、生产厂家、出厂编号、校准记录、运行记录、初次安装地点和时间、安装调试报告、验收报告、关键技术参数调整及测试报告等；

- 建立运行维护档案，详细记录空气站运行过程和运行事件。日常运维中使用的相关记录表格，应与省站制定的统一样式表格相同；

- 编制空气站运行与维护作业指导书，说明运维内容、程序、责任人及其职责要求，确定仪器设备关键技术参数、出厂参数设置范围、参数设置条件、可调参数及其范围、参数调整目的和程序、参数调整对监测结果影响情况并附实验报告，确认违规调整参数行为，报省站备案。

三、建立日常巡检和定期巡检，发现问题及时维护处理：

- 每日进行巡检，保持点位干净整洁，查看电源电压、站房温度、湿度数据，检查数据采集和数据上传，判断有无异常情况，做到及时上报，及时处理，保证设备正常运行；

- 每周至少巡视空气站1次，并做好巡查记录，查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气体的消耗情况，各分析仪器管路、零气、各项压力是否存在异常情况，判断分析仪是否需要校准等一些运维内容；

- 每月及每季度工作要求，清洗采样口、切割器等部件，检查整个采样系统有无老化、破损的问题，每月至少保证有5天的手工颗粒物采样，与自动监测系统进行比对。检查质控设备流量计、温湿度计、大气压计、手持式风速风向仪等是否在有效期，如临近有效期截止时间应及时检定，检查校准相关设备等；

- 每半年及每年工作内容检查颗粒物分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作，对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递，更换零气耗材对零气性能进行检查，对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查，对能见度仪器进行校准等一系列工作。

##### 情况报告管理制度

1、情况报告的定义和分类

按照国家规范、管理要求和合同要求，对当日或近期发生的重要情况向业主单位和主管部门上报报告而建立的形式。分为常规报告和专项报告两种：

（1）常规报告：在空气站运维过程中实际发生的运维事件。如：因停电原因造成的数据缺失情况；监测站点因网络中断原因造成数据缺失情况；自动监控设备发生复杂故障或质量问题情况下的不正常运行，影响数据超过4小时情况（内容包括故障情况、备机运行情况）；自动监控设备现场端存在问题，影响自动监控设备正常运行、监测数据异常的情况（例如：站点不符合规范、空调、防雷、消防设施问题等）；监测仪器发生故障，短时间内无法修复或无法在现场维修时需要使用备机的情况；自动监控设施周围环境发生改变情况（如周围新增污染源、新增施工工地、出现遮挡物等），造成监测数据发生较大变化；因断网、数据采集仪（软件）造成数据不能上传或上传数据与分析仪数据不一致的，要对数据进行手工上报。

（2）专项报告：人为因素干扰或破坏自动监控设备正常运行、数据失真的情况；各级政府、环保部门现场检查、比对设备造成数据不能反映当时环境情况；不能判断的其他异常情况等。

2、情况报告的处理流程

1）常规报告由运维工程师（事件处理人）编写，报告中应明确标示出站点、异常时间（停电时间要精确到分）、异常现象、异常原因、影响的数据时间段，具体可参照附件中的模板编写。

2）常规报告需要区域经理审核，审核时注意报告关键要素是否真实、准确。审核完后上报运维监管中心邮箱。

3）数据审核人员每日处理邮箱中接收的空气站运维相关常规报告，核实和审核报告的格式和内容。

4）报告专员每日处理邮箱中接收的非县级站报告，负责审核、编号、盖章后回传各区域经理并存档。

5）常规报告（县级站）由运维监管中心主任负责审批，审批后由报告专员编号、盖章后上报省站并存档。

6）各省级报告由区域经理负责审批，审批后由报告专员编号、盖章后，由各区域运维人员上报运维合同的甲方单位。

（1）专项报告处理流程

1）专项报告由运维工程师（事件处理人）编写，报告中应明确标示出站点、干扰行为（非运维人员进入、喷淋、堵塞等）、干扰时间（精确到分）、干扰频次、对于数据有效性的影响。人为干扰事件需描述清楚，并至少提供2张现场照片或视频监控截图（如果异常情况不明显，需要编辑图片指明异常，照片应在不破坏现场情况下第一时间拍摄）。

2）专项报告应第一时间上报，可通过电话、短消息、微信等通讯方式第一时间上报运维监管中心主任，纸质报告2小时内发送运维监管中心专项报告邮箱，运维监管中心主任审批后编号后，1小时内直接上报省站，并由报告专员存档。

3）当日专项报告需要每日17时前上报省站或合同单位的甲方。

4）专项报告运维现场负责人应同时报送总裁和董事长。

5）省、市站专项报告处理流程一致。

##### 运维交接管理制度

- 运维交接方案

按照环保部门要求，完成空气自动监测站交接工作。

（1）与县（市、区）交接工作：按照省厅及省站要求，完成与县（市、区）的交接工作。

（2）运维方之间的交接：解除合同前，原中标单位应按我方要求配合新中标单位对自动监测站进行仪器性能测试，合格后方可进行空气站交接。

- 时间安排。按照环保部门制定的交接计划进行交接。

- 交接内容。本次空气自动监测站交接工作属于运维公司与运维公司之间移交，可能涉及空气站固定资产归属问题，需要当地环保部门与原运维单位现场核实确认。具体交接内容为各空气站站房基础设施、监测仪器（包括备品备件）、辅助设备设施、站房内外视频监控等安防设施、数据采集传输系统软硬件、站房钥匙、仪器密码、仪器说明书、验收报告等档案资料等。

各空气站仪器设备配置情况以招标时登记确认的仪器配置为准，不得擅自变更/更换仪器设备，如因仪器故障等原因确需更换的，须经省厅批准同意。

- 交接程序。接到省厅及省站正式交接通知后，各运维小组按制定的交接计划组织开展交接工作。地方环境保护部门、运维公司和原运维公司共同对交接内容进行现场确认和移交，并对空气站仪器性能进行测试后，由地方环境保护部门、运维公司和原运维公司相关人员共同在相关交接记录上签字、盖章确认。交接完成后由运维公司将相关交接记录汇总后报省站确认并备案。

- 交接人员名单。

| 项目总负责人 | XXX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施负责人 | XXX |  |  |  |
| 城市 | 仪器数量（套） | 小组负责人 | 交接实施人员 | 原运维单位人员 |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
|  |  |  | XXX |  |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
|  |  |  | XXX |  |

- 交接注意事项。

交接时准确核对空气站站点信息（城市、名称、经纬度等），统计变更情况。

统计站房租赁费、电费和网费，并附合同复印件等证明材料，交接时原运维单位需提供网费、电费、租赁费等交费凭证。针对已缴纳费用问题双方协商处理。

提交站点8方位图，统计站点周边环境情况和污染源情况。

无保险的站点和设备，由原运维公司上保险。针对已缴纳保险费用的站点，由双方协商处理。

核对站点设备及辅助设备品牌型号﹑统计变更情况。有变更设备的站点需立即上报省站处理。

统计寿命超过8年的设备，统计不能自动零点检查和自动跨度检查的设备。

检查仪器说明书、关键性参数变更情况，要求原运维单位提供变更证明报告。

- 其他情况处理办法。

设备状态升级（现场属于C类的无法升级的设备）而更换的备机，由运维单位提供符合要求的备机继续开展监测。

现场原机无法修复，属于长期更换备机的，由运维单位提供符合要求的备机继续开展监测。

现场故障设备，不属于以上两类情况的，则由原运维单位继续提供符合要求的备机继续开展监测，直到原机修复换回。

现场设备校准装置是否在现场，如颗粒物校准膜片、热电震荡天平标准膜、热电5030的校准浊度计的空气过滤器，流量适配器，能见度校准板等。

检查站点是否有防雷设施及防雷报告。

检查点位标气是否完好，是否在有效期，临近有效期的要准备提前采购。

接管数据审核账号及运维管理系统账号。

现场检查记录工控机IP地址，路由器登录密码等信息。

交接过程双方拍照留存，并作好相应的备注说明。针对双方有歧义的项目，将说明文件提交省站，是否符合交接及规范要求由省站判定。

若测试项目出现第一次测试结果不通过时，按可对监测设备进行校准处理，校准完成后再重新进行相应的指标测试，最多允许再测试两次，并将相应的结果作为交接判定依据。

若出现无法修复或维修成本过高，不具备维修价值的设备，按市站要求，由生产厂家提供无法修复的证明材料，由交接前后运维单位向省站提供证明材料，由新接收运维单位提供备机进行监测，同时由地方站提出设备更新申请。

针对“接管数据审核账号及运维管理系统账号”的内容。在交接过程中，每日上午9：30前向省站汇报前一天的交接完成情况，由省站组织进行相关账号的权限工作。

若交接测试过程中可能出现当日监测数据无效的情况，先务必确保整个城市的数据评价的基础数据总量要求，再通过合理调配交接测试时间，尽量保证各参数监测数据的有效性。

2、运维交接管理

- 交接人员。我公司计划派遣具有省控点及以上运维工作经验的人员参与空气站的接收工作，保证接收人员的技术能力满足交接工作的需要。

- 交接车辆。我公司保证配备的专用交接车辆与接收点位的数量比值不低于1/2，保证交接工作及后续运维工作能够按交接计划开展和持续推进。

- 质控设备。

我公司提供交接需要配备的质量控制设备。配备流量计、一级压力计、一级温度计和一级湿度计。

配备一定数量的标准气体，预防站点现有标准气体过期等意外情况对交接工作产生影响。标准气体为为国家标物中心生产的有证标准物质。

- 备机。我公司提供一定数量的备机。（备机监测原理与原机一致）。提供的备机通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。

- 耗材。我公司提供一定数量的耗材（耗材包括活性炭、氧化剂、变色硅胶、纸带）保证交接工作的正常开展。耗材为原厂生产或经权威机构检定合格的。

- 站房环境。提交站点8方位图，统计站点周边环境情况和污染源情况。

- 工作进度。我公司当天对交接情况进行跟踪汇总。每日上午9：30前向省站汇报前一天的交接完成情况。

##### 信息保密管理制度

（一）、目的

信息安全保密工作是公司运维与发展的基础，是保护客户利益的基础，防止人员腐败，规避运维风险，切实搞好运营服务工作，提高全体人员信息保密意识，防止和杜绝因个人原因导致的信息泄露事故或运维工作事故的发生。

（二）、信息保密界定

1.运维服务相关的重大决策的秘密事项。

2.运维服务相关的尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划及经营决策。

3.运维服务相关的内控文件和制度、流程、收发文。

4.运维服务相关的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

5.运维服务相关的财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

6.运维服务相关的各类型监测点位的监测样品信息和监测结果必要信息等。

7.一般性决定、决议、通告、行政管理资料等内部文件不属于保密范畴。

（三）、管理制度

为确实保障我公司参与本项目的运营人员能够严格遵守公司的保密及安全管理承诺，保证运营工作的顺利开展，防止信息外露，特制定如下保密及安全管理制度：

1.未经批准，运营人员严禁私自将运营有关记录、数据、资料抄录、复制和擅自带出监测站房，并严禁对外泄密，若发运现营人员泄密，将对其采取开除处理。

2.在环保检查中，未经批准，运营人员严禁将环保检查的行踪、目的等信息对外泄密，若发现运营人员泄密，将对其采取开除处理。

3.除本公司参与本项目的运营人员外，在未经招标人书面同意的情况下，本公司保证不将本项目、与项目中相关的任何内容、资料（包括书面和磁介质资料）透漏给任何人，否则，本公司自愿承担因此给招标人造成的一切经济损失，招标人保留追究其法律责任的权利。

4.本公司承诺，在对外保密的前提下，对本公司从事本项目投标的雇佣人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行投标必不可少的范围内。

5.除非执行合同需要，在事先未得到招标人书面同意的情况下，本公司保证不使用本招标书中所提供的任何文件和资料。

##### 运维现场5S管理制度

为了进一步提高我公司运维服务能力,提升公司运维品牌形象,为员工打造一个清洁清爽的工作环境。我公司结合多年运维经验,在运维点位贯彻“5S”管理理念，实施标准化运维服务相关建设。

（一）、5S管理筒介

1.  5S的来源

（1）、最早源自于日本的一种家庭方式,针对地、物提出了整理、整顿2个S；

（2）、之后引入到企业中,又增加3个S,清扫、清洁和素养；

（3）、由于常整理、常整顿、常清扫、常清洁和常素养这五项内容在日语的发音中,它们都是以“S”发音,固称为5S,这种管理模式叫做5S管理。

2．5S的定义与目的

1S---整理定义:区分要与不要的东西,职场除了要用的东西以外,一切都不放置；

目的:将空问腾出来活用。

2S---整顿定义:要的东西依规定定位、定方法摆放整齐,明确数量,明确标示；

目的:不浪费时间找东西。

3S-一清扫定义:清除职场内的脏污,并防止污染的发生；

目的:消除脏污,保持职场干干净净、明明亮亮。

4S一-清洁定义:将整理、整顿、清扫实施的做法制度化、规范化,维持其成果；

目的:通过制度化来维持成果。

5S一-素养定义:人人按章操作、依规行事,养成良好的习惯,使每个人都成为有教养的人；

目的:提升人的品质,成为对任何工作都讲究认真的人。

（二）、运维现场标准化建设

根据“5S”管理的理念,结合运维站点的实际情况我们主要从站房设备、耗材管理、工具管理、配件管理、档案(资料)管理等方面进行运维现场标准化建设。

1．站房内设施布局整理

根据站房的情况,合理布置监测设备、办公桌椅、档案柜、清洁工具、杂物等放置区域。

分别对设备摆放、清洁工具存放、稳压电源、空调、标气存放、杂物放置区进行划分定位管理,本着精简节约的原则对档案柜、办公桌椅不宜移动的物体不在划分定位。

2.在线监测设备整理

（1）注意事项

采样管路不能超过3m

各分析仪采样支管插入采样总管中心

定期清洁采样管路,管路中不能积尘

管路、线路布局美观,接头固定牢靠,标识明确

各种标识明确,要求各分析仪器粘贴标识牌,且朝向一致

设备机柜、设备外壳、仪器面板等均应保持清洁。

（2）基本要求及效果

为了打造一个整洁舒适的工作环境,对在线监测设备进行规范化改造,首先应保证在线监控设备管路、线路整齐、整洁,并用扎带绕线管对采样管路、电源线进行捆扎和缠绕,使之美观、整洁。同时为了更便捷工作,对各采样管路、线路进行增加标签标。

3．耗材配件管理

耗材配件存放在监测站房配置的档案柜下层橱柜中,其中上层备用的滤膜、纸带、分子筛、博氟氧化剂、活性炭等常用耗材配件等。下层存放已使用过的耗材配件。配件使用根据配件申请,记录使用配件的内部编码,做到材料内勤、实际发生、旧件返回能够对应。对于不能返回的旧件,由区域提交书面说明,并扣除相应费用。

（1）滤膜更换

按照公司《环境空气质量自动站运营作业指导书》相关要求,结合当地空气质量情况,原则上每周更换一次滤膜,每次滤膜后,已使用的滤膜填写滤膜拆下收集的日期、收集人,并放入废膜收集盒内存放在旧件回收区内。

（2）纸带更换

按照公司《环境空气质量自动站运营作业指导书》相关要求,应每次更换后,填写拆下收集的日期、收集人,并放入原纸带盒存放在旧件回收区内。

（3）零气过滤器耗材更换

按照国家相关要求,一般应每半年更换一次活性炭、博氟氧化剂、分子筛、变色硅胶等耗材,更换后的废弃耗材做好留存，并做好标记，注明更换日期。

4．工具管理

制定站点工具明细表,常用工具摆放在工具架上,不常用的工具及检修工具、质控工具收集在工具存放区。

5.档案资料管理

每周巡检完毕,应现场整理每日运维记录表格,并归档于文件夹每月5日前(最后一次巡检完毕后)对上一次巡检记录进行归档整理,将审核后的一式三份的档案分别进行装订,并进行粘贴档案封皮。将报送委托业主档案在规定时间内报送，现场留存的档案按照要求整理归档。

公司留存档案提交公司内勤存档,并建立相关台账设备说明书、操作手册、检定记录等相关资料登记造册,并存放在固定位置。

##### 运维轮岗制度

1 适用范围

本管理制度适用于公司及各分子公司承接的国家级、省级、市级、县级等各级空气站运维业务。

2 目的

（1） 合理调配资源，规避运维风险。通过定期轮岗制度来防范运维人员的工作风险，规避运维的法律风险。

（2） 多环境锻炼培养人才。通过内部岗位轮换，拓宽晋升渠道，缓解人员不足压力，提高个人工作能力，尽快培养出业务技能全面的复合型人才。

（3） 激励员工超越自我。通过轮岗可以使员工开拓视野、积累经验、拓宽工作宽度，挖掘个人潜能，使之成为多面手。

3 流程

（1） 轮岗前沟通

大区要做好协调沟通工作，制定轮岗计划报公司审批，让轮岗员工了解新岗位，理解轮岗的意义和目的，以及轮岗后的工作计划和方向。让其愉快接受新岗位安排，听取员工的意见或建议，避免带情绪接受新的岗位。

（2） 进行工作交接

在轮岗方案公布后，现岗位员工应制定并提交工作交接清单，包括目前工作内容、工作目标、进展程度及工作中的注意事项等。要详细列出完成该岗位工作所具备的经验与技能，在交接结束后，要与原任职者保持沟通，就工作中出现的新问题进行解答。

（3）调动岗位帮扶

员工调动后的空缺岗位由大区内部优先安排补充，对于技能水平欠缺的区域轮岗后，公司对区域人员整体水平进行评估，如现有技能水平确实不能满足工作需求时，调派技术人员到现场进行培训支持，帮助区域提升区域整体技能水平。

（4）激励措施

对于服从组织安排，态度积极端正，完全能够胜任新岗位，日常工作表现突出的在薪资待遇、个人发展上进行调整倾斜，做为个人年度评优加分项；同时对个人提出的技能评定公司将优先安排考核，给个人技能及薪资提升开通绿色通道。

4 实施方案

（1） 轮岗频次要求

一般区域至少每年进行一次轮岗，重点区域特别是空气污染指数或空气质量改善率排名靠后区域人员的轮岗范围与频次，至少3个月至6个月轮岗1次。

（2） 同区域同岗位轮换

大区经理根据轮岗岗位的工作内容、设备特点、人员技能、轮岗时间等综合考虑后书面上报公司，技术服务部综合管理中心提出审核意见，对于轮换时间公司不设硬性规定，原则上由区域根据实际情况自行确定。

（3） 不同区域同岗位轮换

每次轮换公司将根据季度考核结果做综合评价，安排部分人员进行跨区域轮换，原则上跨区域轮换人员技能等级不应低于C级。

（4） 跨部门/区域轮换

根据轮岗岗位工作内容、复杂程度及轮岗人员的知识、经验、能力等进行综合评定，可以参考以往绩效考核成绩，制定合理的轮岗时间。

（5） 技能等级要求

原则上轮岗人员要与所从事项目类型技能等级相匹配，如本区域无法调配相关等级人员时，通过跨区域调整。

凡经公司研究决定安排轮岗的员工，应自觉服从公司及区域的决定，尽快到岗。（调岗另有规定，调岗申请表附后）

##### 预防人为干扰干预监测管理制度

1、适用范围

本管理制度适用于公司及各分子公司承接的国家级、省级、市级、县级等各级空气站运维业务。

2、引用标准

《国家环境空气质量监测网城市站运行管理实施细则》（生态环境部下发）

《环境空气质量监测数据弄虚作假判定技术规则》（总站下发）

《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）

《关于加强涉嫌人为干扰干预环境空气质量监测异常信息管理的通知》（总站气字[2018]328号）

《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法（试行）》（总站质管字[2014]227号）

3 、职责分工

  - 技术服务部负责制定、实施和完善预防人为干扰干预监测数据各项工作流程及操作规范。

  - 运维监管中心负责技术服务部运维数据质量的监控、运维考核、内部奖惩通报，负责涉嫌人为干扰报告的即时上报。

  - 企业管理与信息化部负责制定总体流程，负责定期督查各区域、分子公司预防人为干扰干预监测数据相关制度的执行情况。

  - 人力资源部负责运维人员绩效考核、人员培训、案例教育、奖惩等工作。

4、术语与定义

人为干扰干预监测：在环境监测过程中，人为通过喷淋、过滤、堵塞采样装置或通过修改关键参数等非法手段影响监测设备正常工作，导致监测设备不能真实、有效、准确反映区域空气环境质量（具体行为见附录1）。

5、 预防人为干扰干预机制

- 文件上报流程

运维站点负责人在发现人为干扰环境监测设备正常监测的情况后，按照总站下发的文件《环境监测数据弄虚作假判定技术规则》进行取证。

运维站点负责人发现疑似人为干扰监测的情况应第一时间以电话通知区域管理人员和运维监管中心主任，并在2小时内以书面报告形式同时上报给区域管理人员和运维监管中心邮箱(xhzxbg@sailhero.com.cn)，由运维监管中心直接上报监测省站。

运维站点负责人发现确认人为干扰监测的情况应第一时间以电话通知运维监管中心主任和公司总裁和董事长，并在1小时内以书面报告形式同时上报给运维监管中心邮箱(xhzxbg@sailhero.com.cn)，并由运维监管中心主任直接上报给省站。

- 制度

- 技术服务部和运维监管中心全体人员需签订《行为规范责任书》，签订责任书时需有监督人进行宣读和讲解，监督人和签订人双方确认后签字。

- 运维监管中心依据《运维督查管理制度》对运维项目实施督查，通过交叉检查和双随机检查，排查运维中存在的问题，编写运维督查简报，向技术服务部下达限期（7日内）整改通知，并负责落实整改结果，督查中发现涉嫌人为干扰干预监测数据的行为，对相关责任人严肃处理。

- 技术服务部和运维监管中心相关人员需遵守《运维信息保密管理办法》，针对人为干扰监测事件（人为数据造假、恶意破坏监测设备等），注意信息保密，杜绝将相关事件信息向销售人员或地方环保部门泄露。

- 技术服务部依据《运维轮岗管理制度》制定可行的轮岗计划，对运维区域内运维人员实施定期轮岗，运维监管中心负责对轮岗制度落实情况进行监督，确保制度的有效落实。

- 运维监管中心按照《运维督查管理制度》要求，对技术服务部运维工作质量进行监督和检查，通过运维智慧监控平台对技术服务部承接的运维站点进行24小时数据监控，对于异常情况下发《异常数据核查通知单》核查，采取自查和随机检查工作机制，并对核查内容进行通报和存档。

- 培训教育

- 为提升员工红线意识、法律意识，总办室每季度开展一次法律大讲堂，讲解环保违法案例分析和环保法律法规，规范员工职业操守。

- 人力资源部负责编制和完善《运维案例教育汇编》,定期组织培训、考核。

- 所有运维站点和办事处醒目位置必须张贴《运维“九不准”行为规范》。

- 技术手段

- 运维监管中心使用运维智慧监控平台，针对各区域数据排名靠后、改善率变化大的站点重点关注，安排督查人员对重点区域运维情况进行检查，对运维质量存在问题的点位及时整改。

- 公司统一向技术服务部和运维监管中心员工配发工作手机，按照《工作手机使用管理办法》实施统一监控、管理，提升运维行为监管水平。

6 、考核

- 运维监管中心每月10日前按照《运营服务质量考核管理办法》对技术服务部上月运维质量进行考核评分，将考核结果上报人力资源部，对相关人员实施奖惩。

- 在运维过程如发生责任事故，由运维监管中心按照《运维责任事故认定标准及处罚管理规定》进行运维事故分级判定，根据条例中的条款出具处罚意见，报送公司人力资源部对相关责任人进行追责，并保留记录。

7、附录（关于环境空气站人为干扰干预监测数据行为的判定）

附录1 关于环境空气站人为干扰干预监测数据行为的判定

根据《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）和关于印发《环境空气质量监测数据弄虚作假判定技术规则》的通知(总站质管字[2015]136号)文件规定符合以下情形的属于人为干扰干预监测的行为：

(1)有关部门或人员实施喷淋行为，喷淋到站房及站房房顶。

(2)地方有关部门或人员实施喷淋行为，未喷淋到站房及站房房顶，但长时间或多频次喷淋到站房20米范围内。

(3)站房周边安装能够与周边完全隔离并防止人员靠近站房的栅栏情况下，非运维人员进入国控站站房、站房房顶及栅栏内。

(4) 站房周边未安装能够与周边完全隔离并防止人员靠近站房的栅栏情况下，非运维人员进入国控站站房、站房房顶及采样器20米范围内。

(5) 擅自停运、变更、移动、增减监测点位或改变点位属性,且不能提供正常报批手续。

(6) 故意堵塞、蒙罩采样口或对采样口周围局部环境进行人为干扰。

(7) 随意修改监测设备的温湿度、大气压、斜率、截距和流量等参数设置。

(8)随意更改仪器相关校准校验参数的设置。

(9)擅自设置数据采集、传输上下限值及波动范围或随意更改数据信号传输参数。

(10) 擅自非法删除监测数据。

(11) 擅自有选择性地挑选部分监测数据进行评价。

(12) 故意发布虚假数据。

(13) 篡改、伪造、销毁原始记录。

(14) 通过人为停电干扰空气站正常运行，导致数据无效。

##### 空气站异常数据预警管理制度

1 适用范围

本管理办法适用于公司承接的国家级、省级、市级、县级等各级空气站运维业务相关异常数据处理。

2 定义

（1）离群数据指同城市或相近区域大气环境无明显差异的情况下，各站点相同参数比较时，某一站点趋势出现与其他多数站点数据不一致的情况，例如单站点同参数明显低于或高于其周边几个站点的数据趋势；

（2） 离线数据指空气站多参数或单参数突然未上传到监测平台，造成数据离线。

（3） 带标识数据指数据采集仪上传到监控平台的数据带有标识的非正常数据，例如超限数据、报警数据、校准数据等。

3 异常数据分类

（1）离群数据

产生原因：设备故障、站点周边存在污染源或存在人为干扰干预监测。

处理过程：数据离群1天以内的站点，QQ和电话立即通知现场运维负责人及时反馈周边照片、仪器状态等情况；数据离群超2天的站点，下达《异常数据预警核查通知单》，现场运维负责人根据通知单反馈自查报告至运维监管中心，运维监管中心安排督查人员对自查报告和运维工单进行核对，根据核对情况组织现场检查，并将检查结果上报公司总裁。

（2） 离线数据

产生原因：停电、网络故障、软件设置（针对新上线站点或调整设置的站点）。

处理过程：立即通知现场，查找离线原因，同时将离线站点及离线原因发送到数据中心大厅群里告知部门领导和驻站人员。

（3） 带标识数据

1）带H数据

产生原因：小时数据不满足45分钟有效时间，小时数据带有H标识。

处理过程：查看分钟数据，通过分钟数据标识和变化情况分析无效原因。因维护造成（分钟数据标识含有PZ、CZ、PS、CS、AS、PM、PF、PT等）数据无效的可不用通知，但维护时间过长（超过1小时）的要提醒运维人员注意维护时间，以免影响当日数据有效性。因停电、仪器故障（分钟数据缺失、或分钟数据带有BB、B、W、Lsp、Hsp等）造成数据无效的需立即通知并核实异常原因，同时记录到平台上。

2）带“3hour”标识

产生原因：小时数据3小时无变化。（仪器故障无流量、空气质量浓度稳定）

处理过程：

① 3小时不变数据需要查看分钟数据，分钟数据变化标记为有效不用通知。

② 分钟数据无变化，查看仪器流量是否正常（16.7L/min或1000L/H），有流量说明仪器正常，无流量立即通知现场。

③ 查询不到流量，立即通知到现场运维人员。

3）带“BB”标识

产生原因：工控机在设定等待时间内没有接收所需信息代码，一般属于通讯故障。

处理过程：

① 发现带有“BB”的数据且没有恢复应立即通知现场，作好记录并要求现场反馈原因，如果影响当天数据有效性应提醒运维人员是否可以手工上报数据。

② 查看带有“H”的数据有时也会发现分钟数据带有“BB”标识时处理同上。

4） 带“B”标识

产生原因：检测到相关分析仪器、辅助设备等出现的所有报警信息，一般属于仪器

故障。

处理过程：

① 发现带有“B”的数据时应查看仪器状态的报警项，并立即通知现场报警参数及报警项，作好记录并要求现场反馈原因。

② 查看带有“H”的数据有时也会发现分钟数据带有“BB”标识时处理同上。

5） 带“W”标识

产生原因：等待采样、输送、分析/检测等运行过程，一般属通讯故障。

处理过程：

①发现带有“W”的数据且数据没有恢复，应立即通知现场做好记录并要求现场反馈原因。

②查看带有“H”的数据有时也会发现分钟数据带有“W”标识时处理同上。

6） 带有“Hsp”、“Lsp”标识

产生原因：数据大于（小于）分析仪器量程最大值（最小值）或超出采仪软件的设

定值（上限或下限）（数采仪软件设定值上限参考下表）。

| 序号 | 项目 | 应设上限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO | 25mg/m3 |
| 2 | NO | 1000μg/m3 |
| 3 | NO2 | 1000μg/m3 |
| 4 | NOx | 1000μg/m3 |
| 5 | O3 | 1000μg/m3 |
| 6 | PM2.5 | 3000μg/m3 |
| 7 | PM10 | 5000μg/m3 |
| 8 | SO2 | 2000μg/m3 |

处理过程：

① 发现带有“Hsp”、“Lsp”标识的数据应判断属于超量程还是属于超出数采仪软件设定值，立即将判断结果通知现场运维人员。

② 查看带“H”的数据有时发现分钟数据带有“Hsp”、“Lsp”标识时处理同上。

7） 带有“PZ”、“PS”、“CZ”、“CS”、“AS”、“PM”、“PF”、“PT”标识

产生原因：运维人员维护过程在数采仪软件上操作的标识，含义如下：

| 序号 | 标识代码 | 标识含义 | 标识解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PZ | 零点检查 | 正在检查分析仪器量程零点 |
| 2 | PS | 跨度检查 | 正在检查分析仪器量程跨度（一般为80%） |
| 3 | CZ | 零点校准 | 正在检查分析仪器量程零点 |
| 4 | CS | 跨度校准 | 正在检查分析仪器量程跨度（一般为80%） |
| 5 | AS | 精度检查 | 正在检查分析仪器量程精度 |
| 6 | PF | 流量检查 | 检查仪器流量 |
| 7 | PM | 质量检查 | 检查颗粒物仪器膜质量 |
| 8 | PT | 温度压力校准 | 检查仪器的温度、压力 |

处理过程：

①发现带有上述标识的数据直接按照无效处理，无需通知运维人员。如果该标识数据过多或者标识数据与周边站点数据基本一致，应通知现场人员（可能忘记取消标识）核实原因。

②查看带有“H”的数据有时也会发现分钟数据带有上述标识，处理方法同上。

8） 出现“负”值数据

产生原因：仪器漂移或仪器故障造成数据漂负，低浓度时可修约范围内的负值有效，超范围漂移为负或仪器故障造成的负值为无效。

处理过程：

①发现负值数据应先判断数据的有效性，判断为有效需要将数据审核有效，不需要通知现场人员，如果判断为无效，需要通知给现场人员核实原因并反馈。

②查看带有“H”的数据有时也会发现分钟数据包含负值，处理同上。

9）“倒挂”数据

产生原因：PM2.5浓度大于PM10浓度超过20μg/m3监控软件报警。

处理过程：低浓度且质量受控的情况下倒挂数据均按照有效处理，不需要通知现场，

仪器故障的倒挂数据要及时通知现场运维人员核实原因并反馈结果。

10）带有“GCE”标识

产生原因：关闭源气失败，属于数采仪软件故障。

处理过程：发现带有上述标识数据按照有效处理，但需要通知运维人员处理。

11）带有“EXH”标识

产生原因：数据超过软件设定报警上限。

处理过程：按照《超标数据监控预警作业指导书》处理。

4 异常状态参数处理流程

（1）关键参数状态处理过程

关键参数报警规则为改变即报警，关键参数出现变动后应立即联系运维人员，核实参数变动原因，并对核实过程做好记录，登记到“状态异常登记表”中，如果参数变动原因不清楚或不属于运维过程造成参数变动应按照《空气站运维情况报告管理办法》上报。关键参数见下表。

（2）常规故障参数

关键参数之外的参数均为常规参数，常规参数报警出现时应判断报警产生的原因及对数据有效性的影响（可参照各厂家的仪器说明书）根据判断结果通知运维人员处理并按空气站运维要求建立异常处理工单留痕。

5 超限数据监控处理流程

超限数据报警分三类

超限报警（区域）：根据软件设定规则超出周边站（30KM）点均值的上限或下限将报警。

超限报警（监控）：根据软件设定规则与自己的历史数据（36小时）相比超过一定的范围将报警。

超限报警（软件）：根据软件设定规则与周边（30KM）站点相比，浓度数值方差超过一定范围将报警。

处理过程：根据上述方式可以判断出离群数据（偏高、偏低）、逻辑关系异常数据（趋势不一致，趋势变化不符合逻辑关系），监控人员判断后通知运维人员核实，运维人员将能反映现场异常原因的照片等记录上报数据监控人员，由监控人员在智慧运维平台上记录留痕。

6 异常数据分级及上报流程

按照异常处理时间分级

一般异常：2小时内可以解决的异常

处理流程：远程协助处理异常→发布异常并通知现场运维人员→跟踪处理过程（涉嫌人为干扰立即按照《空气站运维情况报告管理办法》上报）→智慧运维平台记录处理过程

中等异常：2小时至12小时内解决的异常

处理流程：远程协助处理异常→汇报运维监管中心主任和区域经理→跟踪处理过程（运维人员无法查明原因或无法解决时，下发《异常数据预警核查通知单》，涉嫌人为干扰情况按照《空气站运维情况报告管理办法》上报）→智慧运维平台记录处理过程→运维监管中心督查人员根据异常情况自查报告进行现场督查，将异常情况督查报告上报给总裁和董事长

重要异常：12小时以上的异常或数据超限数据

处理流程：远程协助处理异常→汇报运维监管中心主任和技术服务部总经理→跟踪处理过程（运维人员无法查明原因或无法解决时，下发《异常数据预警核查通知单》，涉嫌人为干扰立即按照《空气站运维情况报告管理办法》上报）→监控人员在智慧运维平台记录处理过程 →运维监管中心督查人员根据异常情况自查报告进行现场督查，将异常情况督查报告上报给总裁和董事长。

7 附录

附录1：异常数据预警处理流程

##### 重污染天气应急管理制度

1、目的

为保证各运维地区出现重污染天气时所有环境空气监测仪器的正常运行，数据稳定可靠、有效。为各级政府、环保部门实施大气污染防治计划提供基本的数据支撑。

2、范围

公司管辖范围内所有环境空气自动监测站点。

3、应急保障实施方案

（1）术语说明

大气重污染：根据《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012），大气重污染指环境空气质量指数（AQI）大于或等于201，即空气质量达到5级及以上污染程度的大气污染。大气重污染可分为重度污染（5级）和严重污染（6级）两级。重度污染（5级）：AQI指数为201～300，即空气质量达到重度污染（5级）的大气污染。严重污染（6级）：AQI指数大于300，即空气质量达到严重污染（6级）的大气污染。

（2）运维监测项目

运维监测项目包括常规参数（SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5等）和气象参数、CH4等环境监测设备。

（3）应急预案的启动

各区域人员要平时注意电台、电视、互联网、微信、QQ、手机短信、电子显示屏、大喇叭等手段和渠道发布的大气预报预警的相关信息，根据各地市发布的大气预警和启动的大气重污染天气应急预案启动情况进行逐级启动本预案中相关级别应急保障措施。

（4）应急预案实施方案

应急预案启动后，运维监管中心和全体运维人员应立即进入紧急工作状态，时刻准备好解决突发异常情况的准备，同时要做好以下工作：

1）数据监控

公司运维监管中心在出现重污染天气时，应急加派人员通过公司运维服务平台加强对重污染天气时的数据监控，发现异常情况立即通知现场运维人员现场处置，并及时将处置情况上报给相关部门。

区域人员在重污染天气时由每日早、中、晚三次数据监控分析升级为白天每小时看一次数据变化情况，发现问题及时处置。

2）人员保证

在启动应急预案后，原则上暂停轮休制度，全体运维人员保持工作状态。运维人员保证每天值班运维人员不少于2人。员工确实需要轮休时，应从其他区域协调补充。同时启动公司人员保证预案，由综合管理中心根据领导安排，调度应急人员做好人员调动和补充。

3）车辆保证

运维车辆的油卡等在重污染天气时，由综合管理中心给予重点补给，保证运维车辆的油料供应。当区域车辆偶发故障或可能出现应急保障不足导致不能满足需求时，给予跨区域调动补给或协助区域在当地办理车辆租赁手续、支付相关费用。所有运维车辆应定期按照要求进行保养维护，必须保证晚间车辆使用时，油料充足，灯光等能够正常使用。

4）物资保障

办事处按照运维合同要求配置配件、耗材等物资，做好出入库手续，定期清点数量，不满足最低库存时，及时申请总部调拨。区域在重污染天气高发期前，要对储备的资源进行再次清点，并保证每月上报需求。

保证办事处非故障备机满足要求，并严格按照公司备机使用要求进行日常的保养、测试工作，保证需启用备机时备机能够启用，并能正常运行。重污染天气期间，要每2天检查一次备机运行情况，做好相关记录工作。

5）日常巡检

在遇到重污染天气时，应加强加密维护频次，确保设备运行正常，基本要求如下：

一、日常质控维护

| 序号 | 维护工作 | 一般情况 | 重度污染 | 严重污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡检 | 每周巡检一次 | 每2天巡检一次 | 每天巡检一次 |
| 2 | 清理切割器 | 每周清理一次 | 每2天清理一次 | 每天清理一次 |
| 3 | 颗粒物流量检查 | 每周检查一次 | 每2天检查一次 | 每天检查一次 |
| 4 | 气态分析仪校准 | 每周一次 | 每5天一次 | 每5天一次 |
| 5 | 空调滤网清理 | 每月清理一次 | 每15天清理一次 | 每15天清理一次 |
| 6 | 气态分析仪流量检查 | 每月一次 | 每15天一次 | 每15天一次 |
| 7 | 颗粒物膜检查 | 每季度检查一次 | 每2月检查一次 | 每2月检查一次 |
| 8 | 采样总管清理 | 每季度一次 | 每月一次 | 每月一次 |
| 9 | 采样支管清理 | 每季度一次 | 每月一次 | 每月一次 |
| 10 | 清理颗粒物采样系统 | 每季度一次 | 每月一次 | 每月一次 |

二、耗材更换

| 序号 | 维护工作 | 一般情况 | 重度污染 | 严重污染 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气态设备滤膜更换 | 每周一次 | 每5天一次 | 每3天一次 |
| 2 | 振荡天平法颗粒物滤膜负载 | 达到80%时更换 | 达到50%时更换 | 达到50%时更换 |
| 3 | 零气洗涤剂 | 每6个月一次 | 每3个月一次 | 每3个月一次 |
| 4 | 切割器等O型圈 | 按需更换 | 按需更换 | 按需更换 |
| 5 | 限流孔烧结过滤器 | 每年1次 | 每6个月一次 | 每6个月一次 |
| 6 | 其他耗材 | 按说明书规定 | 按说明书规定 | 按说明书规定 |

6）质控管理

①、重污染天气时，应保证零点校准、跨度校准、精密度检查、多点校准等日常的质控工作开展，确实保证设备的准确性和可溯源性。

②、重污染天气高发期间前，要及时检查质控设备的计量器具的有效期、标准气体的有效期、活性炭等过滤装置是否满足要求等，提前做好好质控工作开展奠定基础。有必要时，发回总部进行比对传递。

③、对频繁出现重污染天气的地区空气站，加强各站点颗粒物手工加密比对工作，除国家规定频次外，不少于1次。

④、根据数据监控分析情况，对气态污染物污染相对严重等情况，由公司总部下发盲样测试样品，加强抽查质控。

⑤、运维监管中心加大公司质控任务卡抽查核对频次，确保区域每项工作开展规范化。

7）有效沟通

针对重污染天气时要积极与市监测站等环保部门进行汇报和沟通，便于环境监测部门能够为政府提供大气污染防治提供必要的基础。向当地环保部门说明加密对设备进行了维护情况，设备运行状况，能否能够满足正常运行的条件。当重污染天气时，应做好站房周边环境的检查，防止站房周边出现异常污染情况，对大气防治工作开展带来不利影响。各运维区域应按照公司的报告制度将发现的城市环境空气质量监测异常、数据异常、站点周边环境异常、加密维护情况等情况及相关处置措施报告公司，由公司统一上报省站。

8）技术支持保障

每个区域指定一名技术负责人，积极开展环境空气质量自动监测设备的预防性维修和维护，保证设备始终处于正常工作状态，保持稳定、可靠运行。为环保部门提供真实、可靠的数据，为政府实施大气防治预案提供必要的数据支撑。技术支持中心做好重污染天气时给予现场或电话指导，尽可能减少在线设备的故障率和维修时间，保证空气质量自动监测站可靠运行。积极编制空气自动监测设备重污染天气易发故障障排查手册，并加强对现场运维人员的培训和技术指导。对于出现的疑难问题，到立即组织人员到现场协助区域解决。

9）污染事件排查处置

当所在城市某些站点数据较其他站点数据明显偏高时；

①、在日常运维数据监控中，发现某个或某几个站点数据相对其他站点AQI指数异常时，应进一步分析哪些监测参数异常。

②、首先应重点检查空气自动监测设备是否运行正常；做好相关检查拍照（水印照片）和相关记录、工单填报工作。

③、自动监测设备运行检查正常，要加强周围环境的排查。对比分析该站点往日数据情况，是否具备规律性；分析污染出现异常髙值事件的站点位置情况、浓度异常时间、方向、风速等，确定大致污染排放方向，进行排查，尽可能找到排放污染源。

④、对于颗粒物为主的污染事件要对加强与未受污染站点比对，对不同站点滤膜采样斑点并进行标注清楚；

⑤、对于气态参数为主且持续时间较长或异常超高的污染事件要向公司申请报备启动备机监测模式，进行同步参比比对方式进一步验证污染情况。

⑥、加大污染源排查工作，以异常站点为中心，按照500m、1000m、2000m为半径对于发现的可能造成污染情况的工地施工、餐饮聚集区、燃煤燃烧、企业排放等污染源进行拍照（拍照）留证。

⑦、对于频繁出现污染的污染事件，区域经理要加强与地方沟通、协调，建议环保部门加强管控。

（5）应急预案的终止

1）应急预案终止条件

①、公司领导根据情况通知终止时；

②、当地重污染天气消除，地市政府取消大气重污染天气防治响应预案时；

③、环境空气质量指数（AQI）已降至以200内，并持续3小时以上。

2）应急预案终止程序

当符合应急预案终止条件时，由运维管理区域负责人向公司进行报备，经领导批准后终止运维保障预案执行。

（6）应急预案实施总结

各运维管理区域根据启动预案后出现的问题或好的经验进行总结提炼，便于公司更好的修订本预案，更好做好应急保障预案。同时对于在运维管理保障工作中涌现的优秀团队和个人进行表扬，弘扬公司正能量。

4、预案实施监督

为确实保证本预案顺利实施，起到预案的预定目标。公司在启动预案后将加强现场运维协调和督导工作。对于未按照预案要求启动预案的区域和个人给予处罚。对于运维应急保障优秀的区域和个人给予表扬和奖励。处罚措施：未按照要求进行相关维护和质控工作的，每个站点每次扣除费用2000元，站点主要负责人每个站点每次扣除当月绩效工资10%，区域经理每次扣除绩效工资的20%。奖励措施：公司根据实施情况，对区域内运维情况进行排名，在优秀区域内优先选拔公司优秀员工、技术服务之星等待遇，同时给区域和个人予一定经济奖励。

##### 运维质量控制管理制度

第一条校验人员应获得环境保护部颁发的上岗证；

第二条校验设备应取得中华人民共和国计量部门检定证书；

第三条校准和校验所用的标准物质为国家认可的标准物质；

第四条校验人员应严格遵守国家规范和相关技术要求，及时对监测设备进行校准和校验工作；

第五条当设备发生严重故障,经维修后在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次校准和校验。校准和校验的结果必须满足相应的技术要求；

第六条进行相关校准和校验时,必须有专人负责监督工况，在测试期间保持相对稳定，作好测试记录和调整、维护记录；

第七条认真填写仪器校准记录表。

##### 运维督查管理制度

第一条 为了加强现场管理,确保公司各项规章制度落实到位,有效促进各项工作的开展,结合运营工作的实际情况,特制定本制度。

第二条 督察的范围包括:运营现场的卫生、现场运营记录、运营设备的工作情况、运营设备的维护情况、运营人员的现场技能等。

第三条 公司按照直辖管理的原则进行责任追究,如发现运营现场存在问题,则对现场负责人员进行责任追究、并责令整改；如发现区域主经理工作疏漏,则对区域经理进行责任追究、并责令整改。

第四条 督察结束后将督察情况形成书面报告,经总经理签字后向公司上报。

第五条 对督察中发现的问题要求负责人按照时限及时整改,整改完毕后要形成书面材料上报公司,申请重新检查。

##### 运营机构管理办法

- 目的

为了规范办事处管理，为服务人员提供一个良好的办公环境，提高工作效率，特制定本办法。

- 适用范围

各区域办事处及运营办事处。

- 管理模式

各办事处实行区域经理、运营经理责任制，区域经理、运营经理负责区域、运营办事处的日常管理。

- 管理内容

- 固定资产管理

- 办事处的固定资产由区域经理、运营经理指派专人负责，建立固定资产台账，保持帐物相符。

- 加强各项固定资产保管和保养。如有保管不善，使用不当，应及时采取措施加以改进；对于因个人原因造成损坏的由其负担经济责任。

- 经长期使用，自然损坏或在特殊情况下损坏，确实不能修复使用的固定资产，须上报主管领导批准后，报总公司财务办理报废手续。

- 办事处人员调离本区域时应清退借用或使用的公物，不得擅自带走或转让他人。

- 办公管理

- 工作时间（上午8:30-12:00、下午13:00-17:30）不得在办事处闲聊、上网玩游戏、吃零食、打瞌睡等。

- 区域经理、运营经理制定办事处值日表，办事处人员轮流值日，负责办公区域、卧室、厨房、卫生间的清洁卫生，保持地面无垃圾，桌面整洁无灰尘，办公区域办公用品摆放有序，生活区域私人物品整浩不凌乱。

- 办事处人员要注重仪表，团结互助，不说有损于公司形象的话，不做有损于公司利益的事。

- 不得利用办事处电话与工作以外的人员进行闲聊。

- 不得留宿与工作无关的外部人员。

- 配件管理

- 办事处设立配件二级库，并制定仓库管理员，责任到人。

- 仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚。

- 对危险物品隔离管制。

- 地面应做好防潮、防污措施。

- 储物空间分区，便于盘存和发货。

- 仓储物料入、出库按先进先出原则堆放和提取。

- 办事处仓库管理员月底前对库存进行盘点、核对，月底汇总后上报公司；对于需要补充的配件，提交配件需求清单。

- 免费更换下的旧配件由办事处统一进行管理，每月月底寄回公司进行核销。

- 其他

- 办事处人员考勤制度按照技术服务公司统一规定执行（请假、倒休、节假日等）。

- 办事处水、电、暖、气、办公用品等要注意节约，避免浪费，由办事处负责人进行统一监督、管控，并做好安全工作。

##### 备机管理办法

根据各地运营合同的要求,公司为运营项目购置了相应的备机。为了提高备机综合利用率，正确合理的备机特制定本规定。

（一）备机日常管理

1、备机的日常存放原则上就近存放在各区域办事处内。

2、要保证备机存放室的温度、湿度及安全。由于地下室湿度较大备机不允许存放在地下室内，为保障安全原则上也不允许存放于小房等附属建筑内。

3、备机在存放之前要有专人对备机进行详细的检査并做好记录。

4、现场备机使用时间上限暂定为20天。

5、备机在存放过程中要定期进行上电测试,已检查备机性能是否良

- 备机在存放过程中每2周至少上电一次,并用标样或标气对仪器进行相应的测试。

- 对于大气及气态污染物在线监测设备,备机的标准物质要检査钢瓶气的压力和质保期是否在规定范围内。

- 定期检査备机管路及板卡是否有松动现象。

（二）、备机的使用

1、根据现场情况及仪器安装规范进行仪器的安装工作。

2、为了保证备机测量的准确性，要对其进行现场标准物质的检测校准，对于环境质量监测仪器如：空气系统，安装好待仪器稳定后需要进行零点和量程的检査、校准。

3、根据各地不同要求,更换完备机后需要进行其他测试的按当地环保部门要求执行。

4、更换完备机后必须按要求做好记录。

（三）、备机的归还

1、备机在使用完毕后，在拆卸备机时要将备机的内部、管路、以及附属设施清洗干净，器件固定牢固，附属设施放回原包装箱等。

2、备机入库(指各办事处或分公司备品库)前需库管员和使用人共同对备机进行相应检查，仪器状态正常才能入库。

3、入库后，仪器使用情况档案进行填写。

##### 备件耗材管理办法

（一）、目的

为了提高公司配件供应速度，保障物料及时供应，科学合理使用配件，提高客户满意度，制定本管理办法。

（二）、设置原则

1、有办事处的区域，原则上都要在办事处设立备件库。

2、区域内有运营项目,需公司提供配件、耗材的。

3、区域离公司较远,虽没有办事处但有条件可以安全保存备件的。

（三）、配件管理

1、区域备件库作为技术服务公司二级库的延伸，由区域负责人(或指定专人)负责管理。

2、各区域需做好配件的保存、保管(防火、防潮、防盗等)工作由于人为原因造成配件损坏(或丢失)由此造成的损失由区域承担。

3、区域备件库需做好配件台账对配件出入情况进行详细登记，每周将配件出入情况发给后勤保障中心，由后勤保障中心进行出库登记。

4、区域备件库需每月进行盘库，并将盘库结果和后勤保障中心记账结果进行核对，对于账物不符的需查明原因。

（四）、配件申请

各区域(运营项目)根据区域仪器情况提交配件申请，经公司总经理准后，从公司二级库将配件调拨到区域(运营项目)备件库,备件库的配件由区域统一调配使用。

（五）、配件使用

1、运营项目配件使用区域内需要从备件库领用配件必须经过区域经理同意，并做好配件领用记录。

2、区域之间配件借用对于其他区域急需使用公司库房缺货的配件，由公司同意协调，办完出库手续后由区域直接将配件发货。

3、对于运营项目更换的配件,旧件必须做好记录每月寄回公司核。

##### 车辆管理规定

为使技术服务公司车辆管理统一合理，更有效的控制车辆使用，最大限度的节约成本，控制所有车辆的保养和维修及时，确保车辆安全、良好的运行，特制定本制度。

- 适用范围

本制度适用技术服务公司管辖的所有车辆。

- 车辆使用管理规定

  - 车辆管理员负责车辆派遣及使用，并对用车进行审批、协调、安排，保证车辆的有效使用。车辆管理员由技术服务公司制定。

  - 其他人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

  - 车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。

  - 车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和当地路况、路名。

  - 车辆不得对外出租和出借。

  - 所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆派遣登记表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆派遣登记表》上签字，表示钥匙已收到。

  - 驾驶人员在车辆使用过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。

- 车辆用油管理

  - 职责

    - 车辆管理员负责对车辆的用油进行监督、控制，财务内勤辅助配合监控管理。

    - 各车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

（2） 车辆加油管理

- 加油卡用油管理

    - 技术服务公司原则上所有车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

    - 技术服务公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经车辆管理员批准，说明原因，并在报销时写明情况。

    - 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理。

    - 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

    - 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：月初余额为油卡在上次充值前的余额；本月充值为油卡上次充值的金额；月末余额为油卡最后一次加油后的金额；本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油；起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数；中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数；中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。

    - 一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。

    - 特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油应详细记录日期。

    - 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

    - 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

    - 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

    - 车辆油卡充值要求开具正规发票，报销时使用。

- 现金加油管理

- 出车每次现金加油前，需填写加油申请单，须注明上一次加油时间，车辆加油前行车里程数，车辆管理员同意后方可加油。

- 现金加油需到正规加油站加油，加油后所要正规加油发票，驾驶员需妥善保管用于报销使用。对于没有加油票产生的费用不给于报销。

- 报销时要填写车俩费用报销单据。

- 车辆维修、保养管理

  - 职责

    - 车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

    - 驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

    - 驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

  - 工作流程

- 日常检查、保养、维护

      - 驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

      - 行驶中注意车辆是否有异常声响。

      - 经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

      - 驾驶员每月底进行检查保养。

      - 每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

      - 每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

      - 车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

      - 车辆日常补胎及小零件更换必须取得正规发票(或者财务收据），原则上不允许抵票报销。

- 定期保养

    - 驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。

    - 保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

    - 驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

    - 驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

- 在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

- 如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

- 发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

- 保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

- 离车注意

  - 司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；

  - 车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

- 出发前后工作

  - 清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；

  - 行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态；

  - 司机应根据目的地选择最佳的行车路线；

随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

#### 4.5.4.2运维方案

##### 运维服务方案设计原则

在本运维方案设计时，我们重点考虑以下原则：

- 多级质控保障。首先在公司层面建立一级质控保障体系，建立健全质控实验室、监控中心、监管中心等部门，依托质量控制保障小组，督察组，应急保障小组，后勤保障组全面保障运维工作实施；其次，在各办事处建立区域内二级质量控制和质量保障实验室，确保现场运维工作有据可依。

- 实现本地化运维。我公司在项目所在地建立有办事处和质控实验室，具备一支专业的设备运维、安装、调试、售后服务团队，能够实现本地化运维，达到快速响应的要求。

- 统一标准、统一管理。在省监测中心统一管理要求的基础上，制定一套具有我公司特色的日常运维管理措施和质控措施，满足相关的质控和考核。在规划的基础上，统一标准与规范，加强运维管理标准化和规范化建设。

- 先进性与适用性原则。在运维管理过程中，首先要考虑的是实用性和易于操作性、易于管理和维护，准备足够数量的备机、备品备件及耗材，提前部署和安排，实现耗材和备品备件数量的动态管理，根据实际运维周期提前补充，满足耗材和备件的使用。

- 可靠性与安全性原则。安全可靠的运行是整个运维项目的基础。保证环境监测数据及站点信息的安全性和保密性非常重要，要求整个网络系统要有较高的安全性。系统要具备容错、备份及自诊断模块，便于快速判断故障点并排除。要配置严密的数据安全体系，避免非法入侵，确保系统数据的准确性、数据传输的正确性，防止异常情况的发生。

- 运营人员持证上岗原则。所有运营人员需经过公司统一的专业培训和省级以上相关部门组织的系统培训考核，并获得相关运营资质证书，使人员具有良好的理论知识和实践技能操作能力，更好的服务于空气站运营维护管理。

##### 运维主要内容与目标

（一）运维工作主要内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）空气站的日常运行维护；

（2）空气站的设备维护保养及维修；

（3）对 PM10 与 PM2.5 自动监测进行手工比对；

（4）当仪器出现故障不能及时修复时，在24 小时之内使用备机开展监测；

（5）对于仪器使用超过 6—8 年以后出现报废，或者因自然灾害等不可抗力导致的系统或仪器报废的，我公司先行使用备机开展监测，同时报告甲方。

（6）空气站的系统质量管理；

（7）空气站通讯及数据采集系统的维护及维修，保障空气站与省空气平台通讯正常。

（8）空气站相关辅助设施的维护、保养、维修。

（二）运行维护工作目标

（1）所获取的有效监测数据保证满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

（2）自动站正常运行率达到 90%及以上；

（3）自动站数据有效率达到 90%及以上；

（4）仪器定期质控抽检准确率达到 90%及以上；

（5）异常情况处理率达到 100%。

##### 运维工作

###### 运维工作一般如下：

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

（2）检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在 25℃左右，站房内温度日波动范围小于 3℃， 相对湿度保持在 80%RH 以下；

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（5）定期检查消防和安全设施；

（6）每次维护后做好系统运行维护记录；

（7）进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

###### 每日工作内容如下：

我方提供的空气站数据监控人员具备计算机、数据采集与传输和空气质量业务方面的知识，并能熟练操作数据管理平台。每日 24 小时通过省空气监控平台进行数据监控，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况； 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；根据故障报警信号判断现场状况；

（2）发现空气自动监测数据有异常情况时，及时查明并分析原因，进行相关质控检查，并在 4 小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，及时与相关部门联系积极解决）；数据异常报告经有关负责人确认签字后归档保存，并及时上报甲方。

（3）监控保持 24 小时不间断，保证空气站数据及时上传至省空气平台。

（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（5）每日 10 点前审核前一日各监测站点原始小时值。

###### 每周工作内容如下：

每周至少巡视空气站 1 次，且两次巡检时间间隔保证不超过 9 天，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看空气站设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅；

（3）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（4）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（5）检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（6）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜。

（7）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（8）及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样有影响的树枝。

（9）经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（10）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

（11）每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

（12）每周对气态污染物（NOX、SO2、CO、O3）仪器至少进行 1 次零/跨漂检查，将不含待测及干扰物质的零气和浓度为仪器测量满量程 75%～90%的标气通入仪器进行零/跨漂检查，并按要求对仪器进行零/跨漂调节。

（13）每周对颗粒物仪器至少进行 1 次流量检查，流量误差超过±5%时应进行校准。

（14）每周检查颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过 50%， 及时进行更换。

（15）重污染天气过程结束后及时清洗采样系统管路，并更换滤膜。。

###### 每月工作内容如下：

（1）清洗 PM10 及 PM2.5 切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；清洗 PM2.5 旋风切割器时完全拆开。采样头用洁净水或无水乙醇清洗，完全晾干或热风机吹干后重新组装，组装时同时检查密封圈的密封情况。

（2）检查 PM10 及 PM2.5 监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，进行校准，检查仪器是否泄漏；

（3）每月在每个县（市、区）至少选取 1 个空气站点。开展至少 5 天 PM10 或 PM2.5 手工采样，与自动监测系统进行比对；

（4）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

（5）更换 PM10、PM2.5 分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

（6）每月对数据进行备份。

###### 每季度工作内容如下：

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

（2）对气态分析仪进行多点线性检查和对臭氧仪器开展量值溯源工作。

（3）每季度对颗粒物仪器标准膜检查，标准膜误差超过±2%时应进行校准。

（4）对振荡天平法的PM10 与PM2.5 仪器进行K0 值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，进行校准。

（5）校准和检查 PM10 及 PM2.5 分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

（6）每季度进行 1 次监测仪器的精密度审核。气态污染物监测仪器的精密度审核采用向监测仪器通入一定体积分数的标准气体来确定；颗粒物监测仪器的精密度审核采用标准流量计测定监测仪器的工作流量来确定。

###### 每半年工作内容如下：

（1）检查 PM2.5、PM10 分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

（2）更换振荡天平法颗粒物分析仪旁路过滤器，并进行 K0 值检查；

（3）动态校准仪质量流量计每半年进行一次流量多点校准；采用甲方提供的臭氧标准源对空气站校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

（4）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

（5）对监测仪器每半年进行一次期间核查。

###### 每年工作内容如下：

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

（2）每年进行 1 次监测仪器的准确度审核。气态污染物监测仪器的准确度审核采用向监测仪器通入一系列相同体积分数的标准气体来确定；颗粒物监测仪器的准确度审核采用审核采样器进行准确度审核。

（3）监测仪器每年做 1 次自校验检查。

###### 日常运维其他相关如下：

（1）每周更换的气态污染物用滤膜，滤膜必须为聚四氟乙烯材质；

（2）及时制定工作计划，我方每月底前制定下月工作计划，包括但不限于：周巡检计划、月度工作内容、季度工作内容、半年工作内容、臭氧传递等以保障仪器处于正常运行状态。且工作计划按照甲方要求上传存档。工作计划为甲方核查我方的重要工作内容。我方严格按计划执行，若有变更应及时通知甲方。

（3）我单位保证满足环保部门对空气站故障的响应时间要求，当空气站每日 6 时～23 时出现故障，在 1 小时之内响应，4 小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，我单位保证在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（4）对于使用超过 6-8 年的仪器在使用过程中发生损坏导致报废，以及因洪水、地震、站房外部火灾等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，我方先行提供备机开展监测，并及时报告甲方。

（5）我方建立安全管理制度。运维期间，我方按安全管理有关规定开展安全排查工作，并建立相关档案，切实消除安全隐患。

（6）我方保证不会擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。否则，我方同意甲方终止合同。

（7）为保障站点巡检工作留痕，我方运维人员按要求每次进入空气站站房内用该站房配备的巡检器进行打卡，然后开展日常巡检或应急工作等。

###### 我单位建立站点维护档案：

我方建立空气站维护档案，将空气站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用运行管理相关记录至少包括：

（1）空气站运行维护记录表；

（2）颗粒物监测仪校准检查记录；

（3）气态污染物监测仪校准检查记录；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）空气站主要消耗材料使用登记表；

（7）多点线性校准表格；

（8）空气站室内外环境记录；

（9）标准物质使用记录；

（10）空气自动监测系统仪器资料保管清单；

（11）量值传递/溯源及标准设备检定记录；

（12）颗粒物手工比对记录。

我公司在投标文件中提供以上记录表格。

##### 定期巡检措施

为确保公司提供的运维服务满足客户所需的服务质量，保证组织的服务质量稳定可控并持续提升。我公司制定了详细具体的定期巡检措施。本措施适用于我公司承接的国家级、省级、市级、县级等各级空气站运维业务。巡检措施目录如下：

| 1、巡检工作 | 4、工控机管理 |
| --- | --- |
| 2、巡检流程及内容 | 5、运维工单 |
| 3、数据质量监控审核 | 6、相关记录表格 |

###### 巡检工作

1、每周巡检

- 基本

- 切割器、采样管、风帽、采样风机、仪器散热风扇不能有明显浮尘；

- 滤膜按照要求粘贴在气态污染物滤膜粘贴记录表上；

- 采样总管温控系统工作正常，温度控制在30-50℃，控温稳定。

- 检查采样管线不漏气，数据曲线不离群，周围污染造成的要排查并报告备案；

- 检查颗粒物斑点无缺边、无缺角，纸带无破损，无歪斜；

- 现场标气要在有效期内；

- 检查视频、能见度、拍照系统是否能够工作正常，历史视频是否存在异常情况并上报。

- 按照最新修订发布的重污染天气运维保障预案加密工作，并总结报告。

- 开放光程设备若发现光源亮度明显偏低，应立即查明原因并及时排除故障。

- 质控任务

- 各参数校准零点、跨度时长要求不少于15分钟，稳定数据不少于5min；

- 仪器T90响应时间小于5min（CO为4min）；

- 颗粒物流量检查值16.67±4%范围内；

2、月度巡检

- 基本

- 空调滤网无明显脏污，仪器空调滤网、仪器散热风扇基本无灰尘；

- 在硬盘建立专用数据存储盘，每月备份数据。

- 零气进气口过滤器基本呈白色。

- 质控任务

- 气态污染物流量误差<±10%，公司要求<±5%；

- MFC流量误差<±2%

3、季度巡检

- 基本

- 采样风机无积尘，运行转速正常；采样总管与风机连接管路无漏气，无积尘等脏污；

- 采样总管无明显灰尘，在冬季应加强清理，采样支管无明显灰尘，当采样支管无法彻底清洗时要对采样支管进行更换；

- 颗粒物采样管无明显灰尘，按照说明要求清理颗粒物采样弯管积尘；

- 无明显浮尘

- 质控任务要求

- 气态分析仪多点审核：相关系数＞0.999，0.95≤斜率≤1.05，截距＜±1%×满量程；

- 气态分析仪精密度审核：仪器示值相对标准偏差应≤5%

- PM10和PM2.5监测仪校准膜校准:β射线法：小于标称值的±2%；

- K0值检查:振荡天平（K0）检查应小于±2.5%

4、年度巡检

- 质控任务

- 动态校准仪流量进行20点检查：相关系数＞0.999，0.95≤斜率≤1.05，截距＜±1%×满量程；

- 钼炉转换效率检查：转换效率≥96%。

###### 巡检流程及内容

| 步骤 | 项目 | 检查项目 | 出现问题的处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 准备工作 | 准备站房钥匙、工具、配件、耗材、备机、手持终端机 | / | / |
| 第二步 | 到达站点 | 通过手持终端机打卡签到 | 联系相关工作人员 | / |
|  |  | 领取巡检任务 | 联系相关工作人员 | / |
| 第三步 | 站房外部设施检查 | 点位周围环境变化情况 | 如发现点位周围有新增污染源等情况需立即通知当地环保局 | / |
|  |  | 点位周围安全隐患、周围道路、供电线路、通讯线路、给排水设施完好或损坏状况 | 如发现问题影响站房安全或仪器运行则立即通知当地环保局协调解决 |  |
|  |  | 站房外围的防护栏、隔离带有无损坏情况 | 发现有损坏或不牢固等情况需尽快 |  |
|  |  | 周围树木是否需要修剪 | 通知当地环保局协调城建等部门修建 |  |
|  |  | 站房防雷接地是否完好 | 现场发现底线断路等问题需立即通知区域经理并进行维修 |  |
|  |  | 站房屋顶是否完好，有无漏雨 | 如站房屋顶有损坏或漏水迹象需立即向公司申请维修 |  |
| 第四步 | 站房内部设施检查 | 消防器材是否在使用有效期内 | 提前向公司申请更换 | / |
|  |  | 站房内部的供电是否正常、通讯是否畅通 | 根据情况进行维修 |  |
|  |  | 站房内部给排水、供暖设施工作状况 | 如不正常需进行维修 |  |
|  |  | 站房内有无气泵产生的异常声音 | 如有异常则需检查产生噪音的气泵，并根据情况进行维修或更换 |  |
|  |  | 站房内有无异常气味 | 判断异味来源，并根据气源情况进行解决 |  |
|  |  | 自动监测室内温度、湿度是否符合要求 | 调整空调温度，如空调故障需请空调厂家上门维修，无不能修复需向公司申请更换 |  |
|  |  | 检查采样总管和支管有无冷凝水或污物 | 调整根据室外温度情况调整空调温度 |  |
|  |  | 排风扇是否正常运行 | 进行维修或更换 |  |
|  |  | 稳压电源参数是否正常 |  |  |
|  |  | 各电源插头、线板工作是否正常 |  |  |
| 第五步 | 在线设备运行状态检查 | 检查设备有无报警 | 根据报警信息对仪器进行检修 | / |
|  |  | 检查仪器主要参数（流量、压力、温度、电压等）并填写巡检记录 | 同上次巡检记录进行对比，如仪器参数有故障趋势则需对仪器进行关注或对参数进行调整 | / |
|  |  | 检查滤纸、变色硅胶、博氟氧化剂、活性炭等耗材的使用情况，更换滤膜 | 1、滤纸将要用尽需进行更换2、博氟氧化剂、变色硅胶失效超过2/3需进行更换3、仪器滤膜至少每周更换一次 | / |
|  |  | 检查采样泵 | 根据故障情况确定1、更换泵膜2、更换轴承3、更换泵 | / |
|  |  | 检查设备联网参数设置是否正常，是否能正常联网 | 重新启动采集仪和无线猫。若启动后仍不能正常通讯可采取替换法确定故障 | / |
| 第六步 | 设备检查 | 清洗颗粒物采样头，检查采样管温度，检查纸带剩余量。 | 根据纸带剩余情况，进行纸带更换 | / |
|  |  | 每周对SO2、NOx、CO、O3进行检查校准，校准完毕后填写校准记录表 | 若仪器校准数据超出正常范围需对仪器进行调整 | / |
|  |  | 检查气象五参数仪器、城市摄影系统、能见度、数采系统软硬件 | 根据情况进行维修或更换 | / |
|  |  | 检查视频监控系统，发现异常情况及时上报 | 根据情况进行维修或更换 | / |
| 第七步 | 打扫卫生 | 现场维护记录进行整理，保证维护记录整洁有序 | / | / |
|  |  | 打扫站房桌面和设备卫生 | / | / |
|  |  | 打扫站房内档案卫生 | / | / |
|  |  | 打扫站房地面卫生 | / | / |
| 第八步 | 离开站点 | 提交电子工单，请复核人员和审核人员分别进行复核和审核 | / | / |
|  |  | 向区域经理汇报站点情况并确认下一步工作 | / | / |
|  |  | 通过手持终端机打卡签到 | / | / |
|  |  | 观察维护后3小时数据 | / | / |
| 其他情况 | 设备故障 | 接到通知后1小时响应，4小时到达现场解决 | 填写运营维修记录台账，更换后的额故障设备在一周内完成维修，经过建筑内检查后作为备用设备入库。 | / |
|  |  | 24小时内不能修复的需上备机 |  | / |
|  |  | 原设备安装后需要按照要求对设备校准、校验 |  | / |
|  |  | 备机使用期限不能超过一个月 |  | / |

###### 数据质量监控审核

通过省市相关平台等数据检查分析平台查看站点数据变化情况：

- 检査数据是否正常上传到省站等,是否存在离线情况

- 检查是否存在数据离群等异常现象

- 分析监测数据是否符合正常规律

- 检查分析仪仪器工作状态是否正常

- 检查运维质控工作标识情况

- 检查设备维护后3小时内数据是否存在离群现象

- 次日8时30分前上报前日负责运维站点数据审核情况

如果在检查过程中发现有仪器状态不正常或数据不符合正常规律,需立即通知项目负责人,由项目负责人安排人员现场检查。

在去往站点的路上要多留意有没有突发污染源如:焚烧秸秆、焚烧树叶、施工工地、烟囪冒黑烟等情况,如有可以拍照取证,以便在环保部门对数据提出异议时佐证。

现场检査:到达现场后,先不要进入站房内,首先观察站房周围污染物的变化,查看切割器、采样总管是否异常。如有异常立即拍照取证,并以紧急报告形式上报。

###### 工控机管理

- 远程软件

严禁安装Teamview、XT800、向日葵、QQ等具有远程功能的远程软件,原则上仅保留程序应用软件；

如需调试等设备厂家远程协助时,临时安装远程协助软件,应提前向公司运维监管中心提出申请,同意后方可安装。远程软件运行期间,现场必须留有人员,使用完毕立即卸载。同时将安装的远程软件名称、安装时间、卸载时间、现场负责人员、安装目的等信息以情况报告的形式上报公司,由运维监管中心备案，并建立电子工单，备注说明。

操作系统远程桌面登录需要使用操作系统用户名及密码,通过更改工控机操作系统所有用户的登录密码,可实现回收。

- 数据采集软件

必须勾选启用“读取报信息。

###### 运维工单

1、工单填写审核

填写:当天派发、当天领取、当天完成巡检、当天填写提交(24时前);对于系统《自动提交》的工单,如果内容均填写完毕,正常完成复核、审核工作,无须再建立子单。系统《自动提交》的工单,如果内容未完成,需建立子单,在子单完成主工单未完成的工作,子单和主工单一起流转到复核、审核节点,在子单完成剩余工作。子单的建立需关联主工单号。

复核:当天复核完成；

审核:3天内审核完成,每月最后一天完成当月所有工单审核运维计划:每月10-18日制定下月巡检计划(注意质控内容、频次核实),19-20日完成工单审核。

2、运维痕迹管理

为了体规滤膜更换的过程,现场滤膜更换应按照更换前拍摄2张(近照、远更换后拍摄2张(近照、远照)上传至运维平台；

若系统内无法留痕,须拍照并上传系统,如颗粒物气态参数流量检查、动态校准仪MFC单点检査及多点校准、清洗切割头、更换滤膜、风扇清理、空调滤网清理类使用终端机拍照上传到耗材图片上传处。

3、更换备机、原机

仪器更换过程要在系统中留有痕迹,线上操作完成,线下才能操作,否则会产生报警,站点被禁用。

4、视频査看

在每周巡检时必须翻看室内外视频,查阅视频后若未发现有异常情况,需在周巡检表中注明:视频查阅后,本周未发现异常；若发现有异常情况，及时将异常情况进行上报。

5、手工比对记录录入系统,气态滤膜、颗粒物滤膜或纸带、手工比对滤膜,标记清晰,保留在站房中备查。

6、停电证明

当月5号之前提交上月所有的停电证明。确因特殊原因,无法提交地方站开具的证明,可先提供公司证明,获得地方站证明后,在运维管理系统中补充。

7、因断网等原因造成的数据缺失 ,各运维区域必须在2天内完成所有数据上报,月底的数据应于下月1日12点前完成审核上报(包括手工补录)。

##### 故障维修措施

运行维修工作界定

我单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施）， 并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

设备维修质量控制

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备开展手工比对测试，测试严格按照《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017） 等相关规范要求，同时提交相应报告。

为了使自动监测系统能维持完整的数据获取率；及时发现设备异常情况；保障自动监测设备的正常运行，我公司制定了详细具体的故障维修措施。本措施适用于我公司承接的国家级、省级、市级、县级等各级空气站运维业务。包括空气站所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施）。故障维修措施目录如下：

| 序号 | 故障维修方案 | 简述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场故障维修 | 现场能够明确诊断并解决的故障维修 |
| 2 | 线下设备维修 | 更换下的设备维修 |
| 3 | 故障维修流程图 | 针对出现故障的设备维修流程 |
| 4 | 预防性维修 | 预防故障发生的检修 |
| 5 | 主要仪器维修指南 | 针对主要仪器的故障维修指南 |

###### 现场故障维修

- 空气子站仪器设备发生故障时，对于在现场能够明确诊断，并可由简单更换零部件解决的问题，如电磁阀控制失灵、泵膜破损、气路堵塞、灯源老化等，应立即在现场进行检修并解决问题。

- 运维工程师根据现场情况，对故障处理时间进行预判，并报区域经理和数据管理中心，简易故障维修一般控制在4小时以内。

- 气态监测仪器维修后按照要求对仪器进行漂移测试（零点漂移、量程漂移），并进行多点线性检查，颗粒物监测仪器维修后按照要求对仪器进行流量和标准膜检查校准，测试合格后才能投入使用。测试完毕后填写《空气自动监测仪器设备检修记录表》。

###### 线下设备维修

- 运维人员对故障现场进行判断，不能通过简单维修就能解决的问题，必须在故障发现4小时内使用备用设备替换，并将现场情况汇报区域经理并提交数据管理中心报备故障。新安装的仪器进行校准、标定，完成监测数据的有效性检查，保证空气子站系统的持续运行及数据的连续性、有效性。详细记录故障现象与发生时段，及时报告业主，并提交备机更换报告。

- 更换后的故障设备在一周内完成维修，经过校准检查合格后，及时将原机更换上线，并将备机更换下线。并做好相应维修记录。备机使用期限不能超过一个月

- 建立仪器使用、维护、维修档案，记录仪器使用情况、故障现象、维修过程、更换备件情况等，并填写仪器维护、维修报告表于5个工作日后上报省站。

- 设备经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成，性能通过标气测定、颗粒物仪器经过手工比对检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。并按顺序进行漂移测试（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度检查、多点线性检查，并提交相应报告。若仪器进行了更换，在正常使用和运行前必须对设备进行一次比对实验和校准。

- 监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，必须进行检验，采用标气测定、颗粒物手工比对等方法进行。

- 仪器大修后（更换设备测试关键部件），按照顺序进行漂移测试（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度检查、多点线性检查，并提交相应报告。

###### 针对性检修

针对性检修是指对出现故障的仪器设备进行针对性检查和维修。针对性检修应做到：

（1） 应根据所使用的仪器结构特点和厂商提供的维修手册的要求，制定常见故障的判断和检修的方法及程序。

（2）对于在现场能够诊断明确，并且可由简单更换备件解决的问题，如电磁阀控制失灵、抽气泵泵膜破埙、气路堵塞和灯源老化等问题，可在现场进行检修。

（3）对于其他不易诊断和检修的故障，应将发生故障的仪器送实验室进行检查和维修。并在现场用备用仪器替代发生故障的仪器。

（4）在每次针对性检修完成后，根据检修内容和更换部件情况，对仪器进行校准。对于普通易损件的维修（如更换泵膜、散热风扇、气路接头或接插件等）只做零/跨校准。对于关键部件的维修（如对运动的机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件的维修），应按仪器使用手册的要求进行多点校准和检查，并记录检修及标定和校准情况。

（5）针对性检修流程如下图所示：

###### 预防性维修

预防性检修是在规定的时间对系统正在进行的仪器设备进行预防故障发生的检修。在有备用仪器的保障条件时，应用备用仪器将监测子站中正在运行的监测分析仪器设备替换下来，送往实验室进行预防性检修。预防性检修计划应根据系统仪器设备的配置情况和设备使用手册的要求制定。

- 监测子站的污染物监测仪器设备每年至少进行1次预防性检修；

- 按厂家提供的使用和维修手册规定的要求，根据使用寿命，更换监测仪器中的紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转换炉、发射光源（氙灯）和抽气泵膜等关键零部件；

- 对仪器电路各测试点进行测试与调整；

- 对仪器进行气路检漏和流量检查；对光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理

- 对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。

- 在每次全面预防性检修完成后，或更换了仪器中的紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转换炉、和发射光源（氙灯）等关键零部件后，应对仪器重新进行多点校准和检查，并记录检修及标定和校准情况。

- 对完成预防性检修的仪器，应进行连续 24h 的仪器运行考核，在确认仪器工作正常后，仪器方可投入使用。

###### 主要仪器维修指南

颗粒物监测仪PM10、PM2.5

| 故障现象 | 可能的原因 | 补救措施 |
| --- | --- | --- |
| 不能启动 | 没有电源 | 检查是否仪器和泵已接到合 适的电源 （ 100/120v 或 220/240v）检查仪器的保险丝 |
|  | 没有复位脉冲 | 检查电源电压 |
|  | 电路故障 | 检查电源电压 |
| 无法修改参数 | 键盘未激活 | 通过菜单激活键盘 |
| 没有质量值 | ADC失效 | 检查并修理主板 |
| 无法自动换膜 | 卷轴螺母未拧紧 | 拧紧卷轴螺母 |
|  | 滤带已用完 | 更换新的过滤带 |
|  | 光学滤带记数器故障 | 更换滤带传送传感器 |
| 空气流量扰动或太低 | 插头25PIN(0-10V)有没有 | 重新插好插头 |
|  | 泵工作不正常 | 清洁泵内部,更换新的泵碳刷 |
|  | 非常高的污染或污染物进入气路 | 清洁空气流路 |
|  | 空气流量参数错误 | 检查空气流量参数 |

### 4.5.5培训计划

#### 4.5.5.1培训流程

为了使最终用户能够熟练使用设备及系统业务化运行，我公司制订了完整的培训计划。培训分为安装前培训、现场培训、集中培训、年度培训、巡检时一对一培训和技术交流会六部分

我方免费提供培训服务，提供技术培训详细方案

我公司负责对培训工作进行总结，主要内容包括：

1）参加人员名单，课程表，所用教材，考试试卷及总体印象；

2）考勤情况，考试成绩登记及分析；

3）对于未合格情况，我公司负责单独培训，直到成绩合格。

#### 4.5.5.2安装前培训（安装调试期间）

- 培训目的：重点介绍系统及仪器的原理、操作和维护知识，使空气系统操作人员了解空气自动站的基本要求，仪器正常工作需要的条件，仪器需要的维护等等。

- 培训地点：河北省石家庄市，或者和用户协商确定。培训现场备有设备样机。

- 培训时间：仪器安装前，为期2天，具体时间和用户协商确定。

- 参训人员：用户3-5人。

- 培训费用：提供培训教材、资料，费用由我公司承担。

- 培训方式：采取理论培训为主并与实践相结合的培训方式，培训现场备有设备样机，对照仪器进行理论培训，加快学员的学习进度。

- 培训课程安排

| 序号 | 时间 | 地点 | 培训内容和提纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5天 | 协商确定 | 站房的选址、使用面积、保温、密封、配电、配水、防火安全等。 |
| 2 | 0.5天 | 协商确定 | PM10、PM2.5自动监测仪原理、内部结构、操作使用、各部件主要作用、日常维护、常见故障维修 PM2.5采样器原理、内部结构、操作使用、各部件主要作用、日常维护、常见故障维修 |
| 3 | 0.5天 | 协商确定 | 动态校准仪、零气发生器、能见度仪、流量计原理、内部结构、操作使用、各部件主要作用、日常维护、常见故障维修；数据采集系统使用 |
| 4 | 0.5天 | 协商确定 | 仪器正常工作需要的条件，仪器需要的维护，安装前需做的准备工作等等。 |

#### 4.5.5.3现场培训

仪器验收3个月内，在空气站现场进行，我方提供现场培训计划和培训材料提纲，提供全套的培训材料。现场培训内容包括：

- 培训目的:包括仪器设备操作、校准、维护、常见故障的诊断和排除等。

- 培训地点:安装现场（与用户协商确定地点）；

- 培训时间:仪器安装调试期间，为期3-5天；

- 参训人员：用户3-5人。

- 培训费用：免费

- 培训方式：结合现场安装，手把手培训。

- 培训课程安排

| 序号 | 培训内容 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统操作介绍（标准培训材料、中文） | 0.5天 | 与用户协商确定 |
| 2 | 系统中相关设备操作规范 | 0.5天 | 与用户协商确定 |
| 3 | 软件安装说明、远程通讯控制软件的用户手册 | 0.5天 | 与用户协商确定 |
| 4 | 系统日常维护、校准 | 0.5-2.5天 | 与用户协商确定 |
| 5 | 仪器设备常见故障的诊断和排除 | 0.5天 | 与用户协商确定 |
| 6 | 操作及考试 | 0.5天 | 与用户协商确定 |

#### 4.5.5.4原厂集中培训

- 培训目的：使空气系统操作人员熟悉我公司仪器原理、操作及维护，提高空气质量监测系统人员的管理水平，确保设备安装后各地管理工作的正常进行。

- 培训地点：先河环保园区行政楼会议报告厅。培训现场备有设备样机。

- 培训时间：为期4天，具体时间和采购方商定。

- 参训人员：项目相关技术人员。

- 培训费用：免费提供培训。

- 培训方式：培训采取理论培训与实践相结合的培训方式，着重实际操作能力的提高。为此在培训现场放置两套仪器，对照仪器进行理论培训，从而加快了学员的学习进度。另外，在厂区专门准备了几套仪器，供学员进行实际操作演练，使每个学员都熟悉了仪器的使用操作。

- 如在其他地点培训，提供实体样机供培训使用。

- 培训课程安排

| 序号 | 时间 | 地点 | 培训内容和提纲 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5天 | 协商确定 | 项目建设背景、系统简介、系统建设、及质控要求空气系统现状、国家相关标准、规范 |
| 2 | 0.5天 | 协商确定 | SO2、NOX自动监测仪原理、操作使用、各部件主要作用、日常管理注意事项。 |
| 3 | 0.5天 | 协商确定 | CO、O3自动监测仪原理、操作使用、各部件主要作用、日常管理注意事项。 |
| 4 | 0.5天 | 协商确定 | PM10、PM2.5自动监测仪原理、操作使用、各部件主要作用、日常管理注意事项。 |
| 5 | 0.5天 | 协商确定 | 动态校准仪、零气发生器自动监测仪原理、操作使用、各部件主要作用、日常管理注意事项。 |
| 6 | 0.5天 | 协商确定 | 系统培训，日常维护、工作，常见故障答疑，常见故障排查演练 |
| 7 | 1天 | 协商确定 | 互动、交流，实践操作、现场答疑，理论和实践考核 |

- 培训考核：为了检验培训效果，此次培训课程结束后，对参训学员进行考核，对于考核合格者，核发培训证书。

- 预期效果

  - 了解仪器工作原理及仪器内部结构。

  - 熟练掌握仪器操作、校准及日常维护工作。

  - 熟练掌握采集仪设置及使用。

  - 对仪器简单故障，能够进行处理维修。

  - 使空气质量监测工作管理规范化，达到国家质量保证体系要求。

#### 4.5.5.5年度培训

- 培训目的：让学员掌握自动监测技术的发展状况；对上年度中各站在运行过程中遇到的问题进行答疑等。

- 培训地点：用户协商确定。

- 培训时间：每年年底或第二年年初。

- 参训人员：用户3-5人。

- 培训费用：免费提供培训。

- 培训方式：培训计划、教学资料如幻灯片、录像、磁盘或光盘等提供给采购人备案。通过培训教师的讲解、操作示范，使业主技术人员能了解自动监测技术的发展状况，对上年度中各站在运行过程中遇到的问题进行答疑。使用户掌握仪器设备使用、维护保养，并能解决一般故障。在培训过程中，培训教师详细讲解各系统设计原理并对照已有的设计图和有关标准（规范）进行集中授课，让学员能看懂原理图和各种标准的图形符号、代号，了解有关的专业名词。

- 年度培训应和系统硬件与软件的升级需求配合起来，同时应满足采购人在实际系统运行和维护中的需求。

- 培训内容

| 序号 | 培训内容 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统各设备简介、原理结构、操作使用注意事项 | 1天 | 与用户协商确定 |
| 2 | 自动监测技术的发展状况 | 1天 | 与用户协商确定 |
| 3 | 系统硬件、软件升级 | 1天 | 与用户协商确定 |
| 4 | 仪器现场操作及维护经验交流 | 1天 | 与用户协商确定 |
| 5 | 常见故障诊断和排除经验交流 | 1天 | 与用户协商确定 |

#### 4.5.5.6每次巡检时一对一培训

我公司技术服务人员，每次巡检时，在现场可进行针对性的一对一的技术培训服务，不收取任何费用。

| 序号 | 地点 | 培训内容和提纲 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场 | 系统建设及质控要求空气系统现状、国家相关标准、规范 | 结合实机演练 |
| 2 | 现场 | SO2、NOX自动监测仪内部结构、操作使用、各部件主要作用、日常维护、常见故障维修 | 结合实机动手操作 |
| 3 | 现场 | CO、O3自动监测仪内部结构、操作使用、各部件主要作用、日常维护、常见故障维修 | 结合实机动手操作 |
| 4 | 现场 | PM10、PM2.5自动监测仪内部结构、操作使用、各部件主要作用、日常维护、常见故障维修 | 结合实机动手操作 |
| 5 | 现场 | 动态校准仪、零气发生器、能见度仪、流量计原理、内部结构、操作使用、各部件主要作用、日常维护、常见故障维修；数据采集系统使用。 | 结合实机动手操作 |
| 6 | 现场 | 系统培训，日常维护、工作，常见故障答疑，常见故障排查演练 | 结合实机动手操作 |

#### 4.5.5.7技术交流会

邀请用户参加我公司不定期组织的各种技术交流会，帮助用户了解新技术、新产品，掌握国家大气环境监测方面的新政策和要求。

| 序号 | 培训内容 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家政策法规、统各设备简介、原理结构、操作使用注意事项 | 1天 | 与用户协商确定 |
| 2 | 自动监测技术的发展状况 | 1天 | 与用户协商确定 |
| 3 | 系统硬件、软件升级 | 1天 | 与用户协商确定 |
| 4 | 各仪器现场操作及维护经验交流 | 1天 | 与用户协商确定 |
| 5 | 常见故障诊断和排除经验交流 | 1天 | 与用户协商确定 |