- 4.1分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2020-13

- 项目名称：襄城县范湖乡卫生院采购数字X摄影项目

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化X线摄影 | 海鼎HDC-6000 | 品牌：海鼎 1高频高压发生器 1.1最高输出功率50kw ※1.2工作频率200kHz(X射线更稳定) 1.3最大管电压150kV 1.4最大摄影管电流630mA （适应更多临床摄影需求） 1.5电流时间积范围：0.5mAs-630mAs 1.6加载时间范围：1ms-6300ms ※1.7为方便后期设备维护及保养，高频高压发生器生产厂家必须与整机为同一生产厂家（提供整机注册检验报告证明） 2 X射线球管 ※2.1 球管热容量1250kHU 2.2 双焦点,小焦点0.6mm,大焦点1.2mm 2.3 旋转阳极最大转速3200转/分钟(RPM）（延长X射线球管使用周期） 2.4 阳极靶角： 12° 3探测器 3.1探测器类型：整板非晶硅平板探测器 ※3.2 有效图像尺寸432mm×432mm（适应更多临床摄影要求） ※3.3 有效成像区域下有衰减体模下空间分辨率3.6lp/mm（提供整机注册检验报告证明） 3.4 平板探测器低对比度分辨率0.0055（临床摄影图像效果更优） 4.机架系统 ※4.1 UC臂机架（镰刀臂非十字臂） 4.2 UC臂旋转范围150° 4.3焦平面距离(SID): 100cm-180cm 4.4 为方便后期设备维护及保养，UC臂机架生产厂家必须与整机为同一生产厂家 5.摄影床 5.1 摄影床尺寸长2000mm×宽630mm（适应更多临床摄影需求体位） 5.2 摄影床高度670mm（适应更多临床摄影需求体位） ※5.3 承重220kg（提供整机注册检验报告证明） 5.4 为方便后期设备维护及保养，摄影床生产厂家必须与整机为同一生产厂家. 6. 限束器 6.1 等效总滤过：1.2 mmAl 6.2 为方便后期设备维护及保养，限束器生产厂家必须与整机为同一生产厂家。 7工作站 7.1操作系统：Windows系统 7.2 计算机内存4G 7.3 19英寸以上液晶显示器 7.4 19英寸以上液晶显示器的胶片打印工作站 7.5 具有快捷技术，可记忆不少于人体16个部位、2种体位、4类患者形态的放射检查技术参数 7.6 系统可以针对科室中不同的人员设置不同的登录系统以及开放的权限 7.7 自动生成检查流水号，检查列表中，具有预约，挂起，完成三种状态 7.8 软件带有急诊功能，优先给急诊患者进行拍摄 7.9 病例管理：包括病人信息、检查信息和图像的管理，实现信息的调阅、读取、传输、导出、归档，查询功能具有模糊查询和精确查询 7.10 正负片转换、图像缩放、平移漫游、镜像、旋转、放大镜显示、感兴趣区域原始显示、反色图像，图像的测量（直线测量以及角度的测量）全屏显示、直方图显示、窗宽窗位调整、裁剪、实时边缘增强、图像信息实时提示、图像标注功能（包括方位和文字） ※7.11 图像调节具有LUT和交响乐处理两种模式 7.12 在检查的界面具有附加的操作。可以添加新的检查，添加新的体位，删除体位、拒绝采集的图像，恢复拒绝的图像；改变影像采集的顺序，多检查协议之间的切换，调整曝光技术参数，保存调整的曝光技术参数 7.13 软件可以满足焦点的自动切换和手动更改 ※7.14 软件可以选择拍摄条件的方式：TIME和MAS模式，并可以选择切换 7.15具有Dicom3.0 接口，病例下载：Worklist 查询服务，可从 HIS/PACS 查询并下载病例，图像打印：相机输出或者本地保存，选择配置好胶片尺寸、排版，进行打印，图像归档：归档服务，把图像归档到服务器，支持后台自动发送 7.16 图像备份：备份图像到CD/DVD ※7.17 对讲系统 7.18 UPS稳压系统。 | 台 | 1 | 416000元 | 416000元 | 产地：山东 厂家：山东海鼎医疗科技有限公司 |
| 合计 |  | 大写：肆拾壹万陆仟元整；小写：416000.00元。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：河南鹏硕医疗器械销售有限公司